## INSTRUCCIONS COMPLIMENTACIÓ (hidden)
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)
|  |  | TITOL DE L'EXPEDIENT: |  | DADES EXPEDIENT
NÚMERO D'EXPEDIENT:
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA: | [5 empty] | DADES DEL SIGNANT
EMPRESA | [5 empty] | NOM I COGNOMS |  | TERMINIS DE LLIURAMENT MÀXIMS LICITACIÓ |  | TERMINIS LLIURAMENT OFERTAT LICITADOR
MAIL | [5 empty] | CÀRREC |  | ORDINARI (dies laborables) | URGENT (Hores) | ORDINARI OFERTAT (dies laborables) (*) | URGENT OFERTAT (Hores) (*)
SIGNATURA I SEGELL
OFERTA BASE (Marcar amb X) |  |  | SI | NO | VARIANT Nº
DATA
|  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR
|  | LOT | ARTICLE | CODI HCB | DENOMINACIÓ ARTICLE | REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECIFICS | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA ARTICLE (***) | UNITATS EN PRESENTACIÓ (**)
Han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades personals del licitador i a la seva oferta (oferta base o variant (EN EL CAS QUE ES PERMETIN VARIANTS) nº si cal, un full per cadascuna), les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades.
S'han de fer constar TOTES les referències que el proveidor oferti a l'article licitat i que estaran disponibles en cas de resultar adjudicatari, a les mateixes condicions de la licitació/oferta. Si es necessari es pot remitir a un document annex amb totes les referències ofertades a cada article.
PRESENTACIÓ OBLIGATORIA D'AQUEST ANNEX AL SOBRE DE L'OFERTA TÈCNICA (CRITERIS JUDICI DE VALOR), EN PAPER I FITXER EXCEL NO PROTEGIT I EN AQUEST FORMAT.

## descripcions
ANEXO DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA 1 PPT DE OFERTA TÉCNICA (ACO1_PPT_OT)
Cumplimente en este anexo, EN UN ÚNICO FICHERO EXCEL, LAS OFERTAS A TODOS LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTE. En caso de que la plataforma electrónica le requiera subir un fichero de oferta por cada lote, suba EL MISMO FICHERO TANTAS VECES COMO A LOTES OFERTE. Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL no protegido.
| TITULO EXPEDIENTE: |  |  | Suministro de Prótesis para Endoscopia Digestiva
| NUMERO EXPEDIENTE: |  |  | 2025/101
LICITADOR E IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA:
| EMPRESA | [6 empty] | FECHA
| MAIL | [6 empty] | MAIL PEDIDOS
| PERSONA DE CONTACTO (COMERCIAL) |  |  | TELÉFONO |  | DIRECCIÓN MAIL CONTACTO (No pedidos) |  | TELÉFONO PEDIDOS
FAX PEDIDOS
| IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO | [5 empty] | IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR
UNT ADJUD. | LOTE | ARTÍCULO | CÓDIGO HCB | DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS | QUANTITAT | UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML) | DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR | REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***) | FORMATO DE PRESENTACIÓN | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**) | FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**) | OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***) | UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**) | NOMBRE DEL FABRICANTE | MARCA | REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
| 1 | 1 al 2 | LOT 1 | LOTE 1 - ENDOPRÓTESIS ESOFÁGICAS
| 1 | 1 | 191835 | Endoprótesis esofágica de nitinol, autoexpandible, radiopaca, recubierta parcialmente de silicona, diámetro proximal y distal 23/23mm y 28/28mm, diámetro cuerpo 18mm y 23mm x 100-120-150mm de longitud. Hilo de sutura de reposicionamiento. Sistema introductor de 18,5F x 120cm. Marca endoscópica de color diferencial para facilitar su colocación. Apto para resonancia magnética. Un solo uso. Sin látex. | 48 | UND
| 1 | 2 | 191834 | Endoprótesis esofágica de nitinol, autoexpandible, radiopaca, recubierta totalmente de silicona, diámetro proximal y distal 25/23mm y 28/28mm, diámetro cuerpo 18mm y 23mm x 100-120-150mm de longitud. Hilo de sutura de reposicionamiento. Sistema introductor de 18,5F x 80cm. Marca endoscópica de color diferencial para facilitar su colocación. Apto para resonancia magnética. Un solo uso. Sin látex. | 28 | UND
| 2 | 3 al 4 | LOT 2 | LOTE 2 - ENDOPRÓTESIS ESOFÁGICAS - TTS (a través del canal)
| 2 | 3 | 191835 | Endoprótesis esofágica de nitinol, autoexpandible, radiopaca, recubierta parcialmente de silicona, diámetro proximal y distal 19mm y 23mm, diámetro cuerpo 14mm y 18mm x 60-100-120-150mm longitud. Hilos de sutura de reposicionamiento. Sistema introductor de 10,5Fx180cm. Marca endoscópica de color diferencial para facilitar su colocación. Apto para resonancia magnética. Un solo uso. Sin látex. Liberación a través del canal endoscópico. | 4 | UND
| 2 | 4 | 191834 | Endoprótesis esofágica de nitinol, autoexpandible, radiopaca, recubierta totalmente de silicona, diámetro proximal y distal 19mm y 23mm, diámetro cuerpo 14mm y 18mm x 60-100-120-150mm longitud. Hilos de sutura de reposicionamiento. Sistema introductor de 10,5Fx180cm. Marca endoscópica de color diferencial para facilitar su colocación. Apto para resonancia magnética. Un solo uso. Sin látex. Liberación a través del canal endoscópico. | 8 | UND
| 3 | 5 al 7 | LOT 3 | LOTE 3 - ENDOPRÓTESIS BILIAR
| 3 | 5 | 191800 | Endoprótesis biliar con núcleo de platino y revestimiento de nitinol, radiopaca, autoexpandible de 8-10 x 40-60-80-100-120mm. No recubierta con celdas cerradas. Sistema coaxial de liberación distal de 8Fr, reposicionable. Marcadores endoscópicos de color diferencial. Compatible con RM, indicación para patología maligna, para intercambio rápido con guia corta de 0,035" x 260cm. Estéril. Sin látex. | 8 | UND
| 3 | 6 | 191831 | Endoprótesis biliar con núcleo de platino y revestimiento de nitinol, radiopaca, autoexpandible de 8-10 x 60-80mm. Parcialmente recubierta con celdas cerradas. Sistema coaxial de liberación distal de 8,5Fr, hecho de un solo hilo para facilitar reposicionamiento, sin hilo de sutura. Marcadores endoscópicos de color diferencial. Compatible con RM, indicación para patología maligna, para intercambio rápido con guia corta de 0,035" x 260cm. Estéril. Sin látex. | 92 | UND
| 3 | 7 | 191832 | Endoprótesis biliar con núcleo de platino y revestimiento de nitinol, radiopaca, autoexpandible de 8-10 x 60-80-100-120mm. Totalmente recubierta con celdas cerradas. Sistema coaxial de liberación distal de 8,5Fr y/o 9Fr, hecho de un solo hilo para facilitar reposicionamiento, sin hilo de sutura. Marcadores endoscópicos de color diferencial. Compatible con RM, indicación para patología benigna. Retirada hasta 1 año, para intercambio rápido con guía corta de 0,035" x 260cm. Estéril. Sin látex. | 288 | UND
| 4 | 8 al 9 | LOT 4 | LOTE 4 - DISPOSITIVOS ANASTOMOSIS
| 4 | 8 | 174468 | Dispositivo de anastomosis transluminal diseñado para permitir, con un abordaje ecoendoscópico, el drenaje transgástrico o transduodenal de pseudoquistespancreáticos, de necrosis amuralladas o del tracto biliar. Compuesto de una endoprótesis de nitinol totalmente recubierto y de un sistema de colocación con una sujeción luer-lock para fijación en el canal de trabajo del ecoendoscopio. La endoprótesis se suministra precargada en el sistema de colocación de 146cm de longitud, que es compatible con las guías de endoscopia de 0,035'' y los ecoendoscopios con un canal de trabajo de 3,7mm o superior. Cateter 10,8Fr. Diferentes medidas (diámetro lumen x longitud entre flancos): 10mmx10m y 15mmx10mm. Autoexpandible. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre pftalatos. | 4 | UND
| 4 | 9 | 157961 | Dispositivo de anastomosis transluminal diseñado para permitir, con un abordaje ecoendoscópico, el drenaje transgástrico o transduodenal de pseudoquistespancreáticos, de necrosis amuralladas o del tracto biliar. Compuesto de una endoprótesis de nitinol totalmente recubierto y de un sistema de colocación con un anillo de diatermia en la punta distal del catéter y una sujeción luer-lock para fijación en el canal de trabajo del ecoendoscopio. La endoprótesis se suministra precargada en el sistema de colocación de 146cm de longitud, que es compatible con las guías de endoscopia de 0,035'' y los ecoendoscopios con un canal de trabajo de 3,7mm o superior. Catéter 9Fr, diferentes medidas (diámetro lumen x longitud entre flancos): 6mmx8mm i 8mmx8mm. Catéter 10,8Fr, diferentes medidas (diámetro lumen x longitud entre flancos): 10mmx10mm, 15mmx10mm, 20mmx10mm y 15mmx15mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre pftalatos. | 100 | UND
| 5 | 10 | 167385 | Endoprótesis duodenal de nitinol, autoexpandible, no recubierta, recta con extremo proximal ensanchado. Marcadores radiopacos con zona transición transparente. Sistema coaxial de liberación de 9Fr y 10Fr distal/reposicionable. Con posibilidad de dos tipos de rigidez: normal y suave. Diámetro endoprótesis 23/18mm, 25/20mm, 27/22mm y 22/27mm x 60-90-120 mm de longitud. Marcadores endoscópicos de color diferencial. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 4 | UND
| 6 | 11 | 167386 | Endoprótesis colónica de nitinol, autoexpandible, no recubierta, recta con extremo ensanchado. Diámetros endoprótesis 23/18mm, 25/20mm, 27/22mm, 25/30mm, 22/27mm x 60-90-120 mm de longitud. Marcadores radiopacos con zona transición transparente. Sistema coaxial de liberación de 9Fr y 10Fr distal/reposicionable hasta el 70%. Longitudes del sistema introductor 135cm y/o 230cm. Con posibilidad de dos tipos de rigidez: normal y suave. Marcadores endoscópicos de color diferencial. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 88 | UND
Este documento de oferta no se tiene que firmar dado que, en el momento de hacer el envío de la proposición a través de la herramienta de Sobre Digital, la persona o personas que tienen la debida representación de la empresa tienen que firmar el documento "resumen" de la oferta presentada que comporta la firma de todos los documentos que la integran, sin perjuicio de tener que firmar el DEUC en conformidad con el artículo 140 de la LCSP
* Encontraréis las instrucciones en la pestaña de "Instrucciones cumplimentación"

## Instrucciones cumplimentación
Ejemplo cumplimentación
|  | UML | FORMATO DE PRESENTACIÓN | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**) | FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**) | OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***) | UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)
|  | TIRA | CAJA | 15X3=45 tiras | EMBALAJE | 4x45=180 tiras | BOLSA | 3 tiras
ARTICULO | PRESENTADAS EN BOLSAS DE 3 TIRAS en cajas de 15 bolsas, y en una caja mayor (embalaje) de 4 cajas pequeñas . La unidad mínima de pedido es el embalaje (3 tirasx 15 bolsasx 4 cajas= 180 tiras (UML)
Indicaciones
Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL.
*Salvo indicación contararia en el PPT, los plazos de entrega máximos para prótesis: ordinario 24 horas y urgente 12 horas. Con material que no es prótesis: ordinadario 5 días y urgente 24 horas.
Formato de presentación: Se ha de indicar si es ROLLO, ENVASE, CAJA, BOLSA, BIDÓN, EMBALAJE (el más grande normalmente) ** Se debe indicar en la celda "UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN" el número de unidades que contiene la presentación ofertada en cada uno de sus formatos. Se debe indicar en la celda "UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO" el número de unidades que contiene la presentación de pedido. Se debe indicar en la celda "UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR" el número de unidades que contiene la presentación en caso que tenga un formato menor dentro de la misma, por ejemplo si la UML es Mililitro, ML, la presentación ofertada es tubo de 20 ML, y se piden en embalajes de 200 tubos, pero viene en cajas de 10 tubos. Las UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN, EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO y EN OTRO FORMATO MENOR deben estar siempre en la base a la UML. OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS y UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR sólo es necesario rellenarlo si existen. Los formatos de presentación deben cumplir los requisitos técnicos de unidades mínimas/máximas/aproximadas de presentación requeridas en la licitación si existen.
*** Se deben hacer constar TODAS las referencias que el proveedor oferte al articulo licitado y que estaran disponibles en caso de resultar adjudicatario, a las mismas condiciones de la licitación/oferta. Si es necesario, se puede remitir en un documento anexo con todas las referencias ofertadas a cada artículo, pero igualmente será obligatorio relacionarlas con la celda correspondiente de este documento.
Si se encuentra problemas de formato para rellenar en este fichero su oferta o tiene dudas de cómo rellenarlo, contacte en el email csecreta@clinic.cat o en el teléfono 932275629, para solicitar un fichero corregido o aclaraciones. Si las dudas se refieren a las condiciones de la licitación o los requerimientos técnicos de los artículos licitados, o con la plataforma E-LICITA, o cualquier otra duda sobre el expediente, contacte con el email sc@clinic.cat o con el teléfono 932275460, para solicitar aclaraciones.
Se deben rellenar las celdas correspondientes a los datos personales del licitador y a su oferta (oferta base o variante (EN EL CASO QUE SE PERMITAN VARIANTES) número de hace falta, una hoja para cada una), las celdas vacías de todas las columnas con cabecera blanca y no modificar las ya rellenas.
En el caso que existan componentes (mismo artículo con diferentes colores, tallas,etc…) en la licitación se deben rellenar los campos de los artículos, no la línea que engobla a toda la gama de componentes.