## ANNEX OFERTA
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA EAN
Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI. En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi. Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.
| TÍTOL DE L´EXPEDIENT: |  | Subministrament de Pròtesis per a Endoscòpia Digestiva
| NÚMERO D´EXPEDIENT: |  | 2025/101
| LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA: | [8 empty] | DADES DEL SIGNANT
| EMPRESA: | [8 empty] | NOM I COGNOMS
MAIL | MAIL |  |  | TELÈFON | [5 empty] | CÀRREC
|  |  |  | DATA | [5 empty] | SIGNATURA I SEGELL
UND ADJ | LOT | ARTICLE | DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS | UNITAT DE MESURA LICITADA (***) | CODI EAN | PROVEÏDOR | CODI SAP | DESCRIPCIÓ MATERIAL | REF. PROVEÏDOR | DESC REF PROVEÏDOR | NOM FABRICANT | DIRECCIÓ FABRICANT | REF. FABRICANT | CODI PRESTACIÓ MQP VIGENT | TPUS IMPUTACIÓ MQP (U, C, o N)
| 1 | 1 al 2 | LOT 1 - ENDOPRÒTESIS ESOFÀGIQUES
| 1 | 1 | Endopròtesi esofàgica de nitinol, autoexpandible, radiopaca, recoberta parcialment de silicona, diàmetre proximal i distal 23/23mm i 28/28mm, diàmetre cos 18mm i 23mm x 100-120-150mm de llargària. Fil de sutura de reposicionament. Sistema introductor de 18,5F x 120cm. Marca endoscòpica de color diferencial per a facilitar la seva col·locació. Apta per a resonància magnètica. Un sol ús. Sense làtex. | UND
s | 1 | 2 | Endopròtesi esofàgica de nitinol, autoexpandible, radiopaca, recoberta totalment de silicona, diametre proximal i distal 25/23mm i 28/28mm, diàmetre cos 18mm i 23mm x 100-120-150mm de llargària. Fil de sutura de reposicionament. Sistema introductor de 18,5F x 80cm. Marca endoscòpica de color diferencial per a facilitar la seva col·locació. Apta per a resonància magnètica. Un sol ús. Sense làtex. | UND
| 2 | 3 al 4 | LOT 2 - ENDOPRÒTESIS ESOFÁGIQUES - TTS (a través del canal)
| 2 | 3 | Endopròtesi esofàgica de nitinol, autoexpandible, radiopaca, recoberta parcialment de silicona, diàmetre proximal i distal 19mm i 23mm, diàmetre cos 14mm i 18mm x 60-100-120-150mm de llargària. Fil de sutura de reposicionament. Sistema introductor de 10,5F x 180cm. Marca endoscòpica de color diferencial per a facilitar la seva col·locació. Apta per a resonància magnètica. Un sol ús. Sense làtex. Alliberament a través del canal endoscòpic. | UND
| 2 | 4 | Endopròtesi esofàgica de nitinol, autoexpandible, radiopaca, recoberta totalment de silicona, diàmetre proximal i distal 19mm i 23mm, diàmetre cos 14mm i 18mm x 60-100-120-150mm de llargària. Fil de sutura de reposicionament. Sistema introductor de 10,5F x 180cm. Marca endoscòpica de color diferencial per a facilitar la seva col·locació. Apta per a resonància magnètica. Un sol ús. Sense làtex. Alliberament a través del canal endoscòpic. | UND
| 3 | 5 al 7 | LOT 3 - ENDOPRÒTESIS BILIARES
| 3 | 5 | Endopròtesi biliar amb nucli de platí i revestiment de nitinol, radiopaca, autoexpandible de 8-10 x 40-60-80-100-120mm. No recoberta amb cel.les tancades. Sistema coaxial d'alliberament distal de 8Fr, reposicionable. Marcadors endoscòpics de color diferencial per facilitar la seva col·locació. Compatible amb RM, indicació per a patologia maligna, per a interncavi ràpid amb guia curta de 0,035" x 260cm. Estèril. Sense làtex. | UND
| 3 | 6 | Endopròtesi biliar amb nucli de platí i revestiment de nitinol, radiopaca, autoexpandible de 8-10 x 60-80mm. Parcialment recoberta amb cel.les tancades. Sistema coaxial d'alliberament distal de 8,5F, fet d´un sol fil per facilitar reposicionament, sense fil de sutura. Marcadors endoscòpics de color diferencial. Compatible amb RM, indicació per a patologia maligna, per a intercanvi ràpid amb guia curta de 0,035" x 260cm. Estèril. Sense làtex. | UND
| 3 | 7 | Endopròtesi biliar amb nucli de platí i revestiment de nitinol, radiopaca, autoexpandible de 8-10 x 60-80-100-120mm. Totalment recoberta amb cel.les tancades. Sistema coaxial d'alliberament distal de 8,5F i/o 9Fr, reposicionable, fet d'un sol fil per a facilitar reposicionament, sense fil de sutura. Marcadors endoscòpics de color diferencial. Compatible amb RM, indicació per a patologia benigna. Retirada fins 1 any, per a intercanvi ràpid amb guia curta de 0,035" x 260cm. Estèril. Sense làtex. | UND
| 4 | 8 al 9 | LOT 4 - DISPOSITIUS ANASTOMOSI
| 4 | 8 | Dispositiu d'anastomosi transluminal dissenyat per a permetre, amb un abordatge ecoendoscòpic, el drenatge transgàstric o transduodenal de pseudoquistespancreàtics, de necrosis emmurallades o del tracte biliar. Compost d'una endopròtesi de nitinol totalment recoberta i d'un sistema de col·locació amb una subjecció luer-lock per a fixació en el canal de treball de l'ecoendoscopi. L'endopròtesi es suministra precarregada al sistema de col·locació de 146cm de llargària, que es compatible amb les guies d'endoscòpia de 0,035'' i els ecoendoscopis amb un canal de treball de 3,7mm o superior. Catèter 10,8Fr. Diferents mides (diàmetre lúmenx llargària entre flancs): 10mmx10mm i 15mmx10mm. Autoexpandible. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Lliure pftalats. | UND
| 4 | 9 | Dispositiu d'anastomosi transluminal dissenyat per a permetre, amb un abordatge ecoendoscòpic, el drenatge transgàstric o transduodenal de pseudoquistespancreàtics, de necrosis emmurallades o del tracte biliar. Compost d'una endopròtesi de nitinol totalment recoberta i d'un sistema de col·locació amb un anell de diatèrmia a la punta distal del catèter i una subjecció luer-lock per a fixació en el canal de treball de l'ecoendoscopi. L'endopròtesi es suministra precarregada al sistema de col·locació de 146cm de llargària, que es compatible amb les guies d'endoscòpia de 0,035'' i els ecoendoscopis amb un canal de treball de 3,7mm o superior. Catèter 9Fr, diferents mides (diàmetre lúmen x llargària entre flancs): 6mmx8mm i 8mmx8mm. Catèter 10,8Fr, diferents mides (diàmetre lúmen x llargària entre flancs): 10mmx10mm, 15mmx10mm, 20mmx10mm i 15mmx15mm. Autoexpandible. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Lliure pftalats. | UND
| 5 | 10 | Endopròtesi duodenal de nitinol, autoexpandible, no recoberta, recta amb extrem proximal eixamplat. Marcadors radiopacs amb zona transició transparente. Sistema coaxial d'alliberament de 9Fr i 10Fr distal/reposicionable. Amb possibilitat de dos tipus de rigidesa: normal i suau. Diàmetre endopròtesis 23/18mm, 25/20mm, 27/22mm i 22/27mm x 60-90-120mm de llargària. Marcadors endoscòpics de color diferencial. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | UND
| 6 | 11 | Endopròtesi colònica de nitinol, autoexpandible, no recoberta ,recta amb extrem eixamplat. Diàmetres endopròtesi 23/18mm, 25/20mm, 27/22mm, 25/30mm, 22/27mm x 60-90-120 mm de llargària.Marcadors radiopacs amb zona de transició transparent. Sistema coaxial d'alliberament de 9Fr i 10Fr distal/reposicionable fins el 70%. Llargàries del sistema introductor 135cm i/o 230cm. Amb possibilitat de dos tipus de rigidesa: normal i suau. Marcadors endoscòpics de color diferencial. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | UND
Si troba problemes de format per omplir en aquest fitxer la seva oferta o troba errors als càlculs automàtics o té dubtes per omplir-la contacti al mail de csecreta@clinic.cat o al telèfon 932275629, per sol·licitar un fitxer corregit o aclaracions.
Cada codi EAN s'ha de presentar en una fila per cada referència, afegint les files que siguin necessàries. La informació sol·licitada ha d'estar inclosa en l'annex excel i no en annexos o documents adjunts. De no ser així no serà acceptada