## Caracteristiques Minimes
Bressol tèrmic amb reanimador
EMPRESA:
NIF:
Correu electrònic:
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
1 Bressol tèrmic amb reanimador per a l'Espitau Val d'Aran Cal incloure el Product Data. Cal incloure el Manual tècnic. S'inclorà un curs de formació presencial per a l'us de l'equipament, segons s'especifica al Plec Tecnic
| Prestacions tècniques i funcionals | Compleix | Resum breu de característiques | Índex documental
1 | Característiques tècniques
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Adjuntar CE amb la certificació corresponent
Indicar si té la capacitat d'introducció de dades de pacient (nom, data de naixement i edat gestacional)
Forat per la safata de raig X lliscant integrada per evitar cadena d'infecció.
Servocontrol de temperatura precís del nadó ajustable.
Servocontrol d'oxigen ajustable des de 21% fins a 65% aproximadament
Monitorització tensió arterial
Monitorització amb display tàctil de temperatura cutània de pacient (central i perifèrica simultàniament) amb precisió entre 30 i 42°C aproximadament. Indicar funcionament, visualització de la pantalla, regulació i accessoris necessaris.
Reanimació integrada complerta, amb freqüència cardiaca ECG, monitorització de SpO2 amb tecnologia Nellcor o similar i monitoratge valor PEEP i limitació de la PIP, regulador de concentració d'oxigen (21-100%) i del fluxe de l'aire.
Balança integrada amb lectura al mateix bressol
Indicar altres paràmetres de monitorització (concentració d'oxigen, soroll, llum, etc.)
Capacitat de creació i visualització de gràfiques de tendències (com a mínim dels paràmetres: temperatura aire, temperatura cutània, humitat relativa, concentració d'oxigen i pes). Especificar
Indicar si requereix calibratge i especificar la freqüència d'aquest (balança, sensors, etc.)
Llum d'observació amb varies intensitats
Sistema d'alarmes que permet silenciar de manera còmoda
SAI, Sistema d'alimentació ininterrompuda fins un mínim de 15minuts
Cronòmetre per valoració test Apgar/ temps de reanimació.
Sistema d'aspiració.
Possibilitat de sortida d'O2 independent
Calaix d'emmagatzematge. Indicar si té sistema de tancament amb frenat suau.
Sensors de temperatura cutània del pacient. Indicar si són d'un sol ús o reutilitzables
2 | Accessoris
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Dotació inicial de tots els elements reutilitzables i perifèrics necessaris per a l’inici de l’activitat amb cobertura a totes les prestacions ofertes, amb tots els sensors i cables necessaris per al funcionament complet de l'equip, llevat s'indiqui expressament el contrari. També de tots els fungibles i sensors necessaris per un ús.
Adaptador a la xarxa elèctrica inclòs.
3 | Servei tècnic durant el període de garantia
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Compromís de servei de peces durant els 10 primers anys després de la compra de l'equipament.
Compromís de retirada de l'equip un cop finalitzada la seva vida útil sense càrrec per a l'Hospital.
Condicions de garantia, reposició i formació.
Condicions d'instal·lació.
Garantia: 1 any
4 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Cost (IVA exclòs) i desglossament del material fungible que utilitza l'equip, així com la seva vida útil
Deglossament dels accessoris, mòduls i parts inventariables de l'equipament, indicant de cadascun d'ells:
- Model
- Referència
- Número de sèrie
- Codificació ECRI