## lot únic
EXP.: 2025-157 ANNEX 1 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries PPT | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit
1 | REQUERIMENTS DE L'EQUIP
3 | · Oculars de 12,5x amb correcció diòptrica de ±5D
4 | · 5 magnificacions: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x
7 | · Fenedura regulable tant en amplada com en longitud
7 | · Fenedura regulable de forma escalonada o contínua que funcioni en els següents rangs mínims:
3 | o Longitud de la fenedura: de 1 a 12 mm
4 | o Amplada de la fenedura: de 0 a 12 mm
7 | o Rotació de la fenedura: ±90°
7 | o Angle estereoscòpic: 13°
7 | · Torre inclinable fins a 20° (tilting)
3 | · Ha d’incloure els següents filtres: blau, verd, UV, ND 13%, difusor, ambre
4 | · Distància interpupilar regulable, rang mínim de 55 a 70 mm
7 | · Il·luminació regulable de forma contínua amb un rang mínim de 20.000 a 400.000 Lux
7 | · Ha d’incloure un suport per a tonòmetre de contacte de Goldmann
3 | · Ha d’incloure llum de fixació externa amb correcció dióptrica de ±10D