## Full1
CSMS X/-25-S SUBMINISTRAMENT D'UNA TORRE D’ENDOSCÒPIA AMB 2 VIDEOCOLONOSCOPIS I 2 VIDEOGASTROSCOPIS PER A LA SALA DE PROVES DE L’HOSPITAL DE BLANES I UNA TORRE D’ENDOSCÒPIA AMB 2 VIDEOCOLONOSCOPIS I 2 VIDEOGASTROSCOPIS PER A LA SALA DE PROVES DE L’HOSPITAL DE CALELLA DE LA CSMS
2 Torres d'endoscòpia + 4 videoendoscopis
| Definició i disseny bàsic : caracteristiques generals Videoendoscops | És causa d'exclusió | Índex documental
| Endoscopi que basi l’obtenció i transmissió d’imatges en un xip Cmos o CCD color situat en l’extrem distal | SI
| Ha de permetre el tractament amb bisturí elèctric i làser a través del canal de biòpsia | SI
| Ha de disposar com a mínim d’un canal de treball/biòpsia i dos canals de guia de llum | SI
| Esterilitzable a baixa temperatura | SI
| Direcció visual 0º | SI
| Desinfecció automàtica o de forma manual amb líquids químics desinfectants per inmersió | SI
| El tub d’inserció ha de ser de dimensions i mobilitat adequades per a exploracions d’adults | SI
Accessoris inclosos:
| o Maletes de transport | SI
| o Raspall i set de neteja | SI
| o Tap d'estanqueïtat per a rentat/desinfecció | SI
| Que disposi de mínim 2 guies de llum per millor imatge endoscòpica. | SI
| Definició i disseny bàsic : Videocolonoscopi | És causa d'exclusió | Índex documental
| Videoendoscop d’alta definició per a exploracions diagnostica i tractament de malalties que afectin l’intestí gros i anàlisi de mucosa, connectable a la torre d’endoscòpia d’alta definició. Imatge d’alta definició 4K | SI
| Que disposi de Cromoendoscopia virtual amb HDTV i enfocament proper per observar la mucosa. | SI
| Connector estanc d'un sol pas per facilitar la seva desinfecció i connexió | SI
Tub d’inserció:
| o Longitud de tubo aprox. 200cm amb una longitud de treball efectiva >= 168 cm | SI
| o Diàmetre extern del tub <= 12.8 mm | SI
| o Diàmetre extrem distal <= 13.2 mm | SI
| o Mobilitat de l’extrem distal en un rang de: | SI
| § Amunt............ 0-180 º | SI
| § Avall............... 0-180º | SI
| § Esquerra........ 0-160º | SI
| § Dreta ............. 0-160º | SI
| o Que el tub d'inserció tingui un disseny d'Alta Transmissió de Força (HFT) que permeti una millor transmissió de el moviment exercit en la part de mànec i de la canya de l'endoscopi cap a la punta distal d’aquest. | SI
| Camp de visió >= 140º angle oberta, el qual permet una millor observació del còlon i major facilitat per maniobrar l'endoscopi per a exàmens més curts i eficients. | SI
| Canal de treball: | SI
| o Un canal de treball/biòpsia >= 3.7 mm | SI
o Objectiu Cmos o CCD
| o Canal d’injecció d’aire/aigua per rentats de lents i irrigació durant l'intervenció | SI
| o Dos o tres canals de guia de llum | SI
| o Ha de disposar d’un sistema de rentats de lents durant la intervenció | SI
| Propietats òptiques | SI
| o Profunditat de camp ≤2-100 | SI
| o Camp de visió normal 140º, el qual permet una millor observació del còlon i major facilitat per maniobrar l'endoscopi per a exàmens més curts i eficients. | SI
| Magnificació electrònica u òptica; amb prémer un sol botó s'aconsegueix la profunditat de camp i resolució òptima. | SI
| Rigidesa Variable; Flexibilitat adaptable, alta capacitat d'ajust a les condicions de l'exploració i el còlon. | SI
| Definició i disseny bàsic : Videogastroscopi | És causa d'exclusió | Índex documental
| Videoendoscop d’alta definició per a exploracions diagnostica i tractament de malalties que afectin l’esòfag i l’estomac i anàlisi de mucosa, connectable a la torre d’endoscòpia d’alta definició. | SI
| Connector estanc d'un sol pas per facilitar la seva desinfecció i connexió. | SI
| Cromoendocòpia virtual amb HDTV per observar la mucosa. | SI
| Camp de visió >= 140º angle oberta | SI
Tub d’inserció:
| o Longitud de tubo aprox. 135 cm amb una longitud de treball efectiva >= 103 cm | SI
| o Diàmetre extern del tub <= 10.9 mm | SI
| o Diàmetre extrem distal <= 10.9 mm | SI
| o Mobilitat de l’extrem distal en un rang de: | SI
| § Amunt............ 0-210 º | SI
| § Avall............... 0-90º | SI
| § Esquerra........ 0-100º | SI
| § Dreta ............. 0-100º | SI
Canal de treball:
| o Un canal de treball/biòpsia >= 2.8 mm, que permeti l'ús d'un ampli rang d'accessoris d'endoterapia alhora que manté la seva capacitat de succió. | SI
| o Objectiu Cmos o CCD | SI
| o Canal d’injecció d’aire/aigua per rentats de lents i irrigació | SI
| o Dos canals de guia de llum | SI
| o Ha de disposar d’un sistema de rentats de lents durant la intervenció | SI
| o Visibilitat mínima 3 mm de l’extrem distal | SI
Propietats òptiques
| o Profunditat de camp ≤ 2-100 | SI
| o Camp de visió normal 140º el qual permet una millor observació de la mucosa i major facilitat per maniobrar l'endoscopi per a exàmens més curts i eficients. | SI
| Definició i disseny bàsic : Videoprocesador, font de llum i monitor | És causa d'exclusió | Índex documental
· Videoprocessador
| Videoprocessador electrònic adaptat a aparells d’endoscòpia que permeti alta definició, 4K, variació en el format de la imatge, del monitor i que suporti monitors d’alta definició, 4K | SI
| Cal que tingui sistema de millora d’imatge per hardware i que aquesta millora es pugui governar a traves de la unitat de comandament de l’endoscopi. Classificació Classe I en grau de protecció contra descàrregues elèctriques | SI
· Font de llum
| Sistema d'il·luminació LED amb regulador electrònic de llum adequat al videoprocessador amb filtres de cromoendoscòpia. | SI
| Cal que tingui compressor regulable amb mínim 3 o mes nivells i sistema d’exposició automàtica | SI
| Amb filtres especials per diagnòstic fotodinàmic (fluorescència). | SI
| El sistema ha de permetre la connexió, no sols de videoendoscopís amb xip de color, sinó també sistemes òptics amb llum seqüencial. També cal que permetin connexió amb el sistema d’il·luminació d’endoscopis. | SI
· Monitor
| TFT o LCD amb targeta HD/SDI de 32” mínim per a aplicacions mèdiques, especialment dissenyat per a un òptic visionat en usos endoscopis d’alta definició, complint els requisits i normes per a aplicacions mèdiques, incloent la normativa EMC (IEC60601-1-2:2001). | SI
| Ha d’incorporar tecnologia d’escanejat progressiu oferint la connectabilitat amb processadors de videoendoscoòpia d’alta definició mitjançant entrades(sortides analògiques (BNC-I/RGB) i digital (HD/SD HDI) en SDTV (Standard definition) i HDTV (High Definition) i 4K. | SI
· Bomba d'irrigació
| Maneig mitjançant pedal inalambric dedicat o a través del bloc de comanament de l’endoscopi. | SI
| Haurà de tenir connexió directe amb els endoscopis. | SI
| Apagat automàtic de seguretat als 20 segons (aprox.). | SI
| Compatibilitat amb l’ecoendoscopi. | SI
| Tubs de connexió estèrils | SI
| Control de flux mínim de 0 fins 772 ml/min | SI
| Màxim flux per canal de biòpsia 772 ± 95 ml/min | SI
| Màxim flux per canal auxiliar : 235 ± 45ml /min | SI
| Compliment de la normativa : EN/UL/IEC60601-L | SI
· Carro
| Carro ergonòmic estret per endoscòpies, amb braç per monitor pla LCD, safata per teclat, penjador d’endoscopis i recollidor de terra extrem distal. | SI
· Altres
| Incloura insuflador CO2 i amb connexions per l'electrobisturi+argò | SI
| Connectors dels endoscopis per les rentadores de les sales de proves actiuals, de la marca STEELCO. | SI
| Possibilitat de connexió posterior amb mòdul d’IA d’alta definició. | SI
Requisits integració amb el sistema d'endoscopies de la CSMS
| Ha de ser totalment compatible amb el sistema a nivell de hardware, software que s’està utilitzant per la captura de les imatges i connexió. | SI
| o En aquest sentit la torre d’endoscopia ha de disposar de sortida SDI-HD, aconsellable SDI6G / SDI12G | SI
| L’adjudicatari ha de subministrar el següent equipament per assegurar la comptabilitat i connexió amb el software captura d'imatges: | SI
| o Ordinador amb aquests requeriments mínims: | SI
| § Caixa de perfil alt. | SI
| § Processador Intel I5/I7 d'última generació. | SI
| § 16 Gb. de ram | SI
| § Disc SSD o NMVE de 512Gb. minin | SI
| § Usb 3.0 (mínim 6) | SI
| § Connector HDMI | SI
| § Monitor 24" HDMI | SI
| o Capturadora amb sortida SDI-HD, aconsellable SDI6G / SDI12G (per exemple BlackMagic DeckLink 4K Extreme 12G).” | SI
| o Cable de connexió de la Torre d’endoscòpies a la capturadora. | SI
| El professional ha de disposar d’un mecanisme (botó) remot per que en el moment de fer el clic el software corporatiu pugui capturar imatges directament. | SI