## INDEX
LOT | Unitats | Articles | Preu unitari sense IVA | IVA | Preu unitari amb IVA | Preu Total sense IVA | Preu total amb IVA
1 | 1 | Termodesinfectadora de recipients destinats a la recollida de fluids humans | 7500 | 21% | 9075 | 7500 | 9075
2 | 8 | Butaca elèctrica 3 seccions per a tractament | 2631 | 21% | 3183.51 | 21048 | 25468.08
3 | 1 | Taula rodona Ø 90-100 cm | 361 | 21% | 436.81 | 361 | 436.81
[6 empty] | 28909 | 34979.89
ANNEX 0

## ANNEX 0
INDEX
Annex 0
CONDICIONS DE GARANTIA, REPOSICIÓ I FORMACIÓ
Durant el període de garantia:
El termini de garantia de l'equip començarà a comptar a partir de la data de recepció de l’equip.
Durant el període de garantia aniran a càrrec de l’adjudicatari de l’equip (incloent el cost del material, mà d’obra i desplaçaments):
1. La substitució de l'equip quan aquest presenti vicis o defectes (ja sigui dels materials o del funcionament).
2. La reparació o la substitució de les parts defectuoses.
3. Manteniment preventiu de l'equip: l’adjudicatari haurà de realitzar el manteniment preventiu que requereixi l’equip per al seu correcte funcionament.
preventiu que requereixi l’equip per al seu correcte funcionament.
Dins de l’oferta tècnica cal descriure detalladament les actuacions i el nombre anual/mensual d’aquestes, incloses en el contracte de manteniment preventiu.
Així mateix, cal detallar en l’oferta tècnica el Servei tècnic ofert:
o Horari d'atenció del servei tècnic en dies laborables/festius.
o Relació de la ubicació dels serveis tècnics (Catalunya) destinat a l’equip adjudicat:adreça, telèfon, nombre de tècnics, etc.
Temps de disponibilitat de l'equip, mesurat en nombre real d’assistències respecte de les peticions efectuades: mínim exigit 95%.
o Temps de resposta, màxim 24 hores presència física.
o Temps de resolució de l’avaria 72 hores.
o Si en aquest període de 72 h no s’ha resolt l’avaria, el licitador subministrarà un article substitutiu de les mateixes característiques , fins que no este resolta l’avaria.
Reposició:
o El proveïdor ha de garantir la reposició de les diferents parts del producte durant un període mínim de deu anys a comptar des de la data de recepció de l’equip, llevat que s’indiquin uns requeriments diferents en la fitxa tècnica corresponent.
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA
Amb el subministrament de l'equip, el proveïdor ha d'incloure la següent documentació redactada en català:
o Dos manuals complets d'instruccions de funcionament amb totes les possibles utilitzacions de les seves diferents parts, incloent-hi preparació, posada en marxa, precaucions i mesures en cas d'avaries.
o Un manual tècnic i de manteniment complet, incloent instruccions de manteniment
preventiu, instruccions de manteniment correctiu, relació d’avaries més usuals i llur
solució, codi dels indicatius d’error, plànols i esquemes, relació de components i recanvis (amb núm. de referència) i detall del muntatge dels accessoris i recanvis
o Un manual d’instal·lació, amb totes les instruccions de regulació, incloses les instruccions de muntatge d'accessoris i la seva aplicació, per als equips que tenen preinstal.lació, requereixen obra o connexions especials
Formació
o El proveïdor es compromet a formar adequadament al personal assistencial, de manteniment i d’electromedicina del Centre (tots el torns) mitjançant cursets i documentació tècnica adient,
o Les despeses corresponents van a càrrec de l’adjudicatari i la formació s'ha de fer en el propi centre sanitari. L’horari de formació el proposarà el Centre, adaptar-se als diferents torns de treball.
o Cal incloure a l’oferta tècnica un programa de formació indicant la durada i el contingut d’aquest.
Condicions de lliurament i instal·lació
o L’empresa adjudicatària s’ha de fer càrrec de la retirada dels embalatges i la neteja de les àrees on es lliurin o instal·lin els equips, així com de la reparació dels desperfectes que es puguin produir com a conseqüència d’aquestes accions.
o L’empresa adjudicatària subministrarà el fungible necessari per a l'inici de l'activitat d'un mes, llevat que s'indiquin uns requeriments diferents a la fitxa tècnica corresponent.
o L’oferta ha de preveure la instal·lació completa dels equips, incloses totes les actuacions i gestions que puguin ser necessàries a fi de deixar els seus productes en perfecte estat de funcionament i completament integrats amb la resta de l'equipament del centre destinatari.
o Per als equips que requereixin instal·lació, aquesta es farà seguint les indicacions de la Direcció de Manteniment i Obres del Centre mateix.
o Si és necessària la integració de l'equip en la xarxa del Centre, es farà seguint les indicacions del Centre mateix.

## LOT 1
LOT 1: Termodesinfectadora de recipients destinats a la recollida de fluids humans
Definició: Termodesinfectadora |  | Característiques específiques (Descripció breu)
Aparell per al rentat i desinfecció tèrmica de recipients reutilitzables de recollida i gestió segura de residus humans. |  | INDEX
Prestacions tècniques i funcionals
1.1. Característiques constructives
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses.
Estructura porta, pla superior i cambra de buit, rentat i desinfecció d'acer inoxidable AISI 304. Alts nivells de cromo i níquel i baixos nivells de carbono (acer inoxidable austenític, resistent a la corrosió i poc magnetitzable. Adjuntar certificació al sobre 1
AISI 304 / 1.4301 es un acer inoxidable austenític, resistent a la corrosió i poc magnetitzable.
Especificar material de resta de instal·lació, que haurà de ser resistent a alta temperatura, anticorrosiu, lliure de làtex i amb tolerància a productes químics.
Materials i acabats superficials resistents a impactes i fregaments, així com als productes de neteja utilitzats i autoritzats a l'hospital.
Cicles de rentat i desinfectació que garanteixi l'eliminació dissolució i l'arrossegament d'elements com capacitat d'infectar o intoxicar un organisme viu. Especificar procés.
L'aigua injectada a pressió, ha de arribar amb la suficient pressió dins dels recipients a rentar des de tots els angles, garantint que arribi amb la suficient pressió dins dels recipients a rentar des de tots els angles, garantint un rentat tant extern com intern.
Cambra llisa, sense plecs ni buits que puguin afavorir la proliferació d'agents patògens. Ha de garantir risc nul o sense capacitat de contagi per mínim d'infeccions creuada.
Per seguretat ha de disposar d'un sistema que garanteixi l'assecament i refredament dels recipients que previngui d'inhalació de gasos i cremades en extreure'ls de la cambra de rentat.
Buidatge dels recipients rotació automàtica interna de receptacle evitant esquitxades a l'exterior.
Capacitat mínima de dos (2) recipients.
Procés de buidatge i neteja amb tancat hermètic de la porta.
Procés sense emetre ni gasos ni líquids a l'exterior.
Porta de la cambra amb elevació i descens vertical que no envaeixi espai fora del perímetre del propi aparell i asseguri l'estanqueïtat durant el seu funcionament.
La porta amb finestra que permet la visió del procés i asseguri la no transferència de la calor per evitar cremades de contacte.
Tancament de porta hermètic amb bloqueig durant el procés per evitar accidents.
Obertura de porta amb sistema esquitxades.
Obertura de porta mitjançant sensor de proximitat.
Detergent i líquid anticalcari inclòs al catàleg del centre corporatiu ICS.
Sistema de dosificació de líquid anticalcari, i de detergent amb sistema de bombeig i amb indicador de nivell.
Especificar la correlació de temps i temperatura (grau relació entre dues variables) Temps i temperatura. Igual o inferior a entre 85-92ºC en un minut i en processos epidèmics fins a 93 ºC en 10 minuts.
Disposa de mínim dos sensors de temperatura dintre de la càmara de rentat.
Ha de disposar d'un sistema de desinfecció de tubàries.
Possibilitat de diferents cicles de rentat, desinfecció i assecat. Els cicles han de permetre el rentat previ de matèria de matèria orgànica. Ha de disposar d'un cicle econònic. Consum d'energia no superior a 0,25 kWh/ciclo i aigua de 6 litres aprox.
Alarmes de detecció d'errors durant els cicles de rentat (indicar quins).
Pantalla digital i visual, intuïtiva i de fàcil maneig de funcionament que indica les diferents fases del procés i la temperatura de l'aigua i del vapor.
Incloure un preventiu de manteniment anual durant el període de garantia ofert sense cost addicional.
Inclou totes les instal·lacions i visites de servei tècnic per instal·lació seguint les indicacions de manteniment.
Haurà de ser compatible amb les instal·lacions de l'hospital.
Connexions:
Connexió elèctrica 230V, 1N, 50 Hz, 1x16A.
Connexió d'aigua freda 15mm, 100-800 kPa, 20 litres/min cabals.
Connexió d'aigua calenta 15mm, 100-800 kPa, cabals 20 litre/min.
Connexió vapor 15mm, 30-300 kPa.
Connexió de drenatge Ø 90 o 110mm.
Especificacions:
Grau de protecció entrada IP21. (Protecció del degoteig vertical d'aigua).
La temperatura en superfície no ha de ser superior a 40 °C.
El nivell de soroll no ha de superar : de entre 50 dB a 60 dB. Adjuntar certificació al sobre 1
Consum:
Consum energètic: 0,25 kWh/cicle.
Consum d'aigua Programa econòmic 25 litres/cicle ±10% Programa normal 31 litres/cicle ±10% Programa intensiu 39 litres/cicle ±10%.
Grau de contaminació inferior a 2. NORMA IEC 815 o homologa. Adjuntar certificació al sobre 1
Categoria de sobretensió II. Adjuntar certificació al sobre 1
Certificats i Normes: Iguals i/o homòleg; acceptats per espai europeu
CEE EN ISO 15883 : Normativa de l'estàndard Europeu de Rentadores - desinfectadores. Adjuntar certificat al sobre 1
Certificat ISO 9001: 2000 ( Requisits per a un Sistema de Gestió de la Qualitat).Adjuntar certificat al sobre 1
Certificat ISO 13485: 2003 ( sistemes de gestió de la qualitat en la indústria de dispositius mèdics).Adjuntar certificat al sobre 1
Normativa EN DIN 1.4301 (Tipo de material).Adjuntar certificat al sobre 1
Normativa EN DIN 1.4404 (Tolerància a àcids).Adjuntar certificat al sobre 1
Norma ISO 15883 (requisits generals de funcionament de les rentadores desinfectadores).Adjuntar certificat al sobre 1
1.2 DIMENSIONS APROXIMADES
Ample: 600 mm.
Alt: 1.840 mm.
Llarg: 600mm.
Es concretarà dimensions en visita tècnica desprès de licitació.
Especificar el pes d'equip per a comprovar la tolerància del lloc d'ubicació.
Volum de la cambra: de 105 a 110 litres.
Puntuació màxima | 100 | Puntuació
1.4 CRITERIS OBJECTIUS: Total 100 punts | 100
Valoració econòmica: La puntuació d’aquest criteri serà de 60 punts. Es considera oferta desproporcionada la baixa superior al 20% i es puntuarà cada oferta segons la següent fórmula. Sent: P: Punts criteri econòmic (60) IL: Import de licitació OV: Import de l'oferta a valorar. Om: Import de la millor oferta. Pv: Punts atorgats a l'oferta | 60
Període de garantia: La puntuació d’aquest criteri serà de 15 punts. Es valorarà de la següent manera: o Període de garantia < a 2 anys o condicions de la garantia que no suposin tot risc = EXCLÒS o Condicions tot risc durant 2 anys = 0 punts o Major termini de garantia tot risc* ofert pels licitadors = 15 punts. o Es valoraran la resta de períodes en excés dels 2 anys de garantia tot risc, prorrata sobre el valor màxim. Núm. Punts. = PG Licitat -2 ------------------------------------------x 15 PMG- 2Nº Punts: Punts criteri període de garantia PG LICITAT: Temps que oferta el licitador PMG : Període major que oferta un licitador. P (15): Punts màxim del criteri | 15
Entregar en un termini d'entre 20 a 29 dies com a màxim des de la realització de la comanda: Adjuntar document de compromís. La puntuació màxima d’aquest criteri serà de 5 punts. De 1 al 15 dies: 5 punts De 16 a 29 dies : 2,5 punts . 30 dies: 0 punts | 5
Certificat d'eliminació d'espores clostridium. Adjuntar certificació. La puntuació d’aquest criteri serà de 10 punts. Si compleix: 10 punts No compleix: 0 punts | 10
Resposta amb presència física en cas d'avaria en menys de 24 h. Adjuntar document de compromís: La puntuació d’aquest criteri serà de 5 punts. Si compleix: 5 punts No compleix: 0 punts | 5
Es valorarà un nivell de soroll inferior a 60DB. Adjuntar certificació. La puntuació d’aquest criteri serà de 5 punts. Si compleix: 5 punts No compleix: 0 punts | 5
1.4 NORMATIVA OBLIGATÒRIA
Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.
1.5 ANNEXOS
Condicions de garantia, manteniment i formació. |  | Annex 0
1.6 MOSTRES
Si

## LOT 2
LOT 2: Butaca elèctrica, tres seccions per tractament i procediments.
Definició
Butaca elèctrica de tractament i procediments, tres seccions amb alçada variable i funció trendelenburg. |  | INDEX
Prestacions tècniques i funcionals |  | Característiques específiques (Descripció breu)
1.1 Característiques constructives
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Superfície de descans articulada en tres cossos
Ergonòmica.
Estructura metàl·lica amb tractament anticorrosiu. Especificar material.
Especificar els materials d’estructura i acabats, així com, gruixos de capes.
Seient amb fabricació indeformable a l’ús, especificar.
Especificar grau d'inflamabilitat dels materials per tal de garantir la seguretat davant d'un incendi. Adjuntar certificat.
Capacitat de càrrega total mínima de 185 KG
Pes de la butaca 70Kg (+/-5Kg)
3 motors inependents per l'articualció de les diferents parts de la butaca: elevació, respatller i reposacames.
Comandament de fàcil maneig i intuïtiu. Funcions comandament per modificar posicions.
Bateria de contingència que es pugui autorecargar
Quatre (4) rodes de 125mmØ al menys una d’elles amb moviments direccional.
Sistema de rodes antilliscants, al menys dues d’elles amb fre.
Nansa per facilitar el transport.
Reposa braç d’alçada variable amb mecanisme de pistó de gas o similar. La regulació ha de ser sense resistència, còmoda i amb una sola mà. Regulables en alçada i reclinables cap a la part posterior,
Porta sèrum variable en altura i extraïble.
Amb reposa cap inclòs, regulable, còmode i anatòmic.
Ha de fer la posició de trendelenburg entre 12 i 15° amb mecanisme de pistó de gas o similar
Bloqueig direccional.
Reposa cames extensible en posició horitzontal
Reposapeus orientables i que es puguin replegar, que no molestin al pacient.
Material de l’estructura: d’acer.
Textura d’entapissat llis, de baixa fricció, antimicrobià, impermeable, ignífug en vinil o similar. Adjuntar certificat.
Materials i acabats superficials resistents als impactes, fregaments i productes de neteja.
Carta de colors a triar per l'hospital
Transport fins a servei, muntatge i gestió d’embalatges a càrrec del licitador.
Formació:
Inclou seccions formatives presencials a tots del torns del servei receptor diürns i nocturns.
Grossor/Densitat de l’escuma:
Respatller: densitat escuma 65 kg/m³ (+/-3)
Seient: densitat escuma 65 kg/m³ (+/-3)
Reposapeus: densitat escuma 65 kg/m³ (+/-3)
Motors:
o Columna elevació: força de 6.000N
o Motor respatller: força de 3.500N
o Motor reposa cames: força de 3.500N
ACCESORIS BÀSICS:
o Pal de sèrum. Alçada regulable i extraïble.
o Suport per a bossa de drenatges.
1.2 DIMENSIONS APROXIMADES
Seient:
o Ample: 500 mm. aprox (+/-30 mm)
o Fons: 540 mm aprox.(+/-30 mm)
o Alçada: des de 540 mm fins 880 mm
Reposacames
o Ample: 430 mm. aprox (+/-30 mm)
o Fons: 300 mm aprox.(+/-30 mm)
Respatller
o Ample: 525 mm. aprox (+/-30 mm)
o Alçada: 820 mm aprox.(+/-30 mm)
Recolçabraços
o Ample: 140 mm aprox. (+/-30 mm)
o Llargada: 470 mm aprox. (+/-30 mm)
TOTAL
o Ample: 800 mm (+/-30 mm)
o Fons: 950 mm (+/-30 mm)
o Longuitut estesa de 1,76 a 1,80M. Com màxim 1,80M
o Alçada del respatller en vertical a terra: 120 mm -160 mm (+/-30 mm)
o Alçada variable del seient a terra des de 550 mm fins a 880mm (+/-30 mm)
1.3 CRITERIS OBJECTIUS: Total 100 punts | 100
Valoració econòmica: La puntuació d’aquest criteri serà de 60 punts. Es considera oferta desproporcionada la baixa superior al 20% i es puntuarà cada oferta segons la següent fórmula. Sent: P: Punts criteri econòmic (60) IL: Import de licitació OV: Import de l'oferta a valorar. Om: Import de la millor oferta. Pv: Punts atorgats a l'oferta | 60
Període de garantia: La puntuació d’aquest criteri serà de 15 punts. Es valorarà de la següent manera: o Període de garantia < a 2 anys o condicions de la garantia que no suposin tot risc = EXCLÒS o Condicions tot risc durant 2 anys = 0 punts o Major termini de garantia tot risc* ofert pels licitadors = 15 punts. o Es valoraran la resta de períodes en excés dels 2 anys de garantia tot risc, prorrata sobre el valor màxim. Núm. Punts. = PG Licitat -2 ------------------------------------------x 15 PMG- 2Nº Punts: Punts criteri període de garantia PG LICITAT: Temps que oferta el licitador PMG : Període major que oferta un licitador. P(15): Punts màxim del criteri | 15
Criteri mediambiental. Es valorarà exclusivament la presentació de certificacions mediambientals oficials. Processos de fabricació amb baix impacte ambiental o emissió reduïda de CO2. ISO 14001 o equivalent: Sistema de gestió ambiental. Documentació requerida. Màxims punts del criteri 10 punts. Producte amb una certificació oficial: 10 punts Sense certificació ni compliment dels criteris: 0 punts | 10
Criteri de qualitat. Es valorarà exclusivament la presentació de certificacions mediambientals oficials. Valoració del compliment de les normes ISO 9001:2015 i 13485:2016 o equivalents en relació amb el control documental, la traçabilitat, el control de canvis i la millora contínua. Documentació requerida. Màxims punts del criteri 5 punts. Presentació dels dos (2) certificats: 5 punts Presentació d'un (1) certificat: 2 punts Cap certificat presentat: 0 punts | 5
Criteri de seguretat. Es valorarà exclusivament la presentació de certificacions mediambientals oficials. Es valorarà el compliment de la norma ISO 22196:2011 o equivalent referent a la mesura de l'activitat antibacteriana en superfícies de plàstic i altres materials no porosos. Documentació requerida. Màxims punts del criteri 3 punts. Producte amb una certificació oficial: 3 punts Sense certificació ni compliment dels criteris: 0 punts | 3
Resposta amb presència física en cas d'avaria en menys de 24 h. Aportar certificació de compromís. La puntuació d’aquest criteri serà de 2,5 punts. Si compleix: 2,5 punts No compleix: 0 punts | 2.5
Butaca de cortesia si la reparació excedeix de 48 h. Aportar certificació de compromís. La puntuació d’aquest criteri serà de 2,5 punts. Si compleix: 2,5 punts No compleix: 0 punts | 2.5
Entregar en un termini d'entre 20 a 29 dies com a màxim des de la realització de la comanda. Aportar certificació de compromís. La puntuació màxima d’aquest criteri serà de 2 punts. En 20 dies: 2 punts De 21 a 25 dies: 1 punts De 26 a 29 dies: 0,5 punts 30 dies: 0 punts | 2
1.4 NORMATIVA OBLIGATÒRIA
Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.
1.5 ANNEXOS
Condicions de garantia, manteniment i formació |  | ANNEX 0
1.6 MOSTRES
Si

## LOT 3
LOT 3: Taula rodona Ø aproximat 90 a 100 cm
Definició
Taula rodona mitjana amb base de plat metàl·lica. |  | INDEX
Prestacions tècniques i funcionals |  | Característiques específiques
(Descripció breu)
1.1. Característiques d'obligat compliment
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Taula en forma rodona.
Els sobres han d’estar compostos per un material interior rígid (tipus aglomerat de fusta o similar)
Contraxapat material ignífug amb acabat sedós, mate, antiempremtes.
El sobre ha de ser indeformable i estable.
El color de la capa superficial no s’ha de degradar per efecte de la llum o l’ús.
El gruix minin del sobre ha de ser de 19 mm.
Base de plat metàl·lica estabilitat òptima, amb Epoxi.
Fix al terra. Columna estable de tub rodó.
Protecció antioxidació.
Estructura metàl·lica acabada amb pintura epoxi.
Alta resistència a l'impacte
Baixa porositat dels seus materials, efecte antibacterians.
Resistència a ambients humits i productes de neteja.
Durabilitat i millor resistència als impactes i fregaments dels materials
El grau d’inflamabilitat dels materials. Ignífug, adjuntar document.
Transport, muntatge i gestió d’embalatges inclòs.
Color a escollir per el hospital. El color s’ha d’adaptar a les necessitats de disseny de l’hospital.
Les dimensions s’han d’adaptar a les dimensions del lloc de destinació.
1.2 DIMENSIONS APROXIMADES
· Amplada 100 cm Ø aprox.
· Alçada: 75-80cm aprox.
· Columna estable tub rodó: 76 mm Ø aprox.
· Base de plat 50 cm Ø aprox.
CRITERIS OBJECTIUS: Total 100 punts | 100
Valoració econòmica: La puntuació d’aquest criteri serà de 60 punts. Sent: P: Punts criteri econòmic (60) IL: Import de licitació OV: Import de l'oferta a valorar. Om: Import de la millor oferta. Pv: Punts atorgats a l'oferta | 60
Període de garantia: La puntuació d’aquest criteri serà de 20 punts. Es valorarà de la següent manera: o Període de garantia < a 2 anys o condicions de la garantia que no suposin tot risc = EXCLÒS o Condicions tot risc durant 2 anys = 0 punts o Major termini de garantia tot risc* ofert pels licitadors = 20 punts. o Es valoraran la resta de períodes en excés dels 2 anys de garantia tot risc, prorrata sobre el valor màxim. Núm. Punts. = PG Licitat -2 --------------------x 20 PMG- 2Nº Punts: Punts criteri període de garantia PG LICITAT: Temps que oferta el licitador PMG: Període major que oferta un licitador P (20): Punts màxim del criteri | 20
Entregar en un termini d'entre 20 a 29 dies com a màxim des de la realització de la comanda.Adjuntar certificació de compromis La puntuació d’aquest criteri serà de 20 punts. En 20 dies: 20 punts De 21 a 25 dies: 10 punts De 26 a 29 dies: 5 punts 30 dies: 0 punts | 20
1.4 NORMATIVA OBLIGATÒRIA
Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.
1.5 ANNEXOS
Condicions de garantia, manteniment i formació |  | ANNEX 0
1.6 MOSTRES
Si