## RESUM
LOT | Descripció equipament | HUVH AH01 | Preus Nets (sense IVA) | Preus Licitació (amb IVA) | Total (Sense IVA) | Total (amb IVA)
EQUIPAMENT DIVERS PER L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON
LOT 1 | Carros transfer d'alçada variable | 16 | 2280 | 2758.8 | 36480 | 44140.8
LOT 2 | Cadira exploració dental | 1 | 4297.5207 | 5200 | 4297.5207 | 5200
LOT 3 | Cadira quirúrgica | 1 | 3000 | 3630 | 3000 | 3630
LOT 4 | Electrobisturí endoscòpia | 1 | 22314.0496 | 27000 | 22314.0496 | 27000
LOT 5 | Solució de rentat d’instrumental per al Parc Sanitari Pere Virgili | 1 | 30578.5124 | 37000 | 30578.5124 | 37000
LOT 6 | Dermatom elèctric | 2 | 10743.8017 | 13000 | 21487.6033 | 26000
LOT 7 | Escàner de bufeta | 1 | 8264.4628 | 10000 | 8264.4628 | 10000
LOT 8 | Sistema per liposuccions i altres tractaments de cirurgia plàstica i reconstructiva | 1 | 49586.7769 | 60000 | 49586.7769 | 60000
LOT 9 | Braç estabilitzador broncoscopi | 1 | 4950.5041 | 5990.11 | 4950.5041 | 5990.11
LOT 10 | Sistema retractor abdominal | 1 | 25619.8347 | 31000 | 25619.8347 | 31000
LOT 11 | Manta fototeràpia | 2 | 4500 | 5445 | 9000 | 10890
| TOTALS | 28 |  |  | 215579.2645 | 260850.91

## LOT 1 - Carro transfer
LOT 1 | Carro transfer d'alçada variable
LOT 1 | Carro transfer d'alçada variable
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Solució de carro amb alçada variable per a la transferencia de pacients en el Bloc quirurgic de l'Hospital de Traumatologia i Cremats de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Cal adjuntar Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1. Carro de transferència
SI | 1 | Sistema de transport amb alçada regulable. Rang mínim de 65 a 95 cm aproximadament. Indicar rang
SI | 2 | Indicar mecanisme de regulació d'alçada: - pneumàtic - motoritzat - altres….
SI | 3 | Dimensions aproximades: 65x200x68 cm
SI | 4 | Estructura de suport metàl·lica (acer inox.) amb travessers de reforç a la base
SI | 5 | Dispositiu de rodament format per 4 rodes, amb sistema de bloqueig centralitzat d'accionament individual. Diàmetre mínim de les rodes de 20 cm aproximadament
SI | 6 | Sistema de seguretat que impedeixi la separació del carro quan es realitzi la maniobra de trànsfer, per mitjà de punt de fixació en panell de transferència o similar. Indicar sistema
SI | 7 | Sistema de bloqueig de la plataforma sobre el carro automàtic amb desbloqueig manual
SI | 8 | Marc superior amb guies longitudinals que permetin el desplaçament de la plataforma mòbil des d'un carro a un altre (cal incloure-les)
SI | 9 | Moviment de desplaçament longitudinal. Indicar tipus de sistema
SI | 10 | Mecanisme de lliscament amb sistema de seguretat antidescarrilament
SI | 11 | Compatibles amb les plataformes de pacient exitents en el BQ traumatologia i Transfer BQ traumatologia - es farà prova tècnica de validació excloent
SI | 12 | Acoblament d'accessoris al bastidor
2. Materials i acabats
SI | 13 | Marc superior metàl·lic, d'acer inoxidable
SI | 14 | Indicar material i qualitat d'acabats de la resta de l'estructura - indicar si l'estructura completa és d'acer inoxidable - indicar si l'estructura és pintada i tipus d'acabats - altres…
SI | 15 | Capacitat màxima de càrrega: 250 kg com a mínim
3. Accessoris, recanvis i fungible
SI | 16 | Tots aquells accessoris necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar accessoris
SI | 17 | Tots els cables i connectors necessaris per al correcte funcionament de l'equip
SI | 18 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs)
SI | 19 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor. Indicar referència, model, preu dels kits amb el nº d'unitats i codi SAP (si en té) i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Indicar freqüència de canvi. Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte
SI | 20 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes

## LOT 1 - Millores
| LOT 1 | Carro transfer d'alçada variable
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
18 |  |  |  | 18 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
10 | 5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor solució pel que fa qualitat i robustesa de l'estructura
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Tot el conjunt d'acer inoxidable, no material pintat amb fàcil oxidació. Es valora que tingui millors gruixos i acabats de materials
4 | 2 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta pel que fa a les prestacions tècniques, funcionals i de maniobrabilitat
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 2 | Millors prestacions tècniques (menor pes de l'equip, major rang de regulació d'alçada, màxima capacitat de càrrega, etc.)
|  | 3 | Millor sistema d'elevació, es valoraran sistemes de pedal hidràulic que permetin una regulació progressiva de l'alçada sense necessitat d'electricitat
|  | 4 | Altres millores que augmentin les prestacions tècniques, funcionals i de maniobrabilitat de la solució
4 | 2 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta de preus de recanvis
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 5 | Es valorarà el mínim import dels recanvis principals. Indicar preu de recanvi (indicar referència i preu amb IVA inclòs) de: - Pedal - Roda - Marc amb guies longitudinals - Sistema bloqueig plataforma - Sistema alçada variable. Descriure sistema: pistons, motor, bis sens fil, etc…
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a
30 |  |  |  | 30 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
7 | 3.5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Facilitat d'ús, muntatge i desmuntatge i transportabilitat de la solució
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 6 | Es valorarà la facilitat d'ús del carro (fàcil elevació, posicionament, lliscament longitudinal, bloqueig i desbloqueig de la plataforma i fixació amb el panell de transferència, etc.) i accessiblitat als seus comandaments (frens, pedals, etc.)
|  | 7 | Es valorarà la facilitat de muntatge i desmuntatge de la plataforma en el carro
|  | 8 | Es valorarà la transportabilitat, maniobrabilitat i conducció del carro
|  | 9 | Altres aspectes que facilitin l'úsabilitat, muntatge/desmuntatge i transport de la solució
7 | 3.5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, seguretat, estabilitat i adequació a l'entorn
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 10 | Es valorarà l'ergonomia, estabiltat, seguretat i adequació de la solució oferta a les plataformes existents i l'entorn quirúrgic disponible de l'Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats
|  | 11 | Els moviments del carro són suaus, no bruscos
|  | 12 | Altres aspectes que augmentin l'ergonomia de la solució i la seva idoneïtat amb les plataformes existents i l'entorn assistencial
7 | 3.5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Robustesa, qualitat dels acabats, neteja i higiene
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 13 | Es revisarà que els materials del carro presentin resistència al trencat i robustesa en general per garantir un correcte funcionament i mínimes reparacions. Es valorarà resistència als impactes i fregaments
|  | 14 | Es valorarà la qualitat dels acabats
|  | 15 | Es valorarà la facilitat de neteja i higiene sense racons del carro
7 | 3.5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Comfort dels professionals i pacients
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 16 | Solucions que millorin la comoditat del pacient
|  | 17 | Major comfort pels profesisonals durant l'ús del carro. Es valorarà el mínim esforç físic requerit durant la manipulació de la solució i que no es requereixin moviments repetitius lesius
|  | 18 | Altres solucions que augmentin la comoditat dels profesisonals i pacients
2 | 1 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Adequació a les necessitats assistencials i millora del flux de treball
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 19 | Es valorarà l'adequació de la solució i les seves característiques a les necessitats assistencials i millora del flux de treball
|  | 20 | Altres aspectes que millorin l'adequació de l'equip a les necessitats assistencials
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 18 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 30 punts:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

## LOT 2 - Cadira exploració denta
LOT 2 | Cadira d'exploració dental
LOT 2 | Cadira d'exploració dental
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Cadira d'alta gamma per a l'exploració de pacients neonatals, pediàtrics i adults per dur a terme exploracions d'otorinolaringologia, cirurgia maxil·lofacial i intervencions dentals. Cal adjuntar Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1. Característiques tècniques i funcionals
SI | 1 | Cadira d'alta gamma automàtica i mòbil per a exploracions dentals composta per respatller, seient i reposacames
SI | 2 | Equip rodable i amb sistema de frens. Detallar el sistema de trasllat (dimensions de la base de suport, nombre de rodes, sistema de frenat...)
SI | 3 | S'han d'incloure els plans en alçada i perfil del cadira on s'indiquin moviments i dimensions
SI | 4 | Pes de la cadira amb la configuració demanada. Indicar pesos de les diferents parts.
SI | 5 | Regulació d'alçada del seient mitjançant motor elèctric o hidràulic (indicar) Rang de variació mínim de 55 a 85 cm
SI | 6 | Inclinació del respatller independent mitjançant motor elèctric o hidràulic (indicar). Rang d'inclinació mínim de 180º (totalment pla) a 75º
SI | 7 | Inclinació del reposacames independent mitjançant motor elèctric o hidràulic (indicar). Rang d'inclinació mínim de 0º a 90º
SI | 8 | Inclinació trendelemburg mitjançant motor elèctric o hidràulic (indicar). Rang d'inclinació trendelemburg mínim de 0 a 30º
SI | 9 | Indicar dimensions (amplada x longitud) del respatller, seient i reposacames. Dimensions mínimes aproximades del seient: 60 x 150 cm
SI | 10 | Longitud del seient d'aproximadament 180 (incloent-hi el reposacames)
SI | 11 | Capacitat de suportar càrregues de fins a aproximadament 200 kg
SI | 12 | Control de tots els moviments de la cadira per comandament i per pedal elèctric. Indicar tecnologia de connectivitat del pedal (cable o wireless) i el comendament de mà amb l'equip. Indicar funcions comandament
SI | 13 | Ha de disposar d'una opció automàtica que torni la cadira a la seva posició inicial
SI | 14 | Tapisseria ignífuga encoixinada preferiblement composta amb materials sense làtex
SI | 15 | La cadira ha d'estar composta per materials netejables i resistents als agents corrosius de neteja de l'Hospital
2. Accessoris, recanvis i fungible
SI | 16 | Dos reposabraços articulats (accionament del moviment manual)
SI | 17 | Capçal articulat quadrat o ovalat (a escollir pel centre), extraïble
SI | 18 | Indicar si la oferta inclou bateria. EN cas que si, indicar les seves característiques (autonomia i temps de càrrega)
SI | 19 | Tots aquells accessoris necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar accessoris
SI | 20 | Tots els cables i connectors necessaris per al correcte funcionament de l'equip
SI | 21 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs)
SI | 22 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor. Indicar referència, model, preu dels kits amb el nº d'unitats i codi SAP (si en té) i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Indicar freqüència de canvi. Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte
SI | 23 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes

## LOT 2 - Millores
| LOT 2 | Cadira d'exploració dental
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
18 |  |  |  | 18 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
4 | 2 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta de prestacions tècniques i funcionals
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Dimensions i pes de l'equip
|  | 2 | Rangs de moviment i inclinació del respatller, seient i reposacames
|  | 3 | Sistema automàtic, elèctric i sincronitzat del moviment del respatller amb el reposacames
|  | 4 | Altres millores que augmentin les prestacions tècniques, funcionals i de la solució
10 | 3.5 |  | VTop - Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta d'accessoris addicionals inclosos en l'oferta
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 5 | Riell tècnic al seient i safata d'acer inoxidable amb suport per a cadira inclosos en al oferta
4 | 3.5 |  | VTop - Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta de manteniment - recanvis
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 6 | Es valorarà la compatibilitat dels components de la solució oferta amb l'equipament existent a l'Hospital
|  | 7 | Es valorarà el mínim import dels recanvis principals. Indicar preu de recanvi (indicar referència i preu amb IVA inclòs) de: - Capçal - Respatller - Reposacames - Reposabraços - Seient - Motors - Tapisseria - Bateria (si s'inclou) - Rodes
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a
30 |  |  |  | 30 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
7 | 3.5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Facilitat d'ús, muntatge i desmuntatge, comandament, transportabilitat de la solució
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 8 | Es valorarà la facilitat d'ús de la cadira (fàcil control amb els comandaments, comandaments d'ús molt intuïtiu, fàcilment programables i accessibles, fàcil i ràpid posicionament - regulació d'alçada i inclinacions, etc.)
|  | 9 | Es valorarà la facilitat de muntatge, desmuntatge i integració de les diferents parts i accessoris de la cadira
|  | 10 | Es valorarà la transportabilitat, maniobrabilitat i conducció de la cadira
|  | 11 | Altres aspectes que facilitin l'úsabilitat, comandament, muntatge/desmuntatge i transport de la solució
7 | 3.5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, seguretat, estabilitat i adequació a l'entorn
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 12 | Es valorarà l'ergonomia, estabiltat, seguretat i adequació de la solució oferta a l'espai disponible als gabinets de l'Hospital Infantil i de la Dona
|  | 13 | Els moviments de al cadira són suaus, no bruscos
|  | 14 | Altres aspectes que augmentin l'ergonomia de la solució i la seva idoneïtat amb les plataformes existents i l'entorn assistencial
7 | 3.5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Robustesa, qualitat dels acabats, neteja i higiene
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 15 | Es revisarà que els materials de la cadira presentin resistència al trencat i robustesa en general per garantir un correcte funcionament i mínimes reparacions. Es valorarà resistència als impactes i fregaments
|  | 16 | Es valorarà la qualitat dels acabats
|  | 17 | Es valorarà la facilitat de neteja i higiene sense racons de la cadira
7 | 3.5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Comfort dels professionals i pacients
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 18 | Solucions que millorin la comoditat del pacient
|  | 19 | Major comfort pels profesisonals durant l'ús de la cadira. Es valorarà la simplesa en la manipulació de la solució
|  | 20 | Altres solucions que augmentin la comoditat dels profesisonals i pacients
2 | 1 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Adequació a les necessitats assistencials i millora del flux de treball
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 21 | Es valorarà l'adequació de la solució, les seves característiques i accessoris a les necessitats assistencials i millora del flux de treball. Millores en exploracions d'otorinolaringologia, cirurgia maxil·lofacial i intervencions dentals
|  | 22 | Altres aspectes que millorin l'adequació de l'equip a les necessitats assistencials
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 18 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 30 punts:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

## LOT 3 - Cadira quirurgica
LOT 3 | Cadira quirúrgica
LOT 3 | Cadira quirúrgica
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Cadira quirúrgica d'alçada regulable per a intervencions quirúrgiques d'otorrinolaringologia. Cal adjuntar Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1. Cadira
SI | 1 | Cadira amb estructura de suport i base metàl·liques (indicar material) adequadament ancorades al seient
SI | 2 | Base de tres a cinc eixos. La base ha d'incorporar rodes
SI | 3 | Indicar forma del seient (forma de llàgrima, de cuña, de seient de muntar, altres). En cas que la solució es pugui configurar amb seients de diferents formes, el centre escollirà quina vol. Amplada mínima del seient de 30 cm
SI | 4 | Respatller amb contorn ajustable. Indicar sistema d'ajustament del contron
SI | 5 | Tapisseria del seient i respatller ignífuga encoixinada preferiblement composta amb materials sense làtex
SI | 6 | Alçada del seient regulable mitjançant solució de pedals en la base. Indicar mecanisme de d'accionament i regulació (pneumàtic, motoritzat, altres)
SI | 7 | Rang d'alçada regulable compès entre 52 cm (més baixa) i 72 cm (més alta) aproximadament
SI | 8 | Cadira amb sistema de fre (indicar sistema)
SI | 9 | Superfícies arrodonides i amb absència de cantells
SI | 10 | Capacitat màxima de càrrega de mínim 100 kg. Cal indicar-la
2. Accessoris, recanvis i fungible
SI | 11 | Dos reposabraços encoixinats que disposin de posicions regulables
SI | 12 | Tots aquells accessoris necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar accessoris
SI | 13 | Tots els cables i connectors necessaris per al correcte funcionament de l'equip
SI | 14 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs)
SI | 15 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor. Indicar referència, model, preu dels kits amb el nº d'unitats i codi SAP (si en té) i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Indicar freqüència de canvi. Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte
SI | 16 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes

## LOT 3 - Millores
| LOT 3 | Cadira quirúrgica
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
18 |  |  |  | 18 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
7 | 3.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta de prestacions tècniques i funcionals, i versatilitat de la solució
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Millors prestacions tècniques (menor pes de l'equip, major rang de regulació d'alçada, màxima capacitat de càrrega, etc.)
|  | 2 | Millor sistema d'elevació que augmentin la versatilitat i funcionalitat de la solució
|  | 3 | Altres millores que augmentin les prestacions tècniques, funcionals i de maniobrabilitat de la solució
11 | 3.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta de preus de recanvis
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 4 | Es valorarà el mínim import dels recanvis principals. Indicar preu de recanvi (indicar referència i preu amb IVA inclòs) de: - Respatller - Seient - Reposabraços - Rodes - Tapisseria - Sistema alçada variable. Descriure sistema: pistons, motor, bis sens fil, etc… - Frens
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a
30 |  |  |  | 30 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
7 | 3.5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Facilitat d'ús, muntatge i desmuntatge, comandament, transportabilitat de la solució
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 5 | Es valorarà la facilitat d'ús de la cadira (control amb pedals fàcil, intuïtiu i accesible, alçada fàcilment regulable, fàcil ajust del contorn del respatller, alta rodabilitat, etc.)
|  | 6 | Es valorarà la facilitat de muntatge, desmuntatge i integració de les diferents parts i accessoris de la cadira
|  | 7 | Es valorarà la transportabilitat, maniobrabilitat i conducció de la cadira
|  | 8 | Altres aspectes que facilitin l'úsabilitat, comandament muntatge/desmuntatge i transport de la solució
7 | 3.5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, seguretat, estabilitat i adequació a l'entorn
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 9 | Es valorarà l'ergonomia, estabiltat, seguretat i adequació de la solució oferta a l'espai disponible als quiòfans de l'Hospital General
|  | 10 | Els moviments de al cadira són suaus, no bruscos
|  | 11 | Altres aspectes que augmentin l'ergonomia de la solució i la seva idoneïtat amb les plataformes existents i l'entorn assistencial
7 | 3.5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Robustesa, qualitat dels acabats, neteja i higiene
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 12 | Es revisarà que els materials de la cadira presentin resistència al trencat i robustesa en general per garantir un correcte funcionament i mínimes reparacions. Es valorarà resistència als impactes i fregaments
|  | 13 | Es valorarà la qualitat dels acabats
|  | 14 | Es valorarà la facilitat de neteja i higiene sense racons de la cadira
7 | 3.5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Comfort dels professionals i pacients
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 15 | Solucions que millorin la comoditat de l'usuari durant les cirurgies
|  | 16 | Altres solucions que augmentin la comoditat dels profesisonals
2 | 1 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Adequació a les necessitats assistencials i millora del flux de treball
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 17 | Es valorarà l'adequació de la solució, les seves característiques i accessoris a les necessitats assistencials i millora del flux de treball en quiròfan
|  | 18 | Altres aspectes que millorin l'adequació de l'equip a les necessitats assistencials
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 18 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 30 punts:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

## LOT 4 - Electrobisturi endo
LOT 4 | Electrobisturí endoscòpia
LOT 4 | Electrobisturí endoscòpia
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Electrobistrurí d'endoscòpia avançant amb amb coagulador per plasma d'Argó pel tractament de polipectomies en pacients pediàtrics als gabinets de l'Hospital Infantil i de la Dona Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1. Electrocirurgia avançada per endoscòpia
SI | 1 | Generador d'alta freqüència amb tall monopolar i coagulació monopolar i bipolar per endoscòpia digestiva
SI | 2 | Potència màxima de tall de 120 W com a mínim
SI | 3 | Potència màxima de coagulació de 120 W com a mínim
SI | 4 | Indicar pes (kg) que no pot ser superior a 13 kg
SI | 5 | Indicar dimensions (cm) que no poden ser superiors a 45 x 48 x 20 cm (W x D x H)
SI | 6 | Connectors internacionals (estàndard Bovie)
SI | 7 | Modes de coagulació Forçat i Soft (monopolar i bipolar)
SI | 8 | Mode de tall fraccionat per endoscòpia
SI | 9 | Indicar modes de coagulació addicionals que incorpora (monopolar i bipolar)
SI | 10 | Comandament de control manual i amb pedal
SI | 11 | Indicar si el comandament manual es fa amb pantalla tàctil i/o botons (SI;NO)
SI | 12 | -Indicar comandaments i regulacions amb botons que disposa (botons/teclats) - indicar paràmetres que controla i rangs
SI | 13 | - Indicar comandaments i regulacions amb pantalla tàctil que disposa (botons/teclat) - paràmetres que controla i rangs
SI | 14 | Permet sincronisme amb coagualdor per plasma d'Argó amb el que queda perfectament acoplat/apilat i connectat electrònicament
2. Coagulador per plasma d'Argó
SI | 15 | Equip per treballar conjuntament i de forma sincronitzada amb electrobisturí per coagulació plasmàtica amb gas Argó en cirurgia endoscòpica
SI | 16 | Apilable i integrable amb l'electrobisturí. Mides similars a l'electrobisturí per apilament ergonòmic i funcional. Indicar dimensions
SI | 17 | Modes de funcionament del coagulador (comandament des de l'electrobisturí) com a mínim: - Forçat - Polsat - Precisió (ús en cirurgies amb risc de perforació)
SI | 18 | Permet treball en contacte amb fluids
SI | 19 | Connexió per ampolla de gas Argó
SI | 20 | Autoregulació del flux de sortida de gas Argó segons els requeriments de la sonda utilitzada pel correcte funcionament de la coagulació plasmàtica
SI | 21 | Treballa amb aplicadors flexibles rebutjables - referència, model, preu dels kits amb el nº d'unitats i codi SAP (si en té) i el preu unitari (€) (IVA inclòs)
SI | 22 | Admet aplicadors amb sortida: - Frontal - Cònica-Lateral - Circumferencial
SI | 23 | Indicar si funciona amb aplicadors exclusius o universals
3. Carro de transport
SI | 24 | Indicar material. Ha de ser robust i resistent a desinfectants d'entorn quirúrgic. Incloure protocol de neteja i resistència a desinfectants
SI | 25 | Rodes amb frens
SI | 26 | Indicar dimensions
SI | 27 | Mínim un prestatge - indicar mides de prestatges addicionals i suports
SI | 28 | Incorpora suport per ampolla de gas Argó
SI | 29 | Indicar posicionament dels diferents mòduls que composen la solució (electrobisturí, coagulador, ampolla gas Argó). Incloure imatge muntatge final
4. Accessoris, recanvis i fungible
SI | 30 | Pedal doble per tall i coagulació - Indicar grau de protecció IP del pedal i si es wireless o amb cable
SI | 31 | Manoreductor per l'ampolla de gas Argó
SI | 32 | Tots aquells accessoris necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar accessoris
SI | 33 | Tots els cables i connectors necessaris per al correcte funcionament de l'equip
SI | 34 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs)
SI | 35 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor. Indicar referència, model, preu dels kits amb el nº d'unitats i codi SAP (si en té) i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Indicar freqüència de canvi. Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte
SI | 36 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes

## LOT 4 - Millores
| LOT 4 | Electrobisturí endoscòpia
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
18 |  |  |  | 18 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
7 | 3.5 |  | VTop - Valoracio tecnica (Llindar 50%) - Millor prestacions d'electrobisturí avançat per endoscòpia
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Millor solució de tall i coagulació que incrementi prestacions i possibilitats de tractament. Versatilitat i usabilitat dels modes de treball
|  | 2 | Millors prestacions tècniques (menor pes, compacitat, etc.)
|  | 3 | Millor solució de comandament i visualització
|  | 4 | Altres millores tècniques i funcionals de l'equip que augmentin les prestacions a les descrites
7 | 3.5 |  | VTop - Valoracio tecnica (Llindar 50%) - Millor proposta de coagulador per plasma d'Argó
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 5 | Millor proposta de modes de funcioament
|  | 6 | Altres millores tècniques de l'equip que augmentin les prestacions a les descrites
4 | 2 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta de preus de recanvis del conjunt de la solució
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 7 | Es valorarà el mínim import dels recanvis principals. Indicar preu de recanvi (indicar referència i preu amb IVA inclòs) de: - Pedal - Connectors - Pantalla /botonera - Rodes carro - Bateria (si inlou)
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a
30 |  |  |  | 30 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
8 | 4 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, seguretat, muntatge i facilitat de transport
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 8 | Idoneïtat de la integració dels conjunt d'equips inclosos en l'oferta (electrobisturí avançat, coagulador per plasma d'Argó i ampolla de gas, pedal i altres mòduls addicionals que puguin haver). Es valorarà la facilitat de muntatge i desmuntatge dels diferents components i accessoris de la solució. Es valorarà l'ergonomia, la seguretat, la transportabilitat i adequació a l'entorn de l'equipament inclòs en l'oferta.
4 | 2 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Materials, robustesa i neteja dels equips
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 9 | Es revisarà que els materials de del conjunt d'equips de la solució presentin resistència al trencat i robustesa en general per garantir un correcte funcionament i mínimes reparacions. Es valorarà resistència als impactes i fregaments, i la qualitat dels acabats
|  | 10 | Es valorarà la facilitat de neteja i higiene sense racons de la solució
|  | 11 | Altres aspectes que millorin la robustesa i neteja de la solució
7 | 3.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Facilitat d'ús, comandament, interfície d'usuari i visualització
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 12 | Interfície d'usuari de l'electrobisturí d'ús intuïtiu i facilitat de manipulació dels menús i comandaments. Es valorarà la claredat i simplesa de les indicacions visuals a la pantalla
|  | 13 | Facilitat d'ús i comoditat de ll'usuari durant tall i coagulació en intervencions d'endoscòpia. Es valorarà la maniobrabilitat i lleugera dels equips mentre es treballa
|  | 14 | Altres aspectes que millorin el maneig de la solució
8 | 4 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Qualitat de del tall i coagulació
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 15 | Valoració en polipectomies reals de la qualitat i eficàcia de tall i coagulació, de la eficiència dels diferents modes de treball i la seva adequació a les necessitats del Servei de Gastroenterologia Pediàtrica de l'Hospital.
3 | 1.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Adquació de la solució d'electrocirugia a les necessitats assitencials
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 16 | Es valorarà l'adequació de l'electrobisturí amb coagulador, les seves característiques i accessoris a les necessitats assistencials i millora del flux de treball
|  | 17 | Altres aspectesque millorin l'experiència en quiròfan
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 18 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 30 punts:
Notes addcionals:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.
La puntuació mínim a que cada licitador ha d’obtenir per a cada lot és de 25 punts. De no obtenir aquest llindar l’empresa restarà exclosa.

## LOT 5 - Rentadora
LOT 5 | Solució de rentat d'instrumental per al Parc Sanitari Pere Virgili
LOT 5 | Solució de rentat d'instrumental per al Parc Sanitari Pere Virgili
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Solució de rentat per al Servei d'Esterililtzació del Parc Sanitari Pere Virgili. La solució es composarà de: - Proposta revisió de circuïts de rentat i emaquetat - encaix i circuits - 1 Rentadora de doble porta material - 1 Reubicació si s'escau de rentadora de doble porta actual - Integració amb programa Marvax de traçabilitat instrumental - Instal·lació claus en mà Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Monitorització de consums: aigua ,detergent i lubricant. Indicar com i des d'on es pot monitoritzar | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1. Proposta revisió de circuits de l'esterilitzacio - circuits/fluxe treball
SI | 1 | El Servei d'esterililtzació requereix reordenació de zona de rentat i empaquetat, pel que cal dissenyar i presentar processos específics amb fluxes d'entrada i sortida representats per a cada procés en el planòl de forma que es garanteixi (amb l'espai existent i les adequacions que es considerin oportunes) els circuits de net i brut, la eficiència i ergonomia del treball i la seguretat. Actualment el servei disposa de: Zona pre rentat: - una rentadora de doble porta, dos carros i diferents xasis - en aquest servei es processa instrumental en caixes petites pel que els carros no son estrictament necessaris, ca però incrementar la capacitat de rentat amb una rentadora addiccional que cal encabir en un espai petit, deixant àrees de treball per preparació i traçabilitat, altre equipament... - una finestra per passar instrumental rentat a mà - cal mantenir aquesta finestra amb obertura gran per passar cistelles i ha de ser estanca i de fàcil neteja Zona preparació: Disposa de - dues taules de treball i preparació intsrumental amb PC per traçabilitat Marvax, - dues segelladores instrumental i diferents equipaments - dos autoclaus Cal una reordenació i reubicació d'equips per poder encabir les dues rentadores i poder treballar per processos i de forma ergonòmica
2. Rentadora
SI | 2 | Rentadora amb capacitat per com a mínim: - 12 cistelles DIN (mida 480 x 250 x 50 mm) o bé - 4 contenidors 600x300x150 amb tapes
SI | 3 | Rentadora compacte - indicar mides que no han de ser superiors a 670x720 mm de petjada i alçada no superior a 2,2 m
SI | 4 | Rentadora de doble porta - perfectament integrada en esterilització - inclou muntatges i plafons necessaris de tancament i tots els requeriments d'instal·lació
SI | 5 | Portes de vidre amb apertura i tancament manual i solució de seguretat contra cremades - Indicar alçada de càrrerga de la porta
SI | 6 | Bloqueig de portes que impedeixi obertura simultània de portes
SI | 7 | Cambra d'acer inoxidable AISI 316L - indicar mides de la càmera - indicar volum total càmera en litres - indicar volulm útil de la càmera en litres
SI | 8 | Dotació de llum interior LED
| 9 | Dos braços de rentat fàcilment desmuntables per la seva neteja
SI | 10 | Rack flexible de 5/6 nivells amb capacitat de fins a 12 cistelles din 1/1 amb nivells desmuntables
SI | 11 | Pantalla táctil multifunció de 7 pulgades en castellà - indicar alçada de treball de la pantalla - indicar mides - pantalla tàctil - indicar si és color o B/N - inclou dues pantalls una a cada costat de la rentadora
SI | 12 | Capacitat per diferents programes de rentat - indicar programes disponibles
SI | 13 | Indicar mesures d'estalvi energètic i de consums: - Disposa dipòsits de pre-escalfament d'aigua per a rapidesa de cicle - indicar mètode de funcionament - Disposa de solució de recuperació condensats per estalvi d'aigua - indicar-ne funcionament
SI | 14 | Indicar com s'alimenta - aigua calenta - especificar rangs de temperatura de treball - aigua tractada - especificar requeriments d'aquesta - nombre de preses i funció
SI | 15 | Dues bombes independents dosificadores de rentat i lubiricant - Indicar si disposa de solució de monitorització de consum i mitjà de mesura - Indicar si disposa sensor de nivell dels dipòsits
SI | 16 | Dipòsit d'emmagatzemat de líquids de rentat i desinfecció en la propia rentadora o incorporats en lloc adequat en la memòria d'implantació Indicar capcitat de emmagatzematge dels bidons (litres totals de cada tipus de liquid)
SI | 17 | Bomba de desguàs
SI | 18 | Indicar potència del l'equip en ___ kW
SI | 19 | Nivell de soroll no superior a 60 dB(A) - indicar si es disposa en nivell soroll en diferents fases
SI | 20 | L'equip ha d'incorporar els següents fases de rentat i desinfecció: - rentat amb injectors - termodesinfecció - refredement - assecat
SI | 21 | Especificar programes de rentat - Indicar durada i consum d'aigua, detergent i energia de cada un dels programes. Com a minim pels 5 programes principals (rentat i secat) Especificar durada del cicle segons ISO15883
SI | 22 | Incorpora senyals acústiques de final de cicle
SI | 23 | Indicar si interruptor/seta d'aturada o encesa
SI | 24 | Indicar si disposa de sensor per al correcte posicionament i identificació dels racks
SI | 25 | Indicar sistemes d'alarma de funcionament anòmal Indicar sistemes de manteniment i control remot
SI | 26 | S'haura d'incloure qualsevol accessori no descrit pero imprescindible per a l'ús de l'equip
3. Integració Marvax (programa traçabilitat)
SI | 27 | Conexió a red ethernet per a la traçabilitat digital
SI | 28 | Integració amb programa traçabilitat (Marvax) - indicar grau integració dades cicle, solució d'escanejat resultats cicle, etc….
SI | 29 | Indicar si permet l'identificació i registre de cada usuari, així com limitar les funcions en funció dels permisos de les persones. Indicar si l'identificació i limitació es realitza en el programari de la solució oferta o mitjançant la integració amb el programa de traçabilitat
SI | 30 | Incorpora senyals acústiques de final de cicle
SI | 31 | Totes les feines es faran segons indicació direcció TIC i Tecnologia Mèdica de l'Hospital. Cal incloure tot el programari i llicències per correcte funcionament
4. Instal·lacions claus en mà
SI | 32 | Cal complilr amb el requerit en el Plecs criteris tècnics particulars per adequació espais per la solució d’esterlitizacio de microbiologia - Cal reubicar si s'escau rentadora actual i instal.lar nova rentadora - Projecte claus en mà amb tot el necessari per correcte funcionament cal especificament: - Encabir rentadores amb marc acer innoxidable (es pot aprofitar marc rentadora actual) - Desguàs - Presa aigua - Extracció - Escomesa elèctrica - Presa de dades - Mantenir o recol.locar finestra traspass material - Tots els acabats van a càrreg del proveïdor
SI | 33 | Cal presentar planol d'implantació i esquema d'instal.lacions incloent plafons i connexions necessaries
5. Accessoris, manteniment i fungible
SI | 34 | Tots els cables, connexions i accessoris necessaris per al correcte funcionament de l'equip
SI | 35 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs). Tots aquells recanvis que no s'especifiquin tindran un import inferior a 500€ (IVA inclòs)
SI | 36 | Ha de permetre treballar amb els productes de desinfecció de l'Hospital , permet rentar amb productes estandard no propietaris
SI | 37 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor. Indicar referència, codi SAP (si en té), model i preu dels kits amb el nº d'unitats i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Indicar freqüència de canvi. Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte - Filtres HEPA (indicar import) - estan inclosos en manteniment integral
SI | 38 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes
SI | 39 | Complements necessaris per a la desinfecció i neteja de tots els components

## LOT 5 - Millores
| LOT 5 | Solució de rentat d'instrumental per al Parc Sanitari Pere Virgili
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
30 |  |  |  | 30 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
5 | 2.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta d'estalvi energètic i d'aigua
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Equipat amb dipòsits de pre-escalfament d'aigua per a rapidesa de cicle- indicar mètode de funcionament
|  | 2 | Recuperació d'aigua - indicar funcionament
|  | 3 | Monitorització de consums: aigua ,detergent i lubricant. Indicar com i des d'on es pot monitoritzar
|  | 4 | Altres millores de consum
15 | 7.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta d'implantació i acabats
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 5 | Es valorarà la millor memòria d'implantació ( projecte claus en mà ), adequació a les necessitats del servei, qualitat dels acabats i millor estudi dels procès de rentat i empaquetat
10 | 5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta en quan a integració
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 6 | Es valorarà la instal·lació i comunicació amb el programa de traçabilitat Geasoft de Marvax. Integració certificada i documentació que garantitzi la correcta integració (especificar camps i com s'integra) Millor proposta d'eleminació de paper per a tota l'esterilització del PSVP
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a
18 |  |  |  | 18 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
6 | 3 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Estalvi energèntic, consums, contaminacions acustiques i ergonomia
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 7 | Ergonomia de la solució. Solució dissenyada per l'ús òptim dels usuaris servei
|  | 8 | Disseny ben adaptat a l'espai i al fluxe de treball. Millor solució de circuits i processos. Circutis versàtils, ràpids , etc.
|  | 9 | Versatilitat i rapidesa dels programes i ergonomia del lloc de treball
|  | 10 | Mínim soroll, consums de detergents, aigua i altres…
|  | 11 | Alternatives que suposin solució millorada en erognomia, disseny i funcionalitat
6 | 3 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Facilitat d'ús, qualitat neteja, robustesa i mesures seguretat
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 12 | Mesures de protecció i seguretat. Solució que garanteixi al màxim la seguretat dels material, treballadors i de l’entorn de treball
|  | 13 | Facilitat de maneig i càrrega de líquids, solució emmagatzemat, integració i acabats revisats en la visita
|  | 14 | Qualitat dels cicles de processament
|  | 15 | Solucions robustes en materials i mecanismes que garanteixen un correcte funcionament i mínimes reparacions
|  | 16 | Tots els materials son aptes per a neteja amb materials desinfectants d’us hospitalari (indicar protocols de neteja). Reducció de cablatges vistos, racons de difícil accès per neteja
|  | 17 | Adequació dels accesoris a les necessitats assistencials i facilitat de neteja
|  | 18 | Altres aspectes que millorin la usablitat, higiene i seguretat de de la solució i adequació a les necessitats assistencials
6 | 3 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Programari, comandaments i adequacio integració amb Marvax
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 19 | Funcionament panell control i solució de comandament. Interfície d'usuari intuïtiva
|  | 20 | Programació simple
|  | 21 | Adequació de la proposta integració amb Marvax - Validació amb prova tècnica
|  | 22 | Funcionalitats assitencials addicionals a les demandes
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 30 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 18 punts:
Notes addcionals:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

## LOT 6 - Dermatom
LOT 6 | Dermatom elèctric
LOT 6 | Dermatom elèctric
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Dermatom elèctric per a cirurgia plàstica i cremats Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1. Característiques generals
SI | 1 | Dermatom elèctric amb bateria recarregable.
SI | 2 | Peça de mà ergonòmica i lleugera no superior a 1300g. Indicar pes total i de les seves parts (peça de mà, motor, bateria).
SI | 3 | Acció de tall en un mínim de 6.000 rpm
SI | 4 | Rang de tall de fins a mínim 1 mm i ajustable en increments de màxim 0,1 mm
SI | 5 | Accessori per modificar l'amplada de tall. Indicar amplades ajustables. Si cal algun accessori per modificar l'amplada, serà inclòs en la oferta.
SI | 6 | Indicar temperatura operativa
SI | 7 | Indicar amplada de tall estàndard.
SI | 8 | Totes les peces que permetin ser esterilitzades en autoclau
SI | 9 | Fulles de tall intecanviables de fàcil muntatge i facilitat en l'eliminació de residus acumulats
SI | 10 | Indicar temps de càrrega de la bateria
2. Accessoris, recanvis i fungible
SI | 11 | Solució de càrrega de bateria (base de càrrega, cable per càrrega, etc.)
SI | 12 | Inclou caixa d'autoclau (contenidor no perforat amb tapa per emmagatzematge i esterilització).
SI | 13 | Inclou tots els accessoris necessaris per al correcte funcionament de l'equip. Indicar accessoris.
SI | 14 | Tots els cables i connectors necessaris per al correcte funcionament de l'equip
SI | 15 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor (kit manteniment, filtres, pantalla, placa control, bateries, altres) necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model, preu unitari (€) (IVA inclòs) i freqüència ed canvi d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs)
SI | 16 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model, preu dels kits amb el nº d'unitats i codi SAP (si en té) i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte
SI | 17 | Cal incloure tots els sensors i cables necessaris per al funcionament complet de l'equip. Inclou el carregador de bateries i l'adaptador a la xarxa elèctrica.
SI | 18 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes

## LOT 6 - Millores
| LOT 6 | Dermatom elèctric
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
15 |  |  |  | 15 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
7 | 3.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millors prestacions tècniques i funcionals
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Es valorarà un menor pes i dimensions de l'equip.
|  | 2 | Es valorarà la major precisió, regulació i altres prestacions tècniques que s’adeqüin a les tècniques quirúrgiques
3 | 1.5 |  | VTop - Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Accessoris i recanvis
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 3 | Es valorarà un major nombre d'accessoris i recanvis que aportin millores tècniques o que suposin material de reserva.
5 | 2.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta de manteniment
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 4 | Es valorarà la compatibilitat dels components de la solució oferta amb l'equipament existent a l'Hospital
|  | 5 | Es valorarà el mínim import dels recanvis principals. Indicar preu de recanvi (indicar referència i preu amb IVA inclòs) de les diferents parts: - Peça de mà - Bateries - Motor - Solució de càrrega - Fulles de tall Aquest preu és vinculant per l'equipament ofert i l'equipament existent a l'hospital idèntic a l'ofert.
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a
33 |  |  |  | 33 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
10 | 5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Usabilitat, ergonomia, seguretat, transportablitat i adequació a l'entorn
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 6 | Usabilitat del dermatom i comoditat de l'usuari durant el seu ús. Es valorarà la maniobrabilitat, compacitat, ergonomia i lleugeresa mentre es treballa.
10 | 5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Qualitat del tall i idoneïtat del funcionament
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 7 | Es valora la qualitat del tall, precisió i funcionament en general del dermatom en exploracions reals.
7 | 3.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Simplicitat de muntatge i desmuntatge
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 8 | Es valorarà la facilitat, simplesa i rapidesa de muntatge, desmuntatge i integració de les diferents parts i accessoris de la solució. Es valoraran solucions amb un disseny de maneig intuïtiu
3 | 1.5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Robustesa, estabilitat i facilitat de neteja
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 9 | Es revisarà que els materials de la solució presentin resistència al trencat i robustesa en general per garantir un correcte funcionament i mínimes reparacions. Es valorarà resistència als impactes i fregaments, i la qualitat dels acabats
|  | 10 | Durant la mostra s'instruïrà sobre els processos de neteja i muntatge dels contenidors. La idoneïtat de la solució serà avaluada per infermeria experta en processos d'esterilització. Es valorarà el contingut dels protocols de neteja
|  | 11 | Altres aspectes que millorin la robustesa i neteja de la solució
3 | 1.5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Adequació a les necessitats assistencials
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 12 | Es valorarà l'adequació del dermatom, les seves característiques ia ccessoris a les necessitats assistencials di millora del flux de treball
|  | 13 | Altres aspectesque millorin l'experiència en quiròfan
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 15 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 33 punts:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

## LOT 7 - Escàner bufeta
LOT 7 | Escàner de bufeta
LOT 7 | Escàner de bufeta
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Escàner portàtil per la mesura del volum d'orina en la bufeta de forma no invasiva mitjançant ultrasons. Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1. Caracterísques tècniques i funcionals
SI | 1 | Escàner de bufeta portàtil basat en unitat de control amb pantalla de visualizació integrada i sonda independent, o bé solucó " tot en un" de sonda amb pantalla de visualització i comandament integrats. Indicar configuració de la solució oferta
SI | 2 | Escaneig mitjançant mode B (2D) d'ultrasons
SI | 3 | Temps màxim d'escaneig inferior a 5 segons
SI | 4 | Solució amb bateria integrada. Indicar autonomia i temps de càrrega de la bateria
SI | 5 | Pantalla de visualització de mínim 1,4", a color i d'alta resolucó per a solucions d'escàner "tot en un" de sonda amb pantalla de visualització integrada Pantalla de visualització de mínim 10", a color i d'alta resolució per a solucions d'escàner amb pantalla de visualització independent a la sonda
SI | 6 | Indicar comandament de l'equip i regulacions
2. Programari
SI | 7 | Programari per pacient adult i pediàtric
SI | 8 | Localització automàtica de la bufeta amb reconeixement i marcació automàtica de la seva forma resaltant el seu contron
SI | 9 | Assistència durant l'escaneig per col·locació òptima de la sonda (centrat, inclinació, pressió aplicada, etc.)
SI | 10 | Reconstrucció volumètrica de la bufeta amb vista superior
SI | 8 | Càlcul automàtic del volum vesical. Rang mínim de medició de volum vesical 0-999ml. Indicar rang
SI | 11 | Incorpora eienes de suport per la validació dels resultats
3. Sonda
SI | 12 | Sonda volumètrica de forma ergonòmica per a comoda subjecció
SI | 13 | Pes màxim inferior a 500g
SI | 14 | Freqüència aproximada de 2,5MHz
SI | 15 | Camp de visió angular (FOV) mínim de 120º
SI | 16 | Botonera integrada per inici/aturada de l'escaneig desde la pròpia sonda
SI | 17 | Indicar grau de protecció IP
4. Accessoris, recanvis i fungible
SI | 18 | Solució de càrrega de bateria (base de càrrega inalàmbrica, cable d'alimentació, altres)
SI | 19 | Indicar si inlcou impressora
SI | 20 | Carro ergonòmic rodable d'alçada regulable, de fàcil transport i amb sistema de frenat, amb pàrquing per a sonda i gel conductor. El carro ha d'integrar tots els components i accessoris inclosos en l'oferta
SI | 21 | Tots aquells accessoris necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar accessoris
SI | 22 | Tots els cables i connectors necessaris per al correcte funcionament de l'equip
SI | 23 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs)
SI | 24 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor. Indicar referència, model, preu dels kits amb el nº d'unitats i codi SAP (si en té) i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Indicar freqüència de canvi. Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte
SI | 25 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes

## LOT 7 - Millores
| LOT 7 | Escàner de bufeta
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
20 |  |  |  | 20 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
4 | 2 |  | VTop - Valoracio tecnica (Llindar 50%) - Millor configuració d'escàner
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Escàner basat en solucó " tot en un" de sonda amb pantalla de visualització i comandament integrats per màxima portabilitat
5 | 2.5 |  | VTop - Valoracio tecnica (Llindar 50%) - Millor proposta pel que fa a característiques tècniques i funcionals
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 2 | Millors característiques tècniques de l'equip (menor pes de la sonda, menor temps màxim d'escaneig, mahor autonomia, etc.)
|  | 3 | Sonda inalàmbrica per màxima comoditat durant l'escaneig
|  | 4 | Millors prestacions de programari i càlcul de volum
|  | 5 | Altres millores tècniques i funcionals de l'equip que augmentin les prestacions a les descrites
8 | 4 |  | VTop - Valoracio tecnica (Llindar 50%) - Integració de la solució i millor proposta d'arquitectura
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 6 | Es valorarà que la solució oferta inclogui integració amb el HIS de l'Hospital. La integració ha de permetre com a mínim rebre les dades demogràfiques de pacient i l'enviament del resultat numèric del càlcul del volum de bufeta. Indicar tipus t'integració La integració s'ha de fer mitjançant missatgeria HL7 SIU/Webservice/DICOM. Es valorarà l'arquitectura de la integració. Es realitzarà una revisió amb la Direcció TIC de l'Hospital durant la Visita Prèvia Informàtica.
3 | 1.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta de preus de recanvis del conjunt de la solució
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 7 | Es valorarà el mínim import dels recanvis principals. Indicar preu de recanvi (indicar referència i preu amb IVA inclòs) de: - Sonda - Pantalla de visualització - Bateria - Impressora (si s'inclou)
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a
28 |  |  |  | 28 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
7 | 3.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, seguretat, transportabiliat de l'equipament
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 8 | Es valorarà la ergonomia, usabliitat, facilitat de transport i seguretat de la solucó d'acord la seva configuració
|  | 9 | Facilitat de muntatge, desmuntatge i manteniment de la solucó
|  | 10 | Altres aspectes que millorin l'ergoonomia, seguretat, transportabilitat de la solució
2 | 1 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Materials, robustesa i neteja dels equips
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 11 | Es revisarà que els materials de la solució presentin resistència al trencat i robustesa en general per garantir un correcte funcionament i mínimes reparacions. Es valorarà resistència als impactes i fregaments, i la qualitat dels acabats
|  | 12 | Es valorarà la facilitat de neteja i higiene sense racons de la solució
|  | 13 | Altres aspectes que millorin la robustesa i neteja de la solució
7 | 3.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Facilitat d'ús, comandament i interfície d'usuari
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 14 | Interfície d'usuari de l'escàner d'ús intuïtiu i facilitat de manipulació dels menús i comandaments. Es valorarà la claredat, simplesa i precisió de les indicacions visuals a la pantalla
|  | 15 | Altres aspectes que millorin el maneig de la solució
10 | 5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Qualitat de imatge i del programari de la bufeta en exploracions reals
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 16 | Valoració en exploracions reals de la qualitat d'imatge de l'escàne així com del programari (càlculs, asistència durant l'escaneig, precisió en la localització i marcació del contorn de la bufeta, etc.)
2 | 1 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Adquació de la solució d'escàner a les necessitats assitencials
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 17 | Es valorarà l'adequació de de l'escàner i laccessoris a les necessitats assistencials i millora del flux de treball
|  | 18 | Altres aspectesque millorin l'experiència en consulta
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 20 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 28 punts:
Notes addcionals:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.
La puntuació mínim a que cada licitador ha d’obtenir per a cada lot és de 25 punts. De no obtenir aquest llindar l’empresa restarà exclosa.

## LOT 8 - Equip liposucció
LOT 8 | Sistema per liposuccions i altres tractaments de cirurgia plàstica i reconstructiva
LOT 8 | Sistema per liposuccions i altres tractaments de cirurgia plàstica i reconstructiva
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Estació de treball per a liposuccions, inflitracions de greix i altres tractaments de cirugía plàstica i reconstructiva (lipedema, Linfedema, Lipoma, abdominoplàsties, etc.). El sistema ha d'incloure com a mínim: - Bomba de succió - Peça de mà amb consola - Bomba d'infiltració - Sistema de control tèrmic de fluids i líquids Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1. Caracterísques tècniques i funcionals
SI | 1 | Estació de treball modular per a liposuccions i altres tractaments mitjaçant tecnologia PAL (Power-Assisted Liposuction)
SI | 2 | Capcitat de funcionament continu en intervencions de llarga durada i d'alta complexitat
SI | 3 | Equip de fàcil neteja i apte per a ser desinfectat amb productes de neteja hospitalaris
SI | 4 | Configuració mínima: - Bomba de succió - Peça de mà amb consola - Bomba d'infiltració - Sistema de control tèrmic de fluids i líquids
SI | 5 | Indicar graus de protecció IP de cada un dels components de la solució
2. Bomba de succió
SI | 6 | Equip d'aspiració per succió de greix i fluids corporals basat en tecnologia de rotor amb pales o solució equivalent. Indicar tecnologia
SI | 7 | Potència d'aspiració mínima de 58l/min aproximadament a 50Hz
SI | 8 | Pressió de buit de -90kPa (relativa a NN) aproximadament. Indicar pressió
SI | 9 | Comandament mitjançant pantall tàctil, botonera o solucio equivalnet. Indicar solució de comandament i regulacions
SI | 10 | Indicar soroll màxim en dB. No pot ser superior a 53 dB aproximadament
SI | 11 | L'equip ha d'incloure solució de contenidors amb capacitat mínima de 6000 cc per deposició dels residus aspirats. La solució ha de ser reutilitzable compatible amb bosses rebutjables
3. Peça de mà amb consola
SI | 12 | Peça de mà lleugera amb mànec ergonòmic i consola de control
SI | 13 | Pes màxim de la peça de mà imferior a 700g
SI | 14 | Fàcil acoblament de les cànules en la peça de mà. Compatible amb cànules rebutjables o reutilitzables. Indicar models de cánules compatibles amb la solució oferta
SI | 15 | Genera un moviment vibratori de vaivé en l'eix longitudinal
SI | 16 | Rang de freqüència regulable. Rang mínim 3.000 - 6.000 vibracions/minut. Indicar rang
SI | 17 | Longitud de moviment aproximada de 2,8 mm
SI | 18 | Esterilitzable en autoclau
SI | 19 | Consola amb pantalla de visualització de les condicions de treball
SI | 20 | Comandament mitjançant botonera amb membrana integrada en el mànec de la peça de mà, pantalla tàctil de control de la consola, pedal o solució equivalent. Indicar solució de comandament i regulacions
4. Bomba d'infiltració
SI | 21 | Bomba d'infiltració per a irrigació percutànea d'agent anestèsic i infiltració de greix en cirurgies de reconstrucció
SI | 22 | Dimensions compactes inferiors a 275 x 210 x 350 mm aproximadament
SI | 23 | Pes inferior a 6kg
SI | 24 | Velocitat de bombeig regulable. Rang mínim de 50 - 1.000 ml/min
SI | 25 | Permet programar volums objectiu d’infiltració per major seguretat
SI | 26 | Comandament mitjançant pantalla tàctil, pedal o solució equivalent. Indicar solució de comandament i regulacions
SI | 27 | Indicar soroll màxim en dB
4. Sistema de control tèrmic de fluids i líquids
SI | 26 | Equip basat en safates amb superfície de temperatura regulable de forma automàtica per mantenir la tempratura dels líquids i fluid a infiltrar i evitar la hipotèrmia dels pacients
SI | 27 | Safates compatibles amb els recipients de fluids i líquids emprats durant les intervencions
SI | 28 | Indicar nombre de safates incloses en la solució i pes màxim suportat per cada una
SI | 29 | Indicar rang de temperatura regulable
SI | 30 | Indicar tecnologia de regulació automàtica (sensors, altres solucions)
5. Accessoris, recanvis i fungible
SI | 31 | Pedal per bomba de succió i d'infiltració. Indicar si és wireless o no
SI | 32 | Carro ergonòmic rodable, de fàcil transport i amb sistema de frenat, que integri de forma òptima els diferents components i accessoris de l'estació de treball
SI | 33 | 5 cànules reutilitzables com mínim: - Cànula tipus Mercedes Ø4mm i 35 cm de longitud aproximadament - Cànula tipus Mercedes Ø3mm i 25 cm de longitud aproximadament - Cànula tipus Rapid Extraction Ø5mm i 35 cm de longitud aproximadament - Cànula tipus Multi Rapid Extraction Ø4mm i 35 cm de longitud aproximadament - Cànula tipus BasKet 1,5 Ø4mm i 35 cm de longitud aproximadament
SI | 34 | Tots aquells accessoris necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar accessoris
SI | 35 | Tots els cables, connectors, filtres i tubs necessaris per al correcte funcionament de l'equip
SI | 36 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs)
SI | 37 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor. Indicar referència, model, preu dels kits amb el nº d'unitats i codi SAP (si en té) i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Indicar freqüència de canvi. Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte
SI | 38 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes

## LOT 8 - Millores
| LOT 8 | Sistema per liposuccions i altres tractaments de cirurgia plàstica i reconstructiva
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
18 |  |  |  | 18 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
7 | 3.5 |  | VTop - Valoracio tecnica (Llindar 50%) - Millor proposta pel que fa a característiques tècniques i funcionals
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Millors prestacions tècniques i funcionals dels diferents components de la solució: - Bomba de succió - Peça de mà amb consola - Bomba d'infiltració - Sistema de control tèrmic de fluids i líquids
4 | 2 |  | VTop - Valoracio tecnica (Llindar 50%) - Millor proposta de configuració de la solució i accessoris
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 2 | Es valorarà l'amplitud del catàleg de cànules compatibles amb la solució oferta i les seves característiques i aplicacions
|  | 3 | Inclusió de material addicional (p.e. cànules reutilitzables extres) que incrementi les prestacions del conjunt i/o que suposi material de reserva
|  | 4 | Solució modular, desmuntable i idoneïtat de la seva integració en carro
|  | 5 | Altres prestacions que millorin la versatilitat i funcinalitat de la solució oferta
7 | 3.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta de manteniment i pres de recanvis i fungible
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 6 | Taller de reparacions propi o homologat per tot el material inclòs en l'oferta - presentar ISOs i certificats de qualtitat, processos i altres. Definir processos de qualitat i validació de les reparacions
|  | 7 | Es valorarà el mínim import dels recanvis principals. Indicar preu de recanvi (indicar referència i preu amb IVA inclòs) de: - Bomba de succió - Peça de mà amb consola - Bomba d'infiltració - Sistema de control tèrmic de fluids i líquids - Cánules reutilitzables
|  | 8 | Es valorarà el mínim import del fungible principal. Indicar preu del fungible (indicar referència, codi SAP si en té, preu dels kits amb IVA inclòs i preu unitari amb IVA inclòs) de: - Peça per acoblament de cànula en peça de mà (en cas que sigui necessària pel correcte muntatge) - Tubs d'aspiació de la peça de mà - Cánules rebutjables - Tubs d'aspiració de la bomba de succió - Tubs d'infiltració d'agent anestèsic per la bomba d'infiltració - Tubs d'infiltració de greix per la bomba d'infiltració durant cirurgies de recontrucció - Bosses per solució de contenidors de la bomba de succió - Filtres bacterians de la bomba de succió - Filtre hidrofóbic de la bomba de succió - Tubuladures de la bomba de succió
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a
30 |  |  |  | 30 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
7 | 3.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, seguretat, transportabiliat de l'equipament
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 9 | Idoneïtat de la integració dels conjunt d'equips inclosos en l'oferta (bomba de succió, peça de mà amb consola, bomba d'infiltrací i sistema de control tèrmic). Es valorarà la facilitat de muntatge, desmuntatge i mantenimentdels diferents components i accessoris de la solució. Es valorarà l'ergonomia, la seguretat, la transportabilitat i adequació a l'entorn quirúrgic.
2 | 1 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Materials, robustesa i neteja dels equips
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 10 | Es revisarà que els materials de la solució presentin resistència al trencat i robustesa en general per garantir un correcte funcionament i mínimes reparacions. Es valorarà resistència als impactes i fregaments, i la qualitat dels acabats
|  | 11 | Es valorarà la facilitat de neteja i higiene sense racons de la cadira
|  | 12 | Altres aspectes que millorin la robustesa i neteja de la solució
7 | 3.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Facilitat d'ús, comandament, interfície d'usuari i visualització
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 13 | Interfície d'usuari de dels diferents components de la solució d'ús intuïtiu i facilitat de manipulació dels menús i comandaments. Es valorarà la claredat i simplesa de les indicacions visuals a les pantalla
|  | 14 | Facilitat d'ús i comoditat de l'usuari durant . Es valorarà la maniobrabilitat i lleugeresa dels equips mentre es treballa
|  | 15 | Altres aspectes que millorin el maneig de la solució
12 | 6 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Qualitat de tractament i optimització per cirurgies llargues d'alta complexitat
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 16 | Valoració en exploracions reals de la qualitat de treball de l'equipament durant liposuccions, inflitracions de greix i altres tractaments de cirugía plàstica i reconstructiva relas. Es valorarà els resultats i la ideoneïtat de la solució per a cirurgies de llarga durada i complexitat elevada.
2 | 1 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Adquació de la solució d'escàner a les necessitats assitencials
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 17 | Es valorarà l'adequació de de l'escàner i laccessoris a les necessitats assistencials i millora del flux de treball
|  | 18 | Altres aspectesque millorin l'experiència en consulta
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 18 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 30 punts:
Notes addcionals:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.
La puntuació mínim a que cada licitador ha d’obtenir per a cada lot és de 25 punts. De no obtenir aquest llindar l’empresa restarà exclosa.

## LOT 9 - Braç estabilitzador
LOT 9 | Braç estabilitzador broncoscopi
LOT 9 | Braç estabilitzador broncoscopi
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Braç articulat per subjecció de broncoscopi flexible durant procediments de broncoscòpia intervencionista amb sistema de fixació a barra tècnica de taula quirúrgica. Cal adjuntar Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1. Característiques tècniques i funcionals
SI | 1 | Braç amb alçada regulable. Indicar rang d'alçada regulable
SI | 2 | Indicar mecanisme de regulació d'alçada (cargol d'apretament manual, altres)
SI | 3 | Incorpora articulacions que permeten moviment en els treix eixos xyz. Per a cada arituclació, indicar moviments i graus de llibertat
SI | 4 | Indicar sistema d'ajust i bloqueig de totes les articulacions
SI | 5 | Sistema per fixació a barra tècnica de taules quirúrgiques
SI | 6 | Compatible com a mínim amb taules quirúrgiques Maquet Alphamaxx. Indicar marques i models de taules quirúrgiques compatibles amb la solució oferta
SI | 7 | Sistema de subjecció de broncoscopis ajustable per no danyar el broncoscopi. Indicar funcionament sistema de subjecció
SI | 8 | Compatible com a mínim amb broncoscopis Pentax models EB19-J10U, EB15-J10 i EB19-J10. Indicar marques i models de broncoscopis compatibles amb la solució oferta
SI | 9 | Tot el braç ha de de ser d'acer inoxidable
SI | 10 | Indicar si la solució requereix algun tipus de manteniment (engreixar les articulacions cada 'n' usos, etc.)
2. Accessoris, recanvis i fungible
SI | 11 | Tots aquells accessoris necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar accessoris
SI | 12 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de la solució. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs)
SI | 13 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor. Indicar referència, model, preu dels kits amb el nº d'unitats i codi SAP (si en té) i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Indicar freqüència de canvi. Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte
SI | 14 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes

## LOT 9 - Millores
| LOT 9 | Braç estabilitzador broncoscopi
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
15 |  |  |  | 15 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
8 | 4 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Versatilitat de la solució i millor proposta pel que fa a característiques tècniques i funcionals del braç estabilitzador
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Adequació de les articulacions, sistema de fixació a taula quirúgica i sistema de subjecció de broncoscopi a les necessitats en broncoscòpia intervencionista
|  | 1 | Inclusió de material addicional que incrementi les prestacions del conjunt i/o que suposi material de reserva
|  | 2 | Solució modular, desmuntable i compatible amb el major nombre de marques i models de broncoscopis al mercat
|  | 3 | Altres prestacions que millorin la versatilitat i funcionalitat de la solució oferta
7 | 3.5 |  | VTop - Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta de preus de reparació i intercanvi
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 4 | Indicar preus de reparació i intercanvi (indicar referència, model i preu unitari amb IVA inclòs) de totes les referències que configuren la solució oferta. Es valorarà el mínim import de reparació i intercanvi.
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a
33 |  |  |  | 33 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
15 | 7.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Usabilitat i adequació a procediments de broncoscòpia intervencionista
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 5 | Usabilitat i adequació de la solució a les necessitats de broncoscòpia intervencionista (estabilitat de la posició fixada durant tota la intervenció, reducció del temps de les intervencions, etc.). Es valorarà en intervencions reals la versatilitat i idoneïtat de la solució d'acord els requeriments assistencials així com l'optimització de les tècniques i recursos
7 | 3.5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, seguretat, transportabilitat
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 6 | Es valorarà l'ergonomia, seguretat, transportabilitat i adequació a l'entorn del servei de broncoscòpies
|  | 7 | Altres aspectes que millorin l'ergonomia, seguretat i transportabilitat
4 | 2 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Materials, robustesa i qualitat dels acabats
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 8 | Es valoraran els materials i acabats mirant que no hi hagin rebaves, imperfeccions , etc.
|  | 9 | Es revisarà que els materials presentin resistència al trecat i robustesa en general per garantir un correcte funcionament i mínimes reparacions
7 | 3.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Simplicitat de muntatge i desmuntatge
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 10 | Es valorarà la facilitat, simplesa i rapidesa de muntatge, desmuntatge i integració de les diferents parts i accessoris de la solució. Es valoraran solucions amb un disseny de maneig intuïtiu i de fàcil posicionament
|  | 11 | Altres prestacions que simplifiquin el procés de muntatge de la solució
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 15 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 33 punts:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

## LOT 10 - Retractor abdominal
LOT 10 | Sistema retractor abdominal
LOT 10 | Sistema retractor abdominal
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Separador abdominal amb capacitat d’instal·lar-se als riells de la taula quirúrgica per dur a terme cirurgies hepatobiliopancreàtiques no laparoscòpiques mitjançant un quadre amb braços i valves de diferents formes i mides. Cal adjuntar Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1. Característiques constructives
SI | 1 | Tot l’instrumental i accessoris han de tenir marcat CE.
SI | 2 | Certificat de les normatives ISO 7153-1, ISO 7151
SI | 3 | Certificat Directiva 93/42/CEE relativa als productes sanitaris i/o Certificats MDR per dispositius de classe IIa, IIb i Ir.
SI | 4 | Documentació sobre instruccions de neteja i esterilització d’instrumental quirúrgic i accessoris en castellà i/o català.
SI | 5 | Tot l'instrumental ha de ser d’acer inoxidable i tenir acabat mat.
SI | 6 | Tot l'instrumental ha de presentar certificació d'exempció d'al·lèrgens làtex, zinc i níquel.
SI | 7 | Tot l'instrumental haurà d'estar serigrafiat amb marca i referència de peça.
SI | 8 | La composició de tots els materials del set han de permetre termodesinfecció en rentadora termo desinfectadora.
SI | 9 | La composició de tots els materials del set han de tolerar esterilització en vapor d’aigua (H2O) a 134ºC.
SI | 10 | Aportar certificat/fitxa tècnica de tots els instruments que composen el set amb descripció i fotografies de totes les peces, incloses la cistella, la base del contenidor i la tapa.
SI | 11 | La mida de cada instrument que composa el set podrà ser +/- 5 mm de llarg.
SI | 12 | L'instrumental s'haurà d'entregar per sets complets seguint les indicacions de l'Hospital.
2. Composició del set
SI | 13 | 2u. ABRAÇADERA - BARRA LATERAL A TAULA QUIRURGICA AMB 2 ARTICULACIONS
SI | 14 | 2u. FIXADOR A/PALANCA ANCLATGE ARTICULADOR BARRA-BARRA
SI | 15 | 3u. BRAÇ ANGULAT 45º 61cm
SI | 16 | 1u. BARRA ARTICULADA TRANSVERSAL - BILATERAL 86cm
SI | 17 | 3u. BARRA ANCLATGE ANCLATGE RÀPID A/MANIBELA - PORTA VALVES CURT 21cm
SI | 18 | 2u. BARRA ANCLATGE A/CREMALLERA - PORTA VALVES LLARG 26cm
SI | 19 | 1u. VALVA MAL·LEABLE LLISA 51x102mm - valva per retracció de teixits tous
SI | 20 | 1u. VALVA MAL·LEABLE LLISA 38x203mm - valva per retracció de teixits tous
SI | 21 | 1u. VALVA MAL·LEABLE LLISA 51x203mm - valva per retracció de teixits tous
SI | 22 | 1u. VALVA MAL·LEABLE LLISA 64x254mm - valva per retracció de teixits tous
SI | 23 | 1u. VALVA DEAVER 38x127mm - valva per retracció de teixits tous
SI | 24 | 1u. VALVA DEAVER 64x127mm - valva per retracció de teixits tous
SI | 25 | 2u. VALVA MAL·LEABLE 4 DITS 151mm (freddy fingers) - valva per retracció suau d'orgàns
SI | 26 | 2. VALVA BALFOUR/MAYO 51x54mm (amb llavis) - valva retractora del marge costal o de la paret abdominal
SI | 27 | 2u. VALVA BALFOUR/MAYO 83x73mm (amb llavis) - valva retractora del marge costal o de la paret abdominal
SI | 28 | 1u. VALVA RICHARDSON 51x76mm - valva retractora de la paret abdominal
SI | 29 | 1u. VALVA RICHARDSON 51x152mm - valva retractora de la paret abdominal
SI | 30 | 2. BASE CONTENIDOR HERMETIC PER ESTERILITZAR I EMMAGATZEMAR. NO PERFORAT. En alumini anoditzat lleuger o similar. Dues nanses metàl.liques i ergonòmiques. Tancament hermètic a pressió amb sistema de llengüetes compatible amb precintes de seguretat d’un sol ús tipus cadenat.
SI | 31 | 2u. TAPA DE CONTENIDOR COLOR BLAU o PLATA. Tapa per base de contenidor per l’esterilització, el transport i l'emmagatzematge de contenidor hermètic gran d'instrumental quirúrgic. En alumini anoditzat lleuger o similar. Tancament hermètic a pressió amb sistema de llengüetes compatible amb precintes de seguretat d’un sol ús tipus cadenat
SI | 32 | 2u. Cistella d'immersió amb nanses i perforada per al transport dins del contenidor, rentat d´instrumental i esterilització i emmagatzematge dins de contenidor hermétic.
SI | 33 | S'accepten solucions amb diferent configuració a la descrita, que garanteixin una funcionalitat i usabilitat idéntica a la requerida
3. Accessoris, recanvis i fungible
SI | 34 | Tots aquells accessoris necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar accessoris
SI | 35 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de la solució. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs)
SI | 36 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor. Indicar referència, model, preu dels kits amb el nº d'unitats i codi SAP (si en té) i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Indicar freqüència de canvi. Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte
SI | 37 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes

## LOT 10 - Millores
| LOT 10 | Sistema retractor abdominal
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
15 |  |  |  | 15 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
8 | 4 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Versatilitat de la solució i millor proposta pel que fa a característiques tècniques i funcionals de retractor abdominal mitjançant braços i valves per cirurgia oberta hepatobilopancreàtica i trasplantament hepàtic
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Adequació de les peces i composició del set a les necessitats en cirurgies obertes hepatobiliopancreàtiques i trasplantament hepàtic, axí com menor impacte en el pacient
|  | 2 | Amplitud de catàleg de peces compatibles amb la solució que optimitzin o augmentin les possiblitats de tècniques quirúrgiques
|  | 3 | Inclusió de material addicional que incrementi les prestacions del conjunt i/o que suposi material de reserva
|  | 4 | Solució modular, desmuntable i compatible amb equipament existent al servei - permet intercanvi peces, minimitzar despeses de reparació
|  | 5 | Altres prestacions que millorin la versatilitat i funcinalitat de la solució oferta
2 | 1 |  | VTop - Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta de formació
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 6 | Proposta de formació personal d'esterilització i quiròfans - material de formació, programa amb hores i personal dedicat, etc…
|  | 7 | Altres propostes de formació addicional
5 | 2.5 |  | VTop - Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta de preus de reparació i intercanvi
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 8 | Indicar preus de reparació i intercanvi (indicar referència, model i preu unitari amb IVA inclòs) de totes les referències que configuren la solució oferta. Es valorarà el mínim import de reparació i intercanvi.
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a
33 |  |  |  | 33 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
15 | 7.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Usabilitat i adequació a les tècniques quirúrigiques de cirurgia oberta hepatobilopancreàtica i trasplantament hepàtic
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 9 | Usabilitat i adequació de la solució a les necessitats de cirurgia oberta hepatobiliopancreàtica i trasplantament hepàtic (minimitzar risc de danys, reducció del temps quirúrgic, etc.). Es valorarà en intervencions reals la versatilitat i idoneïtat de la solució d'acord els requeriments assistencials així com l'optimització de les tècniques i recursos
7 | 3.5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, seguretat, transportabilitat, neteja, processat i esterilització
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 10 | Es valorarà l'ergonomia, seguretat, transportabilitat i adequació a l'entorn quirurgic
|  | 14 | Es valorarà el contingut dels protocols de neteja
|  | 15 | Durant la mostra s'instruïrà sobre els processos de neteja i muntatge dels contenidors. La idoneïtat de la solució serà avaluada per infermeria experta en processos d'esterilització
|  | 11 | Altres aspectes que millorin l'ergonomia, seguretat, transportabilitat, neteja, processat i esterilització de la solució
4 | 2 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Materials, robustesa i qualitat dels acabats
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 12 | Es valoraran els materials i acabats mirant que no hi hagin rebaves, imperfeccions , etc.
|  | 13 | Es revisarà que els materials presentin resistència al trecat i robustesa en general per garantir un correcte funcionament i mínimes reparacions
7 | 3.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Simplicitat de muntatge i desmuntatge
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 16 | Es valorarà la facilitat, simplesa i rapidesa de muntatge, desmuntatge i integració de les diferents parts i accessoris de la solució. Es valoraran solucions amb un disseny de maneig intuïtiu
|  | 17 | Altres prestacions que simplifiquin el procés de muntatge de la solució
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 15 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 33 punts:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

## LOT 11 - Manta fototeràpia
LOT 11 | Manta fototeràpia
LOT 11 | Manta fototeràpia
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Equip de fototeràpia per llum LED de contacte pel tractament de l'hiperbilirrubinèmia en pacients nounats. La solució inclou 2 equips: - 1 unitat d'equip de fototeràpia amb pala gran - 1 unitat d'equip de fototeràpia amb pala petita Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1. Característiques tècniques i funcionals
SI | 1 | Equip de fototeràpia LED de contacte compost per la caixa d'il·luminació i la pala de fototeràpia de contacte per a pacient nounat
SI | 2 | Distribució de la llum per fibra òptica.
SI | 3 | Dimensions aproximades de les pales: - Petita: 15x30 cm aproximadament. Indicar dimensions - Gran: 25x30 cm aproximadament. Indicar dimensions
SI | 4 | Indicar superfície efectiva de tractament de fototeràpia (en cm2) per cada mida de pala disponible
SI | 5 | Indicar dimensions i pes de les diferents parts de l'equip
SI | 6 | Indicar modes de irradiació espectral de l'equip (alta, baixa...) i el valor d'intensitat de la llum en μW/cm²/nm. Valors entre 30 i 50 μW/cm²/nm
SI | 7 | Indicar rang de longitud d'ona de la llum en nm. Rang entre 430 i 490 nm
SI | 8 | Indicar nivell de soroll màxim de l'equip a 1m de distancia. No pot superar els 44 dB
SI | 9 | Compatibilitat demostrada amb RX
SI | 10 | Especificar si consta de sistema de protecció contra sobreescalfament
SI | 11 | Cable de fibra òptica flexible i de dimensions mínimes de 100 cm.
SI | 12 | Vida útil estimada del mòdul LED abans que la intensitat lumínica de mínim 10.000h. Indicar la vida útil abans que es redueixi un 25% la intensitat lumínica (en hores).
2. Accessoris, recanvis i fungible
SI | 13 | L'oferta ha d'incloure tots els accessoris necessaris per a la realització de teràpies i irradiacions de contacte a pacients nounats
SI | 14 | Tots els cables, connectors, filtres i tubs necessaris per al correcte funcionament de l'equip
SI | 15 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs)
SI | 16 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor. Indicar referència, model, preu dels kits amb el nº d'unitats i codi SAP (si en té) i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Indicar freqüència de canvi. Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte
SI | 17 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes. Fundes

## LOT 11 - Millores
| LOT 11 | Manta fototeràpia
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
20 |  |  |  | 20 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
5 | 2.5 |  | VTop - Valoracio tecnica (Llindar 50%) - Millor proposta pel que fa a característiques tècniques i funcionals
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Millors prestacions de la font de llum (màxima vida úlitl, intensitat lluminosa, etc.)
|  | 2 | Altres característiques de l'equip que millorin les prestacions tècniques i funcionals
10 | 5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millors proposta pel que fa a les dimensions de superfície efectiva del tractament de fototeràpia
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 3 | Es valorarà una major superfície efectiva del tractament de fototeràpia.
5 | 2.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta de manteniment, accessoris i preuss de recanvis i fungible
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 4 | Amplitud de catàleg de fundes compatibles amb la solució que optimitzin o augmentin les possiblitats de tècniques quirúrgiques
|  | 5 | Solució modular, desmuntable i compatible amb equipament existent al servei - permet intercanvi peces, minimitzar despeses de reparació
|  | 6 | Es valorarà el mínim import dels recanvis principals. Indicar preu de recanvi (indicar referència i preu amb IVA inclòs) de les diferents parts: - Font de llum - Pala lluminosa
|  | 7 | Es valorarà el mínim import del fungible principal. Indicar preu del fungible (indicar referència, codi SAP si en té, preu dels kits amb IVA inclòs i preu unitari amb IVA inclòs) de: - Fundes
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a
28 |  |  |  | 28 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
7 | 3.5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Usabilitat, ergonomia, seguretat, transportablitat, muntatge i adequació a l'entorn
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 8 | L'equip és manejable i ergonòmic, fàcil de transportar i usar en diferents espais. Es valorarà les seves dimensions
|  | 9 | Facilitat de muntatge i desmuntage de la solucio (fundes fàcilment col·locables, etc)
|  | 10 | Altres aspectes que millorin la usabilitat, ergonomia o muntatge de la colusió
7 | 3.5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Facilitat d'ús, interfície d'usuari i visualització
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 11 | Es valorarà la claredat dels indicadors visuals. Es valoraran solucions amb intefícies intuïtives de fàcil i ràpida interpretació
|  | 12 | Altres aspectes que millorin el maneig i control de la solució
7 | 3.5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Qualitat de tractament, comoditat i comfort
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 13 | Comoditat d'ús en pacients nounats de diferents caractístiques i condicions, comfort durant el tractament i qualitat de la fototeràpia
|  | 14 | Les pales i les seves fundes son còmodes i de materials suaus al tacte.
|  | 15 | Altres aspectes que millorin la idoneïtat en el tractament per fototeràpia i afavoreixin l'adequació a les necessitats assistencials
7 | 3.5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Robustesa, materials i facilitat de neteja
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 16 | Es revisarà que els materials de la solució presentin resistència al trencat i robustesa en general per garantir un correcte funcionament i mínimes reparacions. Es valorarà resistència als impactes i fregaments, i la qualitat dels acabats
|  | 17 | Es valorarà la facilitat de neteja i higiene sense racons de la solució
|  | 18 | Altres aspectes que millorin la robustesa i neteja de la solució
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 20 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 28 punts:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.