## ANNEX C. Requisits mínims
ANNEX C. Fitxa tècnica. Requisits mínims
Sistema de simulació amb maniquís de pacient prematur, lactant i pediàtric
EMPRESA:
NIF:
MODEL:
Correu electrònic:
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
Sistema de simulació amb maniquís de pacient prematur, lactant i pediàtric per la formació en reconeixement i resposta a pacients crítics d'aquests rangs d'edat. Format per: - Maniquí de pacient prematur - Maniquí de pacient lactant - Maniquí de pacient pediàtric - Ordinador pel control del maniquí de pacient prematur - Simulador de monitor de pacient pel maniquí de pacient prematur Cal incloure el Product Data. Cal incloure el Manual tècnic.
| Prestacions tècniques i funcionals | Compleix | Resum breu de característiques | Índex documental
1 | Característiques tècniques
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Sistema de simulació amb maniquís de pacient prematur, lactant i pediàtric per la formació en resposta a pacients crítics d'aquests rangs d'edat. Ha d'estar compost per:
35 | - Maniquí de simulació d'un pacient prematur.
36 | - Maniquí de simulació d'un pacient lactant.
37 | - Maniquí de simulació d'un pacient pediàtric d'uns 5-6 anys.
38 | - Ordinador portàtil pel control i configuració del maniquí prematur.
39 | - Monitor de pacient simulat, que mostri les constants simulades pels maniquís, en un dispositiu tipus PC Tablet.
Requisits tècnics comuns als tres maniquís
40 | Han d'incorporar vies aèries i simular patrons de respiració fisiològics i patològics. Les vies aèries han de permetre intubacions nasotraqueals i endotraqueals.
41 | Els maniquís han de poder-se ventilar mecànicament amb respirador.
42 | Han de permetre la injecció de catèters.
43 | Els paràmetres simulats al maniquí han de mostrar-se en un monitor multiparamètric simulat en una pantalla o tablet.
44 | Els maniquís han de funcionar amb bateria i poder-se carregar amb cable d'alimentació.
Requisits tècnics específics del maniquí de pacient prematur
45 | Maniquí que simuli l'aspecte i funcions d'un nadó prematur nascut aproximadament en la setmana 25-30.
46 | El seu pes ha de situar-se entre 1 i 1,5 kg.
47 | La seva alçada ha d'estar compresa entre 35 i 40 cm.
Requisits tècnics específics del maniquí de pacient lactant
48 | Maniquí que simuli l'aspecte i funcions d'un lactant, d'uns 9 mesos d'edat gestacional.
49 | El maniquí ha de presentar fontanelles.
50 | Els ulls han de poder-se obrir i tancar i les pupil·les han de ser intercanviables per altres d'estat dilatat i contret.
Requisits tècnics específics del maniquí pediàtric
51 | Maniquí que simuli l'aspecte i funcions d'un nen d'uns 5-6 anys.
52 | El maniquí ha de presentar les extremitats articulades i una boca oberta.
53 | Les pupil·les han de ser intercanviables per altres d'estat dilatat i contret.
54 | Ha d'incorporar els elèctrodes i connectors necessaris per la simulació de l'ECG i la resposta a la desfibril·lació.
55 | La longitud del maniquí ha d'aproximar-se a 120 cm.
56 | El seu pes no ha de superar els 20 kg.
Ordinador portàtil pel control del maniquí prematur
57 | PC portàtil amb el software de control del maniquí instal·lat.
58 | Compatible amb sistema operatiu Windows 11 o superior.
59 | Memòria RAM de com a mínim 16 GB.
60 | Disc dur SSD amb capacitat d'emmagatzematge mínima de 256 GB.
Monitor de pacient simulat pel maniquí prematur
61 | Tauleta amb software de simulació de monitor de pacient pre-instal·lat.
62 | El software ha de ser controlable des de l'ordinador portàtil.
63 | Ha de poder-se connectar als maniquís prematur, lactant i pediàtric.
64 | Compatible amb sistema operatiu Windows 11 o superior.
65 | Memòria RAM de com a mínim 8 GB.
66 | Emmagatzematge SSD amb capacitat mínima de 256 GB.
2 | Funcionalitats
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Funcionalitats comuns als tres maniquís
67 | Intubació oral i nasal.
68 | Intubació amb tubs endotraqueals.
69 | Infusions perifèriques.
70 | Reanimació cardiopulmonar (RCP) i simulació de compressions de pit.
Simulacions respiratòries:
71 | - Respiració espontània.
72 | - Retraccions respiratòries, dilatacions nasals i grunyits sincronitzats.
73 | - Simulació de resposta a la ventilació mecànica amb respirador.
74 | - Possibilitat de ventilar maniquís amb ressuscitadors manuals.
75 | Simulació de com a mínim pols braquial i radial.
76 | Simulació de distensió abdominal.
77 | Simulació de sons respiratoris, intestinals i vocals.
Funcionalitats específiques del maniquí de pacient prematur
78 | Inserció de catèters venosos umbilicals.
79 | Simulació de pols a les quatre extremitats i umbilical.
80 | Simulació de cianosi.
81 | Simulació d'apnea.
82 | Auscultació de pulmons, cor i abdomen.
Funcionalitats específiques del maniquí de pacient lactant
83 | Simulació de cianosi.
84 | Accés intraossi.
Funcionalitats específiques del maniquí pediàtric
85 | Auscultació de pulmons, cor i abdomen.
86 | Tractaments intravenosos: infusions, injeccions i drenatges.
87 | Extricació, immobilització i maneig de víctimes.
88 | Revisió pupil·lar.
89 | Accés intraossi.
90 | Desfibril·lació.
Simulació de patologies:
91 | - Distensió estomacal.
92 | - Obstrucció a via aèria.
93 | Simulació de paràmetres vitals en conjunció amb l'ordinador i el simulador de monitor demanats en aquest concurs.
Ordinador portàtil pel control del maniquí del nadó prematur
94 | Control i operació del maniquí de simulació de nadó prematur i del monitor de pacient simulat.
Des de l'ordinador també s'han de poder ajustar els següents paràmetres del monitor de pacient:
95 | - Freqüència cardíaca.
96 | - Freqüència respiratòria.
97 | - Saturació d'oxigen (SpO2).
98 | - Capnografia (CO2).
99 | - Pressió sanguínia no invasiva.
100 | - Pressió sanguínia invasiva.
101 | - Temperatura.
102 | Ordinador i monitor de pacient han de mostrar les mateixes corbes de constants.
103 | Creació, programació i gestió d'escenaris de simulació.
104 | Enregistrament d'events i estats del maniquí.
105 | Avaluació, addició d'anotacions i comentaris a la interfície d'enregistrament.
106 | Gestió d'usuaris.
107 | Importació d'arxius d'imatges o vídeo per la visualització dels practicants.
Monitor de pacient simulat pels maniquís
108 | Mostra dels paràmetres simulats del maniquí amb el mateix format que un monitor multiparamètric vertader.
El monitor ha de mostrar com a mínim les següents constants vitals:
109 | - Freqüència cardíaca.
110 | - Freqüència respiratòria.
111 | - Saturació d'oxigen (SpO2).
112 | - Capnografia (CO2).
113 | - Pressió arterial no invasiva.
114 | - Temperatura.
115 | - ECG.
116 | Ordinador i monitor de pacient han de mostrar les mateixes corbes de constants.
117 | Configuració d'alarmes del monitor.
118 | Personalització de configuracions i colors dels paràmetres.
3 | Accessoris
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
119 | Connectors, routers i mòduls necessaris pel funcionament i comunicació entre maniquís, simuladors de monitor i ordinadors.
Maniquí de pacient prematur
120 | Bateria.
121 | Maletí de transport.
122 | Estetoscopi.
123 | Oli de silicona, per la lubricació de les vies del maniquí quan s'introdueixin tubs i línies.
124 | Pinces de Magill.
125 | Tub endotraqueal.
126 | Pinzell i pintura per pintar tubs endotraqueals transparents.
127 | Melic i com a mínim 20 cordons umbilicals tallables d'un sol ús.
Maniquí de pacient lactant
128 | Bateria.
129 | Bossa de drenatge, tubuladures i peces necessàries per la pràctica d'infusions intravenoses.
130 | Oli de silicona, per la lubricació de les vies del maniquí quan s'introdueixin tubs i línies.
Maniquí pediàtric
131 | Bateria.
132 | Oli de silicona, per la lubricació de les vies del maniquí quan s'introdueixin tubs i línies.
133 | Auriculars amb micròfon USB.
134 | Maneguet per la mesura de pressió no invasiva.
4 | Connectivitat i integració
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
135 | Inclusió del software de control del maniquí prematur, pre-instal·lat a l'ordinador portàtil demanat al criteri 38 d'aquest plec.
136 | Inclusió del software de simulació de monitor de pacient, preinstal·lat al dispositiu demanat al criteri 39 d'aquest plec.
137 | Inclusió de la llicència o llicències necessàries del software de control dels maniquís lactant i pediàtric així com, si ho requerissin pel seu funcionament, dels servidors i bases de dades.
5 | Servei tècnic durant el període de garantia
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
138 | Compromís de servei de peces durant els 10 primers anys després de la compra de l'equipament.
139 | Compromís de retirada de l'equip un cop finalitzada la seva vida útil sense càrrec per a l'Hospital.
140 | Condicions de garantia, reposició i formació d'usuaris.
141 | Condicions d'instal·lació.
6 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
142 | Cost (IVA exclòs) i desglossament del material fungible que utilitza l'equip, així com la seva vida útil
143 | Desglossament dels accessoris, mòduls i parts inventariables de l'equipament, indicant de cadascun d'ells:
- Model
- Referència
- Codificació ECRI