## lot únic
EXP.: 2025-121 ANNEX 1 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries PPT | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit
1 | REQUERIMENTS DE L'EQUIP
3 | - Plataforma totalment multidisciplinar
4 | - Generació continua
7 | - Emissió de làser CO2 per braç i per fibra òptica
7 | - Entrega en línia de visió directa mitjançant braç articulat
3 | - Potencia mitjana en mode continu CW de 60W
4 | - Capacitat d'ajust del grau de tall i hemostàsia a elecció de l'usuari en modes polsats
7 | - Longitud d'onda de làser de com a mínim 10,6µm
7 | - Llum guia: Díode d'intensitat ajustable, intermitent i opció d'apagada immediatament quan es polsa el pedal d'activació
7 | - Braç articulat
3 | - Consola rodable i lleugera, fàcil de transportar, de com a màxim 100 kg de pes
4 | - Sistema de suport a la formació amb videotutorials integrats en el software de l'equip
7 | - Pantalla a color amb una interfície d'usuari que permeti fàcilment l'ajustament de diferents paràmetres i que faciliti al cirurgià el reconeixement de l'estat i configuració actual de l'equip amb una mida mínima de 10”
7 | - Treball del làser en mode continu, polsat i superpolsat
3 | - Possibilitat de control integrat de gestió per a diversos sistemes d’escanejat dedicats a varies especialitats quirúrgiques (ORL, Dermatologia, Ginecologia o Cir Maxilofacial)
1 | SISTEMA ESCÀNER LÀSER CO2
7 | o Formes d'escanejat que com a mínim haurien de ser punt, línia, corba i cercle
7 | o Àrea d'escanejat màxima de 6,3 mm x 6,3 mm
3 | o Profunditat d'incisió controlada en un rang d’entre 0,2 mm i 2 mm ajustable per l'usuari
1 | MICROMANIPULADOR
7 | o Diàmetre mínim de l'spot de 150 µm a 300 µm
7 | o Diàmetre màxim de l'spot de 2,5 mm a 4 mm
3 | o Joystick o sistema similar que permeti controlar la rotació (ràpida o pas a pas) i centrat del feix
4 | o Amplitud focal variable d’entre un mínim de 200 mm i un màxim de 400 mm
7 | o Peça de ma de mínim 5 polsades amb aspiració de fums incorporada amb com a mínim els següents puntals: recte, back-stop, 90º i 120º
7 | o Kit de, com a mínim, 8 manípuls rígids per a les fibres buides CO2 (500µ) de diferents longituds
3 | o Kit de, com a mínim, 4 manípuls mal·leables per fibres CO2
4 | o 3 ulleres de protecció làser CO2 amb filtre de vidre
7 | o Kit introductor pel robot DaVinci
1 | ESCÀNER
7 | o Sistema d'escàner automatitzat que permeti treballar mitjançant un microscopi i un colposcopi
11 | o Sistema d'escàner amb les següents figures: línia recta, cercle, esfera, arc, i hexàgon
12 | o Patrons d'escaneig de mides seleccionables per l'usuari, segons aplicació i accessori
13 | o Diferents formes de treball de l'escaneig
14 | o Sistema d'escaneig guiat