## Full1
DERMATOSCOPI
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Sistema de videodermatoscopia per imagen flexible per a la pell, el cabell y les ungles. Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs.
Marca
Model
| Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1.1. Característiques tècniques i funcionals
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Monitor de 25" mínim, LCD de 4k o superior.
2 | Carro mèdic amb rodes de goma antiestàtiques, sistema de frenada mitjançant trepitjada i suport per deixar la pistola, suports pel teclat amb calaix incorporat, suport pel monitor i ordinador integrat en l'estructura.
3 | Dimensions de base no superiors a 60x65cm
4 | Connector RJ45
5 | mínim 5 entrades USB de les quals mínim 2 USB 3.2
6 | Càmera de vídeo amb enfocament automàtic (autofocus) per a captura d'imatges tant en dermatoscòpia com en fotografia clínica macro.
7 | Vídeo càmera a color FULL HD controlada amb programari que disposi de distanciador baix objectiu i anell LED per a facilitar la captura de possibles lesions pròximes (2 longituds)
8 | Doble sistema d'il·luminació LED per a dermatoscòpia (Polaritzat i no polaritzat) seleccionables per programari
9 | Control del programari des del panell posterior de la camera.
10 | Lent dermatoscòpia desmuntable.
11 | Tubs de contacte amb pacient reemplaçables.
12 | Protecció Ethernet de grau mèdic conforme a la norma IEC 60601-1 (3a edició).
13 | Lent d'ultra alta magnificació a color
14 | Sistema informàtic de grau mèdic
15 | Impressora d'alta resolució (injecció de tinta o làser) integrada en l'estació mòbil.
16 | S'haurà d'aportar la fitxa tècnica dels fungibles i la relació de fungibles necessaris per correcte funcionament de l'equip
Programari
17 | Sistema d'encriptació segura d'imatges i dades.
18 | Sistema de Còpia de seguretat segura
19 | Sistema de mapatge corporal guiat mitjançant programari
20 | Capacitat per a l'intercanvi de pacients seleccionats mitjançant arxius segurs FXF
21 | Processament d'imatges en format RAW per a màxima qualitat i fidelitat diagnòstica.
22 | Gravació de seqüències de vídeo
23 | Possibilitat de visualització remota mitjançant llicència visor
Connectivitat
24 | L'equip tindrà connexió a internet i integrarà les dades segons la via específica que proposi SSII de l'hospital.
25 | S'hauràn de explicitar les vies d'entegració i trnasmissió de dades de l'equip.