ANEXO 2

MODELO OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS AUTOMÁTICOS

En/na Sr./Sra./....................................................... Empresa .........................................., con domicilio a efectos de notificaciones a ...................................................... calle ................................................................. núm. ............., teléfono núm. ................... y con NIF .............................., (en caso de actuar por representación: como ......................................................, con poderes otorgados ante el notario .............................................................., el día ......................, núm.de protocolo ................) DECLARA que, habiendo tenido conocimiento de las condiciones y requisitos que se exigen para poder ser adjudicatario/a del contrato Suministro e instalación de un equipamiento de cromatografía líquida de UHPLC con detector de espectrometría de masas de alta resolución tipo cuadrupolo y detector de tiempo de vuelo (Q-ToF), con número de expediente IRTA-2025125, que habiendo tenido conocimiento de las condiciones y requisitos que se exigen para poder ser adjudicatario/a, formulo la siguiente:

OFERTA ECONÓMICA:

| Precio máximo sin IVA | Precio ofrecido sin IVA |
| --- | --- |
| 315.000,00 € |  |

OFERTA RELATIVA A OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA:

- Ampliación de la garantía completa indicada en el apartado 2.7 del Pliego de prescripciones técnicas..............................................................................................................hasta 5 puntos

- 2 años o más extra (5 puntos)

- 1 año extra (2,5 puntos)

- Ningún año extra (0 puntos)

Adjuntar declaración responsable del empresario en relación a la ampliación de la garantía

- Incorporación adicional de mantenimiento correctivo ( piezas, mano de obra y desplazamientos) por cada año de ampliación de la garantía del apartado anterior................................................................................................................... hasta 5 puntos

- 2 años o más de mantenimiento correctivo (5 puntos)

- 1 año de mantenimiento correctivo (2,5 puntos)

- Sin mantenimiento correctivo (0 puntos)

Adjuntar declaración responsable del empresario en relación al mantenimiento correctivo

- Actualización extra de software del UHPLC y del MS (dentro de los primeros 5 años transcurridos desde la instalación del equipo).............................................................................. 2,5 puntos

- SI (2,5 puntos)

- NO (0 puntos)

- Formación de un mínimo de 10 días con un técnico de aplicaciones para optimizar métodos por UHPLC Q-Tof de proteómica (adicional al curso inicial descrito en el PPT). Tendrá lugar de forma presencial en las instalaciones del IRTA Monells, pasados los primeros 6 meses desde la instalación del equipo......................................................................................... 2,5 puntos

- SI (2,5 puntos)

- NO (0 puntos)

- Sistema de re-inyección inteligente y automática en tiempo real que permita la re-inyección por el cribado de compuestos sospechosos, detección por efecto memoria o la realización de un MS/MS iterativo......................................................................................................... 5 puntos

- SI (5 puntos)

- NO (0 puntos)

- Reducción del plazo de entrega del equipo y de su instalación, indicado en la Memoria (8 semanas) ............................................................................................hayes a 7,5 puntos

- Reducción de 5 semanas o más (más de 35 días) (7,5 puntos)

- Reducción de entre 3 y 4 semanas ( entre 21 y 28 días ) (5 puntos)

- Reducción de 2 semanas ( 14 días ) (2,5 puntos)

- Ninguna reducción o inferior a 2 semanas ( inferior a 14 días ) (0 puntos)

- Resolución del detector TOF: ≥ 35000 FWHM calculado por debajo de m/z 120 y resolución ≥ 60000 FWHM por encima de m/z 2600 independiente de la velocidad de adquisición............................................................................................................... 5 puntos

- SI (5 puntos)

- NO (0 puntos)

- Resolución del mismo orden en MS y en MS/MS ........................................................................................................................... 5 puntos

- SI (5 puntos)

- NO (0 puntos)

- Velocidad de adquisición de datos ≥ 50 Hz (espectro/s) en modo MS y en modo MS/MS...................................................................................................................... 5 puntos

- SI (5 puntos)

- NO (0 puntos)

- Sistema de ajuste de masas de referencia a partir de un segundo nebulizador independiente para la infusión de masas de referencia on-line simultánea durante todo el cromatograma sin intervalos, de manera continua............................................................................. 7,5 puntos

- SI (7,5 puntos)

- NO (0 puntos)

- Analizador de masas de tipo cuadrupolo con geometría hiperbólico................................................................................................................. 5 puntos

- SI (5 puntos)

- NO (0 puntos)

- Celda de colisión de trabajo y en modo MS/MS de geometría hexapolar.......................................................................................................... 5 puntos

- SI (5 puntos)

- NO (0 puntos)

- Interfase entre presión atmosférica y vacío a partir de sistema capilar de vidrio con válvula aislante que permita limpiar los elementos ópticos sin necesidad de romper el vacío. ............................…………..…………………………………...................…………................ 10 puntos

- SI (10 puntos)

- NO (0 puntos)

- Error de abundancia isotópica relativa menor al 3 % (AIR error (%) = 100 × (AIR experimental – AIR teórica)/ AIR teórica), calculado a partir del medio de 10 iones de calibrante por ESI positivo ..........................................................................................................................5 puntos

- SI (5 puntos)

- NO (0 puntos)

Y para que así conste, firma esta oferta económica

(Lugar y fecha)

Firma