## Criteris objectius
1- Criteris de valoració tècnics automàtics (sobre 2)
| AUTOMATITZACIÓ |  | 25
| Criteri | Puntuació | Punts | Justificació
Rendiment i Redundància | Solució d'automatització proposada que ofereixi redundància dels components crítics del sistema: - Mòdul d'entrada i sortida. - Centrífuga. - Destaponador. - Retaponador/Segellador. - Arxiu refrigerat. - Sistema d'emmagatzematge temporal. | Algun component no redundat = 0 punts Mínim 2 mòduls o més de cada component = 5 punts | 5 | Assegurar el backup dels moduls més importants i el major rendiment.
| Solució d'automatització proposada amb doble carril de transport de tubs en cada sentit. | (SI/NO) | 2 | Per minimitzar l'impacte de possibles parades de mostres a l'automatització i major rendiment de la solució.
| Major capacitat de la solució d'automatització mesurada en nombre de mostres per hora que és capaç de gestionar | Menys de 4000 mostres/hora = 0 punts Igual o més de 4000 mostres/hora = 5 punts | 5 | Es busca assegurar la major capacitat per a l'automatització.
Tratzabilitat | Major nombre de punts de control de la posició de la mostra en la solució d'automatització per a assegurar la màxima traçabilitat d'aquesta. | Solució amb més punts de control = 2 punts Resta = 0 punts | 2 | Aconseguir la màxima traçabilitat i control de les mostres durant tot el procés.
| Rebuig automàtic de mostres en l'arxiu refrigerat en funció de la prova i sense límit en el nombre de caducitats diferents. | (SI/NO) | 2 | Optimitzar i permetre una gestió intel·ligent de l'arxiu refrigerat.
Flexibilitat | Capacitat de recuperar aliquotes i mostres de l'arxiu refrigerat per a qualsevol dels móduls d'entrada i sortida de la solució d'automatització a elecció de l'operador. | (SÍ/NO) | 2 | Es busca millorar la integració i minimitzar el trànsit de mostres i personal entre seccions (reducció de tasques manuals, manipulació de mostres…).
| Solució d'automatització proposada que inclogui la reserva d'espai de creixement per a la connexió potencial de diferents disciplines amb instrumentació addicional pròpia o d'altres proveïdors. | Comptarà com un espai disponible cada disciplina diferent per a la qual es reservi un espai a l'automatització (per ex. conectar dos instruments iguals només comptem com a 1 espai disponible) 2 o menys = 0 punts De 2 a 5 = 2 punts Més de 5 = 5 punts | 5 | Aconseguir la màxima integració de tecnologies
Lab. Hosp. Josep Trueta | Solució d'automatització per a l'Hospital Josep Trueta que ocupi el menor espai possible (mòduls preanalítics, trams de cadena i analitzadors). | Solució amb el mínim espai = 2 punts Resta = 0 punts | 2 | Optimizació de l'espai disponible
| INSTRUMENTACIÓ |  | 27
| Criteri | Puntuació | Punts | Justificació
Velocitat | Major velocitat de processament conjunta (bioquímica i immunoassaig) pel laboratori del Parc Hospitalari de Salt. | Màxima puntuació per a la solució amb la máxima velocitat i de forma proporcional a la resta de proveïdors | 5 | Aconseguir la major velocitat de processament
Eficiencia | Capacitat dels mòduls analítics de mantenir controls i calibradors refrigerats a bord del sistema analític (no atemperats) i que siguin programables de forma automàtica sense intervenció de l'operador. | (SÍ/NO) | 3 | Facilitar la posada en marxa dels mòduls analítics i eliminar tasques sense valor
| Manteniments diaris automàtics i programables. | (SÍ/NO) | 5 | Reduir tasques manuals sense valor i millorar l'eficiència de la solució
| Instrumentació de bioquímica i immunoassaig que pipetegi directament sobre la mostra al portatubs individual sense que aquesta abandoni en cap moment el sistema d'automatització per entrar als instruments. | (SÍ/NO) | 3 | Evitar passos intermedis, punts de fallada i colls d'ampolla, optimitzant-se els temps de resposta i assegurant la traçabilitat de la mostra en tot moment
| Disposar de més d'un tipus de presentació (test per petaca de reactiu) pels instruments d'immunoassaig per tal d'adequar-se millor a les diferents activitats dels laboratoris del Parc. Hosp. Salt i Trueta (Troponina, NT-ProBNP, PTH, Anticossos Hepatitis C, VIH i Antigen superfície Hepatitis B - HbsAg). | (SÍ/NO) | 3 | Aconseguir el màxim aprofitament del reactiu a cada laboratori.
| Solució proposada que inclogui un únic model d’analitzador per a la realització de les proves de bioquímica i un únic model per les proves de inmunoquímica en tots els laboratoris de la xarxa. | (SÍ/NO) | 4 | Facilitar la gestió dels laboratoris
Qualitat | Sistema analític que treballi sense predilució pels tests fotomètrics. | (SÍ/NO) | 4 | Millorar la qualitat analítica
| SOLUCIONS DIGITALS |  | 8
| Criteri | Puntuació | Punts | Justificació
Transformació digital | Solucions digitals de Suport Clínic amb les següents característiques: Flexibilitat. Personalització i construcció d'algoritmes: - De forma autònoma per part d'usuaris de perfil clínic - Basant-se en sintaxi de llenguatge general. Seguretat clínica. La solució inclou: - Mòdul específic per a la validació i auditoria dels algoritmes abans del seu pas a producció. - Mecanismes per a assegurar la consistència de les regles i evitar contradiccions en regles ja en funcionament. - Possibilitat de simulacions d'escenaris en temps real i amb dades reals. Rendiment: Per evitar problemes de rendiment de la solució: - Aportació documental d'una referència amb almenys 10.000 regles actives. - Solució independent del middleware/LIS per a assegurar que el seu funcionament no penalitzi el rendiment de la resta de solucions. Fiabilitat: - Comptar en almenys 5 referències (àmbit nacional) en la solució connectada a un mínim de 3 sistemes externs al laboratori (diferent del LIS i Middleware). | (SÍ/NO) | 4 | Facilitar la digitalització del laboratori
| Solució digital d'anàlisi de dades amb la capacitat de: - Anàlisi detallada i visual dels worflow de TAT per optimitzar les operacions del laboratori. - Anàlisi temporal i visual per mes, setmana, dia o hora del compliment de TAT, per a diferents seccions, per instruments o per tests. - Anàlisi estadística de les diferents fases del workflow amb la granularitat necessària (pre-pre-analítica i temps de transport; fase pre-analítica; centrifugat, destaposat, temps en l'automatització; temps de validació tècnica i clínica,...). - Anàlisi i generació d'informes detallats d'outliers, per dia, procedència, metge, instrument, tipus de mostra, test, etc... | (SÍ/NO) | 4 | Facilitar la gestió i la millora continua del laboratori.
Punts
| TOTAL |  | 60
2- Criteris de valoració econòmics (sobre 3)
La valoració econòmica es farà segons la fórmula següent:
PV = Puntuació de l’oferta a valorar
P = Punts criteri econòmic
Om = Oferta millor
OV = Oferta a valorar
IL = Import de licitació
VP = Valor de ponderació (1,6)