## ANNEX C. Requisits mínims
ANNEX C. Fitxa tècnica. Requisits mínims
Arc quirúrgic portàtil per a cirurgia d'extremitats
EMPRESA:
NIF:
MODEL:
Correu electrònic:
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
1 arc quirúrgic portàtil per a cirurgia d'extremitats, format per un arc en C unit a una estació de treball a través d'un braç articulat. Cal incloure el Product Data. Cal incloure el Manual tècnic.
| Prestacions tècniques i funcionals | Compleix | Resum breu de característiques | Índex documental
1 | Característiques tècniques
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
17 | Arc quirúrgic portàtil per la obtenció d'imatges de raigs X fluoroscòpiques per la visualització de lesions traumatològiques a les extremitats com ara mans, peus, colzes i genolls.
18 | Disseny compacte en la que l'arc estigui unit a la torre o estació de treball mitjançant un braç articulat.
19 | L'equip ha de ser mòbil, i la torre ha d'estar equipada amb 4 rodes frenables.
20 | Ha d'incorporar un sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) amb una autonomia mínima de 20 min.
Les dimensions totals del conjunt arc-torre han de complir els requisits següents:
21 | - Alçada (amb l'arc plegat) que no superi els 200 cm.
22 | - Amplada (amb l'arc plegat) que no superi els 90 cm.
23 | - Profunditat (amb l'arc plegat) que no superi els 100 cm.
24 | - Pes que no superi els 200 kg.
Arc en C
25 | L'arc en C ha d'estar format per un generador de raigs X, un intensificador d'imatge o detector, i un col·limador.
26 | El capçal de l'arc ha d'incorporar un panell de control des del que es puguin executar les funcions bàsiques des del camp estèril: accionament de raigs X, desament d'imatge, etc.
27 | La potència màxima nominal del tub de raigs X ha de ser d'almenys 70 kV.
28 | La potència màxima de l'ànode ha d'assolir com a mínim 50 W.
29 | La mida del punt focal ha d'aproximar-se a 30 µm.
30 | La profunditat de penetració dels raigs X de l'arc ha de ser de com a mínim 45 cm.
Les dimensions de l'arc han d'estar compreses dins dels rangs següents:
31 | - Espai lliure de l'arc entre generador i intensificador o detector comprès entre 40 i 50 cm.
32 | - Rotació orbital d'almenys 120º.
33 | - Rotació axial de 360º o més.
34 | - Desplaçament vertical d'almenys 35 cm.
35 | L'arc ha d'incorporar una palanca de bloqueig de moviment orbital.
36 | El col·limador ha de permetre el canvi de mida del camp de visió. Especificar mida dels camps de visió seleccionables.
Estació de treball
L'estació de treball ha d'estar equipada amb:
37 | - Consola i ordinador de control de l'arc, amb sistema operatiu Windows 10 o superior.
38 | - Unitat d'emmagatzematge, indicar capacitat total en GB o en número total d'imatges.
39 | - Monitor tàctil de grau mèdic de com a mínim 20" i qualitat HD.
40 | - El monitor ha d'estar muntat sobre una base que permeti girar-lo i bascular-lo.
L'estació de treball ha d'incloure les següents connexions i ports:
41 | - Com a mínim 1 Port USB.
42 | - Com a mínim 1 Port Ethernet
43 | - 1 Port CD/DVD.
2 | Funcionalitats
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Modes d'emissió de raigs X:
44 | - Mode de funcionament de baixa dosi, automàtic.
45 | - Mode de funcionament d'alta dosi, manual.
46 | L'arc ha d'aplicar control automàtic de la ràtio d'exposició i de reducció de la dosi.
47 | Supressió de soroll.
48 | Mesura en pantalla del producte dosi-àrea (mGy · cm2).
49 | Ajustament de la brillantor de la imatge.
50 | Ajustament del contrast de la imatge.
51 | Control de posicionament de la imatge.
52 | Zoom de la imatge.
53 | Rotació de la imatge.
54 | Emmirallat de la imatge.
55 | Negatiu de la imatge.
56 | Desament de la imatge com a mínim en formats JPG i DICOM.
57 | Impressió de la imatge.
58 | Generació d'informes de dosis de la sessió actual.
3 | Accessoris
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
59 | Teclat amb ratolí.
60 | Pedal d'activació de raigs X amb botons configurables.
4 | Connectivitat i integració
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
61 | Sistema d'admissió de pacients per missatgeria HL7 o bé DICOM.
62 | Connexió de l'aparell per xarxa Wifi i Ethernet.
63 | Funcionalitat DICOM:
64 | - Worklist.
65 | - Storage.
66 | - MPPS.
5 | Servei tècnic durant el període de garantia
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
67 | Compromís de servei de peces durant els 10 primers anys després de la compra de l'equipament.
68 | Compromís de retirada de l'equip un cop finalitzada la seva vida útil sense càrrec per a l'Hospital.
69 | Condicions de garantia, reposició i formació d'usuaris.
70 | Condicions d'instal·lació.
6 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
71 | Cost (IVA exclòs) i desglossament del material fungible que utilitza l'equip, així com la seva vida útil
72 | Desglossament dels accessoris, mòduls i parts inventariables de l'equipament, indicant de cadascun d'ells:
- Model
- Referència
- Codificació ECRI