## Ecògrafs Multiespecialitat
| Ecògraf multiespecialitat |  |  |  | CAL REPASSAR BÉ ELS SUMATORIS | Emplenar les caselles ombrejades amb l'explicació de la puntuació atorgada | NOMÉS cal posar 0 quan NO COMPLEIXI | Només cal emplenar QUAN NO COMPLEIXI |  | No cal emplenar-les. |  |  |  | No cal emplenar-les. |  |  |  | No cal emplenar-les. |  |  |  | No cal emplenar-les. |  |  |  | No cal emplenar-les. |  |  |  | No cal emplenar-les. |  |  |  | No cal emplenar-les.
| EMPRESA | [5 empty] | Cal posar 0 quan no compleixi | Només cal emplenar quan no compleixi | Aquesta s'emplena automàticament | Cal revisar que les caselles K6 i L6 reflecteixin el text i punts tipus i les M6 i N6 les valoracions. |  |  |  | Cal revisar que les caselles O6 i P6 reflecteixin el text i punts tipus i les Q6 i R6 les valoracions. |  |  |  | Cal revisar que les caselles S6 i T6 reflecteixin el text i punts tipus i les U6 i V6 les valoracions. |  |  |  | Cal revisar que les caselles W6 i X6 reflecteixin el text i punts tipus i les Y6 i Z6 les valoracions. |  |  |  | Cal revisar que les caselles AA6 i AB6 reflecteixin el text i punts tipus i les AC6 i AD6 les valoracions. |  |  |  | Cal revisar que les caselles AE6 i AF6 reflecteixin el text i punts tipus i les AG6 i AH6 les valoracions. |  |  |  | Cal revisar que les caselles AI6 i AJ6 reflecteixin el text i punts tipus i les AK6 i AL6 les valoracions.
NIF
| Correu electrònic |  |  |  | Punts | Explicacions dels punts | Compleix el producte | Observ. no compleix | Compleix el lot | 11Tecniques | 11Maxim | 11Subtotal | 11Caractec | 12Tecniques | 12Maxim | 12Subtotal | 12Caractec | 13Tecniques | 13Maxim | 13Subtotal | 13Caractec | 14Tecniques | 14Maxim | 14Subtotal | 14Caractec | 15Tecniques | 15Maxim | 15Subtotal | 15Caractec | ST | Maxim ST | Total ST | Text ST | MT | Maxim MT | Total MT | Text MT
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
| Definició |  |  | Índex documental | #REF! |  | 1 | Motiu de l'incompliment | 1 | 1.1 Especificacions tècniques de l'equip | 0 | 0 | Text característiques 1. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2. Configuració de sondes | 0 | 0 | Text característiques 3. | 1.3. Programari | 8 | 0 | Text característiques 4. | 1.4. Valoració de mostres | 28 | 0 | Text característiques 5. | Servei tècnic durant el període de garantia | 0 | 0 | Text servei tècnic. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Definició
Dues unitats d'exploració per ultrasons d'alta gamma multiespecialitat per l'Hospital Germans Trias i Pujol
Cal adjuntar Product Data
| Prestacions tècniques i funcionals | És causa d'exclusió | Puntuació màxima | Índex documental
| 1.1 Especificacions tècniques de l'equip |  |  |  | 0 | Text característiques 1.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Plataforma ecogràfica digital | SI
2 | El sistema disposa de proteccions/filtres contra harmònics i interferències | SI
3 | Interfície d'usuari de pantalla tàctil | SI
4 | Pantalla de mínim 20”, en color i alta resolució amb màxima ocupació per a imatge ecogràfica | SI
5 | Carro ergonòmic rodable de fàcil transport i sistema de frenat | SI
6 | Sistema autònom amb bateries d'un mínim de durada de 2h de funcionament | SI
7 | Mínim de 3 ports actius per a connectar sondes de manera simultània | SI
8 | Pantalla amb possibilitat d’inclinació i canvi de posicionament | SI
9 | Nivell de soroll de l'equip inferior a 40 dB | SI
10 | Ample de banda del sistema d'aproximadament entre 0 MHz i 15 MHz | SI
11 | Rang dinàmic igual o superior a 100 dB | SI
12 | Optimització automàtica de la imatge | SI
13 | Possibilitat de disposar de configuracions prèvies per a cada transductor i òrgan | SI
14 | Modes de treball: - Mode B - Mode B amb imatge harmònica - Mode M - Doppler color Velocitat i Power - Doppler Tissular - Doppler per a detecció vasos baixa velocitat | SI
15 | Imatge panoràmica i trapezoidal | SI
16 | Mesures automàtiques en mode B i Doppler, en imatge real i congelada | SI
17 | Emmagatzematge en SSD d'almenys 128GB | SI
18 | Extracció d'imatges a través de USB i sortida de vídeo digital (HDMI, DVI o DP) | SI
19 | Connectivitat amb la xarxa de l'hospital a través de cable (LAN) i Wi-FI (WLAN) | SI
Característiques a valorar
20 | Un dels equips disposa de pantalla superior a 22"
21 | Un dels equips disposa de 4 ports actius per a connectar sondes de manera simultània
| 1.2. Configuració de sondes |  |  |  | 0 | Text característiques 3.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
22 | Les sondes hauran de ser amb tecnologia multifreqüència. Cal indicar profunditat de camp i rang de freqüència per a cada sonda. S'inclouran: | SI
23 | Cada equip anirà equipat amb les següents sondes: | SI
24 | Una sonda lineal amb un rang de freqüències d'aproximadament d'entre 3 i 12 MHz | SI
25 | Una sonda convex amb un rang de freqüències d'aproximadament d'entre 1 i 5 MHz | SI
26 | Una sonda sectorial amb un rang de freqüències d'aproximadament d'entre 1 i 5 MHz | SI
Característiques a valorar
27 | Un dels equips permet incorporar una sonda transesofàgica (TEE)
28 | Preu unitari (en €, IVA exclòs), de la sonda transesofàgica per ampliació de les funcions de l'equip
29 | Preu unitari (en €, IVA exclòs), de la sonda lineal de reposició
30 | Preu unitari (en €, IVA exclòs), de la sonda convex de reposició
31 | Preu unitari (en €, IVA exclòs), de la sonda sectorial de reposició
| 1.3. Programari |  | 8 |  | 0 | Text característiques 4.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
32 | DICOM complet (Worklist, Print, Storage Commitment, MPPS). Cal incloure DICOM Conformance Statement. S'inclou els serveis professionals per connectar l'equip amb el PACS del centre en col·laboració amb el Departament de Sistemes de l'Hospital | SI
33 | Programari de mesures cardiològiques amb sincronisme d'ECG. Caldrà que aquest programari permeti el seguiment i mesures automàtiques del diàmetre de la Vena Cava Inferior i l'índex de variació al llarg del temps per avaluar l'evolució del pacient | SI
34 | Programari específic per a la realització d’estudis neurològics, per l’avaluació adequada tant en pacients estables com en pacients crítics | SI
35 | Programari per a estudis abdominals, pneumològics, vasculars, de parts toves, nefrostomies, drenatge i intervencionisme | SI
36 | Programari de reconeixement d'agulla per realitzar puncions ecoguiades | SI
37 | Permet mesures i càlculs | SI
38 | Disposa de configuracions multiusuari | SI
39 | Sistema que permeti la protecció i anonimització de dades del pacient | SI
40 | Doppler d'alta sensibilitat per a la detecció de fluxes vasculars d'alta i baixa velocitat | SI
Característiques a valorar
41 | Incorporació, en almenys un dels equips, d'eines d’automatització avançada per a anàlisi cardíac, valoració hemodinàmica i suport a procediments intervencionistes. Es valorarà l'abast i possibilitats de les funcionalitats aportades |  | 4
42 | Disposar d’eines que facilitin la docència i la formació |  | 4
| 1.4. Valoració de mostres |  | 28 |  | 0 | Text característiques 5.
43 | Cada licitador haurà d'entregar un equip igual que l'ofertat per a la valoració per part del servei | SI
Característiques a valorar
44 | Qualitat de la imatge i les sondes |  | 12
45 | Facilitat d'ús, interfície d'usuari i programari |  | 8
46 | Ergonomia, facilitat de transport i neteja |  | 8
| Servei tècnic durant el període de garantia |  | Puntuació màxima | Índex documental
| Servei tècnic durant el període de garantia |  |  |  | 0 | Text servei tècnic.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
47 | Condicions de garantia, reposició i formació
48 | Condicions d'instal·lació