## Ecograf reumatologia
Ecògraf per al servei de reumatologia
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Unitat d'exploració per ultrasons per obtenir imatges d'alta resolució en estudis reumatològic Cal adjuntar el product data
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques i funcionals | 8
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Equip
1 | Plataforma ecogràfica digital
2 | El sistema disposa de proteccions/filtres contra harmònics i interferències.
3 | Pantalla de 21,5" com a mínim, a color i alta resolució amb màxima ocupació per a imatge ecogràfica (indicar l'espai real de la imatge).
4 | Pantalla amb capacitat de rotació i ajustament en alçada per a millorar l'ergonomia dels professionals
5 | Incorporarà panell tàctil interactiu de mida 12" o superior per accés directe en temps real a totes les funcions de l'equip. Panell de maneig totalment configurable per l'usuari.
6 | Incorporarà teclat físic integrat amb botons per a accés a les principals funcions. Ha d'incorporar un sistema físic tipus trackball o equivalent per a poder realitzar les mesures de forma precisa
7 | Carro ergonòmic rodable de fàcil transport i sistema de frenat.
8 | Sistema de frenat central o capacitat de frenar cada roda
9 | Equip ajustable en alçada i posició per l'usuari.
10 | Processador digital capaç de processar més de 2000 d'imatges acústiques per segon.
11 | Rang dinàmic 350 dB o superior
12 | Imatge Trapezoïdal.
13 | L'equip ha d'incorporar 3 ports actius o més per a sondes
14 | Profunditat de treball igual o superior a 40 centímetres.
15 | Ample de banda del sistema igual o superior a 1 - 20 MHz.
16 | Capacitat d'emmagatzematge d'imatges en disc intern d'almenys 0,5TB.
17 | Port USB per a extreure imatges o vídeos per a estudis en diferents formats.
18 | Possibilitat de disposar de configuracions prèvies per a cada transductor i òrgan d'exploració.
19 | Capacitat de variació de la profunditat de forma gradual per a cada transductor.
20 | Capacitat de funcionar mitjançant bateria i no connectant a la xarxa elèctrica. La bateria ha de ser integrada en el equip, no pot ser externa i amb una autonomia de 60 minuts o superior
21 | Equip silenciós, soroll inferior a 30 dB
Característiques a valorar
1.2 Sondes
22 | Les sondes hauran de ser amb tecnologia multifreqüència.
23 | Una sonda lineal amb un rang de freqüències de, almenys, 4 a 15 MHz, aproximadament.
24 | Una sonda lineal tipus hockey stick amb un rang de freqüències de, almenys, 10 a 18 MHz, aproximadament.
Característiques a valorar
25 | Preu de reposició de la sonda lineal ofertada
26 | Preu de reposició de la sonda stick ofertada
27 | Panell tàctil interactiu amb pantalla superior a 12" | 3
28 | Especificar els sistema de protecció de les sondes (sistema de recollida de cables, suports per a les sondes...)
1.3. Programari
Modes de treball
29 | Mode B.
30 | Mode M.
31 | Harmònic de teixits
32 | Doppler Color.
33 | Doppler Espectral (Polsat PW/HPRF).
34 | Mode Dúplex
Prestacions del software inclòs
35 | Sistema que permeti la protecció i anonimat de dades del pacient.
36 | Sistema que equalitzi o optimitzi la imatge de forma automàtica mitjançant un botó de fàcil accés.
37 | Revisió digital retrospectiva d'imatges o vídeo que permeti l'ajust de paràmetres de la imatge tant en viu com en congelat.
38 | Arxiu d'imatge RAW Data, per poder fer post-processament de les imatges.
39 | Software pel càlcul de mesures per tots els modes de treball
40 | Capacitat de fusionar imatges per a obtenir una imatge panoràmica, permetent evaluar un major camp
41 | Software d'ajuda a la punció ecoguiada, afavorint la visualització de l'agulla.
42 | Doppler d'alta sensibilitat per a la detecció de fluxes vasculars d'alta i baixa velocitat
43 | Capacitat de mesurar la rigidesa i tensió dels teixits tous (elastografia) de forma qualitativa
Característiques a valorar
44 | L'equip incorpora el software necessari per a mesurar la rigidesa i tensió dels teixits tous (elastografia) de forma quantitativa tipus shear wave o equivalent de manera dinàmica. | 5
45 | Disposar d’eines que facilitin la docència i la formació
46 | Inclusió d'altres softwares útils per al servei de reumatologia. Especificar quins i la seva utilitat en la reumatologia.
1.4. Integració
47 | L'equipament ha de disposar de connectivitat a la xarxa dels centres sanitaris per comunicar-se pel protocol TCP/IP. L’adjudicatari ha d’incloure els serveis professionals per connectar-se a la LAN i SSII del centre
48 | En cas de poder connectar-se via WiFi a la xarxa de l'hospital, cal incloure la llicència
49 | En cas de disposar de llicència per gestió d'imatge RAW Data, cal incloure-la
50 | DICOM complet (Worklist, Print, Storage Commitment, Q/R, MPPS). Cal incloure DICOM Conformance Statement. Incloses totes les instal·lacions i visites de servei tècnic per configurar el DICOM en totes les seves modalitats, seguint les indicacions de la direcció d'informació i sistemes del centre
51 | Permet exportar imatges en formats estàndard. Especificar
52 | Estan incloses visites de servei tècnic a totes les instal·lacions i recursos necessaris per la completa i correcta configuració del DICOM en totes les seves modalitats seguint les indicacions de la Direcció d’Informàtica i Sistemes
1.5. Valoració de la mostra
53 | Cada licitador haurà d'entregar un equip igual que l'ofertat per a la valoració per part del servei
54 | Qualitat de la imatge generada amb les diferents sondes presentades
55 | Es valorarà la facilitat de moviment de l'equip, la seva estabilitat, ergonomia
56 | Idoneïtat de les sondes per a exploracions reumatològiques (pes, petjada, freqüències...). Es valorarà durant la presentació de l'equip.
57 | Es valorarà la interfície d'usuari, facilitat d'activació dels modes, presets disponibles, optimització automàtica de la imatge...
| Servei tècnic durant el període de garantia | Puntuació màxima | Índex documental
Servei tècnic durant el període de garantia
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
58 | Veure Annex T1. Condicions de garantia, reposició i formació
59 | Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació