## LOT 1 TAR STREP-A
ANNEX TÈCNIC
CSI2025099
Nom del licitador
CSI2025099 Subministrament de tests nasofaringeos de diagnòstic ràpid per a tots els centres d'atenció primaria del Consorci Sanitari Integral
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
12721 | TEST STREP-A
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Test per a la detecció precoç del Streptococo A, que inclogui en l'envàs tots els elements necessaris per a la seva realització, a excepció dels depresors linguals i el material de protecció sanitaria
Alta especificitat. No inferior al 95% validada per estudi comparatiu en laboratori de al menys 200 casos
Alta sensibilidad. No inferior al 90% validada per estudi comparatiu en laboratori de al menys 200 casos
Estable a temperatura ambient (entre 4° i 30° C)
Temps de lectura no superior a 10 minuts
Control intern del procès en cada reactiu
Cada kit ha de contenir un control extern positiu i negatiu
No existeixen reaccions creuades davant microorganismes més comuns de localització orofaríngea
Pictograma del procés
Manual d'instuccions (IFU) i etiquetat en català i/o castellà amb descipció d'eliminació de residus

## LOT 2 TAR COVID+INFL+RSV
ANNEX TÈCNIC
CSI2025099
Nom del licitador
CSI2025099 Subministrament de tests nasofaringeos de diagnòstic ràpid per a tots els centres d'atenció primaria del Consorci Sanitari Integral
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
55819 | TEST SARS-COV-2 + INFL. A/B + RSV
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Prova ràpida de diagnóstic in vitro per a la detecció qualitativa dels antigens dels SARS-CoV-2, grip A i B i virus respiratori sincitial en mostres nasofaringeas
Envàs de fàcil apertura amb el material mínim necesari per realitzar la prova: - Dispositiu de prova en bosses individuals que garanteixen la conservació - Tub amb solució reactiva en monodosi amb tap o tampó - Hispo nasofaringeo esterilitzat per a la recollida de mostres - Gradilla per a tubs o estació de treball a l'envàs per a la seva colocació
Per a la prova de SARS-CoV-2, requisit mínim de rendiment de ≥ sensibilitat del 90% i ≥ especificitat del 97% per IFU
Linia de control del procès en cada reactiu ("C")
Linies de resultat positiu en la superficie del dispositiu
Temps de lectura ≤15 minuts
Estable a temperatura ambient (entre 4° i 30° C)
No existeixen reaccions creuades davant microorganismes més comuns de localització orofaríngea
Manual d'instuccions (IFU) i etiquetat en català i/o castellà amb descipció d'eliminació de residus

## LOT 3 TAR COVID+INFL+RSV+ADN
ANNEX TÈCNIC
CSI2025099
Nom del licitador
CSI2025099 Subministrament de tests nasofaringes de diagnòstic ràpid per a tots els centres d'atenció primària del Consorci Sanitari Integral
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
37549 | TEST SARS-COV-2 + INFL. A/B + RSV + ADENOVIRUS
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Prova ràpida de diagnóstic in vitro per a la detecció qualitativa dels antigens dels SARS-CoV-2, grip A i B, adenovirus respiratori i virus respiratori sincitial en mostres nasofaringeas
Envàs de fàcil apertura amb el material mínim necesari per realitzar la prova: - Dispositiu de prova en bosses individuals que garanteixen la conservació - Tub amb solució reactiva en monodosi amb tap o tampó - Hispo nasofaringeo esterilitzat per a la recollida de mostres - Gradilla per a tubs o estació de treball a l'envàs per a la seva colocació
Per a la prova de SARS-CoV-2, requisit mínim de rendiment de ≥ sensibilitat del 90% i ≥ especificitat del 97% per IFU
Per a la prova d'Adenovirus, requisit mínim de rendiment de ≥ sensibilitat del 96% i ≥ especificitat del 97% per IFU
Linia de control del procès en cada reactiu ("C")
Linies de resultat en la superficie del dispositiu
Temps de lectura ≤15 minuts
Estable a temperatura ambient (entre 4° i 30° C)
No existeixen reaccions creuades davant microorganismes més comuns de localització orofaríngea
Manual d'instuccions (IFU) i etiquetat en català i/o castellà amb descipció d'eliminació de residus