## Instruccions
1.- El licitador ha de complimentar les columnes de color gris clar de l'Annex tècnic
2.- El licitador ha d'indicar si compleix o no amb la característica descrita així com definir el seu producte

## LOT 1 Vies centrals
ANNEX TÈCNIC CSI2025042
Nom del licitador
LOT 1 | CATÈTERS VENOSOS CENTRALS
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
6152 | SET CATÈTER VENÓS CENTRAL 2 LLUMS 7FR 20CM
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Set de cateterització venosa central
Cateter de poliutera radiopac amb punta atraumatica i sortidas rotades
Diametre de 7 Fr i 20 cm de longitud
2 llums de 16G amb linees d'extensió amb pinces i tapons d'injecció
El set ha d'incloure com a mínim: - Guia metalica flexible de aprox. 60 cm amb puntes en "J" i recta - Dilatador de vasos - Agulla introductoria de 18 G - Xeringa de 5 ml - Sistema de fixació adicional per el cateter
Estèril, d'un sol us, sense látex
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
6159 | SET CATÈTER VENÓS CENTRAL 4 LLUMS 8.5FR 20CM
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Set de cateterització venosa central d'injecció a pressió amb recubriment antimicrobià
Catèter de poliuretà radiopac amb punta atraumatica i sortides rotades, alta pressió (mínim 300psi) i tractament antimicrobià
Diametre de 8,5 Fr i 20 cm de longitud
4 llums: 1 de 16G, 1 de 14 G i 2 de 18 G amb linees d'extensió amb pinces i tapons d'injecció
El set ha d'incloure com a mínim: - Guia de Nitinol de aprox. 60 cm amb punta blanda recta en un extrem i punta en "J" en l'altre i amb disposititu amb marcació ECG. - Agulla introductoria de 18 G - Xeringa de 5 ml - Bisturi de seguretat del nº 11. - Dilatador de teixits 9 Fr - Clavaagulles d'un sol us de seguretat
Estèril, d'un sol us, sense látex.
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
6173 | SET CATETER VENOS CENTRAL 3 LLUMS 7FR 20CM
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Set de cateterització venosa central
Cateter de poliutera radiopac amb punta atraumatica i sortides rotades
Diametre de 7 Fr i 20 cm de longitud
3 llums: 1 de 16G, 1 de 18 G i 1 de 18 G amb linees d'extensió amb pinces i tapons d'injecció
El set ha d'incloure com a mínim: - Guia de aprox. 60 cm amb punta blanda recta en un extrem i punta en "J" en l'altre - Agulla introductoria de 18 G - Xeringa de 5 ml - Dilatador de vasos
Estèril, d'un sol us, sense látex.
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
6174 | SET CATETER VENOS CENTRAL 3 LLUMS 7FR 30CM
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Set de cateterització venosa central
Cateter de poliutera radiopac amb punta atraumatica i sortides rotades
Diametre de 7 Fr i 30 cm de longitud
3 llums: 1 de 16G, 1 de 18 G i 1 de 18 G amb linees d'extensió amb pinces i tapons d'injecció
El set ha d'incloure com a mínim: - Guia de aprox. 68 cm amb punta blanda recta en un extrem i punta en "J" en l'altre - Agulla introductoria de 18 G - Xeringa de 5 ml - Dilatador de vasos
Estèril, d'un sol us, sense látex.

## LOT 2 Cat centrals acc.per
ANNEX TÈCNIC CSI2025042
Nom del licitador
LOT 2 | CATÈTERS VENOSOS CENTRALS D'INSERCIÓ PERIFÈRICA SENSE ALTA PRESSIÓ
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
49218 | SET CATÈTER VENÓS CENTRAL D'INSERCIÓ PERIFÈRICA 2 LLUMS 5FR 50CM
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Set de cateterització central d'inserció periferica amb tècnica de micropunció (Seldinger modificat)
2 llums
Diàmetre de 5Fr i 50 cm de longitud (±5 cm)
El set ha d'incloure com a mínim: - Cateter de poliuretà radiopac no conificat amb punta atraumática i funda protectora - Cateter de 16G, 5 Fr, 2 vies de 18G i 20G, 50 cm de llargada (±5 cm) i amb sortides escalonades i rotades - Introductor radiopac pelable de 5Fr - Agulla introductora amb punta ecogénica de 21G - Sistema de fixació autoadhesiu sense sutura - Bisturi de seguretat nº 11 - Dos conectors d'injecció sense agulla de desplaçamanet neutre - Clavaagulles d'un sol us de seguretat.
Estèril, un sol us, sense látex.
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
49805 | SET CATÈTER VENÓS CENTRAL D'INSERCIÓ PERIFÈRICA 1 LLUM 4FR 50CM
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Set de cateterització central d'inserció periferica amb tècnica de micropunció (Seldinger modificat)
1 llum
Diàmetre de 4Fr i 50 cm de longitud (±5 cm)
El set ha d'incloure com a mínim: - Catèter de poliuretà radiopac no conificat amb punta atraumática - Catèter de 4Fr, 1 vía i 50 cm de llargada (±5 cm) - Introductor radiopac pelable de 4Fr - Guia metalica 45 cm amb punta recta suau i un altre amb punta recta rigida - Agulla introductoria amb punta ecogenica de 21G - Xeringa Luer de 5cc - Sistema de fixació autoadhesiu sense sutura.
Estèril, un sol us, sense látex.

## LOT 3 PICCs alta pr.ONCO
ANNEX TÈCNIC CSI2025042
Nom del licitador
LOT 3 | CATÈTERS VENOSOS CENTRALS D'INSERCIÓ PERIFÈRICA D'ALTA PRESSIÓ PER A ONCOLOGIA
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
44765 | SET CATÈTER VENÓS CENTRAL D'INSERCIÓ PERIFÈRICA D'ALTA PRESSIÓ 1 LLUM 4FR 50CM
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Set de caterització venosa central d'inserció perifèrica mitjançant la técnica Seldinger modificat amb accesoris de màxima barrera
Catèter radiopac de poliuretà de 4 Fr x 50 cm (±5 cm) i una via de 18Ga.
Catèter d'alta pressió (mínim 300psi)
El set ha d'incloure com a mínim: - Catèter de poliuretà radiopac no conificat amb punta atraumática i funda protectora - Introductor pelable radiopac 4Fr - Guía de Nitinol de 45cm amb una punta recta suau i un altra punta recta rígida i amb marques longitudinals - Agulla introductora ecogènica de 21G - 3 xeringues Luer-lock, una de 3mli dos de 10ml - Bisturí de seguretat nº 11 i tallador de catèters - Clava-agulles i recolector per a fluids - Dispositiu de fixació sense sutura Grip-Lock - Conector d'injecció sense agulla per cada vía - Gases de diferents mides - Roba quirùrgica: gorro, bata i mascarilla - Bossa exterior no estèril amb mascarilla per al pacient, cinta mètrica, fullet d'informació per al pacient i etiqueta adhesiva per a l'història del pacient
Estèril, d'un sol us, sense làtex
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
44861 | SET CATÈTER VENÓS CENTRAL D'INSERCIÓ PERIFÈRICA D'ALTA PRESSIÓ 1 LLUM 4FR 40CM
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Set de caterització venosa central d'inserció perifèrica mitjançant la técnica Seldinger modificat amb accesoris de màxima barrera
Catèter radiopac de poliuretà de 4 Fr x 40 cm i una via de 18Ga.
Catèter d'alta pressió (mínim 300psi)
El set ha d'incloure com a mínim: - Catèter de poliuretà radiopac no conificat amb punta atraumática i amb funda protectora - Introductor pelable radiopac 4Fr - Guía de Nitinol de 45cm amb una punta recta suau i un altra punta recta rígida i amb marques longitudinals - Agulla introductora ecogènica de 21G - 3 xeringues Luer-lock, una de 3mli dos de 10ml - Bisturí de seguretat nº11 i tallador de catèters - Clava-agulles i recolector per a fluids - Dispositiu de fixació sense sutura Grip-Lock - Conector d'injecció sense agulla per cada vía - Gases de diferents mides - Roba quirùrgica: gorro, bata i mascarilla - Bossa exterior no estèril amb mascarilla per al pacient, cinta mètrica, fullet d'informació per al pacient i etiqueta adhesiva per a l'història del pacient
Estèril, d'un sol us, sense làtex
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
46433 | SET CATÈTER VENÓS CENTRAL D'INSERCIÓ PERIFÈRICA D'ALTA PRESSIÓ 2 LLUMS 5FR 40CM
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Set de caterització venosa central d'inserció perifèrica mitjançant la técnica Seldinger modificat amb accesoris de màxima barrera
Catèter radiopac de poliuretà de 5 Fr x 40 cm i dos llums i amb sortides escalonades i rotades
Catèter d'alta pressió (mínim 300psi)
El set ha d'inclourecom a mínim: - Catèter radiopac de poliuretá no conificat per a injecció a pressió amb punta atraumática i amb funda protectora - Introductor pelable radiopac 5Fr - Guía de Nitinol de 45cm amb una punta recta suau i un altra punta recta rígida i amb marques longitudinals - Agulla introductora ecogència de 21G - 3 xeringues Luer-lock, una de 3ml dos de 10ml - Bisturí de seguretat nº11 i tallador de catèters - Clava-agulles i recolector per a fluids - Dispositiu de fixació sense sutura Grip-Lock - Conector d'injecció sense agulla per cada vía - Gases de diferents mides - Roba quirùrgica: gorro, bata i mascarilla - Bossa exterior no estèril amb mascarilla per al pacient, cinta mètrica, fullet d'informació per al pacient i etiqueta adhesiva per a l'història del pacient
Estèril, d'un sol us, sense làtex
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
57367 | SET CATÈTER VENÓS CENTRAL D'INSERCIÓ PERIFÈRICA D'ALTA PRESSIÓ ANTITROMBÒTIC 1 LLUM 4.5FR 50CM
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Set de caterització venosa central d'inserció perifèrica mitjançant la técnica Seldinger modificat amb accesoris de màxima barrera
Catèter radiopac de poliuretà de 4.5 Fr x 50 cm (±5 cm) i una via
Catèter d'alta pressió (mínim 300psi)
El set ha d'incloure com a mínim: - Catèter radiopac de poliretà no conificat i antimicrobiano/antitromòtic. Amb funda protectora - Introductor pelable radiopac 4.5Fr - Guía de Nitinol de 45cm amb una punta recta suau i un altra punta recta rígida - Agulla d'injecció 25G x 2,5cm - Agulla introductora de seguretat de 21G x 7cm ecogénica - 2 xeringues Luer-lock (3ml i 10ml) - Bisturí nº11 i tallador de catèters - Conectors ajustables (pinça per catèter i fixador) - Clava-agulles desechable de seguretat - Gases de diferents mides - Roba quirùrgica: gorro, bata impermeable, ulleres protectores i mascarilla - Bossa exterior no estèril amb mascarilla per al pacient, cinta mètrica, fullet d'informació per al pacient i etiqueta adhesiva per a l'història del pacient
Estèril, d'un sol us, sense làtex ni DEHP
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
49806 | GUIA PICC J/RECTA 68CM
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Guía duoflex d'acer inoxidable
68 cm de longitud (± 2cm)
Amb una punta en J i un altra recta
Estèril, un sol ús, sense làtex ni DEHP.
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
EN CESSIÓ | ECÒGRAF-SONDA
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Amb aquestes característiques o similars:
Sistema de ultrasons portàtil
Amb funda estèril per evitar la contaminació
Més de 15 preajustos: Vascular, Abdomen, Cardiologia, Obstetricia, Ginecologia, …
Modes d'escanejat: Bidimensionat B, Mode M, Doppler en color, power Doppler i Doppler pulsat
Sense retard
Camp de visió màxim 180º
Ajust de la configuració amb un clic per optimitzar la qualitat de la imatge
Medicions automàtiques
Format d'imatge: JPEG, MP4
Tablet: connectivitat WIFI integrada, pantalla mínim 11"
La sonda no ha de ser inhalambrica

## LOT 4 PICCs alta pr. UCI
ANNEX TÈCNIC CSI2025042
Nom del licitador
LOT 4 | CATÈTERS VENOSOS CENTRALS D'INSERCIÓ PERIFÉRICA D'ALTA PRESSIÓ PER A UCI
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
57793 | SET CATÈTER VENÓS CENTRAL D'INSERCIÓ PERIFÈRICA D'ALTA PRESSIÓ 2 LLUMS 5FR 50 CM
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Set de caterització venosa central d'inserció perifèrica mitjançant la técnica Seldinger modificat
Catèter radiopac de poliuretà d'última generació de 5 Fr x 50 cm (±5 cm) i 2 llums
Per a injecció a pressió (300psi mínim)
El set ha d'incloure com a mínim: - Catèter de poliuretà amb punta recta atraumática - Agulla introductora de 21G - Guía Nitinol de 50 cm (± 10cm) - Introductor pelable - Bisturí de seguretat - Xeringa luer-lock - Conector sense agulla (1 per a cada lumen) - Adhesiu de dispositiu sense sutures
Estèril, un sol ús, sense làtex ni DEHP.

## LOT 5 Linies Mitges ONCO
ANNEX TÈCNIC CSI2025042
Nom del licitador
LOT 5 | CATÈTERS VENOSOS DE LINIA MITJANA I INSERCIÓ PERIFÈRICA PER A ONCOLOGIA
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
49804 | SET CATÈTER VENÓS DE LINIA MITJANA I INSERCIÓ PERIFÈRICA 1 LLUM 4FR 20CM
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Set de cateterització central de linea mitjana i d'inserció periferica mitjançant la tècnica Seldinger modificat
Catèter radiopac de poliuretà de 4 Fr, 20 cm de longitud i una via
El set ha d'incloure com a mínim: - Catèter midline de poliuretà no conificat, d'alta pressió (300psi ±50). Catèter radiopac de 4 Fr, 20 cm de longitud i una via. Amb funda protectora sobre el catèter. - Agulla introductora ecogènica de 21G - Introductor pelable radiopac de 7cm sobre dilatador de 4Fr - Guía de Nitinol de 45cm (±5cm), amb punta recta suau en un extrem i punta recta rígida a l'altre, atraumàtica - Conector de injecció sense agulla de desplaçamaent neutre. - Sistema de seguretat clavaagulles amb dispositiu de bloqueig - Jeringa Luer-lock de 10cc - Bisturí de seguretat nº11 i tallador de catèters - Dispositiu per a fixació del catèter sense sutura - Tapó neutre pressió d'injecció amb fluxe de 5ml/s
Estèril, un sol us, sense látex ni DEHP

## LOT 6 Linies Mitges UCI
ANNEX TÈCNIC CSI2025042
Nom del licitador
LOT 6 | CATÈTERS VENOSOS DE LINIA MITJANA I INSERCIÓ PERIFÈRICA PER A UCI
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
57794 | SET CATÈTER VENÓS DE LINIA MITJANA I INSERCIÓ PERIFÈRICA 2 LLUMS 5FR 20CM
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Set de cateterització central de linea mitjana i d'inserció periferica mitjançant la tècnica Seldinger modificat
Catèter radiopac de poliuretà de 5Fr, 20cm i 2 llums
Adequat per a l'admninistració de contrastes d'alt fluxe (300psi)
El set ha d'incloure com a mínim: - Catèter midline de poliuretà d'última generació amb punta recta - Agulla introductora 21G - Guía de nitinol - Introductor/Dilatador pelable - Bisturí de seguretat - Conector sense agulla (1 per a cada lumen) - Adhesiu de dispositiu sense sutures - Agulla de seguretat ecogénica 21G - Xeringa luer-lock
Estèril, lliure de làtex i de DEHP

## LOT 7 PICC port
ANNEX TÈCNIC CSI2025042
Nom del licitador
LOT 7 | PICC PORT I CABLE ECG DE COMPROVACIÓ
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
60520 | SET PICC PORT + CABLE ECG DE COMPROVACIÓ
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Reservori subcutani implantable en extremitats superiors mitjançant la tècnica Seldinger modificada
Càmara slim de titani
Septum de silicona
Estèril d'un sol us, exent de latex i DEHP
El set ha de incloure: - Reservori PICC-PORT - Catèter de poliuretà de 5Fr i amb una longitud mínima de 75 cm - Agulla Huber de 22G - Agulla ecogènica de 21G - Agulla tròcar - Guía de nitinol recta de 40 cm (±10 cm) - Conector Luer - Dilatador/Introductor - Tunelitzador d'acer inoxidable de
Cable estéril de conexió per a ECG per comprovar la posició del PICC
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
59915 | CABLE ECG DE COMPROVACIO
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Utilització per confirmar la posició del catèter venós central d'accés perifèric (PICC) mitjançant el control electrofisiològic de l'atri dret.
Estèril d'un sol us
Exent de latex, DEHP
Longitud de 100 cm
Terminació amb clip o DIN
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
EN CESSIÓ | EQUIP ECOGRÀFIC I DE LOCALITZACIÓ ELECTROCARDIOGRÀFICA INTRACAVITARIA
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Sonda ecogràfica per a la detecció de la punta del catèter en la inserció de PICC, Midlines, PICCPort i altres catèters mitjançant l'electrocardiograma intracavitari
Amb carro de rodes per a facilitar el transport de l'ecògraf
Imatge 2D
Imatge Doppler en color
Reproducció de video
Imatge a temps real en moviment
Frecuencia 8MHz
Detector de profunditat ≥50mm
Compatible amb la resta de catèters del mercat

## LOT 8 FIXADOR PICC
ANNEX TÈCNIC CSI2025042
Nom del licitador
LOT 8 | FIXADOR SENSE SUTURES
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
44746 | FIXADOR SENSE SUTURES
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Dispositiu de sujecció sense sutures per a catèters venosos i arterials, centrals i perifèrics
Mides 9cm (±1cm) x 4,5cm (±1cm)
Amb una part tova pretallada amb la forma de la papallona i amb una solapa superior per a la seva fixació
Hipoalergènic
Transpirable per reduir les reacciona al·lèrgiques i les irritacions cutàneas
Sistema de fixació universal
Sense làtex ni DEHP

## LOT 9 HEPARINA
ANNEX TÈCNIC CSI2025042
Nom del licitador
LOT 9 | HEPARINA SÒDICA
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
55903 | SOLUCIO HEPARINA SODICA 20 UI/ml 3ml
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Solució anticoagulant per al manteniment de catèters venosos i arterials
Composició: heparina sòdica 20 UI/ml
Vial de 3ml
Estèril, d'un sol us
Lliure de làtex