## ANNEX C. Requisits mínims
ANNEX C. Fitxa tècnica. Requisits mínims
Monitor d'electroencefalografia (EEG)
EMPRESA:
NIF:
MODEL:
Correu electrònic:
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
1 Monitor d'electroencefalografia (EEG) pel diagnòstic i monitorització de pacients amb sospita de crisis epilèptiques. L'equip haurà d'estar format per: - Amplificador de 32 canals - Sistema de videometria amb càmera - Estació d'adquisició - Carro de transport Cal incloure el Product Data. Cal incloure el Manual tècnic.
| Prestacions tècniques i funcionals | Compleix | Resum breu de característiques | Índex documental
1 | Característiques tècniques
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
25 | Monitor d'electroencefalografia (EEG) per la mesura de l'activitat elèctrica cerebral, compost per un sensor de cap, un amplificador d'instrumentació, un sistema d'adquisició i un ordinador, tot suportat per un carro.
Amplificador
26 | Amplificador de 32 canals d'adquisició per l'amplificació i conversió dels senyals elèctrics analògics del sensor en un senyal digital processable per ordinador.
27 | Com a mínim 9 dels 32 canals d'adquisició han de ser configurables.
28 | L'amplificador ha d'incloure canals per la mesura de la saturació d'oxigen (SpO2 i la freqüència cardíaca.
29 | L'amplificador ha de mesurar senyal amb una freqüència de mostreig d'aproximadament 1 kHz per canal.
30 | L'amplificador ha de poder adquirir senyals del sensor amb un ample de banda comprès com a mínim entre 0,5 i 450 Hz.
31 | L'amplificador ha de tenir una resolució mínima de 16 bits.
32 | El nivell de soroll generat per l'equip no ha de superar els 120 dB.
33 | La impedància d'entrada de l'amplificador ha de ser de com a mínim 100M ohms.
34 | Les dimensions de l'amplificador han d'estar compreses dins dels rangs següents:
35 | - Amplada compresa entre 100 i 180 mm.
36 | - Profunditat compresa entre 20 i 60 mm.
37 | - Alçada compresa entre 140 i 240 mm.
38 | El pes de l'amplificador no ha de superar 1 kg.
39 | Connexió de gorro integrada en l'amplificador.
Sistema de videometria
40 | Sistema de videometria sincronitzada muntat sobre carro.
41 | Equipat amb una càmera de vídeo amb resolució HD o superior amb micròfon ambient integrat.
42 | El vídeo ha de sincronitzar-se amb la senyal d'electronecefalografia.
43 | Especificar qualitat d'imatge, zoom, abast, grau de protecció IP i principals característiques de la càmera.
Estació d'adquisició
44 | Ordinador PC amb sistema operatiu Windows 10 o superior. Detallar les seves característiques.
45 | Ha d'incorporar monitor amb una mida mínima de 20".
46 | Emmagatzematge en estat sòlid (SSD) amb una capacitat mínima de 512 GB.
47 | Memòria RAM del PC de com a mínim 16 GB.
48 | Tot els ports i connexions necessàries pel seu funcionament amb l'EEG.
49 | Possibilitat d'integrar-se amb les impressores de xaraxa disponibles a l'Hospital
50 | Incorpora tots els elements necessaris per la seva connexió a la xarxa informàtica de l'Hospital
Carro de transport
51 | Carro de transport pel suport i transport dels components de l'estació d'adquisició.
52 | Indicar material. Ha de ser robust i resistent a desfinectants d'entorn hospitalari. Incloure protocol de neteja i resistència a desinfectants.
53 | Equipat amb transformador d'aïllament.
54 | Suportat per 4 rodes amb frens.
55 | El pes del carro no ha de superar els 70 kg.
56 | Ha d'incorporar un espai ventilat de torre d'ordinador per evitar sobreescalfaments.
2 | Funcionalitats
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
56 | Captació, amplificació i adquisició de senyals elèctrics del cervell humà.
57 | Configuració d'alarmes visuals i auditives per la notificació d'events i successos.
58 | Realització de proves de monitoratge de la impedància per la comprovació de la qualitat del senyal.
59 | Identificació de senyals patològics.
Software per a la realització dels següents anàlisis de tendències:
60 | - Electroencefalografia Integrada d'Amplitud (aEEG).
61 | - Electroencefalograma quantitatiu (Band Power, QEEG).
62 | - Potència de Banda Total (Total Power).
63 | - Potència de Banda Absoluta (Absolute Band Power).
64 | - Potència Relativa (Relative Band Power).
65 | - Matriu de Densitat Espectral (DSA).
66 | - Bandes de matriu espectral.
67 | - Espectrograma (Spectrogram).
68 | - Vora Espectral i Freqüència Mediana (Spectral Edge and Median Frequency).
Monitorització i anàlisi dels següents paràmetres:
69 | - Freqüència cardíaca.
70 | - Electrocardiograma (ECG).
71 | - Temperatura.
72 | - Respiració.
73 | - Pulsioximetria (SpO2).
74 | Software de detecció automàtica de pics i convolucions a temps real.
75 | Software per a estudis neurològics per a l'anàlisi de senyals elèctriques a temps real.
76 | Retall de registres.
77 | Captura de fotografia i còpia en el porta-papers.
78 | Generació d'informes en format PDF i plantilles en format Word.
79 | Exportació i importació d'estudis i informes.
80 | Gestió de perfils d'usuari amb diferents nivells d'accés.
3 | Accessoris
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
81 | Trigger o interruptor per a esdeveniments.
82 | Gorro per la connexió d'electròdes amb sistema de posicionament 10/20.
83 | Connector del gorro a l'amplificador
84 | Caixa de connexions i tots els cables necessaris pel seu funcionament.
85 | Elèctrodes de pacient reutilitzables.
86 | Kit d'accessoris i fungibles suficients per a l'inici de l'activitat.
Estació d'adquisició
87 | Teclat per l'ordinador.
88 | Cable de seguretat per l'anclatge del sistema d'adquisició al carro.
4 | Connectivitat i integració
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
89 | Sistema d'admissió de pacients per missatgeria HL7
90 | Connexió de l'aparell per xarxa Wifi i Ethernet.
91 | Llicència de revisió per informar remotament.
92 | Enviament del resultat en format informe final (PDF).
93 | Connexió remota amb accés als estudis d'altres màquines i control a distància de cada càmara a temps real.
94 | Base de dades basada en SQL Server (Microsoft) configurable que permeti guardar amb codis ICD.
Possibilitat de treballar en mode local en cas de manca de xarxa, amb enviament posterior dels resultats al servidor.
95 | Llista de treball HL7 proporcionada pel servidor
96 | Inclusió de totes les llicències necessàries.
5 | Servei tècnic durant el període de garantia
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
97 | Compromís de servei de peces durant els 10 primers anys després de la compra de l'equipament.
98 | Compromís de retirada de l'equip un cop finalitzada la seva vida útil sense càrrec per a l'Hospital.
99 | Condicions de garantia, reposició i formació d'usuaris.
100 | Condicions d'instal·lació.
6 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
101 | Cost (IVA exclòs) i desglossament del material fungible que utilitza l'equip, així com la seva vida útil
102 | Desglossament dels accessoris, mòduls i parts inventariables de l'equipament, indicant de cadascun d'ells:
- Model
- Referència
- Codificació ECRI