## ANNEX A. Criteris valorables
ANNEX A. Criteris valorables
Monitor d'electroencefalografia (EEG)
EMPRESA:
NIF:
MODEL:
Correu electrònic:
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
1 Monitor d'electroencefalografia (EEG) pel diagnòstic i monitorització de pacients amb sospita de crisis epilèptiques. L'equip haurà d'estar format per: - Amplificador de 32 canals - Sistema de videometria amb càmera - Estació d'adquisició - Carro de transport
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | Resum breu de característiques | Índex documental
1 | Característiques tècniques | 4.75
Característiques a valorar
1 | L'EEG és apte per a fer-se servir des de pacients prematurs fins a adults. | 2
Amplificador
2 | L'amplificador és visible a la foscor. | 0.5
3 | L'amplificador es pot desconnectar per tal que la connexió sigui inalàmbrica. | 0.25
Estació d'adquisició
4 | Es valorarà que la pantalla del monitor sigui tàctil. | 0.5
5 | Es valorarà que el monitor d'usuari tingui l'opció de dividir la pantalla. | 1.5
2 | Funcionalitats | 7.5
Característiques a valorar
6 | Possibilitat de definir informes personalitzats | 0.5
7 | Existeix un sistema automatic d'encesa i represa del registre quan es produeixen talls de subministrament elèctric. | 1
8 | Es valorarà que també es guardin les dades d'EEG sense processar, per tal que també es puguin servir per a altres estudis. | 1
9 | Es valorarà que quan s'esgoti l'emmagatzematge de la unitat principal, el software busqui automàticament una altra unitat d'emmagatzematge que estigui connectada a l'equip d'adquisició de manera física o en xarxa, i la utilitzi per gravar les dades. | 0.25
10 | Inclusió de protocols personalitzats per a diferents especialitats de medicina intensiva: UCI neonatal, cardiovascular, neurològica, etc. | 1
Es valorarà que el software del monitor EEG mesuri els següents paràmetres:
11 | - Supressió d'Esclats (Burst Supression). | 0.25
12 | - Envoltura (Envelope). | 0.25
13 | - Variabilitat Alfa (Alpha Variability). | 0.25
14 | - Correlació Creuada (Cross Correlation). | 0.25
15 | - Interval R-R. | 0.25
16 | - Ràtio de Freqüència (Frequency Ratio). | 0.25
17 | - Freqüència Pic (Peak Frequency). | 0.25
18 | Software de mapeig per a la obtenció de mapes topogràfics del cervell. | 2
4 | Connectivitat i integració | 2
Característiques a valorar
19 | Es valorarà la possibilitat que les alertes i notificacions puguin enviar-se a dispositius mòbils del personal assistencial. | 2
5 | Servei tècnic durant el període de garantia | 3.5
Característiques a valorar
20 | Equip de substitució en cas d'avaria. | 2.75
21 | Temps de resposta en cas d’avaria (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta). | 0.75
6 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | 2.25
Característiques a valorar
22 | Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
23 | Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
24 | Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
20