## ANNEX C. Requisits mínims
ANNEX C. Fitxa tècnica. Requisits mínims
Torre de videoendoscòpia amb estroboscòpia per a otorinolaringologia
EMPRESA:
NIF:
MODEL:
Correu electrònic:
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
1 Torre de videoencoscòpia amb estroboscòpia per a otorinolaringologia, formada per: - Processador de vídeo - Capçal de càmera - Rinolaringoscopi flexible - Sinuscopi - Monitor - Carro Cal incloure el Product Data. Cal incloure el Manual tècnic.
| Prestacions tècniques i funcionals | Compleix | Resum breu de característiques | Índex documental
1 | Característiques tècniques
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
19 | 1 Torre de videoencoscòpia amb estroboscòpia per a intervencions d'otorinolaringologia, formada pels següents components:
- Processador de vídeo.
- Capçal de càmera.
- Rinolaringoscopi flexible.
- Sinuscopi.
- Monitor.
- Carro.
Processador de vídeo
20 | Unitat de control des de la que es controli el capçal de càmera i es processin les imatges i vídeos gravats durant intervencions quirúrgiques.
21 | Ha d'incorporar font de llum LED.
22 | Les dimensions del processador no haurien de superar les mesures següents:
- Amplada de 350 mm.
- Alçada de 180 mm.
- Profunditat de 480 mm.
- Pes que no superi els 12 kg.
23 | El processador ha d'incloure com a mínim les següents connexions:
- 1 Port 3G-SDI.
- 1 Port HDMI.
Capçal de càmera
24 | Peça equipada amb càmera que es connecti a la consola i que produeixi imatges de vídeo i fotografies, que transmeti al videoprocessador.
25 | Ha d'incorporar sistema d'acoblament per a instruments.
26 | La càmera ha de ser de qualitat full HD.
27 | Ha de permetre un zoom de focus de magnificació de 2x.
28 | La distància focal que proporcioni ha d'estar compresa com a mínim entre 18 i 29 mm.
29 | Les dimensions del capçal de càmera, de base cilíndrica, no han de superar les mesures següents:
- Amplada o diàmetre de 60 mm.
- Alçada de 130 mm.
- Pes que no superi els 500 g.
30 | El cable del capçal de càmera ha de mesurar com a mínim 3 metres.
31 | El capçal ha d'estar equipat coma mínim amb 3 botons programables.
Rinolaringoscopi flexible
32 | El rinolaringoscopi ha de funcionar amb font de llum estroboscòpica.
33 | Ha de proporcionar una qualitat d'imatge de com a mínim HD.
34 | El diàmetre exterior del tub d'inserció no ha de superar els 3 mm.
35 | La seva longitud de treball ha de ser d'almenys 250 mm.
36 | El rinolaringoscopi s'ha de poder angular en uns rangs com a mínim +-90º.
Sinuscopi
37 | Òptica sinuscòpica de 0º per a l'exploració de sinus paranasals.
38 | Equipada amb connector de guia de llum.
39 | La seva longitud de treball ha de ser de com a mínim 135 mm.
40 | El diàmetre de l'òptica ha de ser de 4 mm.
41 | Ha de proporcionar una qualitat d'imatge d'almenys HD.
Monitor
42 | Monitor de grau mèdic d'almenys 22 polzades.
43 | La resolució del monitor ha de ser d'almenys HD (1920x10809).
44 | El pes del monitor no ha de superar els 10 kg.
45 | Ha d'incorporar com a mínim les següents connexions:
- 1 Port HDMI.
- 1 Port VGA.
- 1 Port DVI
46 | Ha de ser compatible amb suports VESA de 100x100 mm.
47 | Ha de poder-se visualitzar en un angle d'almenys fins a 150º.
Carro
48 | Carro de disseny compacte pel desament i transport dels diferents components demanats en aquest plec.
49 | Ha d'incloure quatre nivells de safates.
50 | La safata superior ha d'estar equipada amb un calaix al que es pugui guardar un teclat.
51 | El carro ha d'estar equipat almenys un calaix amb espai per guardar accessoris com el capçal de càmera i cables.
52 | Ha d'incorporar 4 rodes frenables pel seu transport i emmagatzematge.
53 | Ha d'incloure un suport específic pel rinolaringoscopi flexible.
54 | Les dimensions del carro (sense comptar monitor) no han de superar les mesures següents:
- Alçada de 1.500 mm.
- Profunditat de 700 mm.
- Amplada de 700 mm.
- El pes del carro no ha de superar els 100 kg.
2 | Funcionalitats
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Processador de vídeo
55 | Visualització d'estructures vasculars fines.
56 | Il·luminació de llum blanca.
57 | Ajustament de la brillantor.
58 | Gravació de vídeo.
59 | Desament d'imatges.
60 | Balanç de blancs.
Capçal de càmera
61 | Magnificació de la imatge.
62 | Ajustament de l'enfocament.
63 | D'aplicació en otorinolaringologia.
Monitor
64 | Mostra de la imatge captada pel capçal de càmera i el rinolaringoscopi.
65 | Inclinació del monitor.
66 | Ajustament de la brillantor.
67 | Ajustament del contrast.
68 | Mode Picture-in-Picture (PIP).
69 | Mode Picture-by-Picture (PBP).
3 | Accessoris
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Processador de vídeo
70 | Kit d'estroboscòpia compatible amb el videoprocessador, ha d'estar compost per:
- Llum estroboscòpica.
- Micròfon aeri.
- Micròfon de contacte.
- Cablejat necessari.
Sinuscopi
71 | Cable de llum d'almenys 3 m de longitud.
Monitor
72 | Base o suport del monitor.
73 | Cable d'àudio.
74 | Cable de vídeo d'alta definició.
4 | Connectivitat i integració
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
75 | Sistema d'admissió de pacients per missatgeria HL7 / DICOM.
76 | Connexió de l'aparell per xarxa Wifi i Ethernet.
77 | Monitor amb funcionalitat DICOM.
5 | Servei tècnic durant el període de garantia
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
78 | Compromís de servei de peces durant els 10 primers anys després de la compra de l'equipament.
79 | Compromís de retirada de l'equip un cop finalitzada la seva vida útil sense càrrec per a l'Hospital.
80 | Condicions de garantia, reposició i formació d'usuaris.
81 | Condicions d'instal·lació.
6 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
82 | Cost (IVA exclòs) i desglossament del material fungible que utilitza l'equip, així com la seva vida útil
83 | Desglossament dels accessoris, mòduls i parts inventariables de l'equipament, indicant de cadascun d'ells:
- Model
- Referència
- Codificació ECRI