## ANNEX A. Criteris valorables
ANNEX A. Criteris valorables
Torre de videoendoscòpia amb estroboscòpia per a otorinolaringologia
EMPRESA:
NIF:
MODEL:
Correu electrònic:
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
1 Torre de videoencoscòpia amb estroboscòpia per a otorinolaringologia, formada per: - Processador de vídeo - Capçal de càmera - Rinolaringoscopi flexible - Sinuscopi - Monitor - Carro
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | Resum breu de característiques | Índex documental
1 | Característiques tècniques | 8
Característiques a valorar
Processador de vídeo
1 | Es valorarà que el videoprocessador inclogui un port HD-SDI. | 1
Capçal de càmera
2 | La tecnologia de la càmera és CMOS. | 0.5
3 | El capçal inclou un filtre de llum infrarroja (IR). | 1
4 | L'obturador del capçal és electrònic. | 1
Rinolaringoscopi flexible
5 | El rinolaringoscopi es pot angular en un rang superior a +-90º. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'oferta que proposi l'endoscopi amb un rang d'angulacions més ampli la que rebi la puntuació màxima. | 1
6 | Incorpora botons programables. Es valorarà de manera proporcional, sent l'oferta que presenti un rinolaringoscopi amb major nombre de botons programables la que rebi la puntuació màxima. | 1
7 | Incorpora una funció que, quan es faci congel·lació, capturi diverses imatges i seleccioni automàticament la més nítida. | 1.5
Monitor
8 | Incorpora 1 port DisplayPort | 1
2 | Funcionalitats | 4
Característiques a valorar
Processador de vídeo
9 | Es valorarà que el processador pugui funcionar amb il·luminació de banda estreta. | 1.5
10 | Inclusió d'un mode de millora de contrast. | 1
Capçal de càmera
11 | Es valorarà que el zoom sigui electrònic. | 1
12 | Mode de fibra per a evitar patrons de Moiré. | 0.5
3 | Accessoris | 1
Característiques a valorar
Monitor
13 | Es valorarà la inclusió d'un protector de pantalla apte per a quiròfans. | 1
5 | Servei tècnic durant el període de garantia | 4
Característiques a valorar
14 | Equip de substitució en cas d'avaria. | 3
15 | Temps de resposta en cas d’avaria (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta). | 1
6 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | 3
Característiques a valorar
16 | Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 1
17 | Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 1
18 | Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge). (Es valorarà de manera proporcional, sent la oferta que descrigui un major nombre de recanvis, i dels quals el total sigui més barat, la que rebi la puntuació màxima. El nombre de recanvis serà un 50% de la puntuació final i el preu total sumant una unitat de cada recanvi l'altre 50%.) | 1
20