## Partida 1
Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 PPT)
CS/CC00/1101455916/26/AMUP
Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular
Identificació de l'empresa
Nom
NIF
|  | Partida | 1
Sistema de diagnòstic molecular automatitzat i integrat d'alt rendiment.
|  | Criteris Obligatoris: |  | Compliment del criteri (SI / NO) | Presentar informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
Els reactius han de tenir el marcatge CE-IVD o possibilitat de validació interna en el cas de RUO.
Els reactius o el material consumit per averia o/i mal funcionament dels reactius o equips seran reemplaçats sense càrrec per l’adjudicatari.
S’ha d’assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.
Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d’equips durant la vigència del contracte.
Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips. (veure punt 4.2.).
Certificació Norma UNE‐EN‐ISO 9001 de Gestió de Qualitat del fabricant o equivalent.
Suport a la implementació de l’acreditació ISO 15189 en cas que el laboratori vulgui acreditar les proves incloses en el pla de necessitats, que inclou: compra de material de referència, controls positius de terceres parts i cessió de reactius per a la verificació i validació del mètode abans de la seva implementació en el laboratori. L'import per aquest suport no serà superior al 12,5 % de la facturació anual esperada, sense tenir en compte la cessió de reactius.
En relació a l'acreditació ISO 15189, el proveïdor haurà d’implementar, durant el període de vigència de la licitació, un sistema de seguiment de la traçabilitat dels reactius subministrats amb la informació associada de cada reactiu com referència del producte, número de lot, data de caducitat, equip o unitat on s’utilitza, pel seguiment de la traçabilitat del procés.
AH01 |  | S’ha de presentar oferta a tots els codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L’oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
Possibilitat de realitzar simultàniament totes les proves en la mateixa plataforma.
Tecnologia per PCR a temps real per a tots els assaigs del lot.
Resultats estandarditzats segons els patrons internacionals OMS, al menys de 4 paràmetres, amb possibilitat d’expressar-se en diferents formats (còpies/mL, UI/mL, log).
Accés continu i aleatori de mostres i consumibles amb una productivitat de mínim de 300 determinacions en 8 hores.
Els reactius han de venir preparats per utilitzar, sense necessitat de reconstituir, decantar o aliquotar per part de l'usuari.
AH02 |  | S’ha de presentar oferta a tots els codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L’oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
Possibilitat de realitzar simultàniament totes les proves en la mateixa plataforma.
Tecnologia per PCR a temps real per a tots els assaigs del lot.
Resultats estandarditzats segons els patrons internacionals OMS, al menys de 4 paràmetres, amb possibilitat d’expressar-se en diferents formats (còpies/mL, UI/mL, log).
Capacitat d'utilitzar tub primari o secundari directament a l'equip amb lectura de codis de barra automatitzada.
Càrrega i processament continu de les mostres.
El proveïdor d'aquest lot haurà d'adequar l'equip de preanalítica del Servei de Microbiologia o en el seu defecte proveir d'un equip que s'adapti a l'espai disponible i les necessitats de pre i postanalítica.
Proveïr d’equips de refrigeració/congelació per l’emmagatzematge reactius, si és necessari.
AH03 |  | S’ha de presentar oferta a tots els codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L’oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
Possibilitat de realitzar simultàniament al menys tres proves en la mateixa plataforma.
Tecnologia per PCR a temps real o similar.
Resultats estandarditzats segons els patrons internacionals OMS, al menys de 4 paràmetres, amb possibilitat d’expressar-se en diferents unitats. (còpies/mL, UI/mL, log).
Compatibilitat amb sistemes preanalítics automatitzats o semiautomatitzats.
Els reactius han de venir preparats per utilitzar, sense necessitat de reconstituir, decantar o aliquotar per part de l'usuari.

## Partida 2
Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 PPT)
CS/CC00/1101455916/26/AMUP
Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular
Identificació de l'empresa
Nom
NIF
|  | Partida | 2
Solució global per a detecció d’àcids nucleics en micobacteris, fongs i patògens gastrointestinals.
|  | Criteris Obligatoris: |  | Compliment del criteri (SI / NO) | Presentar informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
Els reactius han de tenir el marcatge CE-IVD o possibilitat de validació interna en el cas de RUO.
Els reactius o el material consumit per averia o/i mal funcionament dels reactius o equips seran reemplaçats sense càrrec per l’adjudicatari.
S’ha d’assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.
Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d’equips durant la vigència del contracte.
Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips. (veure punt 4.2.).
Certificació Norma UNE‐EN‐ISO 9001 de Gestió de Qualitat del fabricant o equivalent.
Suport a la implementació de l’acreditació ISO 15189 en cas que el laboratori vulgui acreditar les proves incloses en el pla de necessitats, que inclou: compra de material de referència, controls positius de terceres parts i cessió de reactius per a la verificació i validació del mètode abans de la seva implementació en el laboratori. L'import per aquest suport no serà superior al 12,5 % de la facturació anual esperada, sense tenir en compte la cessió de reactius.
En relació a l'acreditació ISO 15189, es valorarà positivament que el proveïdor implementi, durant el període de vigència de la licitació, un sistema de seguiment de la traçabilitat dels reactius subministrats amb la informació associada de cada reactiu com referència del producte, número de lot, data de caducitat, equip o unitat on s’utilitza, pel seguiment de la traçabilitat del procés.
AH01 |  | S’ha de presentar oferta com a un mínim del 90 % dels codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L’oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
Amplificació i lectura dels assaigs amb la tecnologia de corbes de desnaturalització tèrmica (melting) d’alta resolució amb combinació de PCR asimètrica.
Plataforma oberta a diversos assaigs del laboratori.
AH02 |  | S’ha de presentar oferta com a un mínim del 90 % dels codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L’oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
Amplificació i lectura dels assaigs amb la tecnologia de corbes de desnaturalització tèrmica (melting) d’alta resolució amb combinació de PCR asimètrica.
Plataforma oberta a diversos assaigs del laboratori.
AH06 |  | S’ha de presentar oferta com a un mínim del 90 % dels codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L’oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
Extracció d’àcids nucleics i preparació de la placa de PCR de forma automàtica per a PCR de patògens causants de gastroenteritis aguda.
Sistema capaç de detectar Mycobacterium tuberculosis i mutacions crítiques que afectin a la resistència antibiòtica.
Plataforma oberta a diversos assaigs del laboratori.

## Partida 3
Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 PPT)
CS/CC00/1101455916/26/AMUP
Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular
Identificació de l'empresa
Nom
NIF
|  | Partida | 3
Sistema compacte automatitzat d'alt rendiment per a detecció d’agents ITS i virus respiratoris.
|  | Criteris Obligatoris: |  | Compliment del criteri (SI / NO) | Presentar informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
Els reactius han de tenir el marcatge CE-IVD o possibilitat de validació interna en el cas de RUO.
Els reactius o el material consumit per averia o/i mal funcionament dels reactius o equips seran reemplaçats sense càrrec per l’adjudicatari.
S’ha d’assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.
Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d’equips durant la vigència del contracte.
Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips. (veure punt 4.2.).
Certificació Norma UNE‐EN‐ISO 9001 de Gestió de Qualitat del fabricant o equivalent.
Suport a la implementació de l’acreditació ISO 15189 en cas que el laboratori vulgui acreditar les proves incloses en el pla de necessitats, que inclou: compra de material de referència, controls positius de terceres parts i cessió de reactius per a la verificació i validació del mètode abans de la seva implementació en el laboratori. L'import per aquest suport no serà superior al 12,5 % de la facturació anual esperada, sense tenir en compte la cessió de reactius.
En relació a l'acreditació ISO 15189, es valorarà positivament que el proveïdor implementi, durant el període de vigència de la licitació, un sistema de seguiment de la traçabilitat dels reactius subministrats amb la informació associada de cada reactiu com referència del producte, número de lot, data de caducitat, equip o unitat on s’utilitza, pel seguiment de la traçabilitat del procés.
AH01 |  | S’ha de presentar oferta a tots els codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L’oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
Extracció automatitzada d’àcids nucleics per partícules magnètiques.
Reactius validats per a mostres respiratòries, genitals, extragenitals (faringe, rectal i orina) segons assaig a utilitzar.
Disposició de canal obert.
Càrrega i processament continu de les mostres.
Processament de la mostres per PCR i / o TMA.
AH02 |  | S’ha de presentar oferta com a un mínim del 90 % dels codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L’oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
Extracció automatitzada per partícules magnètiques.
Proves validades per a diferents mostres segons PCR a utilitzar.
Disposició de canal obert.
Càrrega i processament continu de les mostres.
Processament de la mostres per PCR i / o TMA.
Capacitat d'utilitzar tub primari o secundari directament a l'equip amb lectura de codis de barra automatitzada.

## Partida 4
Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 PPT)
CS/CC00/1101454245/26/AMUP
Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular
Identificació de l'empresa
Nom
NIF
|  | Partida | 4
Solució global automatitzada per a l’extracció, amplificació i detecció d’àcids nucleics.
|  | Criteris Obligatoris: |  | Compliment del criteri (SI / NO) | Presentar informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
Els reactius han de tenir el marcatge CE-IVD o possibilitat de validació interna en el cas de RUO.
Els reactius o el material consumit per averia o/i mal funcionament dels reactius o equips seran reemplaçats sense càrrec per l’adjudicatari.
S’ha d’assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.
Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d’equips durant la vigència del contracte.
Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips. (veure punt 4.2.).
Certificació Norma UNE‐EN‐ISO 9001 de Gestió de Qualitat del fabricant o equivalent.
Suport a la implementació de l’acreditació ISO 15189 en cas que el laboratori vulgui acreditar les proves incloses en el pla de necessitats, que inclou: compra de material de referència, controls positius de terceres parts i cessió de reactius per a la verificació i validació del mètode abans de la seva implementació en el laboratori. L'import per aquest suport no serà superior al 12,5 % de la facturació anual esperada, sense tenir en compte la cessió de reactius.
En relació a l'acreditació ISO 15189, es valorarà positivament que el proveïdor implementi, durant el període de vigència de la licitació, un sistema de seguiment de la traçabilitat dels reactius subministrats amb la informació associada de cada reactiu com referència del producte, número de lot, data de caducitat, equip o unitat on s’utilitza, pel seguiment de la traçabilitat del procés.
AH01 |  | Tècniques per a la quantificació de la càrrega viral de VIH i/o VHC validades per a poder treballar amb sang seca.
Comptarà amb un sistema de control intern durant tot el procés i control automatitzat tub a tub per evitar contaminacions per material amplificat o d'altres mostres.
Sistema amb càrrega aleatòria i flux continu de mostres, reactius i consumibles, sense necessitat de pipeteig manual de les mostres ni dels reactius.
Permetrà la utilització de tubs primaris i secundaris simultàniament.
Disponibilitat d'un canal obert.
Disposarà d'un sistema multicanal selectiu que permeti treballar simultàniament amb varies tècniques en el mateix sistema.
El límit de quantificació inferior per tècnica ha de ser el següent: VIH: 50 còpies/mL, VHC: 15 UI/mL i VHB: 10 UI/mL.
Capacitat per treballar amb diferents volums de mostra per la detecció de càrregues virals de VIH-1, VHC i VHB.
AH04 |  | S’ha de presentar oferta a tots els codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L’oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
L'equipament ofertat haurà de poder realitzar l'extracció amplificació i detecció de càrregues virals de VIH-1, VHC, VHB mitjançant PCR a temps real.
Comptarà amb un sistema de control intern durant tot el procés i control automatitzat tub a tub per evitar contaminacions per material amplificat o d'altres mostres.
Permetrà la utilització de tubs primaris i secundaris simultàniament.
Disposarà d'un sistema multicanal selectiu que permeti treballar simultàniament amb varies tècniques en el mateix sistema.
Disponibilitat d’un canal obert.
El límit de quantificació inferior per tècnica ha de ser el següent: VIH: 50 còpies/mL, VHC: 15 UI/mL i VHB: 10 UI/mL.
Capacitat per treballar amb diferents volums de mostra per la detecció de càrregues virals de VIH-1, VHC i VHB.
Validació clínica de la tecnologia de detecció del VPH per al seu ús com a prova primària en el cribratge de càncer de coll uterí mitjançant criteris internacionals (guies de Meijer i projecte Valgent o equivalents). Aportar documentació.
Ha d'incloure NOMÉS el rang de detecció de genotips de VPH d’alt risc oncogènic, classificats per l’Agència Internacional per a la Recerca de Càncer (IARC) definits en el següent llistat: VPH 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 i opcional 66. Han de donar com a mínim un resultat de genotipat limitat, és a dir, obtenir els resultats de VPH 16 de manera individual, VPH 18 individualment i la resta de genotips informats individualment o bé agrupats.
La tècnica de detecció del VPH ha d’estar basada en metodologia de PCR a temps real.
El reactiu ha d'estar validat per processar mostres de citologia líquida.
AH05 |  | S’ha de presentar oferta a tots els codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L’oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
L'equipament ofertat haurà de poder realitzar l'extracció amplificació i detecció de càrregues virals de VIH-1, VHC, VHB, mitjançant PCR a temps real.
Sistema amb càrrega aleatòria i flux continu de mostres, reactius i consumibles, sense necessitat de pipeteig manual de de les mostres ni dels reactius.
Comptarà amb un sistema de control intern durant tot el procés i control automatitzat tub a tub per evitar contaminacions per material amplificat o d'altres mostres.
Disposarà d'un sistema multicanal selectiu que permeti treballar simultàniament amb varies tècniques en el mateix sistema.
El límit de quantificació inferior per tècnica ha de ser el següent: VIH: 50 còpies/mL, VHC: 15 UI/mL i VHB: 10 UI/mL.
Capacitat per treballar amb diferents volums de mostra per la detecció de càrregues virals de VIH-1, VHC i VHB.
Validació clínica de la tecnologia de detecció del VPH per al seu ús com a prova primària en el cribratge de càncer de coll uterí mitjançant criteris internacionals (guies de Meijer i projecte Valgent o equivalents). Aportar documentació.
Ha d'incloure NOMÉS el rang de detecció de genotips de VPH d’alt risc oncogènic, classificats per l’Agència Internacional per a la Recerca de Càncer (IARC) definits en el següent llistat: VPH 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 i opcional 66. Han de donar com a mínim un resultat de genotipat limitat, és a dir, obtenir els resultats de VPH 16 de manera individual, VPH 18 individualment i la resta de genotips informats individualment o bé agrupats.
La tècnica de detecció del VPH ha d’estar basada en metodologia de PCR a temps real.
El reactiu ha d'estar validat per processar mostres de citologia líquida.
AH06 |  | S’ha de presentar oferta a tots els codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L’oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
Sistema capaç de treballar a partir de tub primari.
Tecnologia de PCR a temps real amb lectura de fluorescència.
Sistema amb càrrega aleatòria i flux continu de mostres, reactius i consumibles, sense necessitat de pipeteig manual de de les mostres ni dels reactius.
Comptarà amb un sistema de control intern durant tot el procés i control automatitzat tub a tub per evitar contaminacions per material amplificat o d'altres mostres.
Permetrà la utilització de tubs primaris i secundaris simultàniament.
Disponibilitat d’un canal obert.
Disposarà d'un sistema multicanal selectiu que permeti treballar simultàniament amb varies tècniques en el mateix sistema.
Validació clínica de la tecnologia de detecció del VPH per al seu ús com a prova primària en el cribratge de càncer de coll uterí mitjançant criteris internacionals (guies de Meijer i projecte Valgent o equivalents). Aportar documentació.
Ha d'incloure NOMÉS el rang de detecció de genotips de VPH d’alt risc oncogènic, classificats per l’Agència Internacional per a la Recerca de Càncer (IARC) definits en el següent llistat: VPH 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 i opcional 66. Han de donar com a mínim un resultat de genotipat limitat, és a dir, obtenir els resultats de VPH 16 de manera individual, VPH 18 individualment i la resta de genotips informats individualment o bé agrupats.
La tècnica de detecció del VPH ha d’estar basada en metodologia de PCR a temps real.
El reactiu ha de estar validat per processar mostres de citologia líquida.
AH07 |  | S’ha de presentar oferta a tots els codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L’oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
Sistema capaç de treballar a partir de tub primari.
Tecnologia de PCR a temps real amb lectura de fluorescència.
Sistema amb càrrega aleatòria i flux continu de mostres, reactius i consumibles, sense necessitat de pipeteig manual de les mostres ni dels reactius.
Permetrà la utilització de tubs primaris i secundaris simultàniament.
Disponibilitat d’un canal obert.
Disposarà d'un sistema multicanal selectiu que permeti treballar simultàniament amb varies tècniques en el mateix sistema.
Validació clínica de la tecnologia de detecció del VPH per al seu ús com a prova primària en el cribratge de càncer de coll uterí mitjançant criteris internacionals (guies de Meijer i projecte Valgent o equivalents). Aportar documentació.
Ha d'incloure NOMÉS el rang de detecció de genotips de VPH d’alt risc oncogènic, classificats per l’Agència Internacional per a la Recerca de Càncer (IARC) definits en el següent llistat: VPH 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 i opcional 66. Han de donar com a mínim un resultat de genotipat limitat, és a dir, obtenir els resultats de VPH 16 de manera individual, VPH 18 individualment i la resta de genotips informats individualment o bé agrupats.
La tècnica de detecció del VPH ha d’estar basada en metodologia de PCR a temps real.
El reactiu ha d'estar validat per processar mostres de citologia líquida.

## Partida 5
Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 PPT)
CS/CC00/1101455916/26/AMUP
Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular
Identificació de l'empresa
Nom
NIF
|  | Partida | 5
Solució global modular per a l’extracció, amplificació i detecció de material genètic.
|  | Criteris Obligatoris: |  | Compliment del criteri (SI / NO) | Presentar informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
Els reactius han de tenir el marcatge CE-IVD o possibilitat de validació interna en el cas de RUO.
Els reactius o el material consumit per averia o/i mal funcionament dels reactius o equips seran reemplaçats sense càrrec per l’adjudicatari.
S’ha d’assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.
Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d’equips durant la vigència del contracte.
Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips. (veure punt 4.2.).
Certificació Norma UNE‐EN‐ISO 9001 de Gestió de Qualitat del fabricant o equivalent.
Suport a la implementació de l’acreditació ISO 15189 en cas que el laboratori vulgui acreditar les proves incloses en el pla de necessitats, que inclou: compra de material de referència, controls positius de terceres parts i cessió de reactius per a la verificació i validació del mètode abans de la seva implementació en el laboratori. L'import per aquest suport no serà superior al 12,5 % de la facturació anual esperada, sense tenir en compte la cessió de reactius.
En relació a l'acreditació ISO 15189, es valorarà positivament que el proveïdor implementi, durant el període de vigència de la licitació, un sistema de seguiment de la traçabilitat dels reactius subministrats amb la informació associada de cada reactiu com referència del producte, número de lot, data de caducitat, equip o unitat on s’utilitza, pel seguiment de la traçabilitat del procés.
AH01 |  | S’ha de presentar oferta a tots els codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L’oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
Els diferents sistemes d'extracció automatitzada d’àcids nucleics amb partícules magnètiques han d'estar validats per mostres respiratòries, genitals, extragenitals (faringe, rectal i orina), femta i líquids biològics, segons finalitats d'ús.
En el cas d'equips de PCR (termocicladors) subministrats fora de plataforma integrada han de ser oberts per a la configuració lliure de l'usuari.
Enviament del valor de Ct individualitzat, juntament amb la interpretació corresponent per a cadascuna de les dianes i per al control intern.
AH02 |  | S’ha de presentar oferta com a un mínim del 90 % dels codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L’oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
En el cas d'equips de PCR (termocicladors) subministrats fora de plataforma integrada han de ser oberts per a la configuració lliure de l'usuari.
Extracció automatitzada d’àcids nucleics amb partícules magnètiques, validat per mostres respiratòries, genitals, extragenitals (faringe, rectal i orina) femta i líquids biològics.
El mateix protocol i kit d’extracció ha de servir per a diferents tipus de mostres biològiques.
Recuperació automatitzada de l'extracte d'àcids nucleics per altres proves i/o DNAteca.
Realització de diferents proves amb el mateix extracte d'àcids nucleics.
Capacitat de combinar en un mateix procés d'extracció i PCR diferents protocols d'assaigs.
Emprar el mateix reactiu en ús als diferents extractors de la mateixa marca en el cas de que el laboratori disposi de més d'un.
AH03 |  | S’ha de presentar oferta com a un mínim del 90 % dels codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L’oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
En el cas d'equips de PCR (termocicladors) subministrats fora de plataforma integrada han de ser oberts per a la configuració lliure de l'usuari.
Extracció automatitzada d’àcids nucleics amb partícules magnètiques, validat per mostres respiratòries, genitals, extragenitals (faringe, rectal i orina) i líquids biològics.
El mateix protocol i kit d’extracció ha de servir per a diferents tipus de mostres biològiques.
Recuperació automatitzada de l'extracte d'àcids nucleics per altres proves i/o DNAteca.
Realització de diferents proves amb el mateix extracte d'àcids nucleics.
Capacitat de combinar en un mateix procés d'extracció i PCR diferents protocols d'assaigs.
AH04 |  | S’ha de presentar oferta com a un mínim del 90 % dels codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L’oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
En el cas d'equips de PCR (termocicladors) subministrats fora de plataforma integrada han de ser oberts per a la configuració lliure de l'usuari.
Extracció automatitzada d’àcids nucleics amb partícules magnètiques, validat per mostres respiratòries, genitals, extragenitals (faringe, rectal i orina) femta i líquids biològics.
El mateix protocol i kit d’extracció ha de servir per a diferents tipus de mostres biològiques.
Recuperació automatitzada de l'extracte d'àcids nucleics per altres proves i/o DNAteca.
Realització de diferents proves amb el mateix extracte d'àcids nucleics.
Capacitat de combinar en un mateix procés d'extracció i PCR diferents protocols d'assaigs.
Emprar el mateix reactiu en ús als diferents extractors de la mateixa marca en el cas de que el laboratori disposi de més d'un.
AH05 |  | S’ha de presentar oferta a tots els codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L’oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
En el cas d'equips de PCR (termocicladors) subministrats fora de plataforma integrada han de ser oberts per a la configuració lliure de l'usuari.
Extracció automatitzada d’àcids nucleics amb partícules magnètiques, validat per mostres respiratòries, genitals, extragenitals (faringe, rectal i orina) femta i líquids biològics.
El mateix protocol i kit d’extracció ha de servir per a diferents tipus de mostres biològiques.
Recuperació automatitzada de l'extracte d'àcids nucleics per altres proves i/o DNAteca.
Realització de diferents proves amb el mateix extracte d'àcids nucleics.
Capacitat de combinar en un mateix procés d'extracció i PCR diferents protocols d'assaigs.
AH06 |  | S’ha de presentar oferta a tots els codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L’oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
En el cas d'equips de PCR (termocicladors) subministrats fora de plataforma integrada han de ser oberts per a la configuració lliure de l'usuari.
Extracció automatitzada d’àcids nucleics amb partícules magnètiques, validat per mostres respiratòries, genitals, extragenitals (faringe, rectal i orina) femta i líquids biològics.
El mateix protocol i kit d’extracció ha de servir per a diferents tipus de mostres biològiques.
Recuperació automatitzada de l'extracte d'àcids nucleics per altres proves i/o DNAteca.
Realització de diferents proves amb el mateix extracte d'àcids nucleics.
Capacitat de combinar en un mateix procés d'extracció i PCR diferents protocols d'assaigs.
AH07 |  | S’ha de presentar oferta com a un mínim del 90 % dels codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L’oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
En el cas d'equips de PCR (termocicladors) subministrats fora de plataforma integrada han de ser oberts per a la configuració lliure de l'usuari.
Extracció automatitzada d’àcids nucleics amb partícules magnètiques, validat per mostres respiratòries, genitals, extragenitals (faringe, rectal i orina) i líquids biològics.
El mateix protocol i kit d’extracció ha de servir per a diferents tipus de mostres biològiques.
Recuperació automatitzada de l'extracte d'àcids nucleics per altres proves i/o DNAteca.
Realització de diferents proves amb el mateix extracte d'àcids nucleics.
Capacitat de combinar en un mateix procés d'extracció i PCR diferents protocols d'assaigs.

## Partida 6
Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 PPT)
CS/CC00/1101455916/26/AMUP
Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular
Identificació de l'empresa
Nom
NIF
|  | Partida | 6
Solució global modular per a l’extracció, amplificació i detecció d’agents d’infecció gastrointestinal.
|  | Criteris Obligatoris: |  | Compliment del criteri (SI / NO) | Presentar informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
Els reactius han de tenir el marcatge CE-IVD o possibilitat de validació interna en el cas de RUO.
Els reactius o el material consumit per averia o/i mal funcionament dels reactius o equips seran reemplaçats sense càrrec per l’adjudicatari.
S’ha d’assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.
Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d’equips durant la vigència del contracte.
Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips. (veure punt 4.2.).
Certificació Norma UNE‐EN‐ISO 9001 de Gestió de Qualitat del fabricant o equivalent.
Suport a la implementació de l’acreditació ISO 15189 en cas que el laboratori vulgui acreditar les proves incloses en el pla de necessitats, que inclou: compra de material de referència, controls positius de terceres parts i cessió de reactius per a la verificació i validació del mètode abans de la seva implementació en el laboratori. L'import per aquest suport no serà superior al 12,5 % de la facturació anual esperada, sense tenir en compte la cessió de reactius.
En relació a l'acreditació ISO 15189, es valorarà positivament que el proveïdor implementi, durant el període de vigència de la licitació, un sistema de seguiment de la traçabilitat dels reactius subministrats amb la informació associada de cada reactiu com referència del producte, número de lot, data de caducitat, equip o unitat on s’utilitza, pel seguiment de la traçabilitat del procés.
AH03 |  | Compatibilitat amb diferents sistemes de recollida i transport de mostres.
Detecció d'almenys els següents 16 patògens incloent virus, bactèries i paràsits: Campylobacter grup, Clostridium difficile (Toxina A/B), ETEC (LT/ST), STEC (stx1/stx2), Shigella spp./EIEC, Salmonella spp., Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica, Adenovirus F40/41, Astrovirus, Norovirus GI/GII, Rotavirus A, Sapovirus I/II/IV/V, Cryptosporidium grup, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia.

## Partida 7
Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 PPT)
CS/CC00/1101455916/26/AMUP
Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular
Identificació de l'empresa
Nom
NIF
|  | Partida | 7
Sistema de detecció molecular de múltiples agents patògens i mutacions genètiques.
|  | Criteris Obligatoris: |  | Compliment del criteri (SI / NO) | Presentar informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
Els reactius han de tenir el marcatge CE-IVD o possibilitat de validació interna en el cas de RUO.
Els reactius o el material consumit per averia o/i mal funcionament dels reactius o equips seran reemplaçats sense càrrec per l’adjudicatari.
S’ha d’assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.
Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d’equips durant la vigència del contracte.
Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips. (veure punt 4.2.).
Certificació Norma UNE‐EN‐ISO 9001 de Gestió de Qualitat del fabricant o equivalent.
Suport a la implementació de l’acreditació ISO 15189 en cas que el laboratori vulgui acreditar les proves incloses en el pla de necessitats, que inclou: compra de material de referència, controls positius de terceres parts i cessió de reactius per a la verificació i validació del mètode abans de la seva implementació en el laboratori. L'import per aquest suport no serà superior al 12,5 % de la facturació anual esperada, sense tenir en compte la cessió de reactius.
En relació a l'acreditació ISO 15189, es valorarà positivament que el proveïdor implementi, durant el període de vigència de la licitació, un sistema de seguiment de la traçabilitat dels reactius subministrats amb la informació associada de cada reactiu com referència del producte, número de lot, data de caducitat, equip o unitat on s’utilitza, pel seguiment de la traçabilitat del procés.
AH01 |  | S’ha de presentar oferta a tots els codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L’oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
Proves validades per a diferents mostres segons PCR a utilitzar.
Equips escalables i adaptables a la necessitat de cada centre.
AH02 |  | S’ha de presentar oferta a tots els codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L’oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
Reactius han d’incloure un control del procés.
Proves validades per a diferents mostres segons PCR a utilitzar.
Equips escalables i adaptables a la necessitat de cada centre.
AH03 |  | S’ha de presentar oferta a tots els codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L’oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
Reactius han d’incloure un control del procés.
Proves validades per a diferents mostres segons PCR a utilitzar.
Equips escalables i adaptables a la necessitat de cada centre.
Per a les proves quantitatives, el proveïdor haurà de realitzar una corba de calibració anual sense cost.
AH05 |  | S’ha de presentar oferta a tots els codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L’oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
Reactius han d’incloure un control del procés.
Proves validades per a diferents mostres segons PCR a utilitzar.
Equips escalables i adaptables a la necessitat de cada centre.
Per a les proves quantitatives, el proveïdor haurà de realitzar una corba de calibració anual sense cost.
AH06 |  | S’ha de presentar oferta a tots els codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L’oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
Reactius han d’incloure un control del procés.
Proves validades per a diferents mostres segons PCR a utilitzar.
Equips escalables i adaptables a la necessitat de cada centre.
Per a les proves quantitatives, el proveïdor haurà de realitzar una corba de calibració anual sense cost.

## Partida 8
Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 PPT)
CS/CC00/1101455916/26/AMUP
Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular
Identificació de l'empresa
Nom
NIF
|  | Partida | 8
Sistema de detecció molecular i quantificació d'agents vírics.
|  | Criteris Obligatoris: |  | Compliment del criteri (SI / NO) | Presentar informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
Els reactius han de tenir el marcatge CE-IVD o possibilitat de validació interna en el cas de RUO.
Els reactius o el material consumit per averia o/i mal funcionament dels reactius o equips seran reemplaçats sense càrrec per l’adjudicatari.
S’ha d’assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.
Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d’equips durant la vigència del contracte.
Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips. (veure punt 4.2.).
Certificació Norma UNE‐EN‐ISO 9001 de Gestió de Qualitat del fabricant o equivalent.
Suport a la implementació de l’acreditació ISO 15189 en cas que el laboratori vulgui acreditar les proves incloses en el pla de necessitats, que inclou: compra de material de referència, controls positius de terceres parts i cessió de reactius per a la verificació i validació del mètode abans de la seva implementació en el laboratori. L'import per aquest suport no serà superior al 12,5 % de la facturació anual esperada, sense tenir en compte la cessió de reactius.
En relació a l'acreditació ISO 15189, es valorarà positivament que el proveïdor implementi, durant el període de vigència de la licitació, un sistema de seguiment de la traçabilitat dels reactius subministrats amb la informació associada de cada reactiu com referència del producte, número de lot, data de caducitat, equip o unitat on s’utilitza, pel seguiment de la traçabilitat del procés.
AH01 |  | S’ha de presentar oferta a tots els codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L’oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
El kit ha d'estar validat per extraccions d'ARN amb diferents equips automatitzats.
Incloure estàndards de quantificació calibrats amb l’estàndard internacional de la OMS.

## Partida 9
Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 PPT)
CS/CC00/1101455916/26/AMUP
Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d'àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular
Identificació de l'empresa
Nom
NIF
|  | Partida | 9
Sistema de detecció molecular i detecció de resistències d’agents d’infecció fúngica invasora.
|  | Criteris Obligatoris: |  | Compliment del criteri (SI / NO) | Presentar informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
Els reactius han de tenir el marcatge CE-IVD o possibilitat de validació interna en el cas de RUO.
Els reactius o el material consumit per averia o/i mal funcionament dels reactius o equips seran reemplaçats sense càrrec per l’adjudicatari.
S’ha d’assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.
Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d’equips durant la vigència del contracte.
Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips. (veure punt 4.2.).
Certificació Norma UNE‐EN‐ISO 9001 de Gestió de Qualitat del fabricant o equivalent.
Suport a la implementació de l’acreditació ISO 15189 en cas que el laboratori vulgui acreditar les proves incloses en el pla de necessitats, que inclou: compra de material de referència, controls positius de terceres parts i cessió de reactius per a la verificació i validació del mètode abans de la seva implementació en el laboratori. L'import per aquest suport no serà superior al 12,5 % de la facturació anual esperada, sense tenir en compte la cessió de reactius.
En relació a l'acreditació ISO 15189, es valorarà positivament que el proveïdor implementi, durant el període de vigència de la licitació, un sistema de seguiment de la traçabilitat dels reactius subministrats amb la informació associada de cada reactiu com referència del producte, número de lot, data de caducitat, equip o unitat on s’utilitza, pel seguiment de la traçabilitat del procés.
AH01 |  | S’ha de presentar oferta a tots els codis agrupadors definits com a obligatoris en cada lot, excepte en els agrupadors de controls, calibradors i material fungible. L’oferta que no compleixi aquest requisit quedarà desestimada.
Compatibilitat amb diferents termocicladors.