## lot únic
EXP.: 2025-197 ANNEX 3 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries PPT | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit
1 | Característiques del subministrament
3 | · Dos esterilitzadors a vapor amb capacitat per 6 UTE (Unitats Tècniques d’Esterilització).
4 | · 2 portes verticals lliscants.
7 | · Dimensions aproximades de la càmera de 670 x 670 x 1000 mm.
7 | · Amb generador de vapor elèctric incorporat, construït en acer inoxidable amb una potència màxima de 36Kw.
3 | · Recambra 100% continua en acer inoxidable i que garanteixi l’absència de punts freds a la càmera.
4 | · Càmera i portes en acer inoxidable.
7 | · Conduccions de vapor, components del circuit d’entrada de vapor a càmera-recambra fabricats en acer inoxidable.
7 | · Funcionament totalment automàtic.
7 | · Pantalla tàctil.
3 | · Dotat d’una impressora tèrmica alfanumèrica pel registre detallat dels processos d’esterilització.
4 | · Port de comunicació Ethernet i USB.
3 | · Exportació de dades a sistemes externs o xarxa informàtica per la traçabilitat de processos.
4 | · Connexió de les conduccions de vapor per sistema Clamp, de gran estanqueïtat i fàcil desmuntatge.
7 | · Dotació de punts d’accés per sondes de temperatura i pressió per la realització de validacions i qualificacions segons indica la norma.
7 | · Manòmetres en el panell frontal (càmera i vapor) en zona no estèril i de càmera en zona estèril.
3 | · Construcció i funcionament d’acord als requisits de Norma Europea EN 285:2015:
7 | Reglament Europeu de productes sanitaris MDR 2017-745
7 | Directiva europea 2014/68/UE sobre equips a pressió (DEP)
7 | Directiva europea 2014/30/UE de compatibilitat electromagnètica
3 | Directiva europea 2014/35/UE de baixa tensió
4 | Directiva europea 2006/42/CE relativa a les màquines.
4 | · Cicles de processament: com a mínim haurà de tenir els següents cicles:
7 | Test de buit
7 | Pre-escalfament
3 | Test de Bowie Dick
4 | Estàndard de 134º C
3 | Estàndard de 121º C
4 | Ràpid
7 | Contenidors
7 | Prions
7 | · Compatibilitat certificada amb el sistema de traçabilitat de les caixes d'Esterilització Marvax instal·lat al servei d'Esterilització de l'AQUIR.
3 | · Projecte tècnic de l’autoclau vigent, presentat i legalitzat pel Departament d’Indústria de la CCAA competent.
1 | Accessoris
7 | · Com a mínim 2 prestatgeries de càrrega extraïbles construïdes en acer inoxidable.