## Article 1
EXP.: 2025-184 ANNEX 1 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries PPT Article 1.- Dos recipients de mostres en fase vapor de visotubs per a l’emmagatzematge de cèl·lules | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit.
1 | REQUERIMENTS TÈCNICS
12 | 1. Capacitat geomètrica de 600 a 800 litres de nitrogen (LN2)
13 | 2. Emmagatzematge de mostres en fase vapor (necessari en fase vapor atesa la criticitat dels productes cel·lulars).
14 | 3. Temperatures de fins a -190 ºC a la part superior.
15 | 4. Mínima distància d'elevació des del terra fins al fons del recipient.
16 | 5. Fàcil accés a les mostres emmagatzemades.
7 | 6. Rodes giratòries resistents de llarga durada.
11 | 7. Sistema de tancament segur i estanc
12 | 8. Consum estàtic de nitrogen diari màxim de 10 l/dia
13 | 9. Disposar de rang horari d’autonomia de garantia de temperatures en la part alta del contenidor amb la boca oberta (estabilitat de temperatura) mínim de -180ºC atesa la criticitat del producte emmagatzemat.
14 | 10. Capacitat de conservació d’almenys 42.000 vials de 1.2/2ml amb 50,8 mm d’alçada.
15 | 11. Ha de garantir un registre continu 24/7 de la temperatura, nivells de LN2 i alarmes.
16 | 12. Marcatge CE com a producte sanitari Classe IIa de conformitat amb el Reglament UE 2017/745 (MDR) o en tramitació.
16 | 13. S’ha de donar compliment al RD 192/2023 com a distribuïdor homologat per l’AEMPS
14. Ha de portar inclosa la IQ/OQ/PQ, els protocols de les quals han d’estar basats en GMP.
17
18