## Article 3
EXP.: 2025-184 ANNEX 1 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries PPT Article 3.- Congelador biològic | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit.
1 | REQUERIMENTS TÈCNICS
12 | 1. Ha de tenir una capacitat mínima de 35 litres i una velocitat de refredament 0.01 a 60ºC/min. Aquests aspectes son de gran rellevància atès que la rampa de congelació és un paràmetre crític per a una correcta criopreservació cel·lular així com el fet de disposar d’una certa capacitat per assegurar la criopreservació d’un número mínim de bosses de producte en les mateixes condicions.
13 | 2. Ha de disposar d’un contenidor nodriça de nitrogen amb una capacitat mínima de 50 litres per assegurar un procediment congelació complert.
14 | 3. Ha de tenir un rang de temperatura de -180ºC a +40ºC
15 | 4. Ha d’assegurar condicions de temperatura estables (tant en la recuperació de mostres com durant l’operació de càrrega i després del processament).
16 | 5. Ha de tenir una tapa amb llum LED de vidre flotat endurit tèrmicament.
6. Ha de tenir una vàlvula d’alleujament de la pressió
7 | 7. Ha de disposar d’alarmes remotes
11 | 8. Ha de tenir doble suport de control i auto control continu del sistema: controlador intern integrat en l’equip amb funcionalitat extesa a un PC extern.
12 | 9. Marcatge CE com a producte sanitari Classe IIa de conformitat amb el Reglament UE 2017/745 (MDR)
13 | 10. S’ha de donar compliment al RD 192/2023 com a distribuïdor homologat per l’AEMPS
14 | 11. Ha de complir amb els requisits de 21 CFR Part 11, incloent gestió segura de dades.
15 | 12. Ha de portar inclosa la IQ/OQ/PQ, els protocols de les quals han d’estar basats en GMP.
17
18