## LOT 1
EXP.: 2025-185 ANNEX 1 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries PPT - LOT 1 | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit
1 | Separació cel·lular
3 | - Unitat de separació cel·lular mitjançant tecnologia immunomagnètica tancada, amb possibilitat de realitzar processos d’enriquiment o depleció de poblacions cel·lular específiques.
4 | - Ha de ser compatible amb els equips de separació cel·lular presents en la Secció d’immunoteràpia (números inventari H134281, H138808, H115234, H124972, H129938, H146200) per tal de donar compliment al procediment/protocol aprovat per l’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS), per tal de permetre la gestió reproduïble dels processos i el cultiu de les cèl·lules en les condicions marcades per l’AEMPS.
7 | - Unitat de barreja de gasos compatible amb CO₂, N₂ i aire comprimit, integrada i controlada automàticament.
7 | - Control de temperatura programable, amb rang operatiu mínim de 4-38ºC.
3 | - Sistema de centrifugació d’un sol ús integrat en el flux de treball, amb capacitat de fins 400 x g.
4 | - Càmera òptica amb sistema de detecció per capes per a la identificació visual per capes per a la identificació visual de interfícies cel·lulars durant el procés. D’aquesta manera es pot controlar el creixement del cultiu en tot moment i assegurar la viabilitat del producte.
7 | - Càmera d’accés per a inspecció microscòpica en condicions estèrils.
7 | - Microscopi digital integrat en el sistema tancat, que permeti l’observació remota del cultiu cel·lular i la captura d’imatges sense intervenció manual, mantenint en tot moment les condicions d’esterilitat.
7 | - Sistema fluídic composat per vàlvules i bomba peristàltica (roller-pump) per control precís de volums i fluxos.
3 | - Sensors interns per a la monitorització contínua de pressió, temperatura i presència de líquids.
4 | - Lector de codi de barres per tecnologia LED per traçabilitat de components i consumibles.
3 | - Segellador de tubs manual inclòs o sistema compatible, proporcionant autonomia amb procés estèril.
4 | - Interfície gràfica d’usuari mitjançant pantalla tàctil TFT de com a mínim 10.1.
7 | - Software validable conforme a normativa 21 CFR part 11, amb control d’usuaris, registre d’auditoria, signatura electrònica i traçabilitat completa.
7 | - Software compatible amb els requisits de l’Annex 11 de les guies GMP de la Unió Europea, incloent control de versions, validació de sistemes informatitzats, gestió de riscos i traçabilitat extesa.
3 | - Port de comunicació USB per connexió de perifèrics o exportació de dades.
4 | - Estructura equipada amb almenys 6 ganxos per bosses de fins 3 litres de volum.
7 | - Unitat de formulació final integrada, amb capacitat per fraccionament estèril del producte cel·lular en bosses individuals.
7 | - Sistema d’operació mitjançant set de tubs d’un sol ús per procés complet (rentat, selecció, transducció viral, cultiu i formulació), en sistema tancat.
7 | - Ha de incloure la IQ/OQ de l’equip.
3 | - Marcatge CE com a producte sanitari per a ús clínic conforme la legislació de la Unió Europea.
1 | Mòduls aliquotadors
7 | - Ha d’ésser una unitat de formulació final integrada de manera tancada, amb capacitat per a fraccionament estèril del producte cel·lular en bosses individuals.
7 | - Ha de ser compatible amb el model d’equip separador cel·lular anteriorment descrit (i objecte d’adquisició en aquest lot).
3 | - Ha de disposar de sensor de líquids i vàlvules de control de pas.
7 | - Ha de ser compatible amb el protocol establert a l’HCP.
7 | - Ha de disposar de marcatge CE.
7
3
7
7

## LOT 2
EXP.: 2025-185 ANNEX 1 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries PPT - LOT 2 | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit
1 | Citòmetre
3 | · Ha de disposar d’almenys tres làsers o línies d’excitació, tots ells d’estat sòlid, refrigerats per aire i d’alineament fix, amb les següents configuracions: violeta (405 nm, 65 mW), blau (488 nm, 50 mW), vermell (635–640 nm, 72 mW), amb plaques escalfadores que assegurin estabilitat tèrmica de la bancada òptica i un temps d’escalfament mínim.
4 | · La detecció de senyals òptiques haurà de realitzar-se mitjançant fotomultiplicadores (PMT), tant per a FSC, SSC com per a totes les fluorescències. Ha de comptar com a mínim de setze (16) PMTs, dels quals catorze (14) seran de fluorescència, permetent l’anàlisi simultani de catorze paràmetres òptics.
7 | · Sistema de fluids no pressuritzat en la presa de mostra, depòsits i rebuig, que permeti l’intercanvi immediat de líquids sense detenir l’adquisició.
7 | · Cicles d’encesa, apagat i neteja entre mostres completament automàtics, amb arrossegament ≤0,01 %, sense necessitat de tubs d’aigua intermedis.
3 | · Pantalla tàctil de control integrada en el propi equip, sense necessitat d’estació d’anàlisi addicional.
4 | · Suport robotitzat amb racks per almenys 24 tubs de 5ml i plaques de 6, 12, 24, 48 i 96 pouets, amb refrigeració a 4-8ºC durant almenys 2 hores.
7 | · L’equip haurà de realitzar compteig absolut cel·lular volumètric integrat (CV ≤7 %) sense necessitat de beads fluorescents.
7 | · Software d’adquisició i anàlisi validable conforme a 21 CFR Part 11, amb control multiusuari, signatura electrònica, registre d’auditoria i traçabilitat completa .
7 | · El software haurà de permetre:
3 | o Compensació manual i automàtica intra i inter-làser
4 | o Selecció del llindar en qualsevol paràmetre de fluorescència FSC o SSC
3 | o Emmagatzematge i exportació en format FCS 3.0 y 3.1.
4 | o Generació d’estadístiques, creació de plantilles d’adquisició i anàlisi i funció d’agrupament de dades en adquisició i post-adquisició.
7 | · El software haurà d’incorporar un sistema d’ajust automàtic de voltatges i paràmetres de detecció, que permeti l’harmonització de la senyal i estandarització de resultats entre diferents equips del mateix model o entre diferents instal·lacions.
7 | · L’equip haurà de disposar de modes d’adquisició i anàlisi preconfigurats i validats per a immunomonitorització i control de qualitat de teràpies avançades (incloent CAR-T), amb protocols predissenyats que redueixin la variabilitat i assegurin la reproductibilitat dels resultats. Aquest mode permet l’adquisició i anàlisi automàtic validat sense necessitat de manipulació d’un operador. Aquesta modalitat redueix dràsticament la variabilitat entre operadors.
3 | · Haurà d’estar equipat amb connectivitat remota nativa per suport tècnic i científic, permetent l’assistència sense necessitat de desplaçament de l’especialista.
7 | - Ha de incloure la IQ/OQ de l’equip.
3
7
7
7