## T-PRES
|  |  |  | LABORATORIS PTA1 CEK LOT III | LABORATORIS PTA1 CEK LOT III | LABORATORIS PTA1 CEK LOT III | LABORATORIS PTA1 CEK LOT III
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 01 | SALA FAGOS
|  | Titol 3 | 01 | SANEJAMENT
01.01.01 | 1 | PD19-49M6 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró. Completament instal·lat. | 9.98 | 6 | 59.88
01.01.01 | 2 | PD17-47HE | m | Baixant de tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Completament instal·lat. | 12.59 | 5 | 62.95
01.01.01 | 3 | E1KA0100S | ut | Tasques d'adequació de la posició del traçat actual de col·lectors penjats pre-existents, realitzant el tall, adequació de la posició del traçat en horitzontal i també en alçada, i reconnexió, per tal de coordinar-se amb la nova instal·lació de safates, conductes d'aire, unitats interiors de climatització i resta de nous sistemes. S'inclou la p.p de tub, colzes, accessoris varis, i elements de subjecció i petit material necessari. S'inclou el desmuntatge de totes les instal·lacions objecte afectades i la seva readequació, per tal de deixar en condicions reglamentàries les instal·lacions futures a instal·lar. S'inclouen les tasques d'ajust dels creuaments entre les instal·lacions existents i les noves instal·lacions a realitzar. S'inclou les tasques, material i conjunt d'actuacions per tal de subsanar deficiències tècniques i normatives pre-existents. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i odres DO/DE de l'obra i de la propietat. Completament realitzat. Cal contemplar que aquestes tasques es poden realitzar en horari de cap de setmana i en horari de torn nocturn en darrera instància, sense que aquest requeriment impliqui una pujada de preu del cost de la partida. | 90 | 1 | 90
01.01.01 | 4 | EMNC001F | ut | Collarí per a segellat de canonada de baixants/col·lectors plàstics, DN110, EI-120. Marca/Model: PROMAT o equivalent. Completament instal·lat. | 55.61 | 1 | 55.61
|  |  |  | TOTAL |  |  | 268.44
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 01 | SALA FAGOS
|  | Titol 3 | 02 | AIGUA SANITÀRIA
|  | Titol 3 (1) | 01 | XARXA AFS
01.01.02.01 | 1 | PF56-FJJG | m | Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Completament instal·lat. | 12.17 | 9 | 109.53
01.01.02.01 | 2 | PFQ0-3KRT | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Completament instal·lat. | 6.08 | 9 | 54.72
01.01.02.01 | 3 | EDF5R1003 | ut | Tasques d'execució i connexionat d'alimentació a rentaülls AFS compostes per part proporcional de canonades de coure, accessoris i suports des de la xarxa general d'escomesa als locals i dels diàmetres compresos indicats a plànols, incloent la part proporcional d'aïllament d'escuma elastomèrica en trams horitzontals vistos i p.p de tub coarrugat plàstic flexible en trams encastats. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 17.14 | 1 | 17.14
01.01.02.01 | 4 | EJ2ZE131 | u | Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada roscada de 1/2´´. S'inclouen les vàlvules d'esquadra d'enllaç terminal a aixeta i p.p. de flexo. Completament instal·lat. | 8.77 | 1 | 8.77
|  |  |  | TOTAL |  |  | 190.16
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 01 | SALA FAGOS
|  | Titol 3 | 02 | AIGUA SANITÀRIA
|  | Titol 3 (1) | 02 | APARELLS SANITARIS
01.01.02.02 | 1 | EJ2AR0002 | ut | Pedal amb mecanisme per accionament de peu per a aixeta de laboratori, pas per a canonada DN15, amb accessoris de muntatge i subjecció al terra. Marca/Model: PRESTO/23400 o equivalent. Completament instal·lat. | 92.14 | 2 | 184.28
|  |  |  | TOTAL |  |  | 184.28
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 01 | SALA FAGOS
|  | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
|  | Titol 3 (1) | 01 | DISTRIBUCIÓ D'AIRE
01.01.03.01 | 1 | EE52Q24A | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1.0 mm, amb unió de marc cargolat metu i clips, muntat adossat amb suports, amb especificació d'estanqueïtat en el cas d'aplicació clínica-hospitalària amb juntes reforçades, i amb proves d'estanqueïtat normatives afegides. Completament instal·lat. | 45.1 | 68 | 3066.8
01.01.03.01 | 2 | PE42-488Y | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb marc cargolat metu, muntat superficialment. Completament instal·lat. | 26.94 | 0.5 | 13.47
01.01.03.01 | 3 | PE42-48TQ | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb marc cargolat metu, muntat superficialment. Completament instal·lat. | 31.59 | 1.5 | 47.39
01.01.03.01 | 4 | PE42-48TS | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb marc cargolat metu, muntat superficialment. Completament instal·lat. | 54.21 | 1.5 | 81.32
01.01.03.01 | 5 | PE63-6PF9 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit. Completament instal·lat. | 34.11 | 35 | 1193.85
01.01.03.01 | 6 | PE63-6PFU | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit. Completament instal·lat. | 83.6 | 3 | 250.8
01.01.03.01 | 7 | EE52RT01 | ut | Formació de registre a conducte rectang/circular, perfils per implementar tapa, tapa tipus metu, mides segons la DF/DO de l'obra i propietat, amb unió marc cargolat i clips, amb suports. Completament instal·lat. | 25.92 | 5 | 129.6
01.01.03.01 | 8 | EEKQR001 | ut | Comporta de regulació de cabal, ref. CR1, de 122 mm de diàmetre, autorregulable mecànicament amb tanca total, amb tots els seus elements de fixació. Marca/Model: TROX/RN-125 o equivalent. Completament instal·lat. | 143.8 | 2 | 287.6
01.01.03.01 | 9 | EEKQR002 | ut | Comporta de regulació de cabal, ref. CR2, de 160 mm de diàmetre, autorregulable mecànicament amb tanca total, amb tots els seus elements de fixació. Marca/Model: TROX/RN160 o equivalent. Completament instal·lat. | 160.48 | 4 | 641.92
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5712.75
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 01 | SALA FAGOS
|  | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
|  | Titol 3 (1) | 02 | TRENS VENTILACIÓ
01.01.03.02 | 1 | EEJBR15A | ut | Climatitzador d'aire per a impulsió a sala blanca Sala de Fagos, de tipus vertical amb tren únic, amb cabal nominal d'impulsió de 781 m3/h, garantint 23 mov/h segons recomanacions ISPE en consideració de classe ISO-7, de construcció higiènica i execució interior, construcció amb panells de xapa galzanitzada acabada interiorment amb seccions constructives en acer inoxidable higiènic AISI 304, estructura amb perfils de 40 mm d'alumini i panells amb espessor de 50 mm, amb bateries de fred i calor construïdes amb tub de coure i aletes d'alumini, etapes de filtratge segons UNE-EN 779 F7+F9, amb ventilador plug-fan amb controlador EC (amb capçal de control inclòs), sense silenciadors, safata de condensats d'acer inoxidable, amb les següents característiques: - Tipus de ventiladors: plug-fan - Nº de ventiladors tren impulsió: 1 ut, de cabal variable, amb control EC - Amb controlador EC cabal variable (ajust pressió-cabal, correcció pdc filtres i control de la sobrepressió) - Cabal de ventilació d'impulsió: 781 m3/h - Pressió disponible: 575 Pa - Recuperador de plaques: N/A - Comporta entrada aire exterior: N/A - Comporta impulsió/mescla: N/A - Bateria de fred: 10,5 kW - Nº de files de bateria de fred: 8 - Bateria de calor: 8,5 kW - Nº de files de bateria de calor: 6 - Etapa pre-filtres: classe ISO 16890 Coarse 50% -G4- - Etapa filtres: classe ISO 16890 ePM1 55% -F7- - Etapa filtre final: classe ISO 16890 ePM1 80% -F9- - Secció de mescla: N/A - Pènum d'aportació: Inclòs - Silenciador impulsió: N/A - Silenciador retorn: N/A - Secció humectació: N/A - Certificació Eurovent - Assimilació a la norma VDI 6022 - Panells de xapa d'acer galvanitzat amb aïllament de poliuretà/llana mineral, espessor 50 mm, perfils d'AL de 40 mm i panells d'ac. galv. 1 mm (intern), 1 mm (extern) - Aïllament de poliuretà injectat/llana mineral - Llum interior en les seccions: N/A - Mides: 900 mm x 550 mm x 2.100 mm (LxFxH) - Pes: 210 kg Inclou el conjunt de lones antivibratòries, els interruptors d'aturada dels ventiladors, controladors EC dels ventiladors, reguladors de tensió pel control manual in-situ dels ventiladors en cas de falla del BMS, presostats de mesura de l'embrutament dels filtres i capilars (3 uts), i la suportació del climatitzador a la bancada/estructura penjada mitjançant estructura metàl·lica. S'inclouen les tasques de desmuntatge per seccions per tal de fer entrega de material a obra, i encabir-lo dins del fals sostre, en cas necessari. Les bateries de fred i calor es muntaran separades 30 cm entre elles. La bancada de suportació de xapa ha de ser de tipus cargolada per tal d'extreure les bateries fàcilment i poder realizar les tasques de manteniment i neteja sense cap dificultat. Existència de registre de neteja entre bateries. Marca/Model : DECACLIMA/GC1.5V109H179HO-Ref. SALA FAGOS CEK o equivalent. Completament instal·lat. | 6012.19 | 1 | 6012.19
01.01.03.02 | 2 | EEM3V0021 | ut | Tren d'extracció d'aire de Sala de Fagos, de tipus horitzontal amb tren únic, amb cabal nominal d'extracció de 1.170 m3/h, garantint 34 mov/h segons recomanacions ISPE en consideració de classe ISO-7, de construcció higiènica i execució interior, construcció amb panells de xapa galzanitzada acabada interiorment amb seccions constructives en acer inoxidable higiènic AISI 304, estructura amb perfils de 40 mm d'alumini i panells amb espessor de 50 mm, amb inclusió de filtre compacte M5 i filtre absolut HEPA H14 segons norma EN1822, amb ventilador plug-fan amb controlador EC (amb capçal de control inclòs), amb silenciador integrat amb cel·les recobertes de fibra de vidre biosoluble i higiènicament segur, amb les següents característiques: - Tipus de ventiladors: plug-fan - Nº de ventiladors tren extracció: 1 ut, de cabal variable, amb control EC - Amb controlador EC cabal variable (ajust pressió-cabal, correcció pdc filtres i control de la sobrepressió) - Cabal de ventilació d'impulsió: 1.170 m3/h - Pressió disponible: 950 Pa - Etapa pre-filtres: classe ISO 16890 Coarse 50% -M5- - Etapa filtre final: HEPA H14, segons norma EN1822 - Silenciador extracció: Intern, 1.000 m3/h, 18 dBA a 250 Hz, Long. 600 mm - Certificació Eurovent - Assimilació a la norma VDI 6022 - Panells de xapa d'acer galvanitzat amb aïllament de poliuretà/llana mineral, espessor 50 mm, perfils d'AL de 40 mm i panells d'ac. galv. 1 mm (intern), 1 mm (extern) - Aïllament de poliuretà injectat/llana mineral - Llum interior en les seccions: N/A - Mides: 2.396 mm x 800 mm x 650 mm (LxAxH) - Pes: 210 kg Inclou el conjunt de lones antivibratòries, els interruptors d'aturada dels ventiladors, controladors EC dels ventiladors, reguladors de tensió pel control manual in-situ dels ventiladors en cas de falla del BMS, presostats de mesura de l'embrutament dels filtres i capilars (2 uts), i la suportació de l'extractor a la bancada/estructura penjada mitjançant estructura metàl·lica. S'inclouen les tasques de desmuntatge per seccions per tal de fer entrega de material a obra, i encabir-lo dins del fals sostre, en cas necessari. La bancada de suportació de xapa ha de ser de tipus cargolada per tal de poder realizar les tasques de manteniment i neteja sense cap dificultat. Existència de registre de neteja. Marca/Model : DECACLIMA/GC1.5H514-Ref. SALA FAGOS CEK o equivalent. Completament instal·lat. | 4831.21 | 1 | 4831.21
01.01.03.02 | 3 | PN75-H7C3CM | u | Connexió d'enllaç hidràulic DN32 per a enllaç amb vàlvula de 2 vies d'equilibrat i de control dinàmic independent de la pressió, per a bateria de fan-coil, incloent conjunt de valvuleria de tall i control i altres elements amb pressió nominal PN16, amb part proporcional de canonada i aïllament, i incloent les tasques del muntatge entre elements i la connexió a la bateria corresponent. S'inclou: - 2 Vàlvules de tall manual, DN 32, tipus bola, amb connexió roscada - 1 Filtre colador, DN 32, connexió roscada - 1 Vàlvula d'equilibrat i ctrl dinàmic independent de la pressió, amb actuador proporcional, DN 32, 24 Vac, roscada, amb mesura de cabal i potència i comunicació Modbus RTU-TCP S'inclouen els punts de purga/aixetes de buidatge, i totes les tasques d'enllaç hidràulic i el conjunt d'accessoris i petit material que es requereixi, així com també tota senyalització de canonades, les tasques terminals de connexió elèctrica i de control, amb el cablejat elèctric corresponent instal·lat a l'interior de tub coarrugat lliure d'hal·lògens. Marca/Model: ARCO/GENEBRE/BELIMO-Energy Valve-evo+bac/TAC-SCHNEIDER o equivalent. Completament instal·lat. | 743.76 | 1 | 743.76
01.01.03.02 | 4 | PN75-H7C3B | u | Connexió d'enllaç hidràulic DN25 per a enllaç amb vàlvula de 2 vies d'equilibrat i de control dinàmic independent de la pressió, per a bateria de fan-coil, incloent conjunt de valvuleria de tall i control i altres elements amb pressió nominal PN16, amb part proporcional de canonada i aïllament, i incloent les tasques del muntatge entre elements i la connexió a la bateria corresponent. S'inclou: - 2 Vàlvules de tall manual, DN 25, tipus bola, amb connexió roscada - 1 Filtre colador, DN 25, connexió roscada - 1 Vàlvula d'equilibrat i ctrl dinàmic independent de la pressió, amb actuador proporcional, DN 25, 24 Vac, roscada. S'inclouen els punts de purga/aixetes de buidatge, i totes les tasques d'enllaç hidràulic i el conjunt d'accessoris i petit material que es requereixi, així com també tota senyalització de canonades, les tasques terminals de connexió elèctrica i de control, amb el cablejat elèctric corresponent instal·lat a l'interior de tub coarrugat lliure d'hal·lògens. Marca/Model: ARCO/GENEBRE/IMI-TA Modulator/TAC-SCHNEIDER o equivalent. Completament instal·lat. | 588.64 | 1 | 588.64
01.01.03.02 | 5 | EEUSL01T | ut | Joc de lones antivibratòries per instal·lar en la aspiració, exracció i impulsió d'aire de tren impulsor i extractor. Completament instal·lat. | 45.76 | 2 | 91.52
01.01.03.02 | 6 | EEUS0003 | ut | Suport metàl·lic, per suspendre fan-coil, màxim de 40 kg. Completament instal·lat. | 25.31 | 4 | 101.24
01.01.03.02 | 7 | EEKSR010 | ut | Silenciador rectangular de cel·les, ref. SIL, per instal·lacions de ventilació en execució exterior, de cel·les paralel·les, amb atenenuació entorn 12,5 dBA (250 Hz) per un cabal d'entre 2.730-2.200 m3/h, amb 2 cel·les de 200 mm d'espessor formades per marc de xapa d'acer i reforçades amb material de fibra de vidre resistent al foc Classe A1 i no inflamable segons norma EN 13501, de material aïllant biosoluble i higiènicament segur amb protecció mecànica addicional en xapa perforada. Dimensions; 600 mm x 300 mm (alt) x 500 mm (llarg). Incloent accessoris i suportació. S'inclou la pp. de l'estructura metàl·lica amb perfils d'AL de 10 x 10 mm o similar, així com també els peus de suport de tipus acústic. Marca/Model: TROX/XS-F/600x300x500-2x200-P o equivalent. Completament instal·lat. | 332.38 | 1 | 332.38
01.01.03.02 | 8 | EEUS0015 | ut | Suport metàl·lic, per suspendre silenciadors, màxim de 200 kg. Completament instal·lat. | 82.09 | 1 | 82.09
|  |  |  | TOTAL |  |  | 12783.03
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 01 | SALA FAGOS
|  | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
|  | Titol 3 (1) | 03 | ELEMENTS DE DIFUSIÓ
01.01.03.03 | 1 | EEKBRFM01 | ut | Filtre absolut compost per difusor microperforat de sostre, ref. DF1, format per carcassa d'acer pintat a la pols blanc, amb dispositiu de tanca estanca i amb dispositiu de prova d'estanqueïtat, difusor d'acer i filtre absolut classe H14 segons EN 1822. L'eficàcia del filtre serà del 99,995 % en assaig segons la DIN 24.183 i 350 Pa de pèrdua de càrrega inicial per un cabal de 25-60 l/s. S'inclou calaix porta-filtre, pressostat i led indicatiu de canvi de filtre. Marca/Model: TROX/TFC-SCH-FT-SPC-DLQL-400-D150 + filtre MFP-H14-MDF-345x345x78x64-PD-FNU-0-ST o equivalent. Completament instal·lat. | 426.6 | 1 | 426.6
01.01.03.03 | 2 | EEKBRFM03 | ut | Filtre absolut compost per difusor microperforat de sostre, ref. DF3, format per carcassa d'acer pintat a la pols blanc, amb dispositiu de tanca estanca i amb dispositiu de prova d'estanqueïtat, difusor d'acer i filtre absolut classe H14 segons EN 1822. L'eficàcia del filtre serà del 99,995 % en assaig segons la DIN 24.183 i 350 Pa de pèrdua de càrrega inicial per un cabal de 90-120 l/s. S'inclou calaix porta-filtre, pressostat i led indicatiu de canvi de filtre. Marca/Model: TROX/TFC-SCH-FT-SPC-DLQL-600-D200 + filtre MFP-H14-MDF-535x535x78x64-PD-FNU-0-ST o equivalent. Completament instal·lat. | 564.34 | 2 | 1128.68
01.01.03.03 | 3 | EEK2R002 | ut | Reixa d'extracció amb referència RE2, construïda en alumini, de 325x125 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret o sostre, amb entrada d'aire a 0º, regulació de cabal i premarc, acabat blanc, amb tots els seus elements de fixació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-MOD-H-F0-AG-325x125 o equivalent. Completament instal·lada. | 30.96 | 1 | 30.96
01.01.03.03 | 4 | EEK2R007 | ut | Reixa d'extracció amb referència RE5, construïda en alumini, de 425x225 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret o sostre , amb entrada d'aire a 0º, regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. Inclou filtre G3 amb subjecció pròpia, en el cas de l'interior de les sales d'operacions. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-MOD-H-F0-AG-425x225 o equivalent. | 53.8 | 2 | 107.6
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1693.84
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 01 | SALA FAGOS
|  | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
|  | Titol 3 (1) | 04 | DISTRIBUCIÓ D'AIGUA FREDA
01.01.03.04 | 1 | EJ7ACF001 | ut | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent de la xarxa hidràulica de climatització AF de l'edifici CEK, per mitjà de la connexió de canonades als muntants existents/distribució principal d'AF al CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 82.29 | 1 | 82.29
01.01.03.04 | 2 | EF925PGF | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, s.4 - SDR9, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment. Marca/Model: ITALSAN/NIRON-FIBER BLUE o equivalent. Completament instal·lat. | 10.5 | 8 | 84
01.01.03.04 | 3 | PFQ0-3L0S | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Completament instal·lat. | 18.13 | 8 | 145.04
|  |  |  | TOTAL |  |  | 311.33
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 01 | SALA FAGOS
|  | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
|  | Titol 3 (1) | 05 | DISTRIBUCIÓ D'AIGUA CALENTA
01.01.03.05 | 1 | EJ7ACC001 | ut | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent de la xarxa hidràulica de climatització AC de l'edifici CEK, per mitjà de la connexió de canonades als muntants existents/distribució principal d'AC al CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 73.76 | 1 | 73.76
01.01.03.05 | 2 | EF925PGE | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, s.4 - SDR 9, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment. Marca/Model: ITALSAN/NIRON-FIBER BLUE o equivalent. Completament instal·lat. | 7.31 | 8 | 58.48
01.01.03.05 | 3 | PFQ0-3L05 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Completament instal·lat. | 10.87 | 8 | 86.96
|  |  |  | TOTAL |  |  | 219.2
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 01 | SALA FAGOS
|  | Titol 3 | 04 | GASOS MEDICINALS
|  | Titol 3 (1) | 01 | XARXA DE BUIT
01.01.04.01 | 1 | EJ7AGB01 | ut | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent de buit, per mitjà de la connexió a muntant existent de buit a l'edifici CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 78.46 | 1 | 78.46
01.01.04.01 | 2 | PF55-6RYV | m | Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Completament instal·lat. | 12.71 | 15 | 190.65
01.01.04.01 | 3 | EJ7AG001 | m | Tasques de senyalització de canonades i vàlvules instal·lació de gasos medicinals, amb pintura, cinta adhesiva i etiquetes d'identificació; realitzat segons norma UNE-EN737-3 i codi de colors EN-739. Completament realitzat. | 1.39 | 15 | 20.85
01.01.04.01 | 4 | EN31G000 | ut | Vàlvula de bola d'acer inoxidable, per a muntatge roscat, de 15 mm de diàmetre, PN-20, amb ràcord roscat esquerra - dreta per a desmuntatge i joc d'accessoris d'unió a canonada de gas medicinal. Completament instal·lada. | 67.91 | 1 | 67.91
01.01.04.01 | 5 | EF5CBP01 | ut | Presa simple de buit per a endoll ràpid de seguretat, amb vàlvula de pas, placa de protecció i distintiu del gas, segons UNE-EN 737-1. Marca/model: HAYER/Std Hospital Clínic o equivalent. Completament instal·lada. | 118.22 | 2 | 236.44
|  |  |  | TOTAL |  |  | 594.31
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 01 | SALA FAGOS
|  | Titol 3 | 04 | GASOS MEDICINALS
|  | Titol 3 (1) | 02 | XARXA DIÒXID DE CARBONI
01.01.04.02 | 1 | EJ7AGMD1 | ut | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent de diòxid de carboni, per mitjà de la connexió a muntant/distribució existent d'aire comprimit medicinal a l'edifici CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 78.46 | 1 | 78.46
01.01.04.02 | 2 | PF55-6RYV | m | Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Completament instal·lat. | 12.71 | 11 | 139.81
01.01.04.02 | 3 | EJ7AG001 | m | Tasques de senyalització de canonades i vàlvules instal·lació de gasos medicinals, amb pintura, cinta adhesiva i etiquetes d'identificació; realitzat segons norma UNE-EN737-3 i codi de colors EN-739. Completament realitzat. | 1.39 | 11 | 15.29
01.01.04.02 | 4 | EN31G000 | ut | Vàlvula de bola d'acer inoxidable, per a muntatge roscat, de 15 mm de diàmetre, PN-20, amb ràcord roscat esquerra - dreta per a desmuntatge i joc d'accessoris d'unió a canonada de gas medicinal. Completament instal·lada. | 67.91 | 1 | 67.91
01.01.04.02 | 5 | EF5CMPC02 | ut | Presa simple de diòxid de carbonil per a endoll ràpid de seguretat, amb vàlvula de pas, placa de protecció i distintiu del gas, segons UNE-EN 737-1. Marca/model: Air Liquide/Std Hospital Clínic o equivalent. Completament instal·lada. | 97.62 | 2 | 195.24
|  |  |  | TOTAL |  |  | 496.71
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 01 | SALA FAGOS
|  | Titol 3 | 04 | GASOS MEDICINALS
|  | Titol 3 (1) | 03 | INSTAL. COMUNES
01.01.04.03 | 1 | EM11TD01 | u | Unitat fixa anallitzadora i de detecció de CO2, per a mesura d'entre 0 a 50.000 ppm, amb alarma llindar i control de monitorització continu, amb dues sortides de relé, i sortida analògica 4-20 mA, display visor i botonera, amb certificació ISO, per a muntatge mural. Muntada a l'interior d'envolment plàstica de protecció per a muntatge mural. Marca/Model: PCE Instruments/PCE-WMM-100-ICA(model homog. HCB) o equivalent. Completament instal·lat. | 430.29 | 1 | 430.29
01.01.04.03 | 2 | PMD7-H7KT | u | Sirena, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to, sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, grau de protecció IP 315, col·locada. Completament instal·lat. | 51.35 | 1 | 51.35
01.01.04.03 | 3 | EP43PCR | ut | Punt de connexió de control a sirena des de unitat de mesura de CO2 amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 16.15 | 1 | 16.15
|  |  |  | TOTAL |  |  | 497.79
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 01 | SALA FAGOS
|  | Titol 3 | 05 | CTRL I GESTIÓ SALA FAGOS
01.01.05 | 1 | EG1AABS1 | ut | Armari metàl·lic per allotjament de Subestació SG-AMPL.PTA1-CEK de dimensions 600x500x200 mm (d'alt x ample x profunditat) de fixació mural amb porta cega i clau de tanca, sense borns de connexionat, i elements muntats amb cablejat intern dels busos de comunicacions i les alimenacions elèctriques dels elements del quadre. Inclou els equips suficients i carrils DIN per allotjar tots els punts de control de la subestació més un 20% per possibles ampliacions. També s'inclou: placa de montatge, trafo 100VA 230/24V, montatge equipament de gestió, magnetotèrmics de 2A I, magnetotèrmics de 10A II, base Schuko, base portafusibles. També s'inclou el connexionat als equips, bus intern i alimentació elèctrica a tots els elements interiors del quadre. Marca/Model: SCHNEIDER/ CRN + accessoris o equivalent. Completament instal·lat. | 396.68 | 0.35 | 138.84
01.01.05 | 2 | EPE1SBP1 | ut | Subestació de Gestió i Control SG-AMPL.PTA1-CEK, composada pels següents equips necessaris de control: - 1 ut. Font d'alimentació 24Vac/21-30Vdc del sistema. M/M: SCHNEIDER/ SXWPS24VX10001. - 1 ut. Base terminal per a Font d'alimentació. - 1 ut. Servidor d'Automatització amb CPU amb controlador de mòduls entrada/sortida i Servidor/Gestor de comunicacions. Incorpora Webserver i sortides de comunicacions LonMark/ TP/FT-10, BacNet, Modbus, DHCP/DNS, HTTP, NTP, SMTP, WebServices (SOAP, REST), autodireccionable i comunicable via Ethernet TCP/IP, alimentació per backplane i interfcace d'usuari Webstation inclosa. M/M: SCHNEIDER/ AS-P-S-SXWASPSBX10001. - 1 ut. Connector de grup, amb connectivitat amb Enterprise Server, per a 100 equips, 30 mòduls Ent/Sort. SCHNEIDER/ SXWSWXBU0000EN. SXWASPSBX10001. - 1 ut. Mòdul de comunicació Modbus entre servidors d'automatització AS-P-S i AS-P-NLS. SCHNEIDER/ SXWSWX000MBRTU. - 1 ut. Base terminal per a Servidor d'Automatització. SCHNEIDER/ SXWTBASW11002. - 2 ut. Mòdul Ent/sort. de 16 Entrades digitals, del tipus contacte o contador, protecció curtcircuit, alimentació backplane. M/M: SCHNEIDER/ SXWDI16XX10001. - 1 ut. Mòdul Ent/sort. de 16 Entrades Universals, per soportar entrades tipus contacte, contador i supervisada com voltatge, corrent, termistor i resistència. Alimentació backplane. M/M: SCHNEIDER/ SXWUI16XX10001 - 2 ut. Mòdul Ent/sort. de 12 Sortides digitals FormA (comú/NO), sortides de relé (fins a 2A), protecció curtcircuits, alimentació backplane. M/M: SCHNEIDER/ SXWDOA12X10001. - 3 ut. Mòdul Ent/sort. de 8 Sortides analògiques, de tensió o corrent configurable 0-20 mA o 0-10V de tensió d'entrada. M/M: SCHNEIDER/ SXWAO8XXX10001. - 8 ut. Bases terminals per a Mòduls Ent/Sort. M/M: SCHNEIDER/ SXWTBIOW110001. - 1 ut. Cable d'extensió tipus L de 1,5 metres entre mòduls i connectors. - 1 ut. Clip final per montatge en carril DIN. També s'inclouen relés, connectors i accessoris necessaris, així com el connexionat dels equips. Marca/Model: SCHNEIDER/ AS-P-S SPACELOGIC SERVER AUTOMATION SERVER PREMIUM SECURE BOOT o equivalent. Completament instal·lada. | 4118.48 | 0.35 | 1441.47
01.01.05 | 3 | EPE1ENT2 | ut | Unitat de control ambient de temperatura per a fan-coils, amb pantalla tàctil de 2.4'' color per la gestió de la informació i interacció amb l'usuari, inclou sonda de temperatura ambient en el seu interior tipus termistor NTC de 10 kOhms (a 25 ºC), amb funcions indicadores de mode, ajust de consignes (configurable +/- 1ºC a +/- 5ºC), sonda d'humitat i ajust manual de la ventilació. Amb base de doble port de comunicació RJ45. Instal·lat en caixa de plàstic ABS. Rang de lectura: 0-50ºC. Marca/Model: SCHNEIDER/SXWSBTXXXSXX+SXWSCDXSELXW (Frontal acabat Optimum White) o equivalent. Completament instal·lat. | 116.21 | 1 | 116.21
01.01.05 | 4 | EG1AEN06 | ut | Envolvent de plàstc amb tapa, per instal·lar en el seu interior el controlador de fancoil/split, per a muntatge superfície. Marca/Model: SCHNEIDER/MINI-PRAGMA-MIP10112 o equivalent. Completament instal·lat. | 22.04 | 1 | 22.04
01.01.05 | 5 | EEV3PD01 | ut | Pressostat diferencial per a filtres d'aire, amb una pressió ajustable entre 50 i 500 Pa de pressió diferencial entre preses de pressió. En caixa de material plàstic IP54, coberta de PC i membrana de silicona LSR. Marca/Model: SCHNEIDER/SPD910-1000Pa o equivalent. Completament instal·lat. | 58.48 | 3 | 175.44
01.01.05 | 6 | EEV3SD01 | ut | Sonda de pressió diferencial ambient pel control de pressió diferencial (sobrepressió-depressió), amb un rang de mesura entre 0 i 500 Pa, amb sortida analògica entre 0 i 10V. Incloent capilars de PVC flexible i dos connectors de plàstic. Incloent caixa de plàstic IP-55. Marca/Model: SCHNEIDER/EPP301LCD-100/300/500Pa o equivalent. Completament instal·lada. | 119.09 | 2 | 238.18
01.01.05 | 7 | EEV3MH01 | ut | Pressostat diferencial per a lectura de sobrepressions-depressions entre estances, per a rang de mesures -60 a +60 Pa, entre preses de pressió. Contrucció cos metàl·lic, visor plàstic IP.55 i medi aquós. Marca/Model: DWYER/MAGNEHELIC-3000 o equivalent. Completament instal·lat. | 192.91 | 2 | 385.82
01.01.05 | 8 | EEV3SCM2 | ut | Sonda multiparamètrica de CO2, temperatura, humitat relativa, partícules en suspensió PM i partícules de compostos orgànics volàtiles VOC, per a conductes d'aire, amb sensor de CO2 tipus NDIR, sensor de temperatura tipus Termistor NTC 1,8 kOhms, amb rang de lectura entre -15 i +60 °C, humitat relativa amb rangs d'utilització entre 0 i 95%, rang de mesura de CO2 d'entre 0 i 5.000 ppm, i amb sensor medidor làser de dispersió de partícula per una precisió del +/- 15%. Amb sortides analògiques entre 0-10 Vcc i 4-20mA. Instal·lada dins de caixa de policarbonat IP65. Marca/Model: SCHNEIDER/SCD2XP2AVP o equivalent. Completament instal·lada. | 437.38 | 2 | 874.76
01.01.05 | 9 | EEV3PA01 | ut | Sonda de pressió diferencial i de velocitat per a conductes d'aire, amb un rangs de mesura de pressions entre 0..1000/ 0..1500/ 0..3000 Pa, amb sortida analògica entre 0-10 Vcc. Instal·lada dins de caixa de policarbonat IP65. Marca/Model: SCHNEIDER/EPP302LCD o equivalent. Completament instal·lada. | 129.85 | 2 | 259.7
01.01.05 | 10 | EEV3A10A | ut | Actuador rotatiu tot-res/proporcional per a comportes d'aire 20 Nm, sense molla de retorn, amb senyal de control a 0-10 V alimentat a 24 V. Amb direcció de rotació sel·leccionable, indicació posició mecànica,placa base d'acer i cable de conexió de 0,9m, IP54. Marca/Model: SCHNEIDER/ MD20A-24-8751029000 o equivalent. Completament instal·lat. | 133.45 | 1 | 133.45
01.01.05 | 11 | EP42PTT3 | ut | Punt de connexió directe de veu/dades directe a termòstat (sense mecanisme i amb presa terminal) des de controlador incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6a segons norma ISO/IEC 11801 2a edició, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en fals sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a distribuïdor estesa per safata. S'inclou presa terminal instal·lada segons indicacions de l'HCB. Marca/Model: SYSTIMAX/3091B GigaSPEED X10D LSZH o equivalent. Completament instal·lat. | 16.47 | 1 | 16.47
01.01.05 | 12 | EP43PC5F | ut | Punt de connexió de control a sonda de CO2 des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 34 | 2 | 68
01.01.05 | 13 | EP43PC62 | ut | Punt de connexió de control a actuador de comporta d'aire exterior, central y by-pass des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 sense pantalla, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 22.97 | 1 | 22.97
01.01.05 | 14 | EP43PC63 | ut | Punt de connexió de control a actuador de vàlvulad'equilibrat i control dinàmic des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 sense pantalla, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 28.07 | 3 | 84.21
01.01.05 | 15 | EP43PE6F | ut | Punt de connexió de control a unitat mesuradora-analitzadora de CO2 des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 31.87 | 1 | 31.87
01.01.05 | 16 | EP43PC6F | ut | Punt de connexió de control a sonda de pressió diferencial des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 30.62 | 2 | 61.24
01.01.05 | 17 | EP43PC58 | ut | Punt de connexió de control a comandament motor EC des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en el controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 32.03 | 2 | 64.06
01.01.05 | 18 | EP43PC6D | ut | Punt de connexió de control a pressostat diferencial des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 18.97 | 3 | 56.91
01.01.05 | 19 | EP43PGW3 | ut | Treballs de programació i posada en marxa del sistema de gestió tècnica i control S.Blanques CEK, incloent programació del desenvolupament de forma consensuada amb Direcció Facultativa, replanteig tècnic corresponent a les arquitectures de l'edifici. També s'inclou la programació de controladors, implantació de regulacions, automatitzacions i gestió del sistema, disseny de les pantalles gràfiques de supervisió amb punts d'interacció amb el sistema per als llocs de control centrals. Verificació del correcte funcionament del sistema de control de climatització, i un curs de formació per el personal designat a la explotació del sistema. També s'inclouen els treballs de seguiment execució instal·lacions del fabricant i despeses de viatge i dietes. Inclou la sessió de formació al client. Marca/Model: SIAC-SCHNEIDER o equivalent. Completament instal·lat. | 1810.82 | 0.3 | 543.25
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4734.89
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 01 | SALA FAGOS
|  | Titol 3 | 06 | TREBALLS PREVIS i RECONSTRUCCIONS
01.01.06 | 1 | E1KA0077A | ut | Tasques de desmuntatge de les instal·lacions existents de Sanejament, Lampisteria i Climatització i ventilació, Gasos medicinals, i Control i gestió a l'àrea afectada per l'obra, amb càrrega, transport i descàrrega a abocador autoritzat (prèvia conformitat del Dpt Manteniment) o magatzem que indiqui la Direcció Facultativa o la propietat. S'inclou el desmuntatge de totes les instal·lacions objecte afectades i la seva readequació si fós el cas, per tal de deixar en condicions correctes per un inici d'actuacions d'obra reglamentàries les instal·lacions de sales, estances, àrees diàfanes de l'obra. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. El preu que s'hi assigna és preu fix, sense possibilitats d'aplicar-hi baixes inferiors al preu indicat. | 263.06 | 1 | 263.06
|  |  |  | TOTAL |  |  | 263.06
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 01 | SALA FAGOS
|  | Titol 3 | 07 | DIVERSOS
01.01.07 | 1 | E1KA0009 | ut | Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions entre sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes: Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN 1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb material ignífug. Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector. Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a base de silicones intumescents. Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions. Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació de la Direcció Faculativa i Executiva de l'obra. Completament realitzat. | 155.54 | 1 | 155.54
01.01.07 | 2 | E1KA0011 | ut | Legalització de totes les instal·lacions que es vegin afectades en aquest capítol dels pressupostos, incloent la preparació i visats de projectes en el Col·legi Professional corresponent i la presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats Col·laboradores, inclús l'abonament de les taxes corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius que s'hagin de realitzar amb qualsevol organisme oficial per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'Indústria davant la presentació de l'expedient. Completament realitzat. | 325 | 1 | 325
01.01.07 | 3 | E1KA0012 | ut | PA a justificar per a la realització de les connexions i obres provisionals necessàries per garantir el normal funcionament de la resta de l'edifici, així com el compliment de les mesures per a la prevenció d'infeccions nosocomials en la realització d'obres en els centres sanitaris de l'Institut Català de la Salut. | 235 | 1 | 235
01.01.07 | 4 | E1KA0021 | ut | Partida no susceptible de baixa econòmica a lliure disposició de la propietat. La partida s'implementa i es computa d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa i executiva de l'obra. Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | 750 | 1 | 750
01.01.07 | 5 | E1KA0010 | ut | Preparació de tota la documentació d'obra de les instal·lacions segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F., comprenent: Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F. Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (3 còpies aprovades per la D.F.). Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 còpies aprovades per la D.F.). Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (3 còpies aprovades per la D.F.). Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | 415 | 1 | 415
01.01.07 | 6 | E1KAQ00FORA | ut | Realització de les tasques corresponents al Control de Qualitat i proves en les instal·lacions i sistemes que s’indiquen a continuació, per part de Laboratori homologat extern a validar per la Propietat, incloent conjunt de proves normatives i complementàries, tasques de suport d'equilibrat i posada en marxa, i regulació sistemàtica segons protocols de funcionament del fabricant i del departament de Manteniment/Infraestructures de l'Hospital Clínic, i direccions DF/DE de l'obra. Preparació de tota la documentació resultat de les tasques del Control de Qualitat, proves i medicions fetes a la obra, segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F. i fitxes incloses al projecte, comprenent: Documentació final d'obra: proves realitzades, resultats de les proves, sessions realtzades, comparatiu normatiu i energètic. Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | 0 | 1 | 0
01.01.07 | 7 | E1KAQL1FORA | ut | Realització de les tasques per part de Laboratori homolgat, per la obtenció del certificat ISO conforme als nivells ISO previstos (en modes sobrepressió i depressió), incloent tasques de control i amidament de partícules, cabals d'aire i sobrepressions, amb inclusió de totes les proves normatives i complementàries per tal d'obtenir la validació, amb el número i totalitat de sessions necessàries a tals efecte per obtenir la conformitat tècnica del conjunt. S'inclouen les tasques de neteja dels materials i sistemes instal·lats, com ara la neteja interior de canonades i conductes d'aire i d'elements terminals de difusió, a efectuar de forma prèvia a cada sessió. Preparació de tota la documentació resultat de les tasques del Certificació ISO i Control de partícules, amb les proves i medicions fetes a la obra, segons procediments del Laboratori. S'inclourà a la documentació final d'obra: proves realitzades, resultats de les proves, sessions realtzades, resultats i homologació obtinguda. El preu que s'hi assigna és preu fix, sense possibilitats d'aplicar-hi baixes inferiors al preu indicat. Completament realitzat. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1880.54
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 01 | SALA FAGOS
|  | Titol 3 | 08 | GESTIÓ RESIDUS
01.01.08 | 1 | E1KA0029 | ut | PA a justificar corresponent a l'abonament íntegre per a la gestió de residus. | 277 | 1 | 277
|  |  |  | TOTAL |  |  | 277
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 01 | SALA FAGOS
|  | Titol 3 | 09 | SEGURETAT I SALUT
|  | Titol 3 (1) | 01 | PROTECCIONS INDIVIDUALS
01.01.09.01 | 1 | P1477-65LG | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 6.18 | 3 | 18.54
01.01.09.01 | 2 | P147Z-FITK | u | Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 8.79 | 3 | 26.37
01.01.09.01 | 3 | P147Y-EPWX | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 0.23 | 9 | 2.07
01.01.09.01 | 4 | P147O-EPWY | u | Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 | 0.69 | 9 | 6.21
01.01.09.01 | 5 | P147L-EQDA | u | Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell | 1.57 | 6 | 9.42
01.01.09.01 | 6 | P1474-65MZ | u | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica | 24.2 | 3 | 72.6
01.01.09.01 | 7 | P1483-EQED | u | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 6.28 | 3 | 18.84
01.01.09.01 | 8 | P148B-EQEK | u | Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 | 8.38 | 3 | 25.14
01.01.09.01 | 9 | P1489-FIGN | u | Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | 13.81 | 3 | 41.43
01.01.09.01 | 10 | P148D-EQEQ | u | Samarreta de treball, de cotó | 2.76 | 3 | 8.28
01.01.09.01 | 11 | P1480-FK75 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 15.83 | 3 | 47.49
01.01.09.01 | 12 | PBBC-65LC | u | Senyal manual per a senyalista | 13.53 | 3 | 40.59
|  |  |  | TOTAL |  |  | 316.98
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 01 | SALA FAGOS
|  | Titol 3 | 09 | SEGURETAT I SALUT
|  | Titol 3 (1) | 02 | PROTECCIONS COL·LECTIVES
01.01.09.02 | 1 | PBBL-56GK | u | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs | 20.6 | 1 | 20.6
01.01.09.02 | 2 | PBC5-56GM | u | Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària | 4.49 | 1 | 4.49
01.01.09.02 | 3 | PBBA-EOJE | u | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 33.23 | 1 | 33.23
01.01.09.02 | 4 | PBBJ-5674 | u | Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 59.39 | 1 | 59.39
01.01.09.02 | 5 | PBBJ-5677 | u | Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 65.09 | 1 | 65.09
|  |  |  | TOTAL |  |  | 182.8
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
|  | Titol 3 | 01 | SANEJAMENT
01.02.01 | 1 | ED11F011 | m | Tasques d'execució del desguàs de les unitats fan-coils a base de tub de polipropilè rígid de 32 mm, sifò, accessoris. Conducció al baixant pluvial/ col·lector més pròxim. Execució d'aquestes tasques d'acord amb la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament instal·lat. | 8.77 | 3 | 26.31
01.02.01 | 2 | PD17-47HE | m | Baixant de tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Completament instal·lat. | 12.59 | 1 | 12.59
01.02.01 | 3 | E1KA0100S | ut | Tasques d'adequació de la posició del traçat actual de col·lectors penjats pre-existents, realitzant el tall, adequació de la posició del traçat en horitzontal i també en alçada, i reconnexió, per tal de coordinar-se amb la nova instal·lació de safates, conductes d'aire, unitats interiors de climatització i resta de nous sistemes. S'inclou la p.p de tub, colzes, accessoris varis, i elements de subjecció i petit material necessari. S'inclou el desmuntatge de totes les instal·lacions objecte afectades i la seva readequació, per tal de deixar en condicions reglamentàries les instal·lacions futures a instal·lar. S'inclouen les tasques d'ajust dels creuaments entre les instal·lacions existents i les noves instal·lacions a realitzar. S'inclou les tasques, material i conjunt d'actuacions per tal de subsanar deficiències tècniques i normatives pre-existents. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i odres DO/DE de l'obra i de la propietat. Completament realitzat. Cal contemplar que aquestes tasques es poden realitzar en horari de cap de setmana i en horari de torn nocturn en darrera instància, sense que aquest requeriment impliqui una pujada de preu del cost de la partida. | 90 | 1 | 90
01.02.01 | 4 | EMNC001F | ut | Collarí per a segellat de canonada de baixants/col·lectors plàstics, DN110, EI-120. Marca/Model: PROMAT o equivalent. Completament instal·lat. | 55.61 | 1 | 55.61
|  |  |  | TOTAL |  |  | 184.51
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
|  | Titol 3 | 02 | AIGUA SANITÀRIA
|  | Titol 3 (1) | 01 | XARXA AFS
01.02.02.01 | 1 | PF56-FJJG | m | Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Completament instal·lat. | 12.17 | 9 | 109.53
01.02.02.01 | 2 | PFQ0-3KRT | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Completament instal·lat. | 6.08 | 9 | 54.72
01.02.02.01 | 3 | EDF5R1003 | ut | Tasques d'execució i connexionat d'alimentació a rentaülls AFS compostes per part proporcional de canonades de coure, accessoris i suports des de la xarxa general d'escomesa als locals i dels diàmetres compresos indicats a plànols, incloent la part proporcional d'aïllament d'escuma elastomèrica en trams horitzontals vistos i p.p de tub coarrugat plàstic flexible en trams encastats. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 17.14 | 1 | 17.14
01.02.02.01 | 4 | EJ2ZE132 | u | Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1´´ per a maniguets, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada roscada de 1´´. S'inclouen les vàlvules d'esquadra d'enllaç terminal a aixeta i p.p. de flexo. Completament instal·lat. | 12.66 | 1 | 12.66
01.02.02.01 | 5 | EJ2ZE131 | u | Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada roscada de 1/2´´. S'inclouen les vàlvules d'esquadra d'enllaç terminal a aixeta i p.p. de flexo. Completament instal·lat. | 8.77 | 1 | 8.77
|  |  |  | TOTAL |  |  | 202.82
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
|  | Titol 3 | 02 | AIGUA SANITÀRIA
|  | Titol 3 (1) | 02 | APARELLS SANITARIS
01.02.02.02 | 1 | EJ2AR0002 | ut | Pedal amb mecanisme per accionament de peu per a aixeta de laboratori, pas per a canonada DN15, amb accessoris de muntatge i subjecció al terra. Marca/Model: PRESTO/23400 o equivalent. Completament instal·lat. | 92.14 | 2 | 184.28
|  |  |  | TOTAL |  |  | 184.28
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
|  | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
|  | Titol 3 (1) | 01 | DISTRIBUCIÓ D'AIRE
01.02.03.01 | 1 | EE52Q24A | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1.0 mm, amb unió de marc cargolat metu i clips, muntat adossat amb suports, amb especificació d'estanqueïtat en el cas d'aplicació clínica-hospitalària amb juntes reforçades, i amb proves d'estanqueïtat normatives afegides. Completament instal·lat. | 45.1 | 22 | 992.2
01.02.03.01 | 2 | PE42-488Y | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb marc cargolat metu, muntat superficialment. Completament instal·lat. | 26.94 | 0.5 | 13.47
01.02.03.01 | 3 | PE42-48TS | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb marc cargolat metu, muntat superficialment. Completament instal·lat. | 54.21 | 1 | 54.21
01.02.03.01 | 4 | PE63-6PF9 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit. Completament instal·lat. | 34.11 | 22 | 750.42
01.02.03.01 | 5 | EE52RT01 | ut | Formació de registre a conducte rectang/circular, perfils per implementar tapa, tapa tipus metu, mides segons la DF/DO de l'obra i propietat, amb unió marc cargolat i clips, amb suports. Completament instal·lat. | 25.92 | 2 | 51.84
01.02.03.01 | 6 | EEKQR002 | ut | Comporta de regulació de cabal, ref. CR2, de 160 mm de diàmetre, autorregulable mecànicament amb tanca total, amb tots els seus elements de fixació. Marca/Model: TROX/RN160 o equivalent. Completament instal·lat. | 160.48 | 1 | 160.48
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2022.62
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
|  | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
|  | Titol 3 (1) | 02 | CL-FANCOIL POTENCIAT
01.02.03.02 | 1 | EEJBR16A | ut | Climatitzador-Fancoil potenciat d'aire per a Sala de Bacteris, de tipus horitzontal amb tren únic, de recirculació interior amb cabal nominal d'impulsió de 1.000 m3/h, garantint 23 mov/h segons recomanacions ISPE en consideració de classe ISO-7, de construcció higiènica i execució interior, construcció amb panells de xapa galzanitzada acabada interiorment amb seccions constructives en acer inoxidable higiènic AISI 304, estructura amb perfils de 40 mm d'alumini i panells amb espessor de 50 mm, amb bateries de fred i calor construïdes amb tub de coure i aletes d'alumini, etapes de filtratge segons UNE-EN 779 F7+F9, amb ventilador plug-fan amb controlador EC (amb capçal de control inclòs), silenciadors integrats amb cel·les recobertes de fibra de vidre biosoluble i higiènicament segur, safata de condensats d'acer inoxidable, amb les següents característiques: - Tipus de ventiladors: plug-fan - Nº de ventiladors tren impulsió: 1 ut, de cabal variable, amb control EC - Amb controlador EC cabal variable (ajust pressió-cabal i correcció pdc filtres) - Cabal de ventilació d'impulsió: 1.000 m3/h - Pressió disponible: 500 Pa - Recuperador de plaques: N/A - Comporta entrada aire exterior: N/A - Comporta impulsió/mescla: N/A - Bateria de fred: 7,2 kW - Nº de files de bateria de fred: 6 - Bateria de calor: 4,5 kW - Nº de files de bateria de calor: 3 - Etapa pre-filtres: classe ISO 16890 Coarse 50% -G4- - Etapa filtres: classe ISO 16890 ePM1 50% -F7- - Etapa filtre final: classe ISO 16890 ePM1 85% -F9- - Secció de mescla: N/A - Silenciador impulsió: Intern, 1.000 m3/h, 18 dBA a 250 Hz, Long. 600 mm - Silenciador retorn: Intern, 1.000 m3/h, 18 dBA a 250 Hz, Long. 600 mm - Secció humectació: N/A - Certificació Eurovent - Assimilació a la norma VDI 6022 - Panells de xapa d'acer galvanitzat amb aïllament de poliuretà/llana mineral, espessor 50 mm, perfils d'AL de 40 mm i panells d'ac. galv. 1 mm (intern), 1 mm (extern) - Aïllament de poliuretà injectat/llana mineral - Llum interior en les seccions: N/A - Mides: 3.046 mm x 1.000 mm x 450 mm (LxAxH) - Pes: 240 kg Inclou el conjunt de lones antivibratòries, els interruptors d'aturada dels ventiladors, controladors EC dels ventiladors, reguladors de tensió pel control manual in-situ dels ventiladors en cas de falla del BMS, presostats de mesura de l'embrutament dels filtres i capilars (3 uts), i la suportació del climatitzador a la bancada/estructura penjada mitjançant estructura metàl·lica. S'inclouen les tasques de desmuntatge per seccions per tal de fer entrega de material a obra, i encabir-lo dins del fals sostre, en cas necessari. Les bateries de fred i calor es muntaran separades 30 cm entre elles. La bancada de suportació de xapa ha de ser de tipus cargolada per tal d'extreure les bateries fàcilment i poder realizar les tasques de manteniment i neteja sense cap dificultat. Existència de registre de neteja entre bateries. Marca/Model : DECACLIMA/GC1.5H75H179HO-Ref. SALA BACTERIS CEK o equivalent. Completament instal·lat. | 6212.19 | 1 | 6212.19
01.02.03.02 | 2 | PN75-H7C3B | u | Connexió d'enllaç hidràulic DN25 per a enllaç amb vàlvula de 2 vies d'equilibrat i de control dinàmic independent de la pressió, per a bateria de fan-coil, incloent conjunt de valvuleria de tall i control i altres elements amb pressió nominal PN16, amb part proporcional de canonada i aïllament, i incloent les tasques del muntatge entre elements i la connexió a la bateria corresponent. S'inclou: - 2 Vàlvules de tall manual, DN 25, tipus bola, amb connexió roscada - 1 Filtre colador, DN 25, connexió roscada - 1 Vàlvula d'equilibrat i ctrl dinàmic independent de la pressió, amb actuador proporcional, DN 25, 24 Vac, roscada. S'inclouen els punts de purga/aixetes de buidatge, i totes les tasques d'enllaç hidràulic i el conjunt d'accessoris i petit material que es requereixi, així com també tota senyalització de canonades, les tasques terminals de connexió elèctrica i de control, amb el cablejat elèctric corresponent instal·lat a l'interior de tub coarrugat lliure d'hal·lògens. Marca/Model: ARCO/GENEBRE/IMI-TA Modulator/TAC-SCHNEIDER o equivalent. Completament instal·lat. | 588.64 | 1 | 588.64
01.02.03.02 | 3 | PN75-H7C3A | u | Connexió d'enllaç hidràulic DN20 per a enllaç amb vàlvula de 2 vies d'equilibrat i de control dinàmic independent de la pressió, per a bateria de fan-coil, incloent conjunt de valvuleria de tall i control i altres elements amb pressió nominal PN16, amb part proporcional de canonada i aïllament, i incloent les tasques del muntatge entre elements i la connexió a la bateria corresponent. S'inclou: - 2 Vàlvules de tall manual, DN 20, tipus bola, amb connexió roscada - 1 Filtre colador, DN 20, connexió roscada - 1 Vàlvula d'equilibrat i ctrl dinàmic independent de la pressió, amb actuador proporcional, DN 20, 24 Vac, roscada S'inclouen els punts de purga/aixetes de buidatge, i totes les tasques d'enllaç hidràulic i el conjunt d'accessoris i petit material que es requereixi, així com també tota senyalització de canonades, les tasques terminals de connexió elèctrica i de control, amb el cablejat elèctric corresponent instal·lat a l'interior de tub coarrugat lliure d'hal·lògens. Marca/Model: ARCO/GENEBRE/IMI-TA Modulator/TAC-SCHNEIDER o equivalent. Completament instal·lat. | 484.6 | 1 | 484.6
|  |  |  | TOTAL |  |  | 7285.43
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
|  | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
|  | Titol 3 (1) | 03 | ELEMENTS DE DIFUSIÓ
01.02.03.03 | 1 | EEKBRFM04 | ut | Filtre absolut compost per difusor microperforat de sostre, ref. DF4, format per carcassa d'acer pintat a la pols blanc, amb dispositiu de tanca estanca i amb dispositiu de prova d'estanqueïtat, difusor d'acer i filtre absolut classe H14 segons EN 1822. L'eficàcia del filtre serà del 99,995 % en assaig segons la DIN 24.183 i 350 Pa de pèrdua de càrrega inicial per un cabal de 125-200 l/s. S'inclou calaix porta-filtre, pressostat i led indicatiu de canvi de filtre. Marca/Model: TROX/TFC-SCH-FT-SPC-DLQL-680-D250 + filtre MFP-H14-MDF-610x610x78x64-PD-FNU-0-ST o equivalent. Completament instal·lat. | 658.05 | 2 | 1316.1
01.02.03.03 | 2 | EEK2R002 | ut | Reixa d'extracció amb referència RE2, construïda en alumini, de 325x125 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret o sostre, amb entrada d'aire a 0º, regulació de cabal i premarc, acabat blanc, amb tots els seus elements de fixació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-MOD-H-F0-AG-325x125 o equivalent. Completament instal·lada. | 30.96 | 1 | 30.96
01.02.03.03 | 3 | EEK2RF04 | ut | Reixa de retorn a fan-coil amb referència RF4, construïda en alumini, de 825x125 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret o sostre, amb sortida d'aire a 0º i premarc, acabat blanc, amb tots els seus elements de fixació. Inclou filtre G3 amb subjecció pròpia. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-MOD-H-F0-825x125//MATCLIMA-Reixa a 45º+Portafiltre RRF-MF o equivalent. Completament instal·lada. | 95.6 | 2 | 191.2
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1538.26
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
|  | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
|  | Titol 3 (1) | 04 | DISTRIBUCIÓ D'AIGUA FREDA
01.02.03.04 | 1 | EJ7ACF001 | ut | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent de la xarxa hidràulica de climatització AF de l'edifici CEK, per mitjà de la connexió de canonades als muntants existents/distribució principal d'AF al CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 82.29 | 1 | 82.29
01.02.03.04 | 2 | EF925PGE | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, s.4 - SDR 9, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment. Marca/Model: ITALSAN/NIRON-FIBER BLUE o equivalent. Completament instal·lat. | 7.31 | 40 | 292.4
01.02.03.04 | 3 | PFQ0-3L05 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Completament instal·lat. | 10.87 | 40 | 434.8
|  |  |  | TOTAL |  |  | 809.49
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
|  | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
|  | Titol 3 (1) | 05 | DISTRIBUCIÓ D'AIGUA CALENTA
01.02.03.05 | 1 | EJ7ACC001 | ut | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent de la xarxa hidràulica de climatització AC de l'edifici CEK, per mitjà de la connexió de canonades als muntants existents/distribució principal d'AC al CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 73.76 | 1 | 73.76
01.02.03.05 | 2 | EF925PGC | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, s.4 - SDR 9, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment. Marca/Model: ITALSAN/NIRON-FIBER BLUE o equivalent. Completament instal·lat. | 5.92 | 40 | 236.8
01.02.03.05 | 3 | PFQ0-3L04 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Completament instal·lat. | 8.94 | 40 | 357.6
|  |  |  | TOTAL |  |  | 668.16
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
|  | Titol 3 | 04 | GASOS MEDICINALS
|  | Titol 3 (1) | 01 | XARXA DIÒXID DE CARBONI
01.02.04.01 | 1 | EJ7AGMD1 | ut | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent de diòxid de carboni, per mitjà de la connexió a muntant/distribució existent d'aire comprimit medicinal a l'edifici CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 78.46 | 2 | 156.92
01.02.04.01 | 2 | PF55-6RYV | m | Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Completament instal·lat. | 12.71 | 16 | 203.36
01.02.04.01 | 3 | EJ7AG001 | m | Tasques de senyalització de canonades i vàlvules instal·lació de gasos medicinals, amb pintura, cinta adhesiva i etiquetes d'identificació; realitzat segons norma UNE-EN737-3 i codi de colors EN-739. Completament realitzat. | 1.39 | 16 | 22.24
01.02.04.01 | 4 | EF5CMPC02 | ut | Presa simple de diòxid de carbonil per a endoll ràpid de seguretat, amb vàlvula de pas, placa de protecció i distintiu del gas, segons UNE-EN 737-1. Marca/model: Air Liquide/Std Hospital Clínic o equivalent. Completament instal·lada. | 97.62 | 3 | 292.86
|  |  |  | TOTAL |  |  | 675.38
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
|  | Titol 3 | 04 | GASOS MEDICINALS
|  | Titol 3 (1) | 02 | INSTAL. COMUNES
01.02.04.02 | 1 | EM11TD01 | u | Unitat fixa anallitzadora i de detecció de CO2, per a mesura d'entre 0 a 50.000 ppm, amb alarma llindar i control de monitorització continu, amb dues sortides de relé, i sortida analògica 4-20 mA, display visor i botonera, amb certificació ISO, per a muntatge mural. Muntada a l'interior d'envolment plàstica de protecció per a muntatge mural. Marca/Model: PCE Instruments/PCE-WMM-100-ICA(model homog. HCB) o equivalent. Completament instal·lat. | 430.29 | 1 | 430.29
01.02.04.02 | 2 | PMD7-H7KT | u | Sirena, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to, sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, grau de protecció IP 315, col·locada. Completament instal·lat. | 51.35 | 1 | 51.35
01.02.04.02 | 3 | EP43PCR | ut | Punt de connexió de control a sirena des de unitat de mesura de CO2 amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 16.15 | 1 | 16.15
|  |  |  | TOTAL |  |  | 497.79
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
|  | Titol 3 | 05 | CTRL I GESTIÓ SALA BACTERIS
01.02.05 | 1 | EPE1ENT2 | ut | Unitat de control ambient de temperatura per a fan-coils, amb pantalla tàctil de 2.4'' color per la gestió de la informació i interacció amb l'usuari, inclou sonda de temperatura ambient en el seu interior tipus termistor NTC de 10 kOhms (a 25 ºC), amb funcions indicadores de mode, ajust de consignes (configurable +/- 1ºC a +/- 5ºC), sonda d'humitat i ajust manual de la ventilació. Amb base de doble port de comunicació RJ45. Instal·lat en caixa de plàstic ABS. Rang de lectura: 0-50ºC. Marca/Model: SCHNEIDER/SXWSBTXXXSXX+SXWSCDXSELXW (Frontal acabat Optimum White) o equivalent. Completament instal·lat. | 116.21 | 1 | 116.21
01.02.05 | 2 | EPE1EN01 | ut | Controlador parametrizable avançat de fancoils a 4 tubs. Amb interface de comunicació BACnet i Modbus. Amb alimentació a 230V, amb un total de 16 Ent/Sort, amb 4 entrades d'estat sòlid (contactes lliures de tensió), 3 relés de circuit de control, 1 relé circuit de tensió i 8 Ent/Sort universals, execució a l'interior de caixa estanca, montatge a fals sostre, amb inclusió d'accessoris i connectors. Marca/Model: SCHNEIDER/RP-C ADVANCED-SXWRCF16A10003 o equivalent. Completament instal·lat. | 217.48 | 1 | 217.48
01.02.05 | 3 | EG1AEN06 | ut | Envolvent de plàstc amb tapa, per instal·lar en el seu interior el controlador de fancoil/split, per a muntatge superfície. Marca/Model: SCHNEIDER/MINI-PRAGMA-MIP10112 o equivalent. Completament instal·lat. | 22.04 | 1 | 22.04
01.02.05 | 4 | EEV3SCM2 | ut | Sonda multiparamètrica de CO2, temperatura, humitat relativa, partícules en suspensió PM i partícules de compostos orgànics volàtiles VOC, per a conductes d'aire, amb sensor de CO2 tipus NDIR, sensor de temperatura tipus Termistor NTC 1,8 kOhms, amb rang de lectura entre -15 i +60 °C, humitat relativa amb rangs d'utilització entre 0 i 95%, rang de mesura de CO2 d'entre 0 i 5.000 ppm, i amb sensor medidor làser de dispersió de partícula per una precisió del +/- 15%. Amb sortides analògiques entre 0-10 Vcc i 4-20mA. Instal·lada dins de caixa de policarbonat IP65. Marca/Model: SCHNEIDER/SCD2XP2AVP o equivalent. Completament instal·lada. | 437.38 | 1 | 437.38
01.02.05 | 5 | EEV3PA01 | ut | Sonda de pressió diferencial i de velocitat per a conductes d'aire, amb un rangs de mesura de pressions entre 0..1000/ 0..1500/ 0..3000 Pa, amb sortida analògica entre 0-10 Vcc. Instal·lada dins de caixa de policarbonat IP65. Marca/Model: SCHNEIDER/EPP302LCD o equivalent. Completament instal·lada. | 129.85 | 2 | 259.7
01.02.05 | 6 | EEV3PD01 | ut | Pressostat diferencial per a filtres d'aire, amb una pressió ajustable entre 50 i 500 Pa de pressió diferencial entre preses de pressió. En caixa de material plàstic IP54, coberta de PC i membrana de silicona LSR. Marca/Model: SCHNEIDER/SPD910-1000Pa o equivalent. Completament instal·lat. | 58.48 | 2 | 116.96
01.02.05 | 7 | EP42PTT3 | ut | Punt de connexió directe de veu/dades directe a termòstat (sense mecanisme i amb presa terminal) des de controlador incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6a segons norma ISO/IEC 11801 2a edició, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en fals sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a distribuïdor estesa per safata. S'inclou presa terminal instal·lada segons indicacions de l'HCB. Marca/Model: SYSTIMAX/3091B GigaSPEED X10D LSZH o equivalent. Completament instal·lat. | 16.47 | 1 | 16.47
01.02.05 | 8 | EP42PTC3 | ut | Punt de connexió directe de veu/dades directe a controlador (sense mecanisme i amb presa terminal) des del controlador anterior incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6a segons norma ISO/IEC 11801 2a edició, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en fals sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a distribuïdor estesa per safata. S'inclou presa terminal instal·lada segons indicacions de l'HCB. Marca/Model: SYSTIMAX/3091B GigaSPEED X10D LSZH o equivalent. Completament instal·lat. | 28.57 | 1 | 28.57
01.02.05 | 9 | EP43PC6F | ut | Punt de connexió de control a sonda de pressió diferencial des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 30.62 | 2 | 61.24
01.02.05 | 10 | EP43PC6D | ut | Punt de connexió de control a pressostat diferencial des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 18.97 | 2 | 37.94
01.02.05 | 11 | EP43PC63 | ut | Punt de connexió de control a actuador de vàlvulad'equilibrat i control dinàmic des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 sense pantalla, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 28.07 | 2 | 56.14
01.02.05 | 12 | EP43PE6F | ut | Punt de connexió de control a unitat mesuradora-analitzadora de CO2 des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 31.87 | 1 | 31.87
01.02.05 | 13 | EP43PC5F | ut | Punt de connexió de control a sonda de CO2 des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 34 | 1 | 34
01.02.05 | 14 | EP43PC58 | ut | Punt de connexió de control a comandament motor EC des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en el controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 32.03 | 1 | 32.03
01.02.05 | 15 | EP43PGW3 | ut | Treballs de programació i posada en marxa del sistema de gestió tècnica i control S.Blanques CEK, incloent programació del desenvolupament de forma consensuada amb Direcció Facultativa, replanteig tècnic corresponent a les arquitectures de l'edifici. També s'inclou la programació de controladors, implantació de regulacions, automatitzacions i gestió del sistema, disseny de les pantalles gràfiques de supervisió amb punts d'interacció amb el sistema per als llocs de control centrals. Verificació del correcte funcionament del sistema de control de climatització, i un curs de formació per el personal designat a la explotació del sistema. També s'inclouen els treballs de seguiment execució instal·lacions del fabricant i despeses de viatge i dietes. Inclou la sessió de formació al client. Marca/Model: SIAC-SCHNEIDER o equivalent. Completament instal·lat. | 1810.82 | 0.1 | 181.08
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1649.11
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
|  | Titol 3 | 06 | TREBALLS PREVIS i RECONSTRUCCIONS
01.02.06 | 1 | E1KA0077A | ut | Tasques de desmuntatge de les instal·lacions existents de Sanejament, Lampisteria i Climatització i ventilació, Gasos medicinals, i Control i gestió a l'àrea afectada per l'obra, amb càrrega, transport i descàrrega a abocador autoritzat (prèvia conformitat del Dpt Manteniment) o magatzem que indiqui la Direcció Facultativa o la propietat. S'inclou el desmuntatge de totes les instal·lacions objecte afectades i la seva readequació si fós el cas, per tal de deixar en condicions correctes per un inici d'actuacions d'obra reglamentàries les instal·lacions de sales, estances, àrees diàfanes de l'obra. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. El preu que s'hi assigna és preu fix, sense possibilitats d'aplicar-hi baixes inferiors al preu indicat. | 263.06 | 1 | 263.06
01.02.06 | 2 | E1KA0080A | ut | Tasques de desmuntatge, adequació i i recol·lació d'estesa de canonades i safates existents, per a millorar el posicionament i muntatge del nou CL-CULTIUS dins del recinte tècnic, re-connectant els serveis afectats i fent les corresponents omplertes i posades en marxa i comprovacions parcials. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra, així com la neteja interior de conductes posterior a les actuacions i proves de pressió d'aire que la DO/DE consideri necessàries. Completament realitzat. | 359.53 | 1 | 359.53
|  |  |  | TOTAL |  |  | 622.59
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
|  | Titol 3 | 07 | DIVERSOS
01.02.07 | 1 | E1KA0009 | ut | Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions entre sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes: Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN 1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb material ignífug. Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector. Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a base de silicones intumescents. Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions. Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació de la Direcció Faculativa i Executiva de l'obra. Completament realitzat. | 155.54 | 1 | 155.54
01.02.07 | 2 | E1KA0011 | ut | Legalització de totes les instal·lacions que es vegin afectades en aquest capítol dels pressupostos, incloent la preparació i visats de projectes en el Col·legi Professional corresponent i la presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats Col·laboradores, inclús l'abonament de les taxes corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius que s'hagin de realitzar amb qualsevol organisme oficial per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'Indústria davant la presentació de l'expedient. Completament realitzat. | 325 | 1 | 325
01.02.07 | 3 | E1KA0012 | ut | PA a justificar per a la realització de les connexions i obres provisionals necessàries per garantir el normal funcionament de la resta de l'edifici, així com el compliment de les mesures per a la prevenció d'infeccions nosocomials en la realització d'obres en els centres sanitaris de l'Institut Català de la Salut. | 235 | 1 | 235
01.02.07 | 4 | E1KA0021 | ut | Partida no susceptible de baixa econòmica a lliure disposició de la propietat. La partida s'implementa i es computa d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa i executiva de l'obra. Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | 750 | 1 | 750
01.02.07 | 5 | E1KA0010 | ut | Preparació de tota la documentació d'obra de les instal·lacions segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F., comprenent: Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F. Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (3 còpies aprovades per la D.F.). Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 còpies aprovades per la D.F.). Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (3 còpies aprovades per la D.F.). Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | 415 | 1 | 415
01.02.07 | 6 | E1KAQ00FORA | ut | Realització de les tasques corresponents al Control de Qualitat i proves en les instal·lacions i sistemes que s’indiquen a continuació, per part de Laboratori homologat extern a validar per la Propietat, incloent conjunt de proves normatives i complementàries, tasques de suport d'equilibrat i posada en marxa, i regulació sistemàtica segons protocols de funcionament del fabricant i del departament de Manteniment/Infraestructures de l'Hospital Clínic, i direccions DF/DE de l'obra. Preparació de tota la documentació resultat de les tasques del Control de Qualitat, proves i medicions fetes a la obra, segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F. i fitxes incloses al projecte, comprenent: Documentació final d'obra: proves realitzades, resultats de les proves, sessions realtzades, comparatiu normatiu i energètic. Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | 0 | 1 | 0
01.02.07 | 7 | E1KAQL1FORA | ut | Realització de les tasques per part de Laboratori homolgat, per la obtenció del certificat ISO conforme als nivells ISO previstos (en modes sobrepressió i depressió), incloent tasques de control i amidament de partícules, cabals d'aire i sobrepressions, amb inclusió de totes les proves normatives i complementàries per tal d'obtenir la validació, amb el número i totalitat de sessions necessàries a tals efecte per obtenir la conformitat tècnica del conjunt. S'inclouen les tasques de neteja dels materials i sistemes instal·lats, com ara la neteja interior de canonades i conductes d'aire i d'elements terminals de difusió, a efectuar de forma prèvia a cada sessió. Preparació de tota la documentació resultat de les tasques del Certificació ISO i Control de partícules, amb les proves i medicions fetes a la obra, segons procediments del Laboratori. S'inclourà a la documentació final d'obra: proves realitzades, resultats de les proves, sessions realtzades, resultats i homologació obtinguda. El preu que s'hi assigna és preu fix, sense possibilitats d'aplicar-hi baixes inferiors al preu indicat. Completament realitzat. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1880.54
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
|  | Titol 3 | 08 | GESTIÓ RESIDUS
01.02.08 | 1 | E1KA0029 | ut | PA a justificar corresponent a l'abonament íntegre per a la gestió de residus. | 277 | 1 | 277
|  |  |  | TOTAL |  |  | 277
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
|  | Titol 3 | 09 | SEGURETAT I SALUT
|  | Titol 3 (1) | 01 | PROTECCIONS INDIVIDUALS
01.02.09.01 | 1 | P1477-65LG | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 6.18 | 3 | 18.54
01.02.09.01 | 2 | P147Z-FITK | u | Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 8.79 | 3 | 26.37
01.02.09.01 | 3 | P147Y-EPWX | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 0.23 | 9 | 2.07
01.02.09.01 | 4 | P147O-EPWY | u | Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 | 0.69 | 9 | 6.21
01.02.09.01 | 5 | P147L-EQDA | u | Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell | 1.57 | 6 | 9.42
01.02.09.01 | 6 | P1474-65MZ | u | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica | 24.2 | 3 | 72.6
01.02.09.01 | 7 | P1483-EQED | u | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 6.28 | 3 | 18.84
01.02.09.01 | 8 | P148B-EQEK | u | Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 | 8.38 | 3 | 25.14
01.02.09.01 | 9 | P1489-FIGN | u | Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | 13.81 | 3 | 41.43
01.02.09.01 | 10 | P148D-EQEQ | u | Samarreta de treball, de cotó | 2.76 | 3 | 8.28
01.02.09.01 | 11 | P1480-FK75 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 15.83 | 3 | 47.49
01.02.09.01 | 12 | PBBC-65LC | u | Senyal manual per a senyalista | 13.53 | 3 | 40.59
|  |  |  | TOTAL |  |  | 316.98
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
|  | Titol 3 | 09 | SEGURETAT I SALUT
|  | Titol 3 (1) | 02 | PROTECCIONS COL·LECTIVES
01.02.09.02 | 1 | PBBL-56GK | u | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs | 20.6 | 1 | 20.6
01.02.09.02 | 2 | PBC5-56GM | u | Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària | 4.49 | 1 | 4.49
01.02.09.02 | 3 | PBBA-EOJE | u | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 33.23 | 1 | 33.23
01.02.09.02 | 4 | PBBJ-5674 | u | Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 59.39 | 1 | 59.39
01.02.09.02 | 5 | PBBJ-5677 | u | Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 65.09 | 1 | 65.09
|  |  |  | TOTAL |  |  | 182.8
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
|  | Titol 3 | 01 | SANEJAMENT
01.03.01 | 1 | ED11F00B | m | Tasques d'execució del desguàs de le uts climatitzador a base de tub de polipropilè rígid de 32 mm, sifò, accessoris. Conducció al baixant/col·lector/bunera més pròxim. Execució d'aquestes tasques d'acord amb la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament instal·lat. | 8.77 | 4 | 35.08
01.03.01 | 2 | PD19-49M6 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró. Completament instal·lat. | 9.98 | 7 | 69.86
01.03.01 | 3 | PD17-47HE | m | Baixant de tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Completament instal·lat. | 12.59 | 1 | 12.59
01.03.01 | 4 | E1KA0100S | ut | Tasques d'adequació de la posició del traçat actual de col·lectors penjats pre-existents, realitzant el tall, adequació de la posició del traçat en horitzontal i també en alçada, i reconnexió, per tal de coordinar-se amb la nova instal·lació de safates, conductes d'aire, unitats interiors de climatització i resta de nous sistemes. S'inclou la p.p de tub, colzes, accessoris varis, i elements de subjecció i petit material necessari. S'inclou el desmuntatge de totes les instal·lacions objecte afectades i la seva readequació, per tal de deixar en condicions reglamentàries les instal·lacions futures a instal·lar. S'inclouen les tasques d'ajust dels creuaments entre les instal·lacions existents i les noves instal·lacions a realitzar. S'inclou les tasques, material i conjunt d'actuacions per tal de subsanar deficiències tècniques i normatives pre-existents. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i odres DO/DE de l'obra i de la propietat. Completament realitzat. Cal contemplar que aquestes tasques es poden realitzar en horari de cap de setmana i en horari de torn nocturn en darrera instància, sense que aquest requeriment impliqui una pujada de preu del cost de la partida. | 90 | 2 | 180
01.03.01 | 5 | EMNC001F | ut | Collarí per a segellat de canonada de baixants/col·lectors plàstics, DN110, EI-120. Marca/Model: PROMAT o equivalent. Completament instal·lat. | 55.61 | 2 | 111.22
|  |  |  | TOTAL |  |  | 408.75
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
|  | Titol 3 | 02 | AIGUA SANITÀRIA
|  | Titol 3 (1) | 01 | XARXA AFS
01.03.02.01 | 1 | PF56-FJJG | m | Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Completament instal·lat. | 12.17 | 9 | 109.53
01.03.02.01 | 2 | PFQ0-3KRX | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Completament instal·lat. | 6.27 | 4 | 25.08
01.03.02.01 | 3 | PFQ0-3KRT | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Completament instal·lat. | 6.08 | 9 | 54.72
01.03.02.01 | 4 | EDF5R1003 | ut | Tasques d'execució i connexionat d'alimentació a rentaülls AFS compostes per part proporcional de canonades de coure, accessoris i suports des de la xarxa general d'escomesa als locals i dels diàmetres compresos indicats a plànols, incloent la part proporcional d'aïllament d'escuma elastomèrica en trams horitzontals vistos i p.p de tub coarrugat plàstic flexible en trams encastats. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 17.14 | 1 | 17.14
01.03.02.01 | 5 | EJ2ZE132 | u | Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1´´ per a maniguets, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada roscada de 1´´. S'inclouen les vàlvules d'esquadra d'enllaç terminal a aixeta i p.p. de flexo. Completament instal·lat. | 12.66 | 1 | 12.66
01.03.02.01 | 6 | EJ2ZE131 | u | Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada roscada de 1/2´´. S'inclouen les vàlvules d'esquadra d'enllaç terminal a aixeta i p.p. de flexo. Completament instal·lat. | 8.77 | 1 | 8.77
|  |  |  | TOTAL |  |  | 227.9
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
|  | Titol 3 | 02 | AIGUA SANITÀRIA
|  | Titol 3 (1) | 02 | APARELLS SANITARIS
01.03.02.02 | 1 | EJ1AR0001 | ut | Abocador de porcellana esmaltada, color blanc, amb connexió d'unió i complements tipus reixa d'acer inoxidable amb coixinet, reixeta de desguàs de porcellana i joc de fixació, conjunt d'accessoris i petit material de muntatge. Marca/Model: ROCA/GARDA o equivalent. Completament instal·lat. | 141.41 | 1 | 141.41
01.03.02.02 | 2 | EJ2A813E | u | Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1´´ i colze d'enllaç a l'alimentació mural. Marca/Model: ROCA/AQUA-ref. Clinic o equivalent. Completament instal·lat. | 237.92 | 1 | 237.92
01.03.02.02 | 3 | EJ2AR0001 | ut | Aixeta de paret per a safareig/abocador, funcions d'accessori dosificador, índex blau, per a entrada de DN 15 mm. Marca/Model: ROCA/BRAVA-ref. Clinic o equivalent. Completament instal·lat. | 53.13 | 1 | 53.13
|  |  |  | TOTAL |  |  | 432.46
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
|  | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
|  | Titol 3 (1) | 01 | DISTRIBUCIÓ D'AIRE
01.03.03.01 | 1 | EE52Q24A | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1.0 mm, amb unió de marc cargolat metu i clips, muntat adossat amb suports, amb especificació d'estanqueïtat en el cas d'aplicació clínica-hospitalària amb juntes reforçades, i amb proves d'estanqueïtat normatives afegides. Completament instal·lat. | 45.1 | 146 | 6584.6
01.03.03.01 | 2 | PE42-48TQ | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb marc cargolat metu, muntat superficialment. Completament instal·lat. | 31.59 | 7.5 | 236.93
01.03.03.01 | 3 | PE42-48TS | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb marc cargolat metu, muntat superficialment. Completament instal·lat. | 54.21 | 0.5 | 27.11
01.03.03.01 | 4 | PE63-6PF9 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit. Completament instal·lat. | 34.11 | 140 | 4775.4
01.03.03.01 | 5 | PE63-6PFU | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit. Completament instal·lat. | 83.6 | 6 | 501.6
01.03.03.01 | 6 | EE52RT01 | ut | Formació de registre a conducte rectang/circular, perfils per implementar tapa, tapa tipus metu, mides segons la DF/DO de l'obra i propietat, amb unió marc cargolat i clips, amb suports. Completament instal·lat. | 25.92 | 5 | 129.6
01.03.03.01 | 7 | EEKQR001 | ut | Comporta de regulació de cabal, ref. CR1, de 122 mm de diàmetre, autorregulable mecànicament amb tanca total, amb tots els seus elements de fixació. Marca/Model: TROX/RN-125 o equivalent. Completament instal·lat. | 143.8 | 2 | 287.6
01.03.03.01 | 8 | EEKQR002 | ut | Comporta de regulació de cabal, ref. CR2, de 160 mm de diàmetre, autorregulable mecànicament amb tanca total, amb tots els seus elements de fixació. Marca/Model: TROX/RN160 o equivalent. Completament instal·lat. | 160.48 | 11 | 1765.28
|  |  |  | TOTAL |  |  | 14308.12
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
|  | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
|  | Titol 3 (1) | 02 | CLIMATITZADOR
01.03.03.02 | 1 | EEJBR2DV1 | ut | Climatitzador d'aire per a sala blanca Sala Cultius, ref.CL-CULTIUS, de tipus vertical, compost per un tren d'impulsió principal, tren d'extracció actiu per a 860 m3/h i mòdul d'aportació passant per a 1.720-860 m3/h, per a cabal nominal d'impulsió de 2.769 m3/h, garantint 20 mov/h segons recomanacions ISPE en consideració de classe ISO-7, de construcció higiènica i execució exterior, construcció amb panells de xapa galzanitzada acabada interiorment amb seccions constructives d'acer inoxidable AISI 304, estructura amb perfils d'alumini de 40 mm i panells amb espessor de 50 mm, amb bateries de fred i calor construïdes amb tub de coure i aletes d'alumini, etapes de filtratge segons UNE-EN 779 F7+F9, amb ventiladors plug-fan amb controladors EC (amb capçals de control inclosos), safata de condensats d'acer inoxidable, planxes de sostre per seccions de cobertes exposades, amb les següents característiques: - Tipus de ventiladors: plug-fan - Nº de ventiladors tren impulsió: 1 ut, de cabal variable, amb control EC - Amb controlador EC cabal variable (ajust pressió-cabal, correcció pdc filtres i control de la sobrepressió) - Cabal de ventilació d'impulsió: 2.769 m3/h - Pressió disponible: 900 Pa - Nº de ventiladores tren retorn: 1 ut, de cabal variable, amb control EC - Amb controlador EC cabal variable (ajust pressió-cabal, correcció pdc filtres i control de la sobrepressió) - Cabal de ventilació d'extracció: 860 m3/h - Pressió disponible: 200 Pa - Recuperador de plaques: N/A - 2 comportes impulsió/retorn, motoritzades, control proporcional, 2.769/1.930 m3/h - 1 comporta central, motoritzada, control proporcional, 2.200 m3/h - 2 comportes ent/sort aire exterior, motoritzades, control proporcional, 1.720/860 m3/h - Bateria de fred 7-12 ºC: 16 kW - Nº de files de bateria de fred: 4 - Bateria de fred 7-12 ºC: 16 kW - Nº de files de bateria de fred: 4 - Bateria de calor: 19 kW - Nº de files de bateria de calor: 3 - Etapa pre-filtres: classe ISO 16890 Coarse 90% -G4- - Etapa filtres: classe ISO 16890 ePM1 70% -F7- - Etapa filtre final: classe ISO 16890 ePM1 85% -F9- - Silenciador impulsió: 2.769 m3/h, 20 dBA a 250 Hz - Silenciador retorn: N/A, extern - Secció humectació: N/A - Certificació Eurovent - Assimilació a la norma VDI 6022 - Panells de xapa d'acer galvanitzat amb aïllament de poliuretà/llana mineral, espessor 50 mm, perfils d'AL de 40 mm i panells d'ac. galv. 1 mm (intern), 1 mm (extern) - Aïllament de poliuretà injectat/llana mineral - Llum interior en les seccions - Mides: 2.870 mm x 860 mm x 2.510 mm (LxAxH) - Pes: 950 kg Inclou el conjunt de lones antivibratòries, els interruptors d'aturada dels ventiladors, controladors EC dels ventiladors, reguladors de tensió pel control manual in-situ dels ventiladors en cas de falla del BMS, presostats de mesura de l'embrutament dels filtres i capilars (2 uts), i la suportació del climatitzador a la bancada mitjançant estructura metàl·lica. S'inclouen les tasques de desmuntatge per seccions per tal de fer entrega de material a obra, i encabir-lo dins de la sala tècnica, en cas necessari. Marca/Model: TROX/SERIE TKM50HE-PLUS-Ref. SALA CULTIUS Pta 1 CEK o equivalent. Completament instal·lat. | 13452.66 | 1 | 13452.66
01.03.03.02 | 2 | PN75-H7C3DM | u | Connexió d'enllaç hidràulic DN40 per a enllaç amb vàlvula de 2 vies d'equilibrat i de control dinàmic independent de la pressió, per a bateria de climatitzador, incloent conjunt de valvuleria de tall i control i altres elements amb pressió nominal PN16, amb part proporcional de canonada i aïllament, i incloent les tasques del muntatge entre elements i la connexió a la bateria corresponent. S'inclou: - 2 Vàlvules de tall manual, DN 40, tipus bola, amb connexió roscada - 1 Filtre colador, DN 40, connexió roscada - 1 Vàlvula d'equilibrat i ctrl dinàmic independent de la pressió, amb actuador proporcional, DN 40, 24 Vac, roscada, amb mesura de cabal i potència i comunicació Modbus RTU-TCP S'inclouen els punts de purga/aixetes de buidatge, i totes les tasques d'enllaç hidràulic i el conjunt d'accessoris i petit material que es requereixi, així com també tota senyalització de canonades, les tasques terminals de connexió elèctrica i de control, amb el cablejat elèctric corresponent instal·lat a l'interior de tub coarrugat lliure d'hal·lògens. Marca/Model: ARCO/GENEBRE/BELIMO-Energy Valve-evo+bac/TAC-SCHNEIDER o equivalent. Completament instal·lat. | 842.92 | 1 | 842.92
01.03.03.02 | 3 | PN75-H7C3CM | u | Connexió d'enllaç hidràulic DN32 per a enllaç amb vàlvula de 2 vies d'equilibrat i de control dinàmic independent de la pressió, per a bateria de fan-coil, incloent conjunt de valvuleria de tall i control i altres elements amb pressió nominal PN16, amb part proporcional de canonada i aïllament, i incloent les tasques del muntatge entre elements i la connexió a la bateria corresponent. S'inclou: - 2 Vàlvules de tall manual, DN 32, tipus bola, amb connexió roscada - 1 Filtre colador, DN 32, connexió roscada - 1 Vàlvula d'equilibrat i ctrl dinàmic independent de la pressió, amb actuador proporcional, DN 32, 24 Vac, roscada, amb mesura de cabal i potència i comunicació Modbus RTU-TCP S'inclouen els punts de purga/aixetes de buidatge, i totes les tasques d'enllaç hidràulic i el conjunt d'accessoris i petit material que es requereixi, així com també tota senyalització de canonades, les tasques terminals de connexió elèctrica i de control, amb el cablejat elèctric corresponent instal·lat a l'interior de tub coarrugat lliure d'hal·lògens. Marca/Model: ARCO/GENEBRE/BELIMO-Energy Valve-evo+bac/TAC-SCHNEIDER o equivalent. Completament instal·lat. | 743.76 | 3 | 2231.28
01.03.03.02 | 4 | EEKSR010 | ut | Silenciador rectangular de cel·les, ref. SIL, per instal·lacions de ventilació en execució exterior, de cel·les paralel·les, amb atenenuació entorn 12,5 dBA (250 Hz) per un cabal d'entre 2.730-2.200 m3/h, amb 2 cel·les de 200 mm d'espessor formades per marc de xapa d'acer i reforçades amb material de fibra de vidre resistent al foc Classe A1 i no inflamable segons norma EN 13501, de material aïllant biosoluble i higiènicament segur amb protecció mecànica addicional en xapa perforada. Dimensions; 600 mm x 300 mm (alt) x 500 mm (llarg). Incloent accessoris i suportació. S'inclou la pp. de l'estructura metàl·lica amb perfils d'AL de 10 x 10 mm o similar, així com també els peus de suport de tipus acústic. Marca/Model: TROX/XS-F/600x300x500-2x200-P o equivalent. Completament instal·lat. | 332.38 | 1 | 332.38
01.03.03.02 | 5 | EEUS0015 | ut | Suport metàl·lic, per suspendre silenciadors, màxim de 200 kg. Completament instal·lat. | 82.09 | 1 | 82.09
|  |  |  | TOTAL |  |  | 16941.33
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
|  | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
|  | Titol 3 (1) | 03 | ELEMENTS DE DIFUSIÓ
01.03.03.03 | 1 | EEKBRFM03 | ut | Filtre absolut compost per difusor microperforat de sostre, ref. DF3, format per carcassa d'acer pintat a la pols blanc, amb dispositiu de tanca estanca i amb dispositiu de prova d'estanqueïtat, difusor d'acer i filtre absolut classe H14 segons EN 1822. L'eficàcia del filtre serà del 99,995 % en assaig segons la DIN 24.183 i 350 Pa de pèrdua de càrrega inicial per un cabal de 90-120 l/s. S'inclou calaix porta-filtre, pressostat i led indicatiu de canvi de filtre. Marca/Model: TROX/TFC-SCH-FT-SPC-DLQL-600-D200 + filtre MFP-H14-MDF-535x535x78x64-PD-FNU-0-ST o equivalent. Completament instal·lat. | 564.34 | 5 | 2821.7
01.03.03.03 | 2 | EEKBRFM04 | ut | Filtre absolut compost per difusor microperforat de sostre, ref. DF4, format per carcassa d'acer pintat a la pols blanc, amb dispositiu de tanca estanca i amb dispositiu de prova d'estanqueïtat, difusor d'acer i filtre absolut classe H14 segons EN 1822. L'eficàcia del filtre serà del 99,995 % en assaig segons la DIN 24.183 i 350 Pa de pèrdua de càrrega inicial per un cabal de 125-200 l/s. S'inclou calaix porta-filtre, pressostat i led indicatiu de canvi de filtre. Marca/Model: TROX/TFC-SCH-FT-SPC-DLQL-680-D250 + filtre MFP-H14-MDF-610x610x78x64-PD-FNU-0-ST o equivalent. Completament instal·lat. | 658.05 | 1 | 658.05
01.03.03.03 | 3 | EEK2R001 | ut | Reixa d'extracció amb referència RE1, construïda en alumini, de 225 x 125 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret o sostre, amb entrada d'aire a 0º, regulació de cabal i premarc, acabat blanc, amb tots els seus elements de fixació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-MOD-H-F0-AG-225x125 o equivalent. Completament instal·lada. | 25.06 | 1 | 25.06
01.03.03.03 | 4 | EEK2R002 | ut | Reixa d'extracció amb referència RE2, construïda en alumini, de 325x125 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret o sostre, amb entrada d'aire a 0º, regulació de cabal i premarc, acabat blanc, amb tots els seus elements de fixació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-MOD-H-F0-AG-325x125 o equivalent. Completament instal·lada. | 30.96 | 6 | 185.76
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3690.57
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
|  | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
|  | Titol 3 (1) | 04 | DISTRIBUCIÓ D'AIGUA FREDA
01.03.03.04 | 1 | EJ7ACF001 | ut | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent de la xarxa hidràulica de climatització AF de l'edifici CEK, per mitjà de la connexió de canonades als muntants existents/distribució principal d'AF al CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 82.29 | 1 | 82.29
01.03.03.04 | 2 | EF925PGJ | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 50 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, s.4 - SDR 9 amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment. Marca/Model: ITALSAN/NIRON-FIBER BLUE o equivalent. Completament instal·lat. | 13.84 | 74 | 1024.16
01.03.03.04 | 3 | PFQ0-3L4A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Completament instal·lat. | 22.73 | 74 | 1682.02
01.03.03.04 | 4 | PE65-6YDO | m2 | Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis. Completament instal·lat. | 66.58 | 8 | 532.64
01.03.03.04 | 5 | PJMA-HAH3 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat. Completament instal·lat. | 21.08 | 2 | 42.16
01.03.03.04 | 6 | PEUE-6YPQ | u | Termòmetre de mercuri, amb beina d'1/2* de, d'esfera de 65 mm, de <= 120 °C, col·locat roscat. Completament instal·lat. | 26.95 | 2 | 53.9
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3417.17
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
|  | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
|  | Titol 3 (1) | 05 | DISTRIBUCIÓ D'AIGUA CALENTA
01.03.03.05 | 1 | EJ7ACC001 | ut | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent de la xarxa hidràulica de climatització AC de l'edifici CEK, per mitjà de la connexió de canonades als muntants existents/distribució principal d'AC al CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 73.76 | 1 | 73.76
01.03.03.05 | 2 | EF925PGF | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, s.4 - SDR9, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment. Marca/Model: ITALSAN/NIRON-FIBER BLUE o equivalent. Completament instal·lat. | 10.5 | 74 | 777
01.03.03.05 | 3 | PFQ0-3L0S | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Completament instal·lat. | 18.13 | 74 | 1341.62
01.03.03.05 | 4 | PJMA-HAH3 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat. Completament instal·lat. | 21.08 | 2 | 42.16
01.03.03.05 | 5 | PEUE-6YPQ | u | Termòmetre de mercuri, amb beina d'1/2* de, d'esfera de 65 mm, de <= 120 °C, col·locat roscat. Completament instal·lat. | 26.95 | 2 | 53.9
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2288.44
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
|  | Titol 3 | 04 | GASOS MEDICINALS
|  | Titol 3 (1) | 01 | XARXA OXIGEN
01.03.04.01 | 1 | EJ7AGO01 | ut | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent d'oxigen, per mitjà de la connexió a muntant/distribució existent d'oxigen a l'edifici CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 78.46 | 1 | 78.46
01.03.04.01 | 2 | PF55-6RYV | m | Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Completament instal·lat. | 12.71 | 24 | 305.04
01.03.04.01 | 3 | EJ7AG001 | m | Tasques de senyalització de canonades i vàlvules instal·lació de gasos medicinals, amb pintura, cinta adhesiva i etiquetes d'identificació; realitzat segons norma UNE-EN737-3 i codi de colors EN-739. Completament realitzat. | 1.39 | 24 | 33.36
01.03.04.01 | 4 | EN31G000 | ut | Vàlvula de bola d'acer inoxidable, per a muntatge roscat, de 15 mm de diàmetre, PN-20, amb ràcord roscat esquerra - dreta per a desmuntatge i joc d'accessoris d'unió a canonada de gas medicinal. Completament instal·lada. | 67.91 | 1 | 67.91
01.03.04.01 | 5 | EF5CPP001 | ut | Presa simple d'oxigen per a endoll ràpid de seguretat, amb vàlvula de pas, placa de protecció i distintiu del gas, segons UNE-EN 737-1. Marca/Model: HAYER/Std Hospital Clínic o equivalent. Completament instal·lada. | 97.62 | 2 | 195.24
|  |  |  | TOTAL |  |  | 680.01
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
|  | Titol 3 | 04 | GASOS MEDICINALS
|  | Titol 3 (1) | 02 | XARXA D'AIRE COMPRIMIT MEDICINAL
01.03.04.02 | 1 | EJ7AGM01 | ut | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent d'aire comprimit medicinal, per mitjà de la connexió a muntant/distribució existent d'aire comprimit medicinal a l'edifici CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 78.46 | 1 | 78.46
01.03.04.02 | 2 | PF55-6RYV | m | Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Completament instal·lat. | 12.71 | 24 | 305.04
01.03.04.02 | 3 | EJ7AG001 | m | Tasques de senyalització de canonades i vàlvules instal·lació de gasos medicinals, amb pintura, cinta adhesiva i etiquetes d'identificació; realitzat segons norma UNE-EN737-3 i codi de colors EN-739. Completament realitzat. | 1.39 | 24 | 33.36
01.03.04.02 | 4 | EN31G000 | ut | Vàlvula de bola d'acer inoxidable, per a muntatge roscat, de 15 mm de diàmetre, PN-20, amb ràcord roscat esquerra - dreta per a desmuntatge i joc d'accessoris d'unió a canonada de gas medicinal. Completament instal·lada. | 67.91 | 1 | 67.91
01.03.04.02 | 5 | EF5CMP01 | ut | Presa simple d'aire medicinal per a endoll ràpid de seguretat, amb vàlvula de pas, placa de protecció i distintiu del gas, segons UNE-EN 737-1. Marca/model: Air Liquide/Std Hospital Clínic o equivalent. Completament instal·lada. | 97.62 | 2 | 195.24
|  |  |  | TOTAL |  |  | 680.01
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
|  | Titol 3 | 04 | GASOS MEDICINALS
|  | Titol 3 (1) | 03 | XARXA DE BUIT
01.03.04.03 | 1 | EJ7AGB01 | ut | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent de buit, per mitjà de la connexió a muntant existent de buit a l'edifici CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 78.46 | 2 | 156.92
01.03.04.03 | 2 | PF55-6RYV | m | Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Completament instal·lat. | 12.71 | 12 | 152.52
01.03.04.03 | 3 | EJ7AG001 | m | Tasques de senyalització de canonades i vàlvules instal·lació de gasos medicinals, amb pintura, cinta adhesiva i etiquetes d'identificació; realitzat segons norma UNE-EN737-3 i codi de colors EN-739. Completament realitzat. | 1.39 | 12 | 16.68
01.03.04.03 | 4 | EF5CBP01 | ut | Presa simple de buit per a endoll ràpid de seguretat, amb vàlvula de pas, placa de protecció i distintiu del gas, segons UNE-EN 737-1. Marca/model: HAYER/Std Hospital Clínic o equivalent. Completament instal·lada. | 118.22 | 2 | 236.44
|  |  |  | TOTAL |  |  | 562.56
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
|  | Titol 3 | 04 | GASOS MEDICINALS
|  | Titol 3 (1) | 04 | XARXA DIÒXID DE CARBONI
01.03.04.04 | 1 | EJ7AGMD1 | ut | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent de diòxid de carboni, per mitjà de la connexió a muntant/distribució existent d'aire comprimit medicinal a l'edifici CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 78.46 | 4 | 313.84
01.03.04.04 | 2 | PF55-6RYV | m | Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Completament instal·lat. | 12.71 | 24 | 305.04
01.03.04.04 | 3 | EJ7AG001 | m | Tasques de senyalització de canonades i vàlvules instal·lació de gasos medicinals, amb pintura, cinta adhesiva i etiquetes d'identificació; realitzat segons norma UNE-EN737-3 i codi de colors EN-739. Completament realitzat. | 1.39 | 24 | 33.36
01.03.04.04 | 4 | EF5CMPC02 | ut | Presa simple de diòxid de carbonil per a endoll ràpid de seguretat, amb vàlvula de pas, placa de protecció i distintiu del gas, segons UNE-EN 737-1. Marca/model: Air Liquide/Std Hospital Clínic o equivalent. Completament instal·lada. | 97.62 | 8 | 780.96
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1433.2
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
|  | Titol 3 | 04 | GASOS MEDICINALS
|  | Titol 3 (1) | 05 | INSTAL. COMUNES
01.03.04.05 | 1 | EM11TD01 | u | Unitat fixa anallitzadora i de detecció de CO2, per a mesura d'entre 0 a 50.000 ppm, amb alarma llindar i control de monitorització continu, amb dues sortides de relé, i sortida analògica 4-20 mA, display visor i botonera, amb certificació ISO, per a muntatge mural. Muntada a l'interior d'envolment plàstica de protecció per a muntatge mural. Marca/Model: PCE Instruments/PCE-WMM-100-ICA(model homog. HCB) o equivalent. Completament instal·lat. | 430.29 | 2 | 860.58
01.03.04.05 | 2 | PMD7-H7KT | u | Sirena, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to, sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, grau de protecció IP 315, col·locada. Completament instal·lat. | 51.35 | 2 | 102.7
01.03.04.05 | 3 | EP43PCR | ut | Punt de connexió de control a sirena des de unitat de mesura de CO2 amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 16.15 | 2 | 32.3
|  |  |  | TOTAL |  |  | 995.58
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
|  | Titol 3 | 05 | CTRL I GESTIÓ SALA CULTIUS
01.03.05 | 1 | EG1AABS1 | ut | Armari metàl·lic per allotjament de Subestació SG-AMPL.PTA1-CEK de dimensions 600x500x200 mm (d'alt x ample x profunditat) de fixació mural amb porta cega i clau de tanca, sense borns de connexionat, i elements muntats amb cablejat intern dels busos de comunicacions i les alimenacions elèctriques dels elements del quadre. Inclou els equips suficients i carrils DIN per allotjar tots els punts de control de la subestació més un 20% per possibles ampliacions. També s'inclou: placa de montatge, trafo 100VA 230/24V, montatge equipament de gestió, magnetotèrmics de 2A I, magnetotèrmics de 10A II, base Schuko, base portafusibles. També s'inclou el connexionat als equips, bus intern i alimentació elèctrica a tots els elements interiors del quadre. Marca/Model: SCHNEIDER/ CRN + accessoris o equivalent. Completament instal·lat. | 396.68 | 0.35 | 138.84
01.03.05 | 2 | EPE1SBP1 | ut | Subestació de Gestió i Control SG-AMPL.PTA1-CEK, composada pels següents equips necessaris de control: - 1 ut. Font d'alimentació 24Vac/21-30Vdc del sistema. M/M: SCHNEIDER/ SXWPS24VX10001. - 1 ut. Base terminal per a Font d'alimentació. - 1 ut. Servidor d'Automatització amb CPU amb controlador de mòduls entrada/sortida i Servidor/Gestor de comunicacions. Incorpora Webserver i sortides de comunicacions LonMark/ TP/FT-10, BacNet, Modbus, DHCP/DNS, HTTP, NTP, SMTP, WebServices (SOAP, REST), autodireccionable i comunicable via Ethernet TCP/IP, alimentació per backplane i interfcace d'usuari Webstation inclosa. M/M: SCHNEIDER/ AS-P-S-SXWASPSBX10001. - 1 ut. Connector de grup, amb connectivitat amb Enterprise Server, per a 100 equips, 30 mòduls Ent/Sort. SCHNEIDER/ SXWSWXBU0000EN. SXWASPSBX10001. - 1 ut. Mòdul de comunicació Modbus entre servidors d'automatització AS-P-S i AS-P-NLS. SCHNEIDER/ SXWSWX000MBRTU. - 1 ut. Base terminal per a Servidor d'Automatització. SCHNEIDER/ SXWTBASW11002. - 2 ut. Mòdul Ent/sort. de 16 Entrades digitals, del tipus contacte o contador, protecció curtcircuit, alimentació backplane. M/M: SCHNEIDER/ SXWDI16XX10001. - 1 ut. Mòdul Ent/sort. de 16 Entrades Universals, per soportar entrades tipus contacte, contador i supervisada com voltatge, corrent, termistor i resistència. Alimentació backplane. M/M: SCHNEIDER/ SXWUI16XX10001 - 2 ut. Mòdul Ent/sort. de 12 Sortides digitals FormA (comú/NO), sortides de relé (fins a 2A), protecció curtcircuits, alimentació backplane. M/M: SCHNEIDER/ SXWDOA12X10001. - 3 ut. Mòdul Ent/sort. de 8 Sortides analògiques, de tensió o corrent configurable 0-20 mA o 0-10V de tensió d'entrada. M/M: SCHNEIDER/ SXWAO8XXX10001. - 8 ut. Bases terminals per a Mòduls Ent/Sort. M/M: SCHNEIDER/ SXWTBIOW110001. - 1 ut. Cable d'extensió tipus L de 1,5 metres entre mòduls i connectors. - 1 ut. Clip final per montatge en carril DIN. També s'inclouen relés, connectors i accessoris necessaris, així com el connexionat dels equips. Marca/Model: SCHNEIDER/ AS-P-S SPACELOGIC SERVER AUTOMATION SERVER PREMIUM SECURE BOOT o equivalent. Completament instal·lada. | 4118.48 | 0.65 | 2677.01
01.03.05 | 3 | EPE1ENT2 | ut | Unitat de control ambient de temperatura per a fan-coils, amb pantalla tàctil de 2.4'' color per la gestió de la informació i interacció amb l'usuari, inclou sonda de temperatura ambient en el seu interior tipus termistor NTC de 10 kOhms (a 25 ºC), amb funcions indicadores de mode, ajust de consignes (configurable +/- 1ºC a +/- 5ºC), sonda d'humitat i ajust manual de la ventilació. Amb base de doble port de comunicació RJ45. Instal·lat en caixa de plàstic ABS. Rang de lectura: 0-50ºC. Marca/Model: SCHNEIDER/SXWSBTXXXSXX+SXWSCDXSELXW (Frontal acabat Optimum White) o equivalent. Completament instal·lat. | 116.21 | 1 | 116.21
01.03.05 | 4 | EG1AEN06 | ut | Envolvent de plàstc amb tapa, per instal·lar en el seu interior el controlador de fancoil/split, per a muntatge superfície. Marca/Model: SCHNEIDER/MINI-PRAGMA-MIP10112 o equivalent. Completament instal·lat. | 22.04 | 1 | 22.04
01.03.05 | 5 | EEV3PD01 | ut | Pressostat diferencial per a filtres d'aire, amb una pressió ajustable entre 50 i 500 Pa de pressió diferencial entre preses de pressió. En caixa de material plàstic IP54, coberta de PC i membrana de silicona LSR. Marca/Model: SCHNEIDER/SPD910-1000Pa o equivalent. Completament instal·lat. | 58.48 | 7 | 409.36
01.03.05 | 6 | EEV3SD01 | ut | Sonda de pressió diferencial ambient pel control de pressió diferencial (sobrepressió-depressió), amb un rang de mesura entre 0 i 500 Pa, amb sortida analògica entre 0 i 10V. Incloent capilars de PVC flexible i dos connectors de plàstic. Incloent caixa de plàstic IP-55. Marca/Model: SCHNEIDER/EPP301LCD-100/300/500Pa o equivalent. Completament instal·lada. | 119.09 | 3 | 357.27
01.03.05 | 7 | EEV3MH01 | ut | Pressostat diferencial per a lectura de sobrepressions-depressions entre estances, per a rang de mesures -60 a +60 Pa, entre preses de pressió. Contrucció cos metàl·lic, visor plàstic IP.55 i medi aquós. Marca/Model: DWYER/MAGNEHELIC-3000 o equivalent. Completament instal·lat. | 192.91 | 3 | 578.73
01.03.05 | 8 | EEV3SCM2 | ut | Sonda multiparamètrica de CO2, temperatura, humitat relativa, partícules en suspensió PM i partícules de compostos orgànics volàtiles VOC, per a conductes d'aire, amb sensor de CO2 tipus NDIR, sensor de temperatura tipus Termistor NTC 1,8 kOhms, amb rang de lectura entre -15 i +60 °C, humitat relativa amb rangs d'utilització entre 0 i 95%, rang de mesura de CO2 d'entre 0 i 5.000 ppm, i amb sensor medidor làser de dispersió de partícula per una precisió del +/- 15%. Amb sortides analògiques entre 0-10 Vcc i 4-20mA. Instal·lada dins de caixa de policarbonat IP65. Marca/Model: SCHNEIDER/SCD2XP2AVP o equivalent. Completament instal·lada. | 437.38 | 4 | 1749.52
01.03.05 | 9 | EEV3PA01 | ut | Sonda de pressió diferencial i de velocitat per a conductes d'aire, amb un rangs de mesura de pressions entre 0..1000/ 0..1500/ 0..3000 Pa, amb sortida analògica entre 0-10 Vcc. Instal·lada dins de caixa de policarbonat IP65. Marca/Model: SCHNEIDER/EPP302LCD o equivalent. Completament instal·lada. | 129.85 | 2 | 259.7
01.03.05 | 10 | EEV3A10A | ut | Actuador rotatiu tot-res/proporcional per a comportes d'aire 20 Nm, sense molla de retorn, amb senyal de control a 0-10 V alimentat a 24 V. Amb direcció de rotació sel·leccionable, indicació posició mecànica,placa base d'acer i cable de conexió de 0,9m, IP54. Marca/Model: SCHNEIDER/ MD20A-24-8751029000 o equivalent. Completament instal·lat. | 133.45 | 5 | 667.25
01.03.05 | 11 | EP42PTT3 | ut | Punt de connexió directe de veu/dades directe a termòstat (sense mecanisme i amb presa terminal) des de controlador incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6a segons norma ISO/IEC 11801 2a edició, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en fals sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a distribuïdor estesa per safata. S'inclou presa terminal instal·lada segons indicacions de l'HCB. Marca/Model: SYSTIMAX/3091B GigaSPEED X10D LSZH o equivalent. Completament instal·lat. | 16.47 | 1 | 16.47
01.03.05 | 12 | EP43PC5F | ut | Punt de connexió de control a sonda de CO2 des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 34 | 2 | 68
01.03.05 | 13 | EP43PC62 | ut | Punt de connexió de control a actuador de comporta d'aire exterior, central y by-pass des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 sense pantalla, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 22.97 | 5 | 114.85
01.03.05 | 14 | EP43PC63 | ut | Punt de connexió de control a actuador de vàlvulad'equilibrat i control dinàmic des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 sense pantalla, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 28.07 | 3 | 84.21
01.03.05 | 15 | EP43PE6F | ut | Punt de connexió de control a unitat mesuradora-analitzadora de CO2 des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 31.87 | 1 | 31.87
01.03.05 | 16 | EP43PC6F | ut | Punt de connexió de control a sonda de pressió diferencial des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 30.62 | 3 | 91.86
01.03.05 | 17 | EP43PC58 | ut | Punt de connexió de control a comandament motor EC des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en el controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 32.03 | 2 | 64.06
01.03.05 | 18 | EP43PC6D | ut | Punt de connexió de control a pressostat diferencial des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 18.97 | 7 | 132.79
01.03.05 | 19 | EP43PC51 | m | Cable de bus de comunicacions Modbus RTU d'enllaç d'unitats de mesura elèctrica, comportes d'aire VAV, sondes multiparamètrics, etc. amb els controladors de la subestació de gestió, amb cable 2x1x0,8 mm2, amb pantalla de coure estanyat, aïllament de poliolefines i coberta plàstica lliure d'halogens. També s'inclou parat proporcional de tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants. Completament instal·lat. | 3.29 | 25 | 82.25
01.03.05 | 20 | EP42PCX3 | ut | Punt de connexió directe de veu/dades directe a equip (sense mecanisme i amb presa terminal) incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6a segons norma ISO/IEC 11801 2a edició, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en fals sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a distribuïdor estesa per safata. S'inclou presa terminal instal·lada segons indicacions de l'HCB. Marca/Model: SYSTIMAX/3091B GigaSPEED X10D LSZH o equivalent. Completament instal·lat. | 50.11 | 1 | 50.11
01.03.05 | 21 | EP42CC01 | ut | Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i emissió de certificats de la qualitat de la transmisió d'acord amb la classe de l'enllaç i categoría dels seus components. Completament realitzat. | 3.72 | 1 | 3.72
01.03.05 | 22 | EP43GT01 | ut | Gràfic tipus esquema en color amb un mínim de 20 punts actius. Completament instal·lat. | 81.89 | 5 | 409.45
01.03.05 | 23 | EP43GT02 | ut | Gràfic tipus planta en color amb un mínim de 20 punts actius. Completament instal·lat. | 108.19 | 5 | 540.95
01.03.05 | 24 | EP43PGW3 | ut | Treballs de programació i posada en marxa del sistema de gestió tècnica i control S.Blanques CEK, incloent programació del desenvolupament de forma consensuada amb Direcció Facultativa, replanteig tècnic corresponent a les arquitectures de l'edifici. També s'inclou la programació de controladors, implantació de regulacions, automatitzacions i gestió del sistema, disseny de les pantalles gràfiques de supervisió amb punts d'interacció amb el sistema per als llocs de control centrals. Verificació del correcte funcionament del sistema de control de climatització, i un curs de formació per el personal designat a la explotació del sistema. També s'inclouen els treballs de seguiment execució instal·lacions del fabricant i despeses de viatge i dietes. Inclou la sessió de formació al client. Marca/Model: SIAC-SCHNEIDER o equivalent. Completament instal·lat. | 1810.82 | 0.6 | 1086.49
|  |  |  | TOTAL |  |  | 9753.01
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
|  | Titol 3 | 06 | TREBALLS PREVIS i RECONSTRUCCIONS
01.03.06 | 1 | E1KA0077B | ut | Tasques de desmuntatge de les instal·lacions existents de Sanejament, Lampisteria i Climatització i ventilació, Gasos medicinals, i Control i gestió a l'àrea afectada per l'obra, amb càrrega, transport i descàrrega a abocador autoritzat (prèvia conformitat del Dpt Manteniment) o magatzem que indiqui la Direcció Facultativa o la propietat. S'inclou el desmuntatge de totes les instal·lacions objecte afectades i la seva readequació si fós el cas, per tal de deixar en condicions correctes per un inici d'actuacions d'obra reglamentàries les instal·lacions de sales, estances, àrees diàfanes de l'obra. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. El preu que s'hi assigna és preu fix, sense possibilitats d'aplicar-hi baixes inferiors al preu indicat. | 423.06 | 1 | 423.06
01.03.06 | 2 | E1KA0080A | ut | Tasques de desmuntatge, adequació i i recol·lació d'estesa de canonades i safates existents, per a millorar el posicionament i muntatge del nou CL-CULTIUS dins del recinte tècnic, re-connectant els serveis afectats i fent les corresponents omplertes i posades en marxa i comprovacions parcials. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra, així com la neteja interior de conductes posterior a les actuacions i proves de pressió d'aire que la DO/DE consideri necessàries. Completament realitzat. | 359.53 | 1 | 359.53
|  |  |  | TOTAL |  |  | 782.59
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
|  | Titol 3 | 07 | DIVERSOS
01.03.07 | 1 | E1KA0009 | ut | Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions entre sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes: Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN 1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb material ignífug. Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector. Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a base de silicones intumescents. Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions. Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació de la Direcció Faculativa i Executiva de l'obra. Completament realitzat. | 155.54 | 1 | 155.54
01.03.07 | 2 | E1KA0011 | ut | Legalització de totes les instal·lacions que es vegin afectades en aquest capítol dels pressupostos, incloent la preparació i visats de projectes en el Col·legi Professional corresponent i la presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats Col·laboradores, inclús l'abonament de les taxes corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius que s'hagin de realitzar amb qualsevol organisme oficial per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'Indústria davant la presentació de l'expedient. Completament realitzat. | 325 | 1 | 325
01.03.07 | 3 | E1KA0012 | ut | PA a justificar per a la realització de les connexions i obres provisionals necessàries per garantir el normal funcionament de la resta de l'edifici, així com el compliment de les mesures per a la prevenció d'infeccions nosocomials en la realització d'obres en els centres sanitaris de l'Institut Català de la Salut. | 235 | 1 | 235
01.03.07 | 4 | E1KA0021A | ut | Partida no susceptible de baixa econòmica a lliure disposició de la propietat. La partida s'implementa i es computa d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa i executiva de l'obra. Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | 1000 | 1 | 1000
01.03.07 | 5 | E1KA0010 | ut | Preparació de tota la documentació d'obra de les instal·lacions segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F., comprenent: Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F. Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (3 còpies aprovades per la D.F.). Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 còpies aprovades per la D.F.). Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (3 còpies aprovades per la D.F.). Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | 415 | 1 | 415
01.03.07 | 6 | E1KAQ00FORA | ut | Realització de les tasques corresponents al Control de Qualitat i proves en les instal·lacions i sistemes que s’indiquen a continuació, per part de Laboratori homologat extern a validar per la Propietat, incloent conjunt de proves normatives i complementàries, tasques de suport d'equilibrat i posada en marxa, i regulació sistemàtica segons protocols de funcionament del fabricant i del departament de Manteniment/Infraestructures de l'Hospital Clínic, i direccions DF/DE de l'obra. Preparació de tota la documentació resultat de les tasques del Control de Qualitat, proves i medicions fetes a la obra, segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F. i fitxes incloses al projecte, comprenent: Documentació final d'obra: proves realitzades, resultats de les proves, sessions realtzades, comparatiu normatiu i energètic. Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | 0 | 1 | 0
01.03.07 | 7 | E1KAQL1FORA | ut | Realització de les tasques per part de Laboratori homolgat, per la obtenció del certificat ISO conforme als nivells ISO previstos (en modes sobrepressió i depressió), incloent tasques de control i amidament de partícules, cabals d'aire i sobrepressions, amb inclusió de totes les proves normatives i complementàries per tal d'obtenir la validació, amb el número i totalitat de sessions necessàries a tals efecte per obtenir la conformitat tècnica del conjunt. S'inclouen les tasques de neteja dels materials i sistemes instal·lats, com ara la neteja interior de canonades i conductes d'aire i d'elements terminals de difusió, a efectuar de forma prèvia a cada sessió. Preparació de tota la documentació resultat de les tasques del Certificació ISO i Control de partícules, amb les proves i medicions fetes a la obra, segons procediments del Laboratori. S'inclourà a la documentació final d'obra: proves realitzades, resultats de les proves, sessions realtzades, resultats i homologació obtinguda. El preu que s'hi assigna és preu fix, sense possibilitats d'aplicar-hi baixes inferiors al preu indicat. Completament realitzat. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2130.54
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
|  | Titol 3 | 08 | GESTIÓ RESIDUS
01.03.08 | 1 | E1KA0029A | ut | PA a justificar corresponent a l'abonament íntegre per a la gestió de residus. | 340 | 1 | 340
|  |  |  | TOTAL |  |  | 340
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
|  | Titol 3 | 09 | SEGURETAT I SALUT
|  | Titol 3 (1) | 01 | PROTECCIONS INDIVIDUALS
01.03.09.01 | 1 | P1477-65LG | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 6.18 | 3 | 18.54
01.03.09.01 | 2 | P147Z-FITK | u | Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 8.79 | 3 | 26.37
01.03.09.01 | 3 | P147Y-EPWX | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 0.23 | 9 | 2.07
01.03.09.01 | 4 | P147O-EPWY | u | Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 | 0.69 | 9 | 6.21
01.03.09.01 | 5 | P147L-EQDA | u | Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell | 1.57 | 6 | 9.42
01.03.09.01 | 6 | P1474-65MZ | u | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica | 24.2 | 3 | 72.6
01.03.09.01 | 7 | P1483-EQED | u | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 6.28 | 3 | 18.84
01.03.09.01 | 8 | P148B-EQEK | u | Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 | 8.38 | 3 | 25.14
01.03.09.01 | 9 | P1489-FIGN | u | Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | 13.81 | 3 | 41.43
01.03.09.01 | 10 | P148D-EQEQ | u | Samarreta de treball, de cotó | 2.76 | 3 | 8.28
01.03.09.01 | 11 | P1480-FK75 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 15.83 | 3 | 47.49
01.03.09.01 | 12 | PBBC-65LC | u | Senyal manual per a senyalista | 13.53 | 3 | 40.59
|  |  |  | TOTAL |  |  | 316.98
|  | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
|  | Titol 3 | 09 | SEGURETAT I SALUT
|  | Titol 3 (1) | 02 | PROTECCIONS COL·LECTIVES
01.03.09.02 | 1 | PBBL-56GK | u | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs | 20.6 | 1 | 20.6
01.03.09.02 | 2 | PBC5-56GM | u | Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària | 4.49 | 1 | 4.49
01.03.09.02 | 3 | PBBA-EOJE | u | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 33.23 | 1 | 33.23
01.03.09.02 | 4 | PBBJ-5674 | u | Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 59.39 | 1 | 59.39
01.03.09.02 | 5 | PBBJ-5677 | u | Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 65.09 | 1 | 65.09
|  |  |  | TOTAL |  |  | 182.8
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 109176.89

## T-DIM
|  |  |  | LABORATORIS PTA1 CEK LOT III | LABORATORIS PTA1 CEK LOT III | LABORATORIS PTA1 CEK LOT III | LABORATORIS PTA1 CEK LOT III
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 01 | SALA FAGOS
| N | Titol 3 | 01 | SANEJAMENT
01.01.01.001 | L | PD19-49M6 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró. Completament instal·lat. | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró. Completament instal·lat. | 6
SALA FAGOS |  | 6 |  |  |  | 6
01.01.01.002 | L | PD17-47HE | m | Baixant de tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Completament instal·lat. | Baixant de tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Completament instal·lat. | 5
SALA FAGOS/GENERALS |  | 5 |  |  |  | 5
01.01.01.003 | L | E1KA0100S | ut | Tasques d'adequació de la posició del traçat actual de col·lectors penjats pre-existents, realitzant el tall, adequació de la posició del traçat en horitzontal i també en alçada, i reconnexió, per tal de coordinar-se amb la nova instal·lació de safates, conductes d'aire, unitats interiors de climatització i resta de nous sistemes. S'inclou la p.p de tub, colzes, accessoris varis, i elements de subjecció i petit material necessari. S'inclou el desmuntatge de totes les instal·lacions objecte afectades i la seva readequació, per tal de deixar en condicions reglamentàries les instal·lacions futures a instal·lar. S'inclouen les tasques d'ajust dels creuaments entre les instal·lacions existents i les noves instal·lacions a realitzar. S'inclou les tasques, material i conjunt d'actuacions per tal de subsanar deficiències tècniques i normatives pre-existents. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i odres DO/DE de l'obra i de la propietat. Completament realitzat. Cal contemplar que aquestes tasques es poden realitzar en horari de cap de setmana i en horari de torn nocturn en darrera instància, sense que aquest requeriment impliqui una pujada de preu del cost de la partida. | Tasques d'adequació de la posició del traçat actual de col·lectors penjats pre-existents, realitzant el tall, adequació de la posició del traçat en horitzontal i també en alçada, i reconnexió, per tal de coordinar-se amb la nova instal·lació de safates, conductes d'aire, unitats interiors de climatització i resta de nous sistemes. S'inclou la p.p de tub, colzes, accessoris varis, i elements de subjecció i petit material necessari. S'inclou el desmuntatge de totes les instal·lacions objecte afectades i la seva readequació, per tal de deixar en condicions reglamentàries les instal·lacions futures a instal·lar. S'inclouen les tasques d'ajust dels creuaments entre les instal·lacions existents i les noves instal·lacions a realitzar. S'inclou les tasques, material i conjunt d'actuacions per tal de subsanar deficiències tècniques i normatives pre-existents. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i odres DO/DE de l'obra i de la propietat. Completament realitzat. Cal contemplar que aquestes tasques es poden realitzar en horari de cap de setmana i en horari de torn nocturn en darrera instància, sense que aquest requeriment impliqui una pujada de preu del cost de la partida. | 1
SALA FAGOS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.004 | L | EMNC001F | ut | Collarí per a segellat de canonada de baixants/col·lectors plàstics, DN110, EI-120. Marca/Model: PROMAT o equivalent. Completament instal·lat. | Collarí per a segellat de canonada de baixants/col·lectors plàstics, DN110, EI-120. Marca/Model: PROMAT o equivalent. Completament instal·lat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 01 | SALA FAGOS
| N | Titol 3 | 02 | AIGUA SANITÀRIA
| N | Titol 3 (1) | 01 | XARXA AFS
01.01.02.01.001 | L | PF56-FJJG | m | Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Completament instal·lat. | Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Completament instal·lat. | 9
PTA 1-Derivació rentaülls |  | 3 |  |  |  | 3
PTA 1-Acc. pedals |  | 6 |  |  |  | 6
01.01.02.01.002 | L | PFQ0-3KRT | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Completament instal·lat. | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Completament instal·lat. | 9
PTA 1-Derivació rentaülls |  | 3 |  |  |  | 3
PTA 1-Acc. pedals |  | 6 |  |  |  | 6
01.01.02.01.003 | L | EDF5R1003 | ut | Tasques d'execució i connexionat d'alimentació a rentaülls AFS compostes per part proporcional de canonades de coure, accessoris i suports des de la xarxa general d'escomesa als locals i dels diàmetres compresos indicats a plànols, incloent la part proporcional d'aïllament d'escuma elastomèrica en trams horitzontals vistos i p.p de tub coarrugat plàstic flexible en trams encastats. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | Tasques d'execució i connexionat d'alimentació a rentaülls AFS compostes per part proporcional de canonades de coure, accessoris i suports des de la xarxa general d'escomesa als locals i dels diàmetres compresos indicats a plànols, incloent la part proporcional d'aïllament d'escuma elastomèrica en trams horitzontals vistos i p.p de tub coarrugat plàstic flexible en trams encastats. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 1
SALA FAGOS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.01.004 | L | EJ2ZE131 | u | Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada roscada de 1/2´´. S'inclouen les vàlvules d'esquadra d'enllaç terminal a aixeta i p.p. de flexo. Completament instal·lat. | Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada roscada de 1/2´´. S'inclouen les vàlvules d'esquadra d'enllaç terminal a aixeta i p.p. de flexo. Completament instal·lat. | 1
SALA FAGOS-Rentaülls |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 01 | SALA FAGOS
| N | Titol 3 | 02 | AIGUA SANITÀRIA
| N | Titol 3 (1) | 02 | APARELLS SANITARIS
01.01.02.02.001 | L | EJ2AR0002 | ut | Pedal amb mecanisme per accionament de peu per a aixeta de laboratori, pas per a canonada DN15, amb accessoris de muntatge i subjecció al terra. Marca/Model: PRESTO/23400 o equivalent. Completament instal·lat. | Pedal amb mecanisme per accionament de peu per a aixeta de laboratori, pas per a canonada DN15, amb accessoris de muntatge i subjecció al terra. Marca/Model: PRESTO/23400 o equivalent. Completament instal·lat. | 2
SALA FAGOS |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 01 | SALA FAGOS
| N | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
| N | Titol 3 (1) | 01 | DISTRIBUCIÓ D'AIRE
01.01.03.01.001 | L | EE52Q24A | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1.0 mm, amb unió de marc cargolat metu i clips, muntat adossat amb suports, amb especificació d'estanqueïtat en el cas d'aplicació clínica-hospitalària amb juntes reforçades, i amb proves d'estanqueïtat normatives afegides. Completament instal·lat. | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1.0 mm, amb unió de marc cargolat metu i clips, muntat adossat amb suports, amb especificació d'estanqueïtat en el cas d'aplicació clínica-hospitalària amb juntes reforçades, i amb proves d'estanqueïtat normatives afegides. Completament instal·lat. | 68
SALA FAGOS |  | 23 |  |  |  | 23
PASSADÍS A FAGOS |  | 24 |  |  |  | 24
RECINTE TÈCNIC-FAGOS |  | 15 |  |  |  | 15
RECINTE TÈCNIC-PRESA EXT |  | 6 |  |  |  | 6
01.01.03.01.002 | L | PE42-488Y | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb marc cargolat metu, muntat superficialment. Completament instal·lat. | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb marc cargolat metu, muntat superficialment. Completament instal·lat. | 0.5
SALA FAGOS |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
01.01.03.01.003 | L | PE42-48TQ | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb marc cargolat metu, muntat superficialment. Completament instal·lat. | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb marc cargolat metu, muntat superficialment. Completament instal·lat. | 1.5
SALA FAGOS |  | 1.5 |  |  |  | 1.5
01.01.03.01.004 | L | PE42-48TS | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb marc cargolat metu, muntat superficialment. Completament instal·lat. | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb marc cargolat metu, muntat superficialment. Completament instal·lat. | 1.5
SALA BACTERIS |  | 1 |  |  |  | 1
SALA CULTIUS |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
01.01.03.01.005 | L | PE63-6PF9 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit. Completament instal·lat. | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit. Completament instal·lat. | 35
SALA FAGOS |  | 13 |  |  |  | 13
PASSADÍS A FAGOS |  | 12 |  |  |  | 12
RECINTE TÈCNIC-FAGOS |  | 10 |  |  |  | 10
01.01.03.01.006 | L | PE63-6PFU | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit. Completament instal·lat. | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit. Completament instal·lat. | 3
RECINTE TÈCNIC-PRESA EXT |  | 3 |  |  |  | 3
01.01.03.01.007 | L | EE52RT01 | ut | Formació de registre a conducte rectang/circular, perfils per implementar tapa, tapa tipus metu, mides segons la DF/DO de l'obra i propietat, amb unió marc cargolat i clips, amb suports. Completament instal·lat. | Formació de registre a conducte rectang/circular, perfils per implementar tapa, tapa tipus metu, mides segons la DF/DO de l'obra i propietat, amb unió marc cargolat i clips, amb suports. Completament instal·lat. | 5
SALA FAGOS |  | 2 |  |  |  | 2
PASSADÍS A FAGOS |  | 1 |  |  |  | 1
RECINTE TÈCNIC-FAGOS |  | 2 |  |  |  | 2
01.01.03.01.008 | L | EEKQR001 | ut | Comporta de regulació de cabal, ref. CR1, de 122 mm de diàmetre, autorregulable mecànicament amb tanca total, amb tots els seus elements de fixació. Marca/Model: TROX/RN-125 o equivalent. Completament instal·lat. | Comporta de regulació de cabal, ref. CR1, de 122 mm de diàmetre, autorregulable mecànicament amb tanca total, amb tots els seus elements de fixació. Marca/Model: TROX/RN-125 o equivalent. Completament instal·lat. | 2
SALA FAGOS |  | 2 |  |  |  | 2
01.01.03.01.009 | L | EEKQR002 | ut | Comporta de regulació de cabal, ref. CR2, de 160 mm de diàmetre, autorregulable mecànicament amb tanca total, amb tots els seus elements de fixació. Marca/Model: TROX/RN160 o equivalent. Completament instal·lat. | Comporta de regulació de cabal, ref. CR2, de 160 mm de diàmetre, autorregulable mecànicament amb tanca total, amb tots els seus elements de fixació. Marca/Model: TROX/RN160 o equivalent. Completament instal·lat. | 4
SALA FAGOS |  | 4 |  |  |  | 4
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 01 | SALA FAGOS
| N | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
| N | Titol 3 (1) | 02 | TRENS VENTILACIÓ
01.01.03.02.001 | L | EEJBR15A | ut | Climatitzador d'aire per a impulsió a sala blanca Sala de Fagos, de tipus vertical amb tren únic, amb cabal nominal d'impulsió de 781 m3/h, garantint 23 mov/h segons recomanacions ISPE en consideració de classe ISO-7, de construcció higiènica i execució interior, construcció amb panells de xapa galzanitzada acabada interiorment amb seccions constructives en acer inoxidable higiènic AISI 304, estructura amb perfils de 40 mm d'alumini i panells amb espessor de 50 mm, amb bateries de fred i calor construïdes amb tub de coure i aletes d'alumini, etapes de filtratge segons UNE-EN 779 F7+F9, amb ventilador plug-fan amb controlador EC (amb capçal de control inclòs), sense silenciadors, safata de condensats d'acer inoxidable, amb les següents característiques: - Tipus de ventiladors: plug-fan - Nº de ventiladors tren impulsió: 1 ut, de cabal variable, amb control EC - Amb controlador EC cabal variable (ajust pressió-cabal, correcció pdc filtres i control de la sobrepressió) - Cabal de ventilació d'impulsió: 781 m3/h - Pressió disponible: 575 Pa - Recuperador de plaques: N/A - Comporta entrada aire exterior: N/A - Comporta impulsió/mescla: N/A - Bateria de fred: 10,5 kW - Nº de files de bateria de fred: 8 - Bateria de calor: 8,5 kW - Nº de files de bateria de calor: 6 - Etapa pre-filtres: classe ISO 16890 Coarse 50% -G4- - Etapa filtres: classe ISO 16890 ePM1 55% -F7- - Etapa filtre final: classe ISO 16890 ePM1 80% -F9- - Secció de mescla: N/A - Pènum d'aportació: Inclòs - Silenciador impulsió: N/A - Silenciador retorn: N/A - Secció humectació: N/A - Certificació Eurovent - Assimilació a la norma VDI 6022 - Panells de xapa d'acer galvanitzat amb aïllament de poliuretà/llana mineral, espessor 50 mm, perfils d'AL de 40 mm i panells d'ac. galv. 1 mm (intern), 1 mm (extern) - Aïllament de poliuretà injectat/llana mineral - Llum interior en les seccions: N/A - Mides: 900 mm x 550 mm x 2.100 mm (LxFxH) - Pes: 210 kg Inclou el conjunt de lones antivibratòries, els interruptors d'aturada dels ventiladors, controladors EC dels ventiladors, reguladors de tensió pel control manual in-situ dels ventiladors en cas de falla del BMS, presostats de mesura de l'embrutament dels filtres i capilars (3 uts), i la suportació del climatitzador a la bancada/estructura penjada mitjançant estructura metàl·lica. S'inclouen les tasques de desmuntatge per seccions per tal de fer entrega de material a obra, i encabir-lo dins del fals sostre, en cas necessari. Les bateries de fred i calor es muntaran separades 30 cm entre elles. La bancada de suportació de xapa ha de ser de tipus cargolada per tal d'extreure les bateries fàcilment i poder realizar les tasques de manteniment i neteja sense cap dificultat. Existència de registre de neteja entre bateries. Marca/Model : DECACLIMA/GC1.5V109H179HO-Ref. SALA FAGOS CEK o equivalent. Completament instal·lat. | Climatitzador d'aire per a impulsió a sala blanca Sala de Fagos, de tipus vertical amb tren únic, amb cabal nominal d'impulsió de 781 m3/h, garantint 23 mov/h segons recomanacions ISPE en consideració de classe ISO-7, de construcció higiènica i execució interior, construcció amb panells de xapa galzanitzada acabada interiorment amb seccions constructives en acer inoxidable higiènic AISI 304, estructura amb perfils de 40 mm d'alumini i panells amb espessor de 50 mm, amb bateries de fred i calor construïdes amb tub de coure i aletes d'alumini, etapes de filtratge segons UNE-EN 779 F7+F9, amb ventilador plug-fan amb controlador EC (amb capçal de control inclòs), sense silenciadors, safata de condensats d'acer inoxidable, amb les següents característiques: - Tipus de ventiladors: plug-fan - Nº de ventiladors tren impulsió: 1 ut, de cabal variable, amb control EC - Amb controlador EC cabal variable (ajust pressió-cabal, correcció pdc filtres i control de la sobrepressió) - Cabal de ventilació d'impulsió: 781 m3/h - Pressió disponible: 575 Pa - Recuperador de plaques: N/A - Comporta entrada aire exterior: N/A - Comporta impulsió/mescla: N/A - Bateria de fred: 10,5 kW - Nº de files de bateria de fred: 8 - Bateria de calor: 8,5 kW - Nº de files de bateria de calor: 6 - Etapa pre-filtres: classe ISO 16890 Coarse 50% -G4- - Etapa filtres: classe ISO 16890 ePM1 55% -F7- - Etapa filtre final: classe ISO 16890 ePM1 80% -F9- - Secció de mescla: N/A - Pènum d'aportació: Inclòs - Silenciador impulsió: N/A - Silenciador retorn: N/A - Secció humectació: N/A - Certificació Eurovent - Assimilació a la norma VDI 6022 - Panells de xapa d'acer galvanitzat amb aïllament de poliuretà/llana mineral, espessor 50 mm, perfils d'AL de 40 mm i panells d'ac. galv. 1 mm (intern), 1 mm (extern) - Aïllament de poliuretà injectat/llana mineral - Llum interior en les seccions: N/A - Mides: 900 mm x 550 mm x 2.100 mm (LxFxH) - Pes: 210 kg Inclou el conjunt de lones antivibratòries, els interruptors d'aturada dels ventiladors, controladors EC dels ventiladors, reguladors de tensió pel control manual in-situ dels ventiladors en cas de falla del BMS, presostats de mesura de l'embrutament dels filtres i capilars (3 uts), i la suportació del climatitzador a la bancada/estructura penjada mitjançant estructura metàl·lica. S'inclouen les tasques de desmuntatge per seccions per tal de fer entrega de material a obra, i encabir-lo dins del fals sostre, en cas necessari. Les bateries de fred i calor es muntaran separades 30 cm entre elles. La bancada de suportació de xapa ha de ser de tipus cargolada per tal d'extreure les bateries fàcilment i poder realizar les tasques de manteniment i neteja sense cap dificultat. Existència de registre de neteja entre bateries. Marca/Model : DECACLIMA/GC1.5V109H179HO-Ref. SALA FAGOS CEK o equivalent. Completament instal·lat. | 1
PTA 1-Recinte tècnic |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.03.02.002 | L | EEM3V0021 | ut | Tren d'extracció d'aire de Sala de Fagos, de tipus horitzontal amb tren únic, amb cabal nominal d'extracció de 1.170 m3/h, garantint 34 mov/h segons recomanacions ISPE en consideració de classe ISO-7, de construcció higiènica i execució interior, construcció amb panells de xapa galzanitzada acabada interiorment amb seccions constructives en acer inoxidable higiènic AISI 304, estructura amb perfils de 40 mm d'alumini i panells amb espessor de 50 mm, amb inclusió de filtre compacte M5 i filtre absolut HEPA H14 segons norma EN1822, amb ventilador plug-fan amb controlador EC (amb capçal de control inclòs), amb silenciador integrat amb cel·les recobertes de fibra de vidre biosoluble i higiènicament segur, amb les següents característiques: - Tipus de ventiladors: plug-fan - Nº de ventiladors tren extracció: 1 ut, de cabal variable, amb control EC - Amb controlador EC cabal variable (ajust pressió-cabal, correcció pdc filtres i control de la sobrepressió) - Cabal de ventilació d'impulsió: 1.170 m3/h - Pressió disponible: 950 Pa - Etapa pre-filtres: classe ISO 16890 Coarse 50% -M5- - Etapa filtre final: HEPA H14, segons norma EN1822 - Silenciador extracció: Intern, 1.000 m3/h, 18 dBA a 250 Hz, Long. 600 mm - Certificació Eurovent - Assimilació a la norma VDI 6022 - Panells de xapa d'acer galvanitzat amb aïllament de poliuretà/llana mineral, espessor 50 mm, perfils d'AL de 40 mm i panells d'ac. galv. 1 mm (intern), 1 mm (extern) - Aïllament de poliuretà injectat/llana mineral - Llum interior en les seccions: N/A - Mides: 2.396 mm x 800 mm x 650 mm (LxAxH) - Pes: 210 kg Inclou el conjunt de lones antivibratòries, els interruptors d'aturada dels ventiladors, controladors EC dels ventiladors, reguladors de tensió pel control manual in-situ dels ventiladors en cas de falla del BMS, presostats de mesura de l'embrutament dels filtres i capilars (2 uts), i la suportació de l'extractor a la bancada/estructura penjada mitjançant estructura metàl·lica. S'inclouen les tasques de desmuntatge per seccions per tal de fer entrega de material a obra, i encabir-lo dins del fals sostre, en cas necessari. La bancada de suportació de xapa ha de ser de tipus cargolada per tal de poder realizar les tasques de manteniment i neteja sense cap dificultat. Existència de registre de neteja. Marca/Model : DECACLIMA/GC1.5H514-Ref. SALA FAGOS CEK o equivalent. Completament instal·lat. | Tren d'extracció d'aire de Sala de Fagos, de tipus horitzontal amb tren únic, amb cabal nominal d'extracció de 1.170 m3/h, garantint 34 mov/h segons recomanacions ISPE en consideració de classe ISO-7, de construcció higiènica i execució interior, construcció amb panells de xapa galzanitzada acabada interiorment amb seccions constructives en acer inoxidable higiènic AISI 304, estructura amb perfils de 40 mm d'alumini i panells amb espessor de 50 mm, amb inclusió de filtre compacte M5 i filtre absolut HEPA H14 segons norma EN1822, amb ventilador plug-fan amb controlador EC (amb capçal de control inclòs), amb silenciador integrat amb cel·les recobertes de fibra de vidre biosoluble i higiènicament segur, amb les següents característiques: - Tipus de ventiladors: plug-fan - Nº de ventiladors tren extracció: 1 ut, de cabal variable, amb control EC - Amb controlador EC cabal variable (ajust pressió-cabal, correcció pdc filtres i control de la sobrepressió) - Cabal de ventilació d'impulsió: 1.170 m3/h - Pressió disponible: 950 Pa - Etapa pre-filtres: classe ISO 16890 Coarse 50% -M5- - Etapa filtre final: HEPA H14, segons norma EN1822 - Silenciador extracció: Intern, 1.000 m3/h, 18 dBA a 250 Hz, Long. 600 mm - Certificació Eurovent - Assimilació a la norma VDI 6022 - Panells de xapa d'acer galvanitzat amb aïllament de poliuretà/llana mineral, espessor 50 mm, perfils d'AL de 40 mm i panells d'ac. galv. 1 mm (intern), 1 mm (extern) - Aïllament de poliuretà injectat/llana mineral - Llum interior en les seccions: N/A - Mides: 2.396 mm x 800 mm x 650 mm (LxAxH) - Pes: 210 kg Inclou el conjunt de lones antivibratòries, els interruptors d'aturada dels ventiladors, controladors EC dels ventiladors, reguladors de tensió pel control manual in-situ dels ventiladors en cas de falla del BMS, presostats de mesura de l'embrutament dels filtres i capilars (2 uts), i la suportació de l'extractor a la bancada/estructura penjada mitjançant estructura metàl·lica. S'inclouen les tasques de desmuntatge per seccions per tal de fer entrega de material a obra, i encabir-lo dins del fals sostre, en cas necessari. La bancada de suportació de xapa ha de ser de tipus cargolada per tal de poder realizar les tasques de manteniment i neteja sense cap dificultat. Existència de registre de neteja. Marca/Model : DECACLIMA/GC1.5H514-Ref. SALA FAGOS CEK o equivalent. Completament instal·lat. | 1
PTA 1-Recinte tècnic |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.03.02.003 | L | PN75-H7C3CM | u | Connexió d'enllaç hidràulic DN32 per a enllaç amb vàlvula de 2 vies d'equilibrat i de control dinàmic independent de la pressió, per a bateria de fan-coil, incloent conjunt de valvuleria de tall i control i altres elements amb pressió nominal PN16, amb part proporcional de canonada i aïllament, i incloent les tasques del muntatge entre elements i la connexió a la bateria corresponent. S'inclou: - 2 Vàlvules de tall manual, DN 32, tipus bola, amb connexió roscada - 1 Filtre colador, DN 32, connexió roscada - 1 Vàlvula d'equilibrat i ctrl dinàmic independent de la pressió, amb actuador proporcional, DN 32, 24 Vac, roscada, amb mesura de cabal i potència i comunicació Modbus RTU-TCP S'inclouen els punts de purga/aixetes de buidatge, i totes les tasques d'enllaç hidràulic i el conjunt d'accessoris i petit material que es requereixi, així com també tota senyalització de canonades, les tasques terminals de connexió elèctrica i de control, amb el cablejat elèctric corresponent instal·lat a l'interior de tub coarrugat lliure d'hal·lògens. Marca/Model: ARCO/GENEBRE/BELIMO-Energy Valve-evo+bac/TAC-SCHNEIDER o equivalent. Completament instal·lat. | Connexió d'enllaç hidràulic DN32 per a enllaç amb vàlvula de 2 vies d'equilibrat i de control dinàmic independent de la pressió, per a bateria de fan-coil, incloent conjunt de valvuleria de tall i control i altres elements amb pressió nominal PN16, amb part proporcional de canonada i aïllament, i incloent les tasques del muntatge entre elements i la connexió a la bateria corresponent. S'inclou: - 2 Vàlvules de tall manual, DN 32, tipus bola, amb connexió roscada - 1 Filtre colador, DN 32, connexió roscada - 1 Vàlvula d'equilibrat i ctrl dinàmic independent de la pressió, amb actuador proporcional, DN 32, 24 Vac, roscada, amb mesura de cabal i potència i comunicació Modbus RTU-TCP S'inclouen els punts de purga/aixetes de buidatge, i totes les tasques d'enllaç hidràulic i el conjunt d'accessoris i petit material que es requereixi, així com també tota senyalització de canonades, les tasques terminals de connexió elèctrica i de control, amb el cablejat elèctric corresponent instal·lat a l'interior de tub coarrugat lliure d'hal·lògens. Marca/Model: ARCO/GENEBRE/BELIMO-Energy Valve-evo+bac/TAC-SCHNEIDER o equivalent. Completament instal·lat. | 1
PTA 1-Recinte tècnic Tren impulsió |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.03.02.004 | L | PN75-H7C3B | u | Connexió d'enllaç hidràulic DN25 per a enllaç amb vàlvula de 2 vies d'equilibrat i de control dinàmic independent de la pressió, per a bateria de fan-coil, incloent conjunt de valvuleria de tall i control i altres elements amb pressió nominal PN16, amb part proporcional de canonada i aïllament, i incloent les tasques del muntatge entre elements i la connexió a la bateria corresponent. S'inclou: - 2 Vàlvules de tall manual, DN 25, tipus bola, amb connexió roscada - 1 Filtre colador, DN 25, connexió roscada - 1 Vàlvula d'equilibrat i ctrl dinàmic independent de la pressió, amb actuador proporcional, DN 25, 24 Vac, roscada. S'inclouen els punts de purga/aixetes de buidatge, i totes les tasques d'enllaç hidràulic i el conjunt d'accessoris i petit material que es requereixi, així com també tota senyalització de canonades, les tasques terminals de connexió elèctrica i de control, amb el cablejat elèctric corresponent instal·lat a l'interior de tub coarrugat lliure d'hal·lògens. Marca/Model: ARCO/GENEBRE/IMI-TA Modulator/TAC-SCHNEIDER o equivalent. Completament instal·lat. | Connexió d'enllaç hidràulic DN25 per a enllaç amb vàlvula de 2 vies d'equilibrat i de control dinàmic independent de la pressió, per a bateria de fan-coil, incloent conjunt de valvuleria de tall i control i altres elements amb pressió nominal PN16, amb part proporcional de canonada i aïllament, i incloent les tasques del muntatge entre elements i la connexió a la bateria corresponent. S'inclou: - 2 Vàlvules de tall manual, DN 25, tipus bola, amb connexió roscada - 1 Filtre colador, DN 25, connexió roscada - 1 Vàlvula d'equilibrat i ctrl dinàmic independent de la pressió, amb actuador proporcional, DN 25, 24 Vac, roscada. S'inclouen els punts de purga/aixetes de buidatge, i totes les tasques d'enllaç hidràulic i el conjunt d'accessoris i petit material que es requereixi, així com també tota senyalització de canonades, les tasques terminals de connexió elèctrica i de control, amb el cablejat elèctric corresponent instal·lat a l'interior de tub coarrugat lliure d'hal·lògens. Marca/Model: ARCO/GENEBRE/IMI-TA Modulator/TAC-SCHNEIDER o equivalent. Completament instal·lat. | 1
PTA 1-Recinte tècnic Tren impulsió |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.03.02.005 | L | EEUSL01T | ut | Joc de lones antivibratòries per instal·lar en la aspiració, exracció i impulsió d'aire de tren impulsor i extractor. Completament instal·lat. | Joc de lones antivibratòries per instal·lar en la aspiració, exracció i impulsió d'aire de tren impulsor i extractor. Completament instal·lat. | 2
PTA 1-Recinte tècnic |  | 2 |  |  |  | 2
01.01.03.02.006 | L | EEUS0003 | ut | Suport metàl·lic, per suspendre fan-coil, màxim de 40 kg. Completament instal·lat. | Suport metàl·lic, per suspendre fan-coil, màxim de 40 kg. Completament instal·lat. | 4
PTA 1 |  | 4 |  |  |  | 4
01.01.03.02.007 | L | EEKSR010 | ut | Silenciador rectangular de cel·les, ref. SIL, per instal·lacions de ventilació en execució exterior, de cel·les paralel·les, amb atenenuació entorn 12,5 dBA (250 Hz) per un cabal d'entre 2.730-2.200 m3/h, amb 2 cel·les de 200 mm d'espessor formades per marc de xapa d'acer i reforçades amb material de fibra de vidre resistent al foc Classe A1 i no inflamable segons norma EN 13501, de material aïllant biosoluble i higiènicament segur amb protecció mecànica addicional en xapa perforada. Dimensions; 600 mm x 300 mm (alt) x 500 mm (llarg). Incloent accessoris i suportació. S'inclou la pp. de l'estructura metàl·lica amb perfils d'AL de 10 x 10 mm o similar, així com també els peus de suport de tipus acústic. Marca/Model: TROX/XS-F/600x300x500-2x200-P o equivalent. Completament instal·lat. | Silenciador rectangular de cel·les, ref. SIL, per instal·lacions de ventilació en execució exterior, de cel·les paralel·les, amb atenenuació entorn 12,5 dBA (250 Hz) per un cabal d'entre 2.730-2.200 m3/h, amb 2 cel·les de 200 mm d'espessor formades per marc de xapa d'acer i reforçades amb material de fibra de vidre resistent al foc Classe A1 i no inflamable segons norma EN 13501, de material aïllant biosoluble i higiènicament segur amb protecció mecànica addicional en xapa perforada. Dimensions; 600 mm x 300 mm (alt) x 500 mm (llarg). Incloent accessoris i suportació. S'inclou la pp. de l'estructura metàl·lica amb perfils d'AL de 10 x 10 mm o similar, així com també els peus de suport de tipus acústic. Marca/Model: TROX/XS-F/600x300x500-2x200-P o equivalent. Completament instal·lat. | 1
EXTERIORS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.03.02.008 | L | EEUS0015 | ut | Suport metàl·lic, per suspendre silenciadors, màxim de 200 kg. Completament instal·lat. | Suport metàl·lic, per suspendre silenciadors, màxim de 200 kg. Completament instal·lat. | 1
EXTERIORS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 01 | SALA FAGOS
| N | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
| N | Titol 3 (1) | 03 | ELEMENTS DE DIFUSIÓ
01.01.03.03.001 | L | EEKBRFM01 | ut | Filtre absolut compost per difusor microperforat de sostre, ref. DF1, format per carcassa d'acer pintat a la pols blanc, amb dispositiu de tanca estanca i amb dispositiu de prova d'estanqueïtat, difusor d'acer i filtre absolut classe H14 segons EN 1822. L'eficàcia del filtre serà del 99,995 % en assaig segons la DIN 24.183 i 350 Pa de pèrdua de càrrega inicial per un cabal de 25-60 l/s. S'inclou calaix porta-filtre, pressostat i led indicatiu de canvi de filtre. Marca/Model: TROX/TFC-SCH-FT-SPC-DLQL-400-D150 + filtre MFP-H14-MDF-345x345x78x64-PD-FNU-0-ST o equivalent. Completament instal·lat. | Filtre absolut compost per difusor microperforat de sostre, ref. DF1, format per carcassa d'acer pintat a la pols blanc, amb dispositiu de tanca estanca i amb dispositiu de prova d'estanqueïtat, difusor d'acer i filtre absolut classe H14 segons EN 1822. L'eficàcia del filtre serà del 99,995 % en assaig segons la DIN 24.183 i 350 Pa de pèrdua de càrrega inicial per un cabal de 25-60 l/s. S'inclou calaix porta-filtre, pressostat i led indicatiu de canvi de filtre. Marca/Model: TROX/TFC-SCH-FT-SPC-DLQL-400-D150 + filtre MFP-H14-MDF-345x345x78x64-PD-FNU-0-ST o equivalent. Completament instal·lat. | 1
SALA FAGOS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.03.03.002 | L | EEKBRFM03 | ut | Filtre absolut compost per difusor microperforat de sostre, ref. DF3, format per carcassa d'acer pintat a la pols blanc, amb dispositiu de tanca estanca i amb dispositiu de prova d'estanqueïtat, difusor d'acer i filtre absolut classe H14 segons EN 1822. L'eficàcia del filtre serà del 99,995 % en assaig segons la DIN 24.183 i 350 Pa de pèrdua de càrrega inicial per un cabal de 90-120 l/s. S'inclou calaix porta-filtre, pressostat i led indicatiu de canvi de filtre. Marca/Model: TROX/TFC-SCH-FT-SPC-DLQL-600-D200 + filtre MFP-H14-MDF-535x535x78x64-PD-FNU-0-ST o equivalent. Completament instal·lat. | Filtre absolut compost per difusor microperforat de sostre, ref. DF3, format per carcassa d'acer pintat a la pols blanc, amb dispositiu de tanca estanca i amb dispositiu de prova d'estanqueïtat, difusor d'acer i filtre absolut classe H14 segons EN 1822. L'eficàcia del filtre serà del 99,995 % en assaig segons la DIN 24.183 i 350 Pa de pèrdua de càrrega inicial per un cabal de 90-120 l/s. S'inclou calaix porta-filtre, pressostat i led indicatiu de canvi de filtre. Marca/Model: TROX/TFC-SCH-FT-SPC-DLQL-600-D200 + filtre MFP-H14-MDF-535x535x78x64-PD-FNU-0-ST o equivalent. Completament instal·lat. | 2
SALA FAGOS |  | 2 |  |  |  | 2
01.01.03.03.003 | L | EEK2R002 | ut | Reixa d'extracció amb referència RE2, construïda en alumini, de 325x125 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret o sostre, amb entrada d'aire a 0º, regulació de cabal i premarc, acabat blanc, amb tots els seus elements de fixació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-MOD-H-F0-AG-325x125 o equivalent. Completament instal·lada. | Reixa d'extracció amb referència RE2, construïda en alumini, de 325x125 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret o sostre, amb entrada d'aire a 0º, regulació de cabal i premarc, acabat blanc, amb tots els seus elements de fixació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-MOD-H-F0-AG-325x125 o equivalent. Completament instal·lada. | 1
SALA FAGOS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.03.03.004 | L | EEK2R007 | ut | Reixa d'extracció amb referència RE5, construïda en alumini, de 425x225 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret o sostre , amb entrada d'aire a 0º, regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. Inclou filtre G3 amb subjecció pròpia, en el cas de l'interior de les sales d'operacions. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-MOD-H-F0-AG-425x225 o equivalent. | Reixa d'extracció amb referència RE5, construïda en alumini, de 425x225 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret o sostre , amb entrada d'aire a 0º, regulació de cabal i premarc, amb tots els seus elements de fixació. Inclou filtre G3 amb subjecció pròpia, en el cas de l'interior de les sales d'operacions. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-MOD-H-F0-AG-425x225 o equivalent. | 2
SALA FAGOS |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 01 | SALA FAGOS
| N | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
| N | Titol 3 (1) | 04 | DISTRIBUCIÓ D'AIGUA FREDA
01.01.03.04.001 | L | EJ7ACF001 | ut | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent de la xarxa hidràulica de climatització AF de l'edifici CEK, per mitjà de la connexió de canonades als muntants existents/distribució principal d'AF al CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent de la xarxa hidràulica de climatització AF de l'edifici CEK, per mitjà de la connexió de canonades als muntants existents/distribució principal d'AF al CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 1
PTA 1-Passadís |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.03.04.002 | L | EF925PGF | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, s.4 - SDR9, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment. Marca/Model: ITALSAN/NIRON-FIBER BLUE o equivalent. Completament instal·lat. | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, s.4 - SDR9, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment. Marca/Model: ITALSAN/NIRON-FIBER BLUE o equivalent. Completament instal·lat. | 8
PTA 1-Recinte tècnic |  | 8 |  |  |  | 8
01.01.03.04.003 | L | PFQ0-3L0S | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Completament instal·lat. | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Completament instal·lat. | 8
PTA 1-Recinte tècnic |  | 8 |  |  |  | 8
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 01 | SALA FAGOS
| N | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
| N | Titol 3 (1) | 05 | DISTRIBUCIÓ D'AIGUA CALENTA
01.01.03.05.001 | L | EJ7ACC001 | ut | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent de la xarxa hidràulica de climatització AC de l'edifici CEK, per mitjà de la connexió de canonades als muntants existents/distribució principal d'AC al CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent de la xarxa hidràulica de climatització AC de l'edifici CEK, per mitjà de la connexió de canonades als muntants existents/distribució principal d'AC al CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 1
PTA 1-Passadís |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.03.05.002 | L | EF925PGE | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, s.4 - SDR 9, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment. Marca/Model: ITALSAN/NIRON-FIBER BLUE o equivalent. Completament instal·lat. | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, s.4 - SDR 9, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment. Marca/Model: ITALSAN/NIRON-FIBER BLUE o equivalent. Completament instal·lat. | 8
PTA 1-Recinte tècnic |  | 8 |  |  |  | 8
01.01.03.05.003 | L | PFQ0-3L05 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Completament instal·lat. | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Completament instal·lat. | 8
PTA 1-Recinte tècnic |  | 8 |  |  |  | 8
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 01 | SALA FAGOS
| N | Titol 3 | 04 | GASOS MEDICINALS
| N | Titol 3 (1) | 01 | XARXA DE BUIT
01.01.04.01.001 | L | EJ7AGB01 | ut | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent de buit, per mitjà de la connexió a muntant existent de buit a l'edifici CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent de buit, per mitjà de la connexió a muntant existent de buit a l'edifici CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 1
PTA 1-Passadís |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.04.01.002 | L | PF55-6RYV | m | Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Completament instal·lat. | Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Completament instal·lat. | 15
SALA FAGOS |  | 15 |  |  |  | 15
01.01.04.01.003 | L | EJ7AG001 | m | Tasques de senyalització de canonades i vàlvules instal·lació de gasos medicinals, amb pintura, cinta adhesiva i etiquetes d'identificació; realitzat segons norma UNE-EN737-3 i codi de colors EN-739. Completament realitzat. | Tasques de senyalització de canonades i vàlvules instal·lació de gasos medicinals, amb pintura, cinta adhesiva i etiquetes d'identificació; realitzat segons norma UNE-EN737-3 i codi de colors EN-739. Completament realitzat. | 15
SALA FAGOS |  | 15 |  |  |  | 15
01.01.04.01.004 | L | EN31G000 | ut | Vàlvula de bola d'acer inoxidable, per a muntatge roscat, de 15 mm de diàmetre, PN-20, amb ràcord roscat esquerra - dreta per a desmuntatge i joc d'accessoris d'unió a canonada de gas medicinal. Completament instal·lada. | Vàlvula de bola d'acer inoxidable, per a muntatge roscat, de 15 mm de diàmetre, PN-20, amb ràcord roscat esquerra - dreta per a desmuntatge i joc d'accessoris d'unió a canonada de gas medicinal. Completament instal·lada. | 1
PTA 1-Passadís |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.04.01.005 | L | EF5CBP01 | ut | Presa simple de buit per a endoll ràpid de seguretat, amb vàlvula de pas, placa de protecció i distintiu del gas, segons UNE-EN 737-1. Marca/model: HAYER/Std Hospital Clínic o equivalent. Completament instal·lada. | Presa simple de buit per a endoll ràpid de seguretat, amb vàlvula de pas, placa de protecció i distintiu del gas, segons UNE-EN 737-1. Marca/model: HAYER/Std Hospital Clínic o equivalent. Completament instal·lada. | 2
SALA FAGOS |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 01 | SALA FAGOS
| N | Titol 3 | 04 | GASOS MEDICINALS
| N | Titol 3 (1) | 02 | XARXA DIÒXID DE CARBONI
01.01.04.02.001 | L | EJ7AGMD1 | ut | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent de diòxid de carboni, per mitjà de la connexió a muntant/distribució existent d'aire comprimit medicinal a l'edifici CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent de diòxid de carboni, per mitjà de la connexió a muntant/distribució existent d'aire comprimit medicinal a l'edifici CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 1
PTA 1-Passadís |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.04.02.002 | L | PF55-6RYV | m | Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Completament instal·lat. | Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Completament instal·lat. | 11
SALA FAGOS |  | 11 |  |  |  | 11
01.01.04.02.003 | L | EJ7AG001 | m | Tasques de senyalització de canonades i vàlvules instal·lació de gasos medicinals, amb pintura, cinta adhesiva i etiquetes d'identificació; realitzat segons norma UNE-EN737-3 i codi de colors EN-739. Completament realitzat. | Tasques de senyalització de canonades i vàlvules instal·lació de gasos medicinals, amb pintura, cinta adhesiva i etiquetes d'identificació; realitzat segons norma UNE-EN737-3 i codi de colors EN-739. Completament realitzat. | 11
SALA FAGOS |  | 11 |  |  |  | 11
01.01.04.02.004 | L | EN31G000 | ut | Vàlvula de bola d'acer inoxidable, per a muntatge roscat, de 15 mm de diàmetre, PN-20, amb ràcord roscat esquerra - dreta per a desmuntatge i joc d'accessoris d'unió a canonada de gas medicinal. Completament instal·lada. | Vàlvula de bola d'acer inoxidable, per a muntatge roscat, de 15 mm de diàmetre, PN-20, amb ràcord roscat esquerra - dreta per a desmuntatge i joc d'accessoris d'unió a canonada de gas medicinal. Completament instal·lada. | 1
PTA 1-Passadís |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.04.02.005 | L | EF5CMPC02 | ut | Presa simple de diòxid de carbonil per a endoll ràpid de seguretat, amb vàlvula de pas, placa de protecció i distintiu del gas, segons UNE-EN 737-1. Marca/model: Air Liquide/Std Hospital Clínic o equivalent. Completament instal·lada. | Presa simple de diòxid de carbonil per a endoll ràpid de seguretat, amb vàlvula de pas, placa de protecció i distintiu del gas, segons UNE-EN 737-1. Marca/model: Air Liquide/Std Hospital Clínic o equivalent. Completament instal·lada. | 2
SALA FAGOS |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 01 | SALA FAGOS
| N | Titol 3 | 04 | GASOS MEDICINALS
| N | Titol 3 (1) | 03 | INSTAL. COMUNES
01.01.04.03.001 | L | EM11TD01 | u | Unitat fixa anallitzadora i de detecció de CO2, per a mesura d'entre 0 a 50.000 ppm, amb alarma llindar i control de monitorització continu, amb dues sortides de relé, i sortida analògica 4-20 mA, display visor i botonera, amb certificació ISO, per a muntatge mural. Muntada a l'interior d'envolment plàstica de protecció per a muntatge mural. Marca/Model: PCE Instruments/PCE-WMM-100-ICA(model homog. HCB) o equivalent. Completament instal·lat. | Unitat fixa anallitzadora i de detecció de CO2, per a mesura d'entre 0 a 50.000 ppm, amb alarma llindar i control de monitorització continu, amb dues sortides de relé, i sortida analògica 4-20 mA, display visor i botonera, amb certificació ISO, per a muntatge mural. Muntada a l'interior d'envolment plàstica de protecció per a muntatge mural. Marca/Model: PCE Instruments/PCE-WMM-100-ICA(model homog. HCB) o equivalent. Completament instal·lat. | 1
SALA FAGOS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.04.03.002 | L | PMD7-H7KT | u | Sirena, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to, sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, grau de protecció IP 315, col·locada. Completament instal·lat. | Sirena, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to, sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, grau de protecció IP 315, col·locada. Completament instal·lat. | 1
SALA FAGOS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.04.03.003 | L | EP43PCR | ut | Punt de connexió de control a sirena des de unitat de mesura de CO2 amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | Punt de connexió de control a sirena des de unitat de mesura de CO2 amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 1
SALA FAGOS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 01 | SALA FAGOS
| N | Titol 3 | 05 | CTRL I GESTIÓ SALA FAGOS
01.01.05.001 | L | EG1AABS1 | ut | Armari metàl·lic per allotjament de Subestació SG-AMPL.PTA1-CEK de dimensions 600x500x200 mm (d'alt x ample x profunditat) de fixació mural amb porta cega i clau de tanca, sense borns de connexionat, i elements muntats amb cablejat intern dels busos de comunicacions i les alimenacions elèctriques dels elements del quadre. Inclou els equips suficients i carrils DIN per allotjar tots els punts de control de la subestació més un 20% per possibles ampliacions. També s'inclou: placa de montatge, trafo 100VA 230/24V, montatge equipament de gestió, magnetotèrmics de 2A I, magnetotèrmics de 10A II, base Schuko, base portafusibles. També s'inclou el connexionat als equips, bus intern i alimentació elèctrica a tots els elements interiors del quadre. Marca/Model: SCHNEIDER/ CRN + accessoris o equivalent. Completament instal·lat. | Armari metàl·lic per allotjament de Subestació SG-AMPL.PTA1-CEK de dimensions 600x500x200 mm (d'alt x ample x profunditat) de fixació mural amb porta cega i clau de tanca, sense borns de connexionat, i elements muntats amb cablejat intern dels busos de comunicacions i les alimenacions elèctriques dels elements del quadre. Inclou els equips suficients i carrils DIN per allotjar tots els punts de control de la subestació més un 20% per possibles ampliacions. També s'inclou: placa de montatge, trafo 100VA 230/24V, montatge equipament de gestió, magnetotèrmics de 2A I, magnetotèrmics de 10A II, base Schuko, base portafusibles. També s'inclou el connexionat als equips, bus intern i alimentació elèctrica a tots els elements interiors del quadre. Marca/Model: SCHNEIDER/ CRN + accessoris o equivalent. Completament instal·lat. | 0.35
PTA 1-Recinte tècnic-pp SALA FAGOS |  | 0.35 |  |  |  | 0.35
01.01.05.002 | L | EPE1SBP1 | ut | Subestació de Gestió i Control SG-AMPL.PTA1-CEK, composada pels següents equips necessaris de control: - 1 ut. Font d'alimentació 24Vac/21-30Vdc del sistema. M/M: SCHNEIDER/ SXWPS24VX10001. - 1 ut. Base terminal per a Font d'alimentació. - 1 ut. Servidor d'Automatització amb CPU amb controlador de mòduls entrada/sortida i Servidor/Gestor de comunicacions. Incorpora Webserver i sortides de comunicacions LonMark/ TP/FT-10, BacNet, Modbus, DHCP/DNS, HTTP, NTP, SMTP, WebServices (SOAP, REST), autodireccionable i comunicable via Ethernet TCP/IP, alimentació per backplane i interfcace d'usuari Webstation inclosa. M/M: SCHNEIDER/ AS-P-S-SXWASPSBX10001. - 1 ut. Connector de grup, amb connectivitat amb Enterprise Server, per a 100 equips, 30 mòduls Ent/Sort. SCHNEIDER/ SXWSWXBU0000EN. SXWASPSBX10001. - 1 ut. Mòdul de comunicació Modbus entre servidors d'automatització AS-P-S i AS-P-NLS. SCHNEIDER/ SXWSWX000MBRTU. - 1 ut. Base terminal per a Servidor d'Automatització. SCHNEIDER/ SXWTBASW11002. - 2 ut. Mòdul Ent/sort. de 16 Entrades digitals, del tipus contacte o contador, protecció curtcircuit, alimentació backplane. M/M: SCHNEIDER/ SXWDI16XX10001. - 1 ut. Mòdul Ent/sort. de 16 Entrades Universals, per soportar entrades tipus contacte, contador i supervisada com voltatge, corrent, termistor i resistència. Alimentació backplane. M/M: SCHNEIDER/ SXWUI16XX10001 - 2 ut. Mòdul Ent/sort. de 12 Sortides digitals FormA (comú/NO), sortides de relé (fins a 2A), protecció curtcircuits, alimentació backplane. M/M: SCHNEIDER/ SXWDOA12X10001. - 3 ut. Mòdul Ent/sort. de 8 Sortides analògiques, de tensió o corrent configurable 0-20 mA o 0-10V de tensió d'entrada. M/M: SCHNEIDER/ SXWAO8XXX10001. - 8 ut. Bases terminals per a Mòduls Ent/Sort. M/M: SCHNEIDER/ SXWTBIOW110001. - 1 ut. Cable d'extensió tipus L de 1,5 metres entre mòduls i connectors. - 1 ut. Clip final per montatge en carril DIN. També s'inclouen relés, connectors i accessoris necessaris, així com el connexionat dels equips. Marca/Model: SCHNEIDER/ AS-P-S SPACELOGIC SERVER AUTOMATION SERVER PREMIUM SECURE BOOT o equivalent. Completament instal·lada. | Subestació de Gestió i Control SG-AMPL.PTA1-CEK, composada pels següents equips necessaris de control: - 1 ut. Font d'alimentació 24Vac/21-30Vdc del sistema. M/M: SCHNEIDER/ SXWPS24VX10001. - 1 ut. Base terminal per a Font d'alimentació. - 1 ut. Servidor d'Automatització amb CPU amb controlador de mòduls entrada/sortida i Servidor/Gestor de comunicacions. Incorpora Webserver i sortides de comunicacions LonMark/ TP/FT-10, BacNet, Modbus, DHCP/DNS, HTTP, NTP, SMTP, WebServices (SOAP, REST), autodireccionable i comunicable via Ethernet TCP/IP, alimentació per backplane i interfcace d'usuari Webstation inclosa. M/M: SCHNEIDER/ AS-P-S-SXWASPSBX10001. - 1 ut. Connector de grup, amb connectivitat amb Enterprise Server, per a 100 equips, 30 mòduls Ent/Sort. SCHNEIDER/ SXWSWXBU0000EN. SXWASPSBX10001. - 1 ut. Mòdul de comunicació Modbus entre servidors d'automatització AS-P-S i AS-P-NLS. SCHNEIDER/ SXWSWX000MBRTU. - 1 ut. Base terminal per a Servidor d'Automatització. SCHNEIDER/ SXWTBASW11002. - 2 ut. Mòdul Ent/sort. de 16 Entrades digitals, del tipus contacte o contador, protecció curtcircuit, alimentació backplane. M/M: SCHNEIDER/ SXWDI16XX10001. - 1 ut. Mòdul Ent/sort. de 16 Entrades Universals, per soportar entrades tipus contacte, contador i supervisada com voltatge, corrent, termistor i resistència. Alimentació backplane. M/M: SCHNEIDER/ SXWUI16XX10001 - 2 ut. Mòdul Ent/sort. de 12 Sortides digitals FormA (comú/NO), sortides de relé (fins a 2A), protecció curtcircuits, alimentació backplane. M/M: SCHNEIDER/ SXWDOA12X10001. - 3 ut. Mòdul Ent/sort. de 8 Sortides analògiques, de tensió o corrent configurable 0-20 mA o 0-10V de tensió d'entrada. M/M: SCHNEIDER/ SXWAO8XXX10001. - 8 ut. Bases terminals per a Mòduls Ent/Sort. M/M: SCHNEIDER/ SXWTBIOW110001. - 1 ut. Cable d'extensió tipus L de 1,5 metres entre mòduls i connectors. - 1 ut. Clip final per montatge en carril DIN. També s'inclouen relés, connectors i accessoris necessaris, així com el connexionat dels equips. Marca/Model: SCHNEIDER/ AS-P-S SPACELOGIC SERVER AUTOMATION SERVER PREMIUM SECURE BOOT o equivalent. Completament instal·lada. | 0.35
PTA 1-Recinte tècnic-pp SALA FAGOS |  | 0.35 |  |  |  | 0.35
01.01.05.003 | L | EPE1ENT2 | ut | Unitat de control ambient de temperatura per a fan-coils, amb pantalla tàctil de 2.4'' color per la gestió de la informació i interacció amb l'usuari, inclou sonda de temperatura ambient en el seu interior tipus termistor NTC de 10 kOhms (a 25 ºC), amb funcions indicadores de mode, ajust de consignes (configurable +/- 1ºC a +/- 5ºC), sonda d'humitat i ajust manual de la ventilació. Amb base de doble port de comunicació RJ45. Instal·lat en caixa de plàstic ABS. Rang de lectura: 0-50ºC. Marca/Model: SCHNEIDER/SXWSBTXXXSXX+SXWSCDXSELXW (Frontal acabat Optimum White) o equivalent. Completament instal·lat. | Unitat de control ambient de temperatura per a fan-coils, amb pantalla tàctil de 2.4'' color per la gestió de la informació i interacció amb l'usuari, inclou sonda de temperatura ambient en el seu interior tipus termistor NTC de 10 kOhms (a 25 ºC), amb funcions indicadores de mode, ajust de consignes (configurable +/- 1ºC a +/- 5ºC), sonda d'humitat i ajust manual de la ventilació. Amb base de doble port de comunicació RJ45. Instal·lat en caixa de plàstic ABS. Rang de lectura: 0-50ºC. Marca/Model: SCHNEIDER/SXWSBTXXXSXX+SXWSCDXSELXW (Frontal acabat Optimum White) o equivalent. Completament instal·lat. | 1
SALA FAGOS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.05.004 | L | EG1AEN06 | ut | Envolvent de plàstc amb tapa, per instal·lar en el seu interior el controlador de fancoil/split, per a muntatge superfície. Marca/Model: SCHNEIDER/MINI-PRAGMA-MIP10112 o equivalent. Completament instal·lat. | Envolvent de plàstc amb tapa, per instal·lar en el seu interior el controlador de fancoil/split, per a muntatge superfície. Marca/Model: SCHNEIDER/MINI-PRAGMA-MIP10112 o equivalent. Completament instal·lat. | 1
SALA FAGOS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.05.005 | L | EEV3PD01 | ut | Pressostat diferencial per a filtres d'aire, amb una pressió ajustable entre 50 i 500 Pa de pressió diferencial entre preses de pressió. En caixa de material plàstic IP54, coberta de PC i membrana de silicona LSR. Marca/Model: SCHNEIDER/SPD910-1000Pa o equivalent. Completament instal·lat. | Pressostat diferencial per a filtres d'aire, amb una pressió ajustable entre 50 i 500 Pa de pressió diferencial entre preses de pressió. En caixa de material plàstic IP54, coberta de PC i membrana de silicona LSR. Marca/Model: SCHNEIDER/SPD910-1000Pa o equivalent. Completament instal·lat. | 3
SALA FAGOS |  | 3 |  |  |  | 3
01.01.05.006 | L | EEV3SD01 | ut | Sonda de pressió diferencial ambient pel control de pressió diferencial (sobrepressió-depressió), amb un rang de mesura entre 0 i 500 Pa, amb sortida analògica entre 0 i 10V. Incloent capilars de PVC flexible i dos connectors de plàstic. Incloent caixa de plàstic IP-55. Marca/Model: SCHNEIDER/EPP301LCD-100/300/500Pa o equivalent. Completament instal·lada. | Sonda de pressió diferencial ambient pel control de pressió diferencial (sobrepressió-depressió), amb un rang de mesura entre 0 i 500 Pa, amb sortida analògica entre 0 i 10V. Incloent capilars de PVC flexible i dos connectors de plàstic. Incloent caixa de plàstic IP-55. Marca/Model: SCHNEIDER/EPP301LCD-100/300/500Pa o equivalent. Completament instal·lada. | 2
SALA FAGOS |  | 2 |  |  |  | 2
01.01.05.007 | L | EEV3MH01 | ut | Pressostat diferencial per a lectura de sobrepressions-depressions entre estances, per a rang de mesures -60 a +60 Pa, entre preses de pressió. Contrucció cos metàl·lic, visor plàstic IP.55 i medi aquós. Marca/Model: DWYER/MAGNEHELIC-3000 o equivalent. Completament instal·lat. | Pressostat diferencial per a lectura de sobrepressions-depressions entre estances, per a rang de mesures -60 a +60 Pa, entre preses de pressió. Contrucció cos metàl·lic, visor plàstic IP.55 i medi aquós. Marca/Model: DWYER/MAGNEHELIC-3000 o equivalent. Completament instal·lat. | 2
SALA FAGOS |  | 2 |  |  |  | 2
01.01.05.008 | L | EEV3SCM2 | ut | Sonda multiparamètrica de CO2, temperatura, humitat relativa, partícules en suspensió PM i partícules de compostos orgànics volàtiles VOC, per a conductes d'aire, amb sensor de CO2 tipus NDIR, sensor de temperatura tipus Termistor NTC 1,8 kOhms, amb rang de lectura entre -15 i +60 °C, humitat relativa amb rangs d'utilització entre 0 i 95%, rang de mesura de CO2 d'entre 0 i 5.000 ppm, i amb sensor medidor làser de dispersió de partícula per una precisió del +/- 15%. Amb sortides analògiques entre 0-10 Vcc i 4-20mA. Instal·lada dins de caixa de policarbonat IP65. Marca/Model: SCHNEIDER/SCD2XP2AVP o equivalent. Completament instal·lada. | Sonda multiparamètrica de CO2, temperatura, humitat relativa, partícules en suspensió PM i partícules de compostos orgànics volàtiles VOC, per a conductes d'aire, amb sensor de CO2 tipus NDIR, sensor de temperatura tipus Termistor NTC 1,8 kOhms, amb rang de lectura entre -15 i +60 °C, humitat relativa amb rangs d'utilització entre 0 i 95%, rang de mesura de CO2 d'entre 0 i 5.000 ppm, i amb sensor medidor làser de dispersió de partícula per una precisió del +/- 15%. Amb sortides analògiques entre 0-10 Vcc i 4-20mA. Instal·lada dins de caixa de policarbonat IP65. Marca/Model: SCHNEIDER/SCD2XP2AVP o equivalent. Completament instal·lada. | 2
PTA 1-Recinte tècnic-A aportació Tren imp. |  | 1 |  |  |  | 1
PTA 1-Recinte tècnic-A extracció Tren ext. |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.05.009 | L | EEV3PA01 | ut | Sonda de pressió diferencial i de velocitat per a conductes d'aire, amb un rangs de mesura de pressions entre 0..1000/ 0..1500/ 0..3000 Pa, amb sortida analògica entre 0-10 Vcc. Instal·lada dins de caixa de policarbonat IP65. Marca/Model: SCHNEIDER/EPP302LCD o equivalent. Completament instal·lada. | Sonda de pressió diferencial i de velocitat per a conductes d'aire, amb un rangs de mesura de pressions entre 0..1000/ 0..1500/ 0..3000 Pa, amb sortida analògica entre 0-10 Vcc. Instal·lada dins de caixa de policarbonat IP65. Marca/Model: SCHNEIDER/EPP302LCD o equivalent. Completament instal·lada. | 2
PTA 1-Recinte tècnic-A Tren impul. |  | 1 |  |  |  | 1
PTA 1-Recinte tècnic-A Tren extrac. |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.05.010 | L | EEV3A10A | ut | Actuador rotatiu tot-res/proporcional per a comportes d'aire 20 Nm, sense molla de retorn, amb senyal de control a 0-10 V alimentat a 24 V. Amb direcció de rotació sel·leccionable, indicació posició mecànica,placa base d'acer i cable de conexió de 0,9m, IP54. Marca/Model: SCHNEIDER/ MD20A-24-8751029000 o equivalent. Completament instal·lat. | Actuador rotatiu tot-res/proporcional per a comportes d'aire 20 Nm, sense molla de retorn, amb senyal de control a 0-10 V alimentat a 24 V. Amb direcció de rotació sel·leccionable, indicació posició mecànica,placa base d'acer i cable de conexió de 0,9m, IP54. Marca/Model: SCHNEIDER/ MD20A-24-8751029000 o equivalent. Completament instal·lat. | 1
PTA 1-Recinte tècnic-A aport. Tren Impuls |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.05.011 | L | EP42PTT3 | ut | Punt de connexió directe de veu/dades directe a termòstat (sense mecanisme i amb presa terminal) des de controlador incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6a segons norma ISO/IEC 11801 2a edició, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en fals sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a distribuïdor estesa per safata. S'inclou presa terminal instal·lada segons indicacions de l'HCB. Marca/Model: SYSTIMAX/3091B GigaSPEED X10D LSZH o equivalent. Completament instal·lat. | Punt de connexió directe de veu/dades directe a termòstat (sense mecanisme i amb presa terminal) des de controlador incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6a segons norma ISO/IEC 11801 2a edició, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en fals sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a distribuïdor estesa per safata. S'inclou presa terminal instal·lada segons indicacions de l'HCB. Marca/Model: SYSTIMAX/3091B GigaSPEED X10D LSZH o equivalent. Completament instal·lat. | 1
SALA FAGOS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.05.012 | L | EP43PC5F | ut | Punt de connexió de control a sonda de CO2 des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | Punt de connexió de control a sonda de CO2 des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 2
PTA 1-Recinte tècnic-A aportació Tren imp. |  | 1 |  |  |  | 1
PTA 1-Recinte tècnic-A extracció Tren ext. |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.05.013 | L | EP43PC62 | ut | Punt de connexió de control a actuador de comporta d'aire exterior, central y by-pass des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 sense pantalla, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | Punt de connexió de control a actuador de comporta d'aire exterior, central y by-pass des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 sense pantalla, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 1
PTA 1-Recinte tècnic-A aport. Tren Impuls |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.05.014 | L | EP43PC63 | ut | Punt de connexió de control a actuador de vàlvulad'equilibrat i control dinàmic des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 sense pantalla, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | Punt de connexió de control a actuador de vàlvulad'equilibrat i control dinàmic des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 sense pantalla, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 3
PTA 1-Recinte tècnic-CL Cultius |  | 3 |  |  |  | 3
01.01.05.015 | L | EP43PE6F | ut | Punt de connexió de control a unitat mesuradora-analitzadora de CO2 des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | Punt de connexió de control a unitat mesuradora-analitzadora de CO2 des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 1
SALA FAGOS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.05.016 | L | EP43PC6F | ut | Punt de connexió de control a sonda de pressió diferencial des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | Punt de connexió de control a sonda de pressió diferencial des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 2
SALA FAGOS |  | 2 |  |  |  | 2
01.01.05.017 | L | EP43PC58 | ut | Punt de connexió de control a comandament motor EC des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en el controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | Punt de connexió de control a comandament motor EC des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en el controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 2
PTA 1-Recinte tècnic-A Tren impul. |  | 1 |  |  |  | 1
PTA 1-Recinte tècnic-A Tren extrac. |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.05.018 | L | EP43PC6D | ut | Punt de connexió de control a pressostat diferencial des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | Punt de connexió de control a pressostat diferencial des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 3
SALA FAGOS |  | 3 |  |  |  | 3
01.01.05.019 | L | EP43PGW3 | ut | Treballs de programació i posada en marxa del sistema de gestió tècnica i control S.Blanques CEK, incloent programació del desenvolupament de forma consensuada amb Direcció Facultativa, replanteig tècnic corresponent a les arquitectures de l'edifici. També s'inclou la programació de controladors, implantació de regulacions, automatitzacions i gestió del sistema, disseny de les pantalles gràfiques de supervisió amb punts d'interacció amb el sistema per als llocs de control centrals. Verificació del correcte funcionament del sistema de control de climatització, i un curs de formació per el personal designat a la explotació del sistema. També s'inclouen els treballs de seguiment execució instal·lacions del fabricant i despeses de viatge i dietes. Inclou la sessió de formació al client. Marca/Model: SIAC-SCHNEIDER o equivalent. Completament instal·lat. | Treballs de programació i posada en marxa del sistema de gestió tècnica i control S.Blanques CEK, incloent programació del desenvolupament de forma consensuada amb Direcció Facultativa, replanteig tècnic corresponent a les arquitectures de l'edifici. També s'inclou la programació de controladors, implantació de regulacions, automatitzacions i gestió del sistema, disseny de les pantalles gràfiques de supervisió amb punts d'interacció amb el sistema per als llocs de control centrals. Verificació del correcte funcionament del sistema de control de climatització, i un curs de formació per el personal designat a la explotació del sistema. També s'inclouen els treballs de seguiment execució instal·lacions del fabricant i despeses de viatge i dietes. Inclou la sessió de formació al client. Marca/Model: SIAC-SCHNEIDER o equivalent. Completament instal·lat. | 0.3
PTA 1-Recinte tècnic-pp SALA FAGOS |  | 0.3 |  |  |  | 0.3
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 01 | SALA FAGOS
| N | Titol 3 | 06 | TREBALLS PREVIS i RECONSTRUCCIONS
01.01.06.001 | L | E1KA0077A | ut | Tasques de desmuntatge de les instal·lacions existents de Sanejament, Lampisteria i Climatització i ventilació, Gasos medicinals, i Control i gestió a l'àrea afectada per l'obra, amb càrrega, transport i descàrrega a abocador autoritzat (prèvia conformitat del Dpt Manteniment) o magatzem que indiqui la Direcció Facultativa o la propietat. S'inclou el desmuntatge de totes les instal·lacions objecte afectades i la seva readequació si fós el cas, per tal de deixar en condicions correctes per un inici d'actuacions d'obra reglamentàries les instal·lacions de sales, estances, àrees diàfanes de l'obra. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. El preu que s'hi assigna és preu fix, sense possibilitats d'aplicar-hi baixes inferiors al preu indicat. | Tasques de desmuntatge de les instal·lacions existents de Sanejament, Lampisteria i Climatització i ventilació, Gasos medicinals, i Control i gestió a l'àrea afectada per l'obra, amb càrrega, transport i descàrrega a abocador autoritzat (prèvia conformitat del Dpt Manteniment) o magatzem que indiqui la Direcció Facultativa o la propietat. S'inclou el desmuntatge de totes les instal·lacions objecte afectades i la seva readequació si fós el cas, per tal de deixar en condicions correctes per un inici d'actuacions d'obra reglamentàries les instal·lacions de sales, estances, àrees diàfanes de l'obra. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. El preu que s'hi assigna és preu fix, sense possibilitats d'aplicar-hi baixes inferiors al preu indicat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 01 | SALA FAGOS
| N | Titol 3 | 07 | DIVERSOS
01.01.07.001 | L | E1KA0009 | ut | Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions entre sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes: Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN 1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb material ignífug. Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector. Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a base de silicones intumescents. Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions. Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació de la Direcció Faculativa i Executiva de l'obra. Completament realitzat. | Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions entre sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes: Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN 1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb material ignífug. Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector. Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a base de silicones intumescents. Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions. Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació de la Direcció Faculativa i Executiva de l'obra. Completament realitzat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.07.002 | L | E1KA0011 | ut | Legalització de totes les instal·lacions que es vegin afectades en aquest capítol dels pressupostos, incloent la preparació i visats de projectes en el Col·legi Professional corresponent i la presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats Col·laboradores, inclús l'abonament de les taxes corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius que s'hagin de realitzar amb qualsevol organisme oficial per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'Indústria davant la presentació de l'expedient. Completament realitzat. | Legalització de totes les instal·lacions que es vegin afectades en aquest capítol dels pressupostos, incloent la preparació i visats de projectes en el Col·legi Professional corresponent i la presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats Col·laboradores, inclús l'abonament de les taxes corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius que s'hagin de realitzar amb qualsevol organisme oficial per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'Indústria davant la presentació de l'expedient. Completament realitzat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.07.003 | L | E1KA0012 | ut | PA a justificar per a la realització de les connexions i obres provisionals necessàries per garantir el normal funcionament de la resta de l'edifici, així com el compliment de les mesures per a la prevenció d'infeccions nosocomials en la realització d'obres en els centres sanitaris de l'Institut Català de la Salut. | PA a justificar per a la realització de les connexions i obres provisionals necessàries per garantir el normal funcionament de la resta de l'edifici, així com el compliment de les mesures per a la prevenció d'infeccions nosocomials en la realització d'obres en els centres sanitaris de l'Institut Català de la Salut. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.07.004 | L | E1KA0021 | ut | Partida no susceptible de baixa econòmica a lliure disposició de la propietat. La partida s'implementa i es computa d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa i executiva de l'obra. Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | Partida no susceptible de baixa econòmica a lliure disposició de la propietat. La partida s'implementa i es computa d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa i executiva de l'obra. Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.07.005 | L | E1KA0010 | ut | Preparació de tota la documentació d'obra de les instal·lacions segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F., comprenent: Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F. Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (3 còpies aprovades per la D.F.). Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 còpies aprovades per la D.F.). Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (3 còpies aprovades per la D.F.). Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | Preparació de tota la documentació d'obra de les instal·lacions segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F., comprenent: Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F. Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (3 còpies aprovades per la D.F.). Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 còpies aprovades per la D.F.). Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (3 còpies aprovades per la D.F.). Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.07.006 | L | E1KAQ00FORA | ut | Realització de les tasques corresponents al Control de Qualitat i proves en les instal·lacions i sistemes que s’indiquen a continuació, per part de Laboratori homologat extern a validar per la Propietat, incloent conjunt de proves normatives i complementàries, tasques de suport d'equilibrat i posada en marxa, i regulació sistemàtica segons protocols de funcionament del fabricant i del departament de Manteniment/Infraestructures de l'Hospital Clínic, i direccions DF/DE de l'obra. Preparació de tota la documentació resultat de les tasques del Control de Qualitat, proves i medicions fetes a la obra, segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F. i fitxes incloses al projecte, comprenent: Documentació final d'obra: proves realitzades, resultats de les proves, sessions realtzades, comparatiu normatiu i energètic. Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | Realització de les tasques corresponents al Control de Qualitat i proves en les instal·lacions i sistemes que s’indiquen a continuació, per part de Laboratori homologat extern a validar per la Propietat, incloent conjunt de proves normatives i complementàries, tasques de suport d'equilibrat i posada en marxa, i regulació sistemàtica segons protocols de funcionament del fabricant i del departament de Manteniment/Infraestructures de l'Hospital Clínic, i direccions DF/DE de l'obra. Preparació de tota la documentació resultat de les tasques del Control de Qualitat, proves i medicions fetes a la obra, segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F. i fitxes incloses al projecte, comprenent: Documentació final d'obra: proves realitzades, resultats de les proves, sessions realtzades, comparatiu normatiu i energètic. Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.07.007 | L | E1KAQL1FORA | ut | Realització de les tasques per part de Laboratori homolgat, per la obtenció del certificat ISO conforme als nivells ISO previstos (en modes sobrepressió i depressió), incloent tasques de control i amidament de partícules, cabals d'aire i sobrepressions, amb inclusió de totes les proves normatives i complementàries per tal d'obtenir la validació, amb el número i totalitat de sessions necessàries a tals efecte per obtenir la conformitat tècnica del conjunt. S'inclouen les tasques de neteja dels materials i sistemes instal·lats, com ara la neteja interior de canonades i conductes d'aire i d'elements terminals de difusió, a efectuar de forma prèvia a cada sessió. Preparació de tota la documentació resultat de les tasques del Certificació ISO i Control de partícules, amb les proves i medicions fetes a la obra, segons procediments del Laboratori. S'inclourà a la documentació final d'obra: proves realitzades, resultats de les proves, sessions realtzades, resultats i homologació obtinguda. El preu que s'hi assigna és preu fix, sense possibilitats d'aplicar-hi baixes inferiors al preu indicat. Completament realitzat. | Realització de les tasques per part de Laboratori homolgat, per la obtenció del certificat ISO conforme als nivells ISO previstos (en modes sobrepressió i depressió), incloent tasques de control i amidament de partícules, cabals d'aire i sobrepressions, amb inclusió de totes les proves normatives i complementàries per tal d'obtenir la validació, amb el número i totalitat de sessions necessàries a tals efecte per obtenir la conformitat tècnica del conjunt. S'inclouen les tasques de neteja dels materials i sistemes instal·lats, com ara la neteja interior de canonades i conductes d'aire i d'elements terminals de difusió, a efectuar de forma prèvia a cada sessió. Preparació de tota la documentació resultat de les tasques del Certificació ISO i Control de partícules, amb les proves i medicions fetes a la obra, segons procediments del Laboratori. S'inclourà a la documentació final d'obra: proves realitzades, resultats de les proves, sessions realtzades, resultats i homologació obtinguda. El preu que s'hi assigna és preu fix, sense possibilitats d'aplicar-hi baixes inferiors al preu indicat. Completament realitzat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 01 | SALA FAGOS
| N | Titol 3 | 08 | GESTIÓ RESIDUS
01.01.08.001 | L | E1KA0029 | ut | PA a justificar corresponent a l'abonament íntegre per a la gestió de residus. | PA a justificar corresponent a l'abonament íntegre per a la gestió de residus. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 01 | SALA FAGOS
| N | Titol 3 | 09 | SEGURETAT I SALUT
| N | Titol 3 (1) | 01 | PROTECCIONS INDIVIDUALS
01.01.09.01.001 | L | P1477-65LG | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 3
GENERALS |  | 3 |  |  |  | 3
01.01.09.01.002 | L | P147Z-FITK | u | Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 3
GENERALS |  | 3 |  |  |  | 3
01.01.09.01.003 | L | P147Y-EPWX | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 9
GENERALS |  | 9 |  |  |  | 9
01.01.09.01.004 | L | P147O-EPWY | u | Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 | Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 | 9
GENERALS |  | 9 |  |  |  | 9
01.01.09.01.005 | L | P147L-EQDA | u | Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell | Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell | 6
GENERALS |  | 6 |  |  |  | 6
01.01.09.01.006 | L | P1474-65MZ | u | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica | 3
GENERALS |  | 3 |  |  |  | 3
01.01.09.01.007 | L | P1483-EQED | u | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 3
GENERALS |  | 3 |  |  |  | 3
01.01.09.01.008 | L | P148B-EQEK | u | Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 | Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 | 3
GENERALS |  | 3 |  |  |  | 3
01.01.09.01.009 | L | P1489-FIGN | u | Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | 3
GENERALS |  | 3 |  |  |  | 3
01.01.09.01.010 | L | P148D-EQEQ | u | Samarreta de treball, de cotó | Samarreta de treball, de cotó | 3
GENERALS |  | 3 |  |  |  | 3
01.01.09.01.011 | L | P1480-FK75 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 3
GENERALS |  | 3 |  |  |  | 3
01.01.09.01.012 | L | PBBC-65LC | u | Senyal manual per a senyalista | Senyal manual per a senyalista | 3
GENERALS |  | 3 |  |  |  | 3
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 01 | SALA FAGOS
| N | Titol 3 | 09 | SEGURETAT I SALUT
| N | Titol 3 (1) | 02 | PROTECCIONS COL·LECTIVES
01.01.09.02.001 | L | PBBL-56GK | u | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.09.02.002 | L | PBC5-56GM | u | Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària | Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.09.02.003 | L | PBBA-EOJE | u | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.09.02.004 | L | PBBJ-5674 | u | Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.09.02.005 | L | PBBJ-5677 | u | Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
| N | Titol 3 | 01 | SANEJAMENT
01.02.01.001 | L | ED11F011 | m | Tasques d'execució del desguàs de les unitats fan-coils a base de tub de polipropilè rígid de 32 mm, sifò, accessoris. Conducció al baixant pluvial/ col·lector més pròxim. Execució d'aquestes tasques d'acord amb la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament instal·lat. | Tasques d'execució del desguàs de les unitats fan-coils a base de tub de polipropilè rígid de 32 mm, sifò, accessoris. Conducció al baixant pluvial/ col·lector més pròxim. Execució d'aquestes tasques d'acord amb la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament instal·lat. | 3
SALA BACTERIS |  | 3 |  |  |  | 3
01.02.01.002 | L | PD17-47HE | m | Baixant de tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Completament instal·lat. | Baixant de tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Completament instal·lat. | 1
SALA FAGOS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.01.003 | L | E1KA0100S | ut | Tasques d'adequació de la posició del traçat actual de col·lectors penjats pre-existents, realitzant el tall, adequació de la posició del traçat en horitzontal i també en alçada, i reconnexió, per tal de coordinar-se amb la nova instal·lació de safates, conductes d'aire, unitats interiors de climatització i resta de nous sistemes. S'inclou la p.p de tub, colzes, accessoris varis, i elements de subjecció i petit material necessari. S'inclou el desmuntatge de totes les instal·lacions objecte afectades i la seva readequació, per tal de deixar en condicions reglamentàries les instal·lacions futures a instal·lar. S'inclouen les tasques d'ajust dels creuaments entre les instal·lacions existents i les noves instal·lacions a realitzar. S'inclou les tasques, material i conjunt d'actuacions per tal de subsanar deficiències tècniques i normatives pre-existents. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i odres DO/DE de l'obra i de la propietat. Completament realitzat. Cal contemplar que aquestes tasques es poden realitzar en horari de cap de setmana i en horari de torn nocturn en darrera instància, sense que aquest requeriment impliqui una pujada de preu del cost de la partida. | Tasques d'adequació de la posició del traçat actual de col·lectors penjats pre-existents, realitzant el tall, adequació de la posició del traçat en horitzontal i també en alçada, i reconnexió, per tal de coordinar-se amb la nova instal·lació de safates, conductes d'aire, unitats interiors de climatització i resta de nous sistemes. S'inclou la p.p de tub, colzes, accessoris varis, i elements de subjecció i petit material necessari. S'inclou el desmuntatge de totes les instal·lacions objecte afectades i la seva readequació, per tal de deixar en condicions reglamentàries les instal·lacions futures a instal·lar. S'inclouen les tasques d'ajust dels creuaments entre les instal·lacions existents i les noves instal·lacions a realitzar. S'inclou les tasques, material i conjunt d'actuacions per tal de subsanar deficiències tècniques i normatives pre-existents. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i odres DO/DE de l'obra i de la propietat. Completament realitzat. Cal contemplar que aquestes tasques es poden realitzar en horari de cap de setmana i en horari de torn nocturn en darrera instància, sense que aquest requeriment impliqui una pujada de preu del cost de la partida. | 1
SALA FAGOS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.01.004 | L | EMNC001F | ut | Collarí per a segellat de canonada de baixants/col·lectors plàstics, DN110, EI-120. Marca/Model: PROMAT o equivalent. Completament instal·lat. | Collarí per a segellat de canonada de baixants/col·lectors plàstics, DN110, EI-120. Marca/Model: PROMAT o equivalent. Completament instal·lat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
| N | Titol 3 | 02 | AIGUA SANITÀRIA
| N | Titol 3 (1) | 01 | XARXA AFS
01.02.02.01.001 | L | PF56-FJJG | m | Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Completament instal·lat. | Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Completament instal·lat. | 9
PTA 1-Derivació rentaülls |  | 3 |  |  |  | 3
PTA 1-Acc. pedals |  | 6 |  |  |  | 6
01.02.02.01.002 | L | PFQ0-3KRT | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Completament instal·lat. | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Completament instal·lat. | 9
PTA 1-Derivació rentaülls |  | 3 |  |  |  | 3
PTA 1-Acc. pedals |  | 6 |  |  |  | 6
01.02.02.01.003 | L | EDF5R1003 | ut | Tasques d'execució i connexionat d'alimentació a rentaülls AFS compostes per part proporcional de canonades de coure, accessoris i suports des de la xarxa general d'escomesa als locals i dels diàmetres compresos indicats a plànols, incloent la part proporcional d'aïllament d'escuma elastomèrica en trams horitzontals vistos i p.p de tub coarrugat plàstic flexible en trams encastats. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | Tasques d'execució i connexionat d'alimentació a rentaülls AFS compostes per part proporcional de canonades de coure, accessoris i suports des de la xarxa general d'escomesa als locals i dels diàmetres compresos indicats a plànols, incloent la part proporcional d'aïllament d'escuma elastomèrica en trams horitzontals vistos i p.p de tub coarrugat plàstic flexible en trams encastats. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 1
SALA BACTERIS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.02.01.004 | L | EJ2ZE132 | u | Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1´´ per a maniguets, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada roscada de 1´´. S'inclouen les vàlvules d'esquadra d'enllaç terminal a aixeta i p.p. de flexo. Completament instal·lat. | Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1´´ per a maniguets, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada roscada de 1´´. S'inclouen les vàlvules d'esquadra d'enllaç terminal a aixeta i p.p. de flexo. Completament instal·lat. | 1
PTA 1-Abocador |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.02.01.005 | L | EJ2ZE131 | u | Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada roscada de 1/2´´. S'inclouen les vàlvules d'esquadra d'enllaç terminal a aixeta i p.p. de flexo. Completament instal·lat. | Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada roscada de 1/2´´. S'inclouen les vàlvules d'esquadra d'enllaç terminal a aixeta i p.p. de flexo. Completament instal·lat. | 1
SALA BACTERIS-Rentaülls |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
| N | Titol 3 | 02 | AIGUA SANITÀRIA
| N | Titol 3 (1) | 02 | APARELLS SANITARIS
01.02.02.02.001 | L | EJ2AR0002 | ut | Pedal amb mecanisme per accionament de peu per a aixeta de laboratori, pas per a canonada DN15, amb accessoris de muntatge i subjecció al terra. Marca/Model: PRESTO/23400 o equivalent. Completament instal·lat. | Pedal amb mecanisme per accionament de peu per a aixeta de laboratori, pas per a canonada DN15, amb accessoris de muntatge i subjecció al terra. Marca/Model: PRESTO/23400 o equivalent. Completament instal·lat. | 2
SALA FAGOS |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
| N | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
| N | Titol 3 (1) | 01 | DISTRIBUCIÓ D'AIRE
01.02.03.01.001 | L | EE52Q24A | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1.0 mm, amb unió de marc cargolat metu i clips, muntat adossat amb suports, amb especificació d'estanqueïtat en el cas d'aplicació clínica-hospitalària amb juntes reforçades, i amb proves d'estanqueïtat normatives afegides. Completament instal·lat. | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1.0 mm, amb unió de marc cargolat metu i clips, muntat adossat amb suports, amb especificació d'estanqueïtat en el cas d'aplicació clínica-hospitalària amb juntes reforçades, i amb proves d'estanqueïtat normatives afegides. Completament instal·lat. | 22
SALA BACTERIS |  | 22 |  |  |  | 22
01.02.03.01.002 | L | PE42-488Y | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb marc cargolat metu, muntat superficialment. Completament instal·lat. | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb marc cargolat metu, muntat superficialment. Completament instal·lat. | 0.5
SALA BACTERIS |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
01.02.03.01.003 | L | PE42-48TS | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb marc cargolat metu, muntat superficialment. Completament instal·lat. | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb marc cargolat metu, muntat superficialment. Completament instal·lat. | 1
SALA BACTERIS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.03.01.004 | L | PE63-6PF9 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit. Completament instal·lat. | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit. Completament instal·lat. | 22
SALA BACTERIS |  | 22 |  |  |  | 22
01.02.03.01.005 | L | EE52RT01 | ut | Formació de registre a conducte rectang/circular, perfils per implementar tapa, tapa tipus metu, mides segons la DF/DO de l'obra i propietat, amb unió marc cargolat i clips, amb suports. Completament instal·lat. | Formació de registre a conducte rectang/circular, perfils per implementar tapa, tapa tipus metu, mides segons la DF/DO de l'obra i propietat, amb unió marc cargolat i clips, amb suports. Completament instal·lat. | 2
SALA BACTERIS |  | 2 |  |  |  | 2
01.02.03.01.006 | L | EEKQR002 | ut | Comporta de regulació de cabal, ref. CR2, de 160 mm de diàmetre, autorregulable mecànicament amb tanca total, amb tots els seus elements de fixació. Marca/Model: TROX/RN160 o equivalent. Completament instal·lat. | Comporta de regulació de cabal, ref. CR2, de 160 mm de diàmetre, autorregulable mecànicament amb tanca total, amb tots els seus elements de fixació. Marca/Model: TROX/RN160 o equivalent. Completament instal·lat. | 1
SALA BACTERIS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
| N | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
| N | Titol 3 (1) | 02 | CL-FANCOIL POTENCIAT
01.02.03.02.001 | L | EEJBR16A | ut | Climatitzador-Fancoil potenciat d'aire per a Sala de Bacteris, de tipus horitzontal amb tren únic, de recirculació interior amb cabal nominal d'impulsió de 1.000 m3/h, garantint 23 mov/h segons recomanacions ISPE en consideració de classe ISO-7, de construcció higiènica i execució interior, construcció amb panells de xapa galzanitzada acabada interiorment amb seccions constructives en acer inoxidable higiènic AISI 304, estructura amb perfils de 40 mm d'alumini i panells amb espessor de 50 mm, amb bateries de fred i calor construïdes amb tub de coure i aletes d'alumini, etapes de filtratge segons UNE-EN 779 F7+F9, amb ventilador plug-fan amb controlador EC (amb capçal de control inclòs), silenciadors integrats amb cel·les recobertes de fibra de vidre biosoluble i higiènicament segur, safata de condensats d'acer inoxidable, amb les següents característiques: - Tipus de ventiladors: plug-fan - Nº de ventiladors tren impulsió: 1 ut, de cabal variable, amb control EC - Amb controlador EC cabal variable (ajust pressió-cabal i correcció pdc filtres) - Cabal de ventilació d'impulsió: 1.000 m3/h - Pressió disponible: 500 Pa - Recuperador de plaques: N/A - Comporta entrada aire exterior: N/A - Comporta impulsió/mescla: N/A - Bateria de fred: 7,2 kW - Nº de files de bateria de fred: 6 - Bateria de calor: 4,5 kW - Nº de files de bateria de calor: 3 - Etapa pre-filtres: classe ISO 16890 Coarse 50% -G4- - Etapa filtres: classe ISO 16890 ePM1 50% -F7- - Etapa filtre final: classe ISO 16890 ePM1 85% -F9- - Secció de mescla: N/A - Silenciador impulsió: Intern, 1.000 m3/h, 18 dBA a 250 Hz, Long. 600 mm - Silenciador retorn: Intern, 1.000 m3/h, 18 dBA a 250 Hz, Long. 600 mm - Secció humectació: N/A - Certificació Eurovent - Assimilació a la norma VDI 6022 - Panells de xapa d'acer galvanitzat amb aïllament de poliuretà/llana mineral, espessor 50 mm, perfils d'AL de 40 mm i panells d'ac. galv. 1 mm (intern), 1 mm (extern) - Aïllament de poliuretà injectat/llana mineral - Llum interior en les seccions: N/A - Mides: 3.046 mm x 1.000 mm x 450 mm (LxAxH) - Pes: 240 kg Inclou el conjunt de lones antivibratòries, els interruptors d'aturada dels ventiladors, controladors EC dels ventiladors, reguladors de tensió pel control manual in-situ dels ventiladors en cas de falla del BMS, presostats de mesura de l'embrutament dels filtres i capilars (3 uts), i la suportació del climatitzador a la bancada/estructura penjada mitjançant estructura metàl·lica. S'inclouen les tasques de desmuntatge per seccions per tal de fer entrega de material a obra, i encabir-lo dins del fals sostre, en cas necessari. Les bateries de fred i calor es muntaran separades 30 cm entre elles. La bancada de suportació de xapa ha de ser de tipus cargolada per tal d'extreure les bateries fàcilment i poder realizar les tasques de manteniment i neteja sense cap dificultat. Existència de registre de neteja entre bateries. Marca/Model : DECACLIMA/GC1.5H75H179HO-Ref. SALA BACTERIS CEK o equivalent. Completament instal·lat. | Climatitzador-Fancoil potenciat d'aire per a Sala de Bacteris, de tipus horitzontal amb tren únic, de recirculació interior amb cabal nominal d'impulsió de 1.000 m3/h, garantint 23 mov/h segons recomanacions ISPE en consideració de classe ISO-7, de construcció higiènica i execució interior, construcció amb panells de xapa galzanitzada acabada interiorment amb seccions constructives en acer inoxidable higiènic AISI 304, estructura amb perfils de 40 mm d'alumini i panells amb espessor de 50 mm, amb bateries de fred i calor construïdes amb tub de coure i aletes d'alumini, etapes de filtratge segons UNE-EN 779 F7+F9, amb ventilador plug-fan amb controlador EC (amb capçal de control inclòs), silenciadors integrats amb cel·les recobertes de fibra de vidre biosoluble i higiènicament segur, safata de condensats d'acer inoxidable, amb les següents característiques: - Tipus de ventiladors: plug-fan - Nº de ventiladors tren impulsió: 1 ut, de cabal variable, amb control EC - Amb controlador EC cabal variable (ajust pressió-cabal i correcció pdc filtres) - Cabal de ventilació d'impulsió: 1.000 m3/h - Pressió disponible: 500 Pa - Recuperador de plaques: N/A - Comporta entrada aire exterior: N/A - Comporta impulsió/mescla: N/A - Bateria de fred: 7,2 kW - Nº de files de bateria de fred: 6 - Bateria de calor: 4,5 kW - Nº de files de bateria de calor: 3 - Etapa pre-filtres: classe ISO 16890 Coarse 50% -G4- - Etapa filtres: classe ISO 16890 ePM1 50% -F7- - Etapa filtre final: classe ISO 16890 ePM1 85% -F9- - Secció de mescla: N/A - Silenciador impulsió: Intern, 1.000 m3/h, 18 dBA a 250 Hz, Long. 600 mm - Silenciador retorn: Intern, 1.000 m3/h, 18 dBA a 250 Hz, Long. 600 mm - Secció humectació: N/A - Certificació Eurovent - Assimilació a la norma VDI 6022 - Panells de xapa d'acer galvanitzat amb aïllament de poliuretà/llana mineral, espessor 50 mm, perfils d'AL de 40 mm i panells d'ac. galv. 1 mm (intern), 1 mm (extern) - Aïllament de poliuretà injectat/llana mineral - Llum interior en les seccions: N/A - Mides: 3.046 mm x 1.000 mm x 450 mm (LxAxH) - Pes: 240 kg Inclou el conjunt de lones antivibratòries, els interruptors d'aturada dels ventiladors, controladors EC dels ventiladors, reguladors de tensió pel control manual in-situ dels ventiladors en cas de falla del BMS, presostats de mesura de l'embrutament dels filtres i capilars (3 uts), i la suportació del climatitzador a la bancada/estructura penjada mitjançant estructura metàl·lica. S'inclouen les tasques de desmuntatge per seccions per tal de fer entrega de material a obra, i encabir-lo dins del fals sostre, en cas necessari. Les bateries de fred i calor es muntaran separades 30 cm entre elles. La bancada de suportació de xapa ha de ser de tipus cargolada per tal d'extreure les bateries fàcilment i poder realizar les tasques de manteniment i neteja sense cap dificultat. Existència de registre de neteja entre bateries. Marca/Model : DECACLIMA/GC1.5H75H179HO-Ref. SALA BACTERIS CEK o equivalent. Completament instal·lat. | 1
SALA BACTERIS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.03.02.002 | L | PN75-H7C3B | u | Connexió d'enllaç hidràulic DN25 per a enllaç amb vàlvula de 2 vies d'equilibrat i de control dinàmic independent de la pressió, per a bateria de fan-coil, incloent conjunt de valvuleria de tall i control i altres elements amb pressió nominal PN16, amb part proporcional de canonada i aïllament, i incloent les tasques del muntatge entre elements i la connexió a la bateria corresponent. S'inclou: - 2 Vàlvules de tall manual, DN 25, tipus bola, amb connexió roscada - 1 Filtre colador, DN 25, connexió roscada - 1 Vàlvula d'equilibrat i ctrl dinàmic independent de la pressió, amb actuador proporcional, DN 25, 24 Vac, roscada. S'inclouen els punts de purga/aixetes de buidatge, i totes les tasques d'enllaç hidràulic i el conjunt d'accessoris i petit material que es requereixi, així com també tota senyalització de canonades, les tasques terminals de connexió elèctrica i de control, amb el cablejat elèctric corresponent instal·lat a l'interior de tub coarrugat lliure d'hal·lògens. Marca/Model: ARCO/GENEBRE/IMI-TA Modulator/TAC-SCHNEIDER o equivalent. Completament instal·lat. | Connexió d'enllaç hidràulic DN25 per a enllaç amb vàlvula de 2 vies d'equilibrat i de control dinàmic independent de la pressió, per a bateria de fan-coil, incloent conjunt de valvuleria de tall i control i altres elements amb pressió nominal PN16, amb part proporcional de canonada i aïllament, i incloent les tasques del muntatge entre elements i la connexió a la bateria corresponent. S'inclou: - 2 Vàlvules de tall manual, DN 25, tipus bola, amb connexió roscada - 1 Filtre colador, DN 25, connexió roscada - 1 Vàlvula d'equilibrat i ctrl dinàmic independent de la pressió, amb actuador proporcional, DN 25, 24 Vac, roscada. S'inclouen els punts de purga/aixetes de buidatge, i totes les tasques d'enllaç hidràulic i el conjunt d'accessoris i petit material que es requereixi, així com també tota senyalització de canonades, les tasques terminals de connexió elèctrica i de control, amb el cablejat elèctric corresponent instal·lat a l'interior de tub coarrugat lliure d'hal·lògens. Marca/Model: ARCO/GENEBRE/IMI-TA Modulator/TAC-SCHNEIDER o equivalent. Completament instal·lat. | 1
SALA BACTERIS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.03.02.003 | L | PN75-H7C3A | u | Connexió d'enllaç hidràulic DN20 per a enllaç amb vàlvula de 2 vies d'equilibrat i de control dinàmic independent de la pressió, per a bateria de fan-coil, incloent conjunt de valvuleria de tall i control i altres elements amb pressió nominal PN16, amb part proporcional de canonada i aïllament, i incloent les tasques del muntatge entre elements i la connexió a la bateria corresponent. S'inclou: - 2 Vàlvules de tall manual, DN 20, tipus bola, amb connexió roscada - 1 Filtre colador, DN 20, connexió roscada - 1 Vàlvula d'equilibrat i ctrl dinàmic independent de la pressió, amb actuador proporcional, DN 20, 24 Vac, roscada S'inclouen els punts de purga/aixetes de buidatge, i totes les tasques d'enllaç hidràulic i el conjunt d'accessoris i petit material que es requereixi, així com també tota senyalització de canonades, les tasques terminals de connexió elèctrica i de control, amb el cablejat elèctric corresponent instal·lat a l'interior de tub coarrugat lliure d'hal·lògens. Marca/Model: ARCO/GENEBRE/IMI-TA Modulator/TAC-SCHNEIDER o equivalent. Completament instal·lat. | Connexió d'enllaç hidràulic DN20 per a enllaç amb vàlvula de 2 vies d'equilibrat i de control dinàmic independent de la pressió, per a bateria de fan-coil, incloent conjunt de valvuleria de tall i control i altres elements amb pressió nominal PN16, amb part proporcional de canonada i aïllament, i incloent les tasques del muntatge entre elements i la connexió a la bateria corresponent. S'inclou: - 2 Vàlvules de tall manual, DN 20, tipus bola, amb connexió roscada - 1 Filtre colador, DN 20, connexió roscada - 1 Vàlvula d'equilibrat i ctrl dinàmic independent de la pressió, amb actuador proporcional, DN 20, 24 Vac, roscada S'inclouen els punts de purga/aixetes de buidatge, i totes les tasques d'enllaç hidràulic i el conjunt d'accessoris i petit material que es requereixi, així com també tota senyalització de canonades, les tasques terminals de connexió elèctrica i de control, amb el cablejat elèctric corresponent instal·lat a l'interior de tub coarrugat lliure d'hal·lògens. Marca/Model: ARCO/GENEBRE/IMI-TA Modulator/TAC-SCHNEIDER o equivalent. Completament instal·lat. | 1
SALA BACTERIS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
| N | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
| N | Titol 3 (1) | 03 | ELEMENTS DE DIFUSIÓ
01.02.03.03.001 | L | EEKBRFM04 | ut | Filtre absolut compost per difusor microperforat de sostre, ref. DF4, format per carcassa d'acer pintat a la pols blanc, amb dispositiu de tanca estanca i amb dispositiu de prova d'estanqueïtat, difusor d'acer i filtre absolut classe H14 segons EN 1822. L'eficàcia del filtre serà del 99,995 % en assaig segons la DIN 24.183 i 350 Pa de pèrdua de càrrega inicial per un cabal de 125-200 l/s. S'inclou calaix porta-filtre, pressostat i led indicatiu de canvi de filtre. Marca/Model: TROX/TFC-SCH-FT-SPC-DLQL-680-D250 + filtre MFP-H14-MDF-610x610x78x64-PD-FNU-0-ST o equivalent. Completament instal·lat. | Filtre absolut compost per difusor microperforat de sostre, ref. DF4, format per carcassa d'acer pintat a la pols blanc, amb dispositiu de tanca estanca i amb dispositiu de prova d'estanqueïtat, difusor d'acer i filtre absolut classe H14 segons EN 1822. L'eficàcia del filtre serà del 99,995 % en assaig segons la DIN 24.183 i 350 Pa de pèrdua de càrrega inicial per un cabal de 125-200 l/s. S'inclou calaix porta-filtre, pressostat i led indicatiu de canvi de filtre. Marca/Model: TROX/TFC-SCH-FT-SPC-DLQL-680-D250 + filtre MFP-H14-MDF-610x610x78x64-PD-FNU-0-ST o equivalent. Completament instal·lat. | 2
SALA BACTERIS |  | 2 |  |  |  | 2
01.02.03.03.002 | L | EEK2R002 | ut | Reixa d'extracció amb referència RE2, construïda en alumini, de 325x125 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret o sostre, amb entrada d'aire a 0º, regulació de cabal i premarc, acabat blanc, amb tots els seus elements de fixació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-MOD-H-F0-AG-325x125 o equivalent. Completament instal·lada. | Reixa d'extracció amb referència RE2, construïda en alumini, de 325x125 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret o sostre, amb entrada d'aire a 0º, regulació de cabal i premarc, acabat blanc, amb tots els seus elements de fixació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-MOD-H-F0-AG-325x125 o equivalent. Completament instal·lada. | 1
SALA BACTERIS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.03.03.003 | L | EEK2RF04 | ut | Reixa de retorn a fan-coil amb referència RF4, construïda en alumini, de 825x125 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret o sostre, amb sortida d'aire a 0º i premarc, acabat blanc, amb tots els seus elements de fixació. Inclou filtre G3 amb subjecció pròpia. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-MOD-H-F0-825x125//MATCLIMA-Reixa a 45º+Portafiltre RRF-MF o equivalent. Completament instal·lada. | Reixa de retorn a fan-coil amb referència RF4, construïda en alumini, de 825x125 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret o sostre, amb sortida d'aire a 0º i premarc, acabat blanc, amb tots els seus elements de fixació. Inclou filtre G3 amb subjecció pròpia. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-MOD-H-F0-825x125//MATCLIMA-Reixa a 45º+Portafiltre RRF-MF o equivalent. Completament instal·lada. | 2
SALA BACTERIS |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
| N | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
| N | Titol 3 (1) | 04 | DISTRIBUCIÓ D'AIGUA FREDA
01.02.03.04.001 | L | EJ7ACF001 | ut | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent de la xarxa hidràulica de climatització AF de l'edifici CEK, per mitjà de la connexió de canonades als muntants existents/distribució principal d'AF al CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent de la xarxa hidràulica de climatització AF de l'edifici CEK, per mitjà de la connexió de canonades als muntants existents/distribució principal d'AF al CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 1
PTA 1-Passadís |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.03.04.002 | L | EF925PGE | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, s.4 - SDR 9, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment. Marca/Model: ITALSAN/NIRON-FIBER BLUE o equivalent. Completament instal·lat. | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, s.4 - SDR 9, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment. Marca/Model: ITALSAN/NIRON-FIBER BLUE o equivalent. Completament instal·lat. | 40
SALA BACTERIS |  | 2 |  |  |  | 2
PASSADÍS A BACTERIS |  | 38 |  |  |  | 38
01.02.03.04.003 | L | PFQ0-3L05 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Completament instal·lat. | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Completament instal·lat. | 40
SALA BACTERIS |  | 2 |  |  |  | 2
PASSADÍS A BACTERIS |  | 38 |  |  |  | 38
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
| N | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
| N | Titol 3 (1) | 05 | DISTRIBUCIÓ D'AIGUA CALENTA
01.02.03.05.001 | L | EJ7ACC001 | ut | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent de la xarxa hidràulica de climatització AC de l'edifici CEK, per mitjà de la connexió de canonades als muntants existents/distribució principal d'AC al CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent de la xarxa hidràulica de climatització AC de l'edifici CEK, per mitjà de la connexió de canonades als muntants existents/distribució principal d'AC al CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 1
PTA 1-Passadís |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.03.05.002 | L | EF925PGC | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, s.4 - SDR 9, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment. Marca/Model: ITALSAN/NIRON-FIBER BLUE o equivalent. Completament instal·lat. | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, s.4 - SDR 9, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment. Marca/Model: ITALSAN/NIRON-FIBER BLUE o equivalent. Completament instal·lat. | 40
SALA BACTERIS |  | 2 |  |  |  | 2
PASSADÍS A BACTERIS |  | 38 |  |  |  | 38
01.02.03.05.003 | L | PFQ0-3L04 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Completament instal·lat. | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Completament instal·lat. | 40
SALA BACTERIS |  | 2 |  |  |  | 2
PASSADÍS A BACTERIS |  | 38 |  |  |  | 38
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
| N | Titol 3 | 04 | GASOS MEDICINALS
| N | Titol 3 (1) | 01 | XARXA DIÒXID DE CARBONI
01.02.04.01.001 | L | EJ7AGMD1 | ut | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent de diòxid de carboni, per mitjà de la connexió a muntant/distribució existent d'aire comprimit medicinal a l'edifici CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent de diòxid de carboni, per mitjà de la connexió a muntant/distribució existent d'aire comprimit medicinal a l'edifici CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 2
SALA BACTERIS |  | 2 |  |  |  | 2
01.02.04.01.002 | L | PF55-6RYV | m | Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Completament instal·lat. | Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Completament instal·lat. | 16
SALA BACTERIS |  | 16 |  |  |  | 16
01.02.04.01.003 | L | EJ7AG001 | m | Tasques de senyalització de canonades i vàlvules instal·lació de gasos medicinals, amb pintura, cinta adhesiva i etiquetes d'identificació; realitzat segons norma UNE-EN737-3 i codi de colors EN-739. Completament realitzat. | Tasques de senyalització de canonades i vàlvules instal·lació de gasos medicinals, amb pintura, cinta adhesiva i etiquetes d'identificació; realitzat segons norma UNE-EN737-3 i codi de colors EN-739. Completament realitzat. | 16
SALA BACTERIS |  | 16 |  |  |  | 16
01.02.04.01.004 | L | EF5CMPC02 | ut | Presa simple de diòxid de carbonil per a endoll ràpid de seguretat, amb vàlvula de pas, placa de protecció i distintiu del gas, segons UNE-EN 737-1. Marca/model: Air Liquide/Std Hospital Clínic o equivalent. Completament instal·lada. | Presa simple de diòxid de carbonil per a endoll ràpid de seguretat, amb vàlvula de pas, placa de protecció i distintiu del gas, segons UNE-EN 737-1. Marca/model: Air Liquide/Std Hospital Clínic o equivalent. Completament instal·lada. | 3
SALA BACTERIS |  | 3 |  |  |  | 3
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
| N | Titol 3 | 04 | GASOS MEDICINALS
| N | Titol 3 (1) | 02 | INSTAL. COMUNES
01.02.04.02.001 | L | EM11TD01 | u | Unitat fixa anallitzadora i de detecció de CO2, per a mesura d'entre 0 a 50.000 ppm, amb alarma llindar i control de monitorització continu, amb dues sortides de relé, i sortida analògica 4-20 mA, display visor i botonera, amb certificació ISO, per a muntatge mural. Muntada a l'interior d'envolment plàstica de protecció per a muntatge mural. Marca/Model: PCE Instruments/PCE-WMM-100-ICA(model homog. HCB) o equivalent. Completament instal·lat. | Unitat fixa anallitzadora i de detecció de CO2, per a mesura d'entre 0 a 50.000 ppm, amb alarma llindar i control de monitorització continu, amb dues sortides de relé, i sortida analògica 4-20 mA, display visor i botonera, amb certificació ISO, per a muntatge mural. Muntada a l'interior d'envolment plàstica de protecció per a muntatge mural. Marca/Model: PCE Instruments/PCE-WMM-100-ICA(model homog. HCB) o equivalent. Completament instal·lat. | 1
SALA BACTERIS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.04.02.002 | L | PMD7-H7KT | u | Sirena, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to, sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, grau de protecció IP 315, col·locada. Completament instal·lat. | Sirena, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to, sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, grau de protecció IP 315, col·locada. Completament instal·lat. | 1
SALA BACTERIS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.04.02.003 | L | EP43PCR | ut | Punt de connexió de control a sirena des de unitat de mesura de CO2 amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | Punt de connexió de control a sirena des de unitat de mesura de CO2 amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 1
SALA BACTERIS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
| N | Titol 3 | 05 | CTRL I GESTIÓ SALA BACTERIS
01.02.05.001 | L | EPE1ENT2 | ut | Unitat de control ambient de temperatura per a fan-coils, amb pantalla tàctil de 2.4'' color per la gestió de la informació i interacció amb l'usuari, inclou sonda de temperatura ambient en el seu interior tipus termistor NTC de 10 kOhms (a 25 ºC), amb funcions indicadores de mode, ajust de consignes (configurable +/- 1ºC a +/- 5ºC), sonda d'humitat i ajust manual de la ventilació. Amb base de doble port de comunicació RJ45. Instal·lat en caixa de plàstic ABS. Rang de lectura: 0-50ºC. Marca/Model: SCHNEIDER/SXWSBTXXXSXX+SXWSCDXSELXW (Frontal acabat Optimum White) o equivalent. Completament instal·lat. | Unitat de control ambient de temperatura per a fan-coils, amb pantalla tàctil de 2.4'' color per la gestió de la informació i interacció amb l'usuari, inclou sonda de temperatura ambient en el seu interior tipus termistor NTC de 10 kOhms (a 25 ºC), amb funcions indicadores de mode, ajust de consignes (configurable +/- 1ºC a +/- 5ºC), sonda d'humitat i ajust manual de la ventilació. Amb base de doble port de comunicació RJ45. Instal·lat en caixa de plàstic ABS. Rang de lectura: 0-50ºC. Marca/Model: SCHNEIDER/SXWSBTXXXSXX+SXWSCDXSELXW (Frontal acabat Optimum White) o equivalent. Completament instal·lat. | 1
SALA BACTERIS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.05.002 | L | EPE1EN01 | ut | Controlador parametrizable avançat de fancoils a 4 tubs. Amb interface de comunicació BACnet i Modbus. Amb alimentació a 230V, amb un total de 16 Ent/Sort, amb 4 entrades d'estat sòlid (contactes lliures de tensió), 3 relés de circuit de control, 1 relé circuit de tensió i 8 Ent/Sort universals, execució a l'interior de caixa estanca, montatge a fals sostre, amb inclusió d'accessoris i connectors. Marca/Model: SCHNEIDER/RP-C ADVANCED-SXWRCF16A10003 o equivalent. Completament instal·lat. | Controlador parametrizable avançat de fancoils a 4 tubs. Amb interface de comunicació BACnet i Modbus. Amb alimentació a 230V, amb un total de 16 Ent/Sort, amb 4 entrades d'estat sòlid (contactes lliures de tensió), 3 relés de circuit de control, 1 relé circuit de tensió i 8 Ent/Sort universals, execució a l'interior de caixa estanca, montatge a fals sostre, amb inclusió d'accessoris i connectors. Marca/Model: SCHNEIDER/RP-C ADVANCED-SXWRCF16A10003 o equivalent. Completament instal·lat. | 1
SALA BACTERIS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.05.003 | L | EG1AEN06 | ut | Envolvent de plàstc amb tapa, per instal·lar en el seu interior el controlador de fancoil/split, per a muntatge superfície. Marca/Model: SCHNEIDER/MINI-PRAGMA-MIP10112 o equivalent. Completament instal·lat. | Envolvent de plàstc amb tapa, per instal·lar en el seu interior el controlador de fancoil/split, per a muntatge superfície. Marca/Model: SCHNEIDER/MINI-PRAGMA-MIP10112 o equivalent. Completament instal·lat. | 1
SALA BACTERIS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.05.004 | L | EEV3SCM2 | ut | Sonda multiparamètrica de CO2, temperatura, humitat relativa, partícules en suspensió PM i partícules de compostos orgànics volàtiles VOC, per a conductes d'aire, amb sensor de CO2 tipus NDIR, sensor de temperatura tipus Termistor NTC 1,8 kOhms, amb rang de lectura entre -15 i +60 °C, humitat relativa amb rangs d'utilització entre 0 i 95%, rang de mesura de CO2 d'entre 0 i 5.000 ppm, i amb sensor medidor làser de dispersió de partícula per una precisió del +/- 15%. Amb sortides analògiques entre 0-10 Vcc i 4-20mA. Instal·lada dins de caixa de policarbonat IP65. Marca/Model: SCHNEIDER/SCD2XP2AVP o equivalent. Completament instal·lada. | Sonda multiparamètrica de CO2, temperatura, humitat relativa, partícules en suspensió PM i partícules de compostos orgànics volàtiles VOC, per a conductes d'aire, amb sensor de CO2 tipus NDIR, sensor de temperatura tipus Termistor NTC 1,8 kOhms, amb rang de lectura entre -15 i +60 °C, humitat relativa amb rangs d'utilització entre 0 i 95%, rang de mesura de CO2 d'entre 0 i 5.000 ppm, i amb sensor medidor làser de dispersió de partícula per una precisió del +/- 15%. Amb sortides analògiques entre 0-10 Vcc i 4-20mA. Instal·lada dins de caixa de policarbonat IP65. Marca/Model: SCHNEIDER/SCD2XP2AVP o equivalent. Completament instal·lada. | 1
SALA BACTERIS-A conductes retorn a CL de zona |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.05.005 | L | EEV3PA01 | ut | Sonda de pressió diferencial i de velocitat per a conductes d'aire, amb un rangs de mesura de pressions entre 0..1000/ 0..1500/ 0..3000 Pa, amb sortida analògica entre 0-10 Vcc. Instal·lada dins de caixa de policarbonat IP65. Marca/Model: SCHNEIDER/EPP302LCD o equivalent. Completament instal·lada. | Sonda de pressió diferencial i de velocitat per a conductes d'aire, amb un rangs de mesura de pressions entre 0..1000/ 0..1500/ 0..3000 Pa, amb sortida analògica entre 0-10 Vcc. Instal·lada dins de caixa de policarbonat IP65. Marca/Model: SCHNEIDER/EPP302LCD o equivalent. Completament instal·lada. | 2
SALA BACTERIS |  | 2 |  |  |  | 2
01.02.05.006 | L | EEV3PD01 | ut | Pressostat diferencial per a filtres d'aire, amb una pressió ajustable entre 50 i 500 Pa de pressió diferencial entre preses de pressió. En caixa de material plàstic IP54, coberta de PC i membrana de silicona LSR. Marca/Model: SCHNEIDER/SPD910-1000Pa o equivalent. Completament instal·lat. | Pressostat diferencial per a filtres d'aire, amb una pressió ajustable entre 50 i 500 Pa de pressió diferencial entre preses de pressió. En caixa de material plàstic IP54, coberta de PC i membrana de silicona LSR. Marca/Model: SCHNEIDER/SPD910-1000Pa o equivalent. Completament instal·lat. | 2
SALA BACTERIS |  | 2 |  |  |  | 2
01.02.05.007 | L | EP42PTT3 | ut | Punt de connexió directe de veu/dades directe a termòstat (sense mecanisme i amb presa terminal) des de controlador incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6a segons norma ISO/IEC 11801 2a edició, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en fals sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a distribuïdor estesa per safata. S'inclou presa terminal instal·lada segons indicacions de l'HCB. Marca/Model: SYSTIMAX/3091B GigaSPEED X10D LSZH o equivalent. Completament instal·lat. | Punt de connexió directe de veu/dades directe a termòstat (sense mecanisme i amb presa terminal) des de controlador incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6a segons norma ISO/IEC 11801 2a edició, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en fals sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a distribuïdor estesa per safata. S'inclou presa terminal instal·lada segons indicacions de l'HCB. Marca/Model: SYSTIMAX/3091B GigaSPEED X10D LSZH o equivalent. Completament instal·lat. | 1
SALA BACTERIS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.05.008 | L | EP42PTC3 | ut | Punt de connexió directe de veu/dades directe a controlador (sense mecanisme i amb presa terminal) des del controlador anterior incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6a segons norma ISO/IEC 11801 2a edició, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en fals sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a distribuïdor estesa per safata. S'inclou presa terminal instal·lada segons indicacions de l'HCB. Marca/Model: SYSTIMAX/3091B GigaSPEED X10D LSZH o equivalent. Completament instal·lat. | Punt de connexió directe de veu/dades directe a controlador (sense mecanisme i amb presa terminal) des del controlador anterior incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6a segons norma ISO/IEC 11801 2a edició, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en fals sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a distribuïdor estesa per safata. S'inclou presa terminal instal·lada segons indicacions de l'HCB. Marca/Model: SYSTIMAX/3091B GigaSPEED X10D LSZH o equivalent. Completament instal·lat. | 1
SALA BACTERIS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.05.009 | L | EP43PC6F | ut | Punt de connexió de control a sonda de pressió diferencial des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | Punt de connexió de control a sonda de pressió diferencial des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 2
SALA BACTERIS |  | 2 |  |  |  | 2
01.02.05.010 | L | EP43PC6D | ut | Punt de connexió de control a pressostat diferencial des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | Punt de connexió de control a pressostat diferencial des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 2
SALA BACTERIS |  | 2 |  |  |  | 2
01.02.05.011 | L | EP43PC63 | ut | Punt de connexió de control a actuador de vàlvulad'equilibrat i control dinàmic des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 sense pantalla, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | Punt de connexió de control a actuador de vàlvulad'equilibrat i control dinàmic des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 sense pantalla, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 2
SALA BACTERIS |  | 2 |  |  |  | 2
01.02.05.012 | L | EP43PE6F | ut | Punt de connexió de control a unitat mesuradora-analitzadora de CO2 des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | Punt de connexió de control a unitat mesuradora-analitzadora de CO2 des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 1
SALA BACTERIS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.05.013 | L | EP43PC5F | ut | Punt de connexió de control a sonda de CO2 des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | Punt de connexió de control a sonda de CO2 des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 1
SALA BACTERIS-A conductes retorn a CL de zona |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.05.014 | L | EP43PC58 | ut | Punt de connexió de control a comandament motor EC des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en el controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | Punt de connexió de control a comandament motor EC des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en el controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 1
SALA BACTERIS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.05.015 | L | EP43PGW3 | ut | Treballs de programació i posada en marxa del sistema de gestió tècnica i control S.Blanques CEK, incloent programació del desenvolupament de forma consensuada amb Direcció Facultativa, replanteig tècnic corresponent a les arquitectures de l'edifici. També s'inclou la programació de controladors, implantació de regulacions, automatitzacions i gestió del sistema, disseny de les pantalles gràfiques de supervisió amb punts d'interacció amb el sistema per als llocs de control centrals. Verificació del correcte funcionament del sistema de control de climatització, i un curs de formació per el personal designat a la explotació del sistema. També s'inclouen els treballs de seguiment execució instal·lacions del fabricant i despeses de viatge i dietes. Inclou la sessió de formació al client. Marca/Model: SIAC-SCHNEIDER o equivalent. Completament instal·lat. | Treballs de programació i posada en marxa del sistema de gestió tècnica i control S.Blanques CEK, incloent programació del desenvolupament de forma consensuada amb Direcció Facultativa, replanteig tècnic corresponent a les arquitectures de l'edifici. També s'inclou la programació de controladors, implantació de regulacions, automatitzacions i gestió del sistema, disseny de les pantalles gràfiques de supervisió amb punts d'interacció amb el sistema per als llocs de control centrals. Verificació del correcte funcionament del sistema de control de climatització, i un curs de formació per el personal designat a la explotació del sistema. També s'inclouen els treballs de seguiment execució instal·lacions del fabricant i despeses de viatge i dietes. Inclou la sessió de formació al client. Marca/Model: SIAC-SCHNEIDER o equivalent. Completament instal·lat. | 0.1
PTA 1-Recinte tècnic-pp SALA BACTERIS |  | 0.1 |  |  |  | 0.1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
| N | Titol 3 | 06 | TREBALLS PREVIS i RECONSTRUCCIONS
01.02.06.001 | L | E1KA0077A | ut | Tasques de desmuntatge de les instal·lacions existents de Sanejament, Lampisteria i Climatització i ventilació, Gasos medicinals, i Control i gestió a l'àrea afectada per l'obra, amb càrrega, transport i descàrrega a abocador autoritzat (prèvia conformitat del Dpt Manteniment) o magatzem que indiqui la Direcció Facultativa o la propietat. S'inclou el desmuntatge de totes les instal·lacions objecte afectades i la seva readequació si fós el cas, per tal de deixar en condicions correctes per un inici d'actuacions d'obra reglamentàries les instal·lacions de sales, estances, àrees diàfanes de l'obra. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. El preu que s'hi assigna és preu fix, sense possibilitats d'aplicar-hi baixes inferiors al preu indicat. | Tasques de desmuntatge de les instal·lacions existents de Sanejament, Lampisteria i Climatització i ventilació, Gasos medicinals, i Control i gestió a l'àrea afectada per l'obra, amb càrrega, transport i descàrrega a abocador autoritzat (prèvia conformitat del Dpt Manteniment) o magatzem que indiqui la Direcció Facultativa o la propietat. S'inclou el desmuntatge de totes les instal·lacions objecte afectades i la seva readequació si fós el cas, per tal de deixar en condicions correctes per un inici d'actuacions d'obra reglamentàries les instal·lacions de sales, estances, àrees diàfanes de l'obra. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. El preu que s'hi assigna és preu fix, sense possibilitats d'aplicar-hi baixes inferiors al preu indicat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.06.002 | L | E1KA0080A | ut | Tasques de desmuntatge, adequació i i recol·lació d'estesa de canonades i safates existents, per a millorar el posicionament i muntatge del nou CL-CULTIUS dins del recinte tècnic, re-connectant els serveis afectats i fent les corresponents omplertes i posades en marxa i comprovacions parcials. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra, així com la neteja interior de conductes posterior a les actuacions i proves de pressió d'aire que la DO/DE consideri necessàries. Completament realitzat. | Tasques de desmuntatge, adequació i i recol·lació d'estesa de canonades i safates existents, per a millorar el posicionament i muntatge del nou CL-CULTIUS dins del recinte tècnic, re-connectant els serveis afectats i fent les corresponents omplertes i posades en marxa i comprovacions parcials. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra, així com la neteja interior de conductes posterior a les actuacions i proves de pressió d'aire que la DO/DE consideri necessàries. Completament realitzat. | 1
PTA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
| N | Titol 3 | 07 | DIVERSOS
01.02.07.001 | L | E1KA0009 | ut | Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions entre sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes: Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN 1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb material ignífug. Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector. Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a base de silicones intumescents. Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions. Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació de la Direcció Faculativa i Executiva de l'obra. Completament realitzat. | Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions entre sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes: Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN 1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb material ignífug. Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector. Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a base de silicones intumescents. Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions. Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació de la Direcció Faculativa i Executiva de l'obra. Completament realitzat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.07.002 | L | E1KA0011 | ut | Legalització de totes les instal·lacions que es vegin afectades en aquest capítol dels pressupostos, incloent la preparació i visats de projectes en el Col·legi Professional corresponent i la presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats Col·laboradores, inclús l'abonament de les taxes corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius que s'hagin de realitzar amb qualsevol organisme oficial per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'Indústria davant la presentació de l'expedient. Completament realitzat. | Legalització de totes les instal·lacions que es vegin afectades en aquest capítol dels pressupostos, incloent la preparació i visats de projectes en el Col·legi Professional corresponent i la presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats Col·laboradores, inclús l'abonament de les taxes corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius que s'hagin de realitzar amb qualsevol organisme oficial per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'Indústria davant la presentació de l'expedient. Completament realitzat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.07.003 | L | E1KA0012 | ut | PA a justificar per a la realització de les connexions i obres provisionals necessàries per garantir el normal funcionament de la resta de l'edifici, així com el compliment de les mesures per a la prevenció d'infeccions nosocomials en la realització d'obres en els centres sanitaris de l'Institut Català de la Salut. | PA a justificar per a la realització de les connexions i obres provisionals necessàries per garantir el normal funcionament de la resta de l'edifici, així com el compliment de les mesures per a la prevenció d'infeccions nosocomials en la realització d'obres en els centres sanitaris de l'Institut Català de la Salut. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.07.004 | L | E1KA0021 | ut | Partida no susceptible de baixa econòmica a lliure disposició de la propietat. La partida s'implementa i es computa d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa i executiva de l'obra. Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | Partida no susceptible de baixa econòmica a lliure disposició de la propietat. La partida s'implementa i es computa d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa i executiva de l'obra. Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.07.005 | L | E1KA0010 | ut | Preparació de tota la documentació d'obra de les instal·lacions segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F., comprenent: Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F. Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (3 còpies aprovades per la D.F.). Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 còpies aprovades per la D.F.). Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (3 còpies aprovades per la D.F.). Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | Preparació de tota la documentació d'obra de les instal·lacions segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F., comprenent: Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F. Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (3 còpies aprovades per la D.F.). Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 còpies aprovades per la D.F.). Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (3 còpies aprovades per la D.F.). Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.07.006 | L | E1KAQ00FORA | ut | Realització de les tasques corresponents al Control de Qualitat i proves en les instal·lacions i sistemes que s’indiquen a continuació, per part de Laboratori homologat extern a validar per la Propietat, incloent conjunt de proves normatives i complementàries, tasques de suport d'equilibrat i posada en marxa, i regulació sistemàtica segons protocols de funcionament del fabricant i del departament de Manteniment/Infraestructures de l'Hospital Clínic, i direccions DF/DE de l'obra. Preparació de tota la documentació resultat de les tasques del Control de Qualitat, proves i medicions fetes a la obra, segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F. i fitxes incloses al projecte, comprenent: Documentació final d'obra: proves realitzades, resultats de les proves, sessions realtzades, comparatiu normatiu i energètic. Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | Realització de les tasques corresponents al Control de Qualitat i proves en les instal·lacions i sistemes que s’indiquen a continuació, per part de Laboratori homologat extern a validar per la Propietat, incloent conjunt de proves normatives i complementàries, tasques de suport d'equilibrat i posada en marxa, i regulació sistemàtica segons protocols de funcionament del fabricant i del departament de Manteniment/Infraestructures de l'Hospital Clínic, i direccions DF/DE de l'obra. Preparació de tota la documentació resultat de les tasques del Control de Qualitat, proves i medicions fetes a la obra, segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F. i fitxes incloses al projecte, comprenent: Documentació final d'obra: proves realitzades, resultats de les proves, sessions realtzades, comparatiu normatiu i energètic. Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.07.007 | L | E1KAQL1FORA | ut | Realització de les tasques per part de Laboratori homolgat, per la obtenció del certificat ISO conforme als nivells ISO previstos (en modes sobrepressió i depressió), incloent tasques de control i amidament de partícules, cabals d'aire i sobrepressions, amb inclusió de totes les proves normatives i complementàries per tal d'obtenir la validació, amb el número i totalitat de sessions necessàries a tals efecte per obtenir la conformitat tècnica del conjunt. S'inclouen les tasques de neteja dels materials i sistemes instal·lats, com ara la neteja interior de canonades i conductes d'aire i d'elements terminals de difusió, a efectuar de forma prèvia a cada sessió. Preparació de tota la documentació resultat de les tasques del Certificació ISO i Control de partícules, amb les proves i medicions fetes a la obra, segons procediments del Laboratori. S'inclourà a la documentació final d'obra: proves realitzades, resultats de les proves, sessions realtzades, resultats i homologació obtinguda. El preu que s'hi assigna és preu fix, sense possibilitats d'aplicar-hi baixes inferiors al preu indicat. Completament realitzat. | Realització de les tasques per part de Laboratori homolgat, per la obtenció del certificat ISO conforme als nivells ISO previstos (en modes sobrepressió i depressió), incloent tasques de control i amidament de partícules, cabals d'aire i sobrepressions, amb inclusió de totes les proves normatives i complementàries per tal d'obtenir la validació, amb el número i totalitat de sessions necessàries a tals efecte per obtenir la conformitat tècnica del conjunt. S'inclouen les tasques de neteja dels materials i sistemes instal·lats, com ara la neteja interior de canonades i conductes d'aire i d'elements terminals de difusió, a efectuar de forma prèvia a cada sessió. Preparació de tota la documentació resultat de les tasques del Certificació ISO i Control de partícules, amb les proves i medicions fetes a la obra, segons procediments del Laboratori. S'inclourà a la documentació final d'obra: proves realitzades, resultats de les proves, sessions realtzades, resultats i homologació obtinguda. El preu que s'hi assigna és preu fix, sense possibilitats d'aplicar-hi baixes inferiors al preu indicat. Completament realitzat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
| N | Titol 3 | 08 | GESTIÓ RESIDUS
01.02.08.001 | L | E1KA0029 | ut | PA a justificar corresponent a l'abonament íntegre per a la gestió de residus. | PA a justificar corresponent a l'abonament íntegre per a la gestió de residus. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
| N | Titol 3 | 09 | SEGURETAT I SALUT
| N | Titol 3 (1) | 01 | PROTECCIONS INDIVIDUALS
01.02.09.01.001 | L | P1477-65LG | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 3
GENERALS |  | 3 |  |  |  | 3
01.02.09.01.002 | L | P147Z-FITK | u | Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 3
GENERALS |  | 3 |  |  |  | 3
01.02.09.01.003 | L | P147Y-EPWX | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 9
GENERALS |  | 9 |  |  |  | 9
01.02.09.01.004 | L | P147O-EPWY | u | Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 | Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 | 9
GENERALS |  | 9 |  |  |  | 9
01.02.09.01.005 | L | P147L-EQDA | u | Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell | Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell | 6
GENERALS |  | 6 |  |  |  | 6
01.02.09.01.006 | L | P1474-65MZ | u | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica | 3
GENERALS |  | 3 |  |  |  | 3
01.02.09.01.007 | L | P1483-EQED | u | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 3
GENERALS |  | 3 |  |  |  | 3
01.02.09.01.008 | L | P148B-EQEK | u | Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 | Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 | 3
GENERALS |  | 3 |  |  |  | 3
01.02.09.01.009 | L | P1489-FIGN | u | Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | 3
GENERALS |  | 3 |  |  |  | 3
01.02.09.01.010 | L | P148D-EQEQ | u | Samarreta de treball, de cotó | Samarreta de treball, de cotó | 3
GENERALS |  | 3 |  |  |  | 3
01.02.09.01.011 | L | P1480-FK75 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 3
GENERALS |  | 3 |  |  |  | 3
01.02.09.01.012 | L | PBBC-65LC | u | Senyal manual per a senyalista | Senyal manual per a senyalista | 3
GENERALS |  | 3 |  |  |  | 3
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
| N | Titol 3 | 09 | SEGURETAT I SALUT
| N | Titol 3 (1) | 02 | PROTECCIONS COL·LECTIVES
01.02.09.02.001 | L | PBBL-56GK | u | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.09.02.002 | L | PBC5-56GM | u | Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària | Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.09.02.003 | L | PBBA-EOJE | u | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.09.02.004 | L | PBBJ-5674 | u | Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.09.02.005 | L | PBBJ-5677 | u | Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
| N | Titol 3 | 01 | SANEJAMENT
01.03.01.001 | L | ED11F00B | m | Tasques d'execució del desguàs de le uts climatitzador a base de tub de polipropilè rígid de 32 mm, sifò, accessoris. Conducció al baixant/col·lector/bunera més pròxim. Execució d'aquestes tasques d'acord amb la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament instal·lat. | Tasques d'execució del desguàs de le uts climatitzador a base de tub de polipropilè rígid de 32 mm, sifò, accessoris. Conducció al baixant/col·lector/bunera més pròxim. Execució d'aquestes tasques d'acord amb la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament instal·lat. | 4
PTA 1-Recinte tècnic |  | 4 |  |  |  | 4
01.03.01.002 | L | PD19-49M6 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró. Completament instal·lat. | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró. Completament instal·lat. | 7
SALA CULTIUS |  | 5 |  |  |  | 5
PTA 1-Recinte tècnic |  | 2 |  |  |  | 2
01.03.01.003 | L | PD17-47HE | m | Baixant de tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Completament instal·lat. | Baixant de tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Completament instal·lat. | 1
SALA CULTIUS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.01.004 | L | E1KA0100S | ut | Tasques d'adequació de la posició del traçat actual de col·lectors penjats pre-existents, realitzant el tall, adequació de la posició del traçat en horitzontal i també en alçada, i reconnexió, per tal de coordinar-se amb la nova instal·lació de safates, conductes d'aire, unitats interiors de climatització i resta de nous sistemes. S'inclou la p.p de tub, colzes, accessoris varis, i elements de subjecció i petit material necessari. S'inclou el desmuntatge de totes les instal·lacions objecte afectades i la seva readequació, per tal de deixar en condicions reglamentàries les instal·lacions futures a instal·lar. S'inclouen les tasques d'ajust dels creuaments entre les instal·lacions existents i les noves instal·lacions a realitzar. S'inclou les tasques, material i conjunt d'actuacions per tal de subsanar deficiències tècniques i normatives pre-existents. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i odres DO/DE de l'obra i de la propietat. Completament realitzat. Cal contemplar que aquestes tasques es poden realitzar en horari de cap de setmana i en horari de torn nocturn en darrera instància, sense que aquest requeriment impliqui una pujada de preu del cost de la partida. | Tasques d'adequació de la posició del traçat actual de col·lectors penjats pre-existents, realitzant el tall, adequació de la posició del traçat en horitzontal i també en alçada, i reconnexió, per tal de coordinar-se amb la nova instal·lació de safates, conductes d'aire, unitats interiors de climatització i resta de nous sistemes. S'inclou la p.p de tub, colzes, accessoris varis, i elements de subjecció i petit material necessari. S'inclou el desmuntatge de totes les instal·lacions objecte afectades i la seva readequació, per tal de deixar en condicions reglamentàries les instal·lacions futures a instal·lar. S'inclouen les tasques d'ajust dels creuaments entre les instal·lacions existents i les noves instal·lacions a realitzar. S'inclou les tasques, material i conjunt d'actuacions per tal de subsanar deficiències tècniques i normatives pre-existents. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i odres DO/DE de l'obra i de la propietat. Completament realitzat. Cal contemplar que aquestes tasques es poden realitzar en horari de cap de setmana i en horari de torn nocturn en darrera instància, sense que aquest requeriment impliqui una pujada de preu del cost de la partida. | 2
SALA CULTIUS |  | 2 |  |  |  | 2
01.03.01.005 | L | EMNC001F | ut | Collarí per a segellat de canonada de baixants/col·lectors plàstics, DN110, EI-120. Marca/Model: PROMAT o equivalent. Completament instal·lat. | Collarí per a segellat de canonada de baixants/col·lectors plàstics, DN110, EI-120. Marca/Model: PROMAT o equivalent. Completament instal·lat. | 2
VERTICAL-Pas forjat superior |  | 1 |  |  |  | 1
HORITZONTAL-Pas per sector |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
| N | Titol 3 | 02 | AIGUA SANITÀRIA
| N | Titol 3 (1) | 01 | XARXA AFS
01.03.02.01.001 | L | PF56-FJJG | m | Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Completament instal·lat. | Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Completament instal·lat. | 9
PTA 1-Derivació rentaülls |  | 3 |  |  |  | 3
PTA 1-Acc. pedals |  | 6 |  |  |  | 6
01.03.02.01.002 | L | PFQ0-3KRX | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Completament instal·lat. | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Completament instal·lat. | 4
PTA 1-Derivació a fluxor d'abocador |  | 4 |  |  |  | 4
01.03.02.01.003 | L | PFQ0-3KRT | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Completament instal·lat. | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Completament instal·lat. | 9
PTA 1-Derivació rentaülls |  | 3 |  |  |  | 3
PTA 1-Acc. pedals |  | 6 |  |  |  | 6
01.03.02.01.004 | L | EDF5R1003 | ut | Tasques d'execució i connexionat d'alimentació a rentaülls AFS compostes per part proporcional de canonades de coure, accessoris i suports des de la xarxa general d'escomesa als locals i dels diàmetres compresos indicats a plànols, incloent la part proporcional d'aïllament d'escuma elastomèrica en trams horitzontals vistos i p.p de tub coarrugat plàstic flexible en trams encastats. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | Tasques d'execució i connexionat d'alimentació a rentaülls AFS compostes per part proporcional de canonades de coure, accessoris i suports des de la xarxa general d'escomesa als locals i dels diàmetres compresos indicats a plànols, incloent la part proporcional d'aïllament d'escuma elastomèrica en trams horitzontals vistos i p.p de tub coarrugat plàstic flexible en trams encastats. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 1
SALA CULTIUS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.02.01.005 | L | EJ2ZE132 | u | Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1´´ per a maniguets, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada roscada de 1´´. S'inclouen les vàlvules d'esquadra d'enllaç terminal a aixeta i p.p. de flexo. Completament instal·lat. | Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1´´ per a maniguets, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada roscada de 1´´. S'inclouen les vàlvules d'esquadra d'enllaç terminal a aixeta i p.p. de flexo. Completament instal·lat. | 1
PTA 1-Abocador |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.02.01.006 | L | EJ2ZE131 | u | Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada roscada de 1/2´´. S'inclouen les vàlvules d'esquadra d'enllaç terminal a aixeta i p.p. de flexo. Completament instal·lat. | Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada roscada de 1/2´´. S'inclouen les vàlvules d'esquadra d'enllaç terminal a aixeta i p.p. de flexo. Completament instal·lat. | 1
SALA CULTIUS-Rentaülls |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
| N | Titol 3 | 02 | AIGUA SANITÀRIA
| N | Titol 3 (1) | 02 | APARELLS SANITARIS
01.03.02.02.001 | L | EJ1AR0001 | ut | Abocador de porcellana esmaltada, color blanc, amb connexió d'unió i complements tipus reixa d'acer inoxidable amb coixinet, reixeta de desguàs de porcellana i joc de fixació, conjunt d'accessoris i petit material de muntatge. Marca/Model: ROCA/GARDA o equivalent. Completament instal·lat. | Abocador de porcellana esmaltada, color blanc, amb connexió d'unió i complements tipus reixa d'acer inoxidable amb coixinet, reixeta de desguàs de porcellana i joc de fixació, conjunt d'accessoris i petit material de muntatge. Marca/Model: ROCA/GARDA o equivalent. Completament instal·lat. | 1
PTA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.02.02.002 | L | EJ2A813E | u | Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1´´ i colze d'enllaç a l'alimentació mural. Marca/Model: ROCA/AQUA-ref. Clinic o equivalent. Completament instal·lat. | Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1´´ i colze d'enllaç a l'alimentació mural. Marca/Model: ROCA/AQUA-ref. Clinic o equivalent. Completament instal·lat. | 1
PTA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.02.02.003 | L | EJ2AR0001 | ut | Aixeta de paret per a safareig/abocador, funcions d'accessori dosificador, índex blau, per a entrada de DN 15 mm. Marca/Model: ROCA/BRAVA-ref. Clinic o equivalent. Completament instal·lat. | Aixeta de paret per a safareig/abocador, funcions d'accessori dosificador, índex blau, per a entrada de DN 15 mm. Marca/Model: ROCA/BRAVA-ref. Clinic o equivalent. Completament instal·lat. | 1
PTA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
| N | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
| N | Titol 3 (1) | 01 | DISTRIBUCIÓ D'AIRE
01.03.03.01.001 | L | EE52Q24A | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1.0 mm, amb unió de marc cargolat metu i clips, muntat adossat amb suports, amb especificació d'estanqueïtat en el cas d'aplicació clínica-hospitalària amb juntes reforçades, i amb proves d'estanqueïtat normatives afegides. Completament instal·lat. | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1.0 mm, amb unió de marc cargolat metu i clips, muntat adossat amb suports, amb especificació d'estanqueïtat en el cas d'aplicació clínica-hospitalària amb juntes reforçades, i amb proves d'estanqueïtat normatives afegides. Completament instal·lat. | 146
SALA CULTIUS |  | 55 |  |  |  | 55
PASSADÍS A CULTIUS |  | 61 |  |  |  | 61
RECINTE TÈCNIC-CULTIUS |  | 24 |  |  |  | 24
RECINTE TÈCNIC-PRESA EXT |  | 6 |  |  |  | 6
01.03.03.01.002 | L | PE42-48TQ | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb marc cargolat metu, muntat superficialment. Completament instal·lat. | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb marc cargolat metu, muntat superficialment. Completament instal·lat. | 7.5
SALA CULTIUS |  | 7.5 |  |  |  | 7.5
01.03.03.01.003 | L | PE42-48TS | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb marc cargolat metu, muntat superficialment. Completament instal·lat. | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb marc cargolat metu, muntat superficialment. Completament instal·lat. | 0.5
SALA CULTIUS |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
01.03.03.01.004 | L | PE63-6PF9 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit. Completament instal·lat. | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit. Completament instal·lat. | 140
SALA CULTIUS |  | 55 |  |  |  | 55
PASSADÍS A CULTIUS |  | 61 |  |  |  | 61
RECINTE TÈCNIC-CULTIUS |  | 24 |  |  |  | 24
01.03.03.01.005 | L | PE63-6PFU | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit. Completament instal·lat. | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit. Completament instal·lat. | 6
RECINTE TÈCNIC-PRESA EXT |  | 6 |  |  |  | 6
01.03.03.01.006 | L | EE52RT01 | ut | Formació de registre a conducte rectang/circular, perfils per implementar tapa, tapa tipus metu, mides segons la DF/DO de l'obra i propietat, amb unió marc cargolat i clips, amb suports. Completament instal·lat. | Formació de registre a conducte rectang/circular, perfils per implementar tapa, tapa tipus metu, mides segons la DF/DO de l'obra i propietat, amb unió marc cargolat i clips, amb suports. Completament instal·lat. | 5
SALA CULTIUS |  | 2 |  |  |  | 2
PASSADÍS A CULTIUS |  | 1 |  |  |  | 1
RECINTE TÈCNIC-CULTIUS |  | 2 |  |  |  | 2
01.03.03.01.007 | L | EEKQR001 | ut | Comporta de regulació de cabal, ref. CR1, de 122 mm de diàmetre, autorregulable mecànicament amb tanca total, amb tots els seus elements de fixació. Marca/Model: TROX/RN-125 o equivalent. Completament instal·lat. | Comporta de regulació de cabal, ref. CR1, de 122 mm de diàmetre, autorregulable mecànicament amb tanca total, amb tots els seus elements de fixació. Marca/Model: TROX/RN-125 o equivalent. Completament instal·lat. | 2
SALA CULTIUS |  | 2 |  |  |  | 2
01.03.03.01.008 | L | EEKQR002 | ut | Comporta de regulació de cabal, ref. CR2, de 160 mm de diàmetre, autorregulable mecànicament amb tanca total, amb tots els seus elements de fixació. Marca/Model: TROX/RN160 o equivalent. Completament instal·lat. | Comporta de regulació de cabal, ref. CR2, de 160 mm de diàmetre, autorregulable mecànicament amb tanca total, amb tots els seus elements de fixació. Marca/Model: TROX/RN160 o equivalent. Completament instal·lat. | 11
SALA CULTIUS |  | 11 |  |  |  | 11
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
| N | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
| N | Titol 3 (1) | 02 | CLIMATITZADOR
01.03.03.02.001 | L | EEJBR2DV1 | ut | Climatitzador d'aire per a sala blanca Sala Cultius, ref.CL-CULTIUS, de tipus vertical, compost per un tren d'impulsió principal, tren d'extracció actiu per a 860 m3/h i mòdul d'aportació passant per a 1.720-860 m3/h, per a cabal nominal d'impulsió de 2.769 m3/h, garantint 20 mov/h segons recomanacions ISPE en consideració de classe ISO-7, de construcció higiènica i execució exterior, construcció amb panells de xapa galzanitzada acabada interiorment amb seccions constructives d'acer inoxidable AISI 304, estructura amb perfils d'alumini de 40 mm i panells amb espessor de 50 mm, amb bateries de fred i calor construïdes amb tub de coure i aletes d'alumini, etapes de filtratge segons UNE-EN 779 F7+F9, amb ventiladors plug-fan amb controladors EC (amb capçals de control inclosos), safata de condensats d'acer inoxidable, planxes de sostre per seccions de cobertes exposades, amb les següents característiques: - Tipus de ventiladors: plug-fan - Nº de ventiladors tren impulsió: 1 ut, de cabal variable, amb control EC - Amb controlador EC cabal variable (ajust pressió-cabal, correcció pdc filtres i control de la sobrepressió) - Cabal de ventilació d'impulsió: 2.769 m3/h - Pressió disponible: 900 Pa - Nº de ventiladores tren retorn: 1 ut, de cabal variable, amb control EC - Amb controlador EC cabal variable (ajust pressió-cabal, correcció pdc filtres i control de la sobrepressió) - Cabal de ventilació d'extracció: 860 m3/h - Pressió disponible: 200 Pa - Recuperador de plaques: N/A - 2 comportes impulsió/retorn, motoritzades, control proporcional, 2.769/1.930 m3/h - 1 comporta central, motoritzada, control proporcional, 2.200 m3/h - 2 comportes ent/sort aire exterior, motoritzades, control proporcional, 1.720/860 m3/h - Bateria de fred 7-12 ºC: 16 kW - Nº de files de bateria de fred: 4 - Bateria de fred 7-12 ºC: 16 kW - Nº de files de bateria de fred: 4 - Bateria de calor: 19 kW - Nº de files de bateria de calor: 3 - Etapa pre-filtres: classe ISO 16890 Coarse 90% -G4- - Etapa filtres: classe ISO 16890 ePM1 70% -F7- - Etapa filtre final: classe ISO 16890 ePM1 85% -F9- - Silenciador impulsió: 2.769 m3/h, 20 dBA a 250 Hz - Silenciador retorn: N/A, extern - Secció humectació: N/A - Certificació Eurovent - Assimilació a la norma VDI 6022 - Panells de xapa d'acer galvanitzat amb aïllament de poliuretà/llana mineral, espessor 50 mm, perfils d'AL de 40 mm i panells d'ac. galv. 1 mm (intern), 1 mm (extern) - Aïllament de poliuretà injectat/llana mineral - Llum interior en les seccions - Mides: 2.870 mm x 860 mm x 2.510 mm (LxAxH) - Pes: 950 kg Inclou el conjunt de lones antivibratòries, els interruptors d'aturada dels ventiladors, controladors EC dels ventiladors, reguladors de tensió pel control manual in-situ dels ventiladors en cas de falla del BMS, presostats de mesura de l'embrutament dels filtres i capilars (2 uts), i la suportació del climatitzador a la bancada mitjançant estructura metàl·lica. S'inclouen les tasques de desmuntatge per seccions per tal de fer entrega de material a obra, i encabir-lo dins de la sala tècnica, en cas necessari. Marca/Model: TROX/SERIE TKM50HE-PLUS-Ref. SALA CULTIUS Pta 1 CEK o equivalent. Completament instal·lat. | Climatitzador d'aire per a sala blanca Sala Cultius, ref.CL-CULTIUS, de tipus vertical, compost per un tren d'impulsió principal, tren d'extracció actiu per a 860 m3/h i mòdul d'aportació passant per a 1.720-860 m3/h, per a cabal nominal d'impulsió de 2.769 m3/h, garantint 20 mov/h segons recomanacions ISPE en consideració de classe ISO-7, de construcció higiènica i execució exterior, construcció amb panells de xapa galzanitzada acabada interiorment amb seccions constructives d'acer inoxidable AISI 304, estructura amb perfils d'alumini de 40 mm i panells amb espessor de 50 mm, amb bateries de fred i calor construïdes amb tub de coure i aletes d'alumini, etapes de filtratge segons UNE-EN 779 F7+F9, amb ventiladors plug-fan amb controladors EC (amb capçals de control inclosos), safata de condensats d'acer inoxidable, planxes de sostre per seccions de cobertes exposades, amb les següents característiques: - Tipus de ventiladors: plug-fan - Nº de ventiladors tren impulsió: 1 ut, de cabal variable, amb control EC - Amb controlador EC cabal variable (ajust pressió-cabal, correcció pdc filtres i control de la sobrepressió) - Cabal de ventilació d'impulsió: 2.769 m3/h - Pressió disponible: 900 Pa - Nº de ventiladores tren retorn: 1 ut, de cabal variable, amb control EC - Amb controlador EC cabal variable (ajust pressió-cabal, correcció pdc filtres i control de la sobrepressió) - Cabal de ventilació d'extracció: 860 m3/h - Pressió disponible: 200 Pa - Recuperador de plaques: N/A - 2 comportes impulsió/retorn, motoritzades, control proporcional, 2.769/1.930 m3/h - 1 comporta central, motoritzada, control proporcional, 2.200 m3/h - 2 comportes ent/sort aire exterior, motoritzades, control proporcional, 1.720/860 m3/h - Bateria de fred 7-12 ºC: 16 kW - Nº de files de bateria de fred: 4 - Bateria de fred 7-12 ºC: 16 kW - Nº de files de bateria de fred: 4 - Bateria de calor: 19 kW - Nº de files de bateria de calor: 3 - Etapa pre-filtres: classe ISO 16890 Coarse 90% -G4- - Etapa filtres: classe ISO 16890 ePM1 70% -F7- - Etapa filtre final: classe ISO 16890 ePM1 85% -F9- - Silenciador impulsió: 2.769 m3/h, 20 dBA a 250 Hz - Silenciador retorn: N/A, extern - Secció humectació: N/A - Certificació Eurovent - Assimilació a la norma VDI 6022 - Panells de xapa d'acer galvanitzat amb aïllament de poliuretà/llana mineral, espessor 50 mm, perfils d'AL de 40 mm i panells d'ac. galv. 1 mm (intern), 1 mm (extern) - Aïllament de poliuretà injectat/llana mineral - Llum interior en les seccions - Mides: 2.870 mm x 860 mm x 2.510 mm (LxAxH) - Pes: 950 kg Inclou el conjunt de lones antivibratòries, els interruptors d'aturada dels ventiladors, controladors EC dels ventiladors, reguladors de tensió pel control manual in-situ dels ventiladors en cas de falla del BMS, presostats de mesura de l'embrutament dels filtres i capilars (2 uts), i la suportació del climatitzador a la bancada mitjançant estructura metàl·lica. S'inclouen les tasques de desmuntatge per seccions per tal de fer entrega de material a obra, i encabir-lo dins de la sala tècnica, en cas necessari. Marca/Model: TROX/SERIE TKM50HE-PLUS-Ref. SALA CULTIUS Pta 1 CEK o equivalent. Completament instal·lat. | 1
PTA 1-Recinte tècnic |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.03.02.002 | L | PN75-H7C3DM | u | Connexió d'enllaç hidràulic DN40 per a enllaç amb vàlvula de 2 vies d'equilibrat i de control dinàmic independent de la pressió, per a bateria de climatitzador, incloent conjunt de valvuleria de tall i control i altres elements amb pressió nominal PN16, amb part proporcional de canonada i aïllament, i incloent les tasques del muntatge entre elements i la connexió a la bateria corresponent. S'inclou: - 2 Vàlvules de tall manual, DN 40, tipus bola, amb connexió roscada - 1 Filtre colador, DN 40, connexió roscada - 1 Vàlvula d'equilibrat i ctrl dinàmic independent de la pressió, amb actuador proporcional, DN 40, 24 Vac, roscada, amb mesura de cabal i potència i comunicació Modbus RTU-TCP S'inclouen els punts de purga/aixetes de buidatge, i totes les tasques d'enllaç hidràulic i el conjunt d'accessoris i petit material que es requereixi, així com també tota senyalització de canonades, les tasques terminals de connexió elèctrica i de control, amb el cablejat elèctric corresponent instal·lat a l'interior de tub coarrugat lliure d'hal·lògens. Marca/Model: ARCO/GENEBRE/BELIMO-Energy Valve-evo+bac/TAC-SCHNEIDER o equivalent. Completament instal·lat. | Connexió d'enllaç hidràulic DN40 per a enllaç amb vàlvula de 2 vies d'equilibrat i de control dinàmic independent de la pressió, per a bateria de climatitzador, incloent conjunt de valvuleria de tall i control i altres elements amb pressió nominal PN16, amb part proporcional de canonada i aïllament, i incloent les tasques del muntatge entre elements i la connexió a la bateria corresponent. S'inclou: - 2 Vàlvules de tall manual, DN 40, tipus bola, amb connexió roscada - 1 Filtre colador, DN 40, connexió roscada - 1 Vàlvula d'equilibrat i ctrl dinàmic independent de la pressió, amb actuador proporcional, DN 40, 24 Vac, roscada, amb mesura de cabal i potència i comunicació Modbus RTU-TCP S'inclouen els punts de purga/aixetes de buidatge, i totes les tasques d'enllaç hidràulic i el conjunt d'accessoris i petit material que es requereixi, així com també tota senyalització de canonades, les tasques terminals de connexió elèctrica i de control, amb el cablejat elèctric corresponent instal·lat a l'interior de tub coarrugat lliure d'hal·lògens. Marca/Model: ARCO/GENEBRE/BELIMO-Energy Valve-evo+bac/TAC-SCHNEIDER o equivalent. Completament instal·lat. | 1
PTA 1-Recinte tècnic |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.03.02.003 | L | PN75-H7C3CM | u | Connexió d'enllaç hidràulic DN32 per a enllaç amb vàlvula de 2 vies d'equilibrat i de control dinàmic independent de la pressió, per a bateria de fan-coil, incloent conjunt de valvuleria de tall i control i altres elements amb pressió nominal PN16, amb part proporcional de canonada i aïllament, i incloent les tasques del muntatge entre elements i la connexió a la bateria corresponent. S'inclou: - 2 Vàlvules de tall manual, DN 32, tipus bola, amb connexió roscada - 1 Filtre colador, DN 32, connexió roscada - 1 Vàlvula d'equilibrat i ctrl dinàmic independent de la pressió, amb actuador proporcional, DN 32, 24 Vac, roscada, amb mesura de cabal i potència i comunicació Modbus RTU-TCP S'inclouen els punts de purga/aixetes de buidatge, i totes les tasques d'enllaç hidràulic i el conjunt d'accessoris i petit material que es requereixi, així com també tota senyalització de canonades, les tasques terminals de connexió elèctrica i de control, amb el cablejat elèctric corresponent instal·lat a l'interior de tub coarrugat lliure d'hal·lògens. Marca/Model: ARCO/GENEBRE/BELIMO-Energy Valve-evo+bac/TAC-SCHNEIDER o equivalent. Completament instal·lat. | Connexió d'enllaç hidràulic DN32 per a enllaç amb vàlvula de 2 vies d'equilibrat i de control dinàmic independent de la pressió, per a bateria de fan-coil, incloent conjunt de valvuleria de tall i control i altres elements amb pressió nominal PN16, amb part proporcional de canonada i aïllament, i incloent les tasques del muntatge entre elements i la connexió a la bateria corresponent. S'inclou: - 2 Vàlvules de tall manual, DN 32, tipus bola, amb connexió roscada - 1 Filtre colador, DN 32, connexió roscada - 1 Vàlvula d'equilibrat i ctrl dinàmic independent de la pressió, amb actuador proporcional, DN 32, 24 Vac, roscada, amb mesura de cabal i potència i comunicació Modbus RTU-TCP S'inclouen els punts de purga/aixetes de buidatge, i totes les tasques d'enllaç hidràulic i el conjunt d'accessoris i petit material que es requereixi, així com també tota senyalització de canonades, les tasques terminals de connexió elèctrica i de control, amb el cablejat elèctric corresponent instal·lat a l'interior de tub coarrugat lliure d'hal·lògens. Marca/Model: ARCO/GENEBRE/BELIMO-Energy Valve-evo+bac/TAC-SCHNEIDER o equivalent. Completament instal·lat. | 3
PTA 1-Recinte tècnic |  | 3 |  |  |  | 3
01.03.03.02.004 | L | EEKSR010 | ut | Silenciador rectangular de cel·les, ref. SIL, per instal·lacions de ventilació en execució exterior, de cel·les paralel·les, amb atenenuació entorn 12,5 dBA (250 Hz) per un cabal d'entre 2.730-2.200 m3/h, amb 2 cel·les de 200 mm d'espessor formades per marc de xapa d'acer i reforçades amb material de fibra de vidre resistent al foc Classe A1 i no inflamable segons norma EN 13501, de material aïllant biosoluble i higiènicament segur amb protecció mecànica addicional en xapa perforada. Dimensions; 600 mm x 300 mm (alt) x 500 mm (llarg). Incloent accessoris i suportació. S'inclou la pp. de l'estructura metàl·lica amb perfils d'AL de 10 x 10 mm o similar, així com també els peus de suport de tipus acústic. Marca/Model: TROX/XS-F/600x300x500-2x200-P o equivalent. Completament instal·lat. | Silenciador rectangular de cel·les, ref. SIL, per instal·lacions de ventilació en execució exterior, de cel·les paralel·les, amb atenenuació entorn 12,5 dBA (250 Hz) per un cabal d'entre 2.730-2.200 m3/h, amb 2 cel·les de 200 mm d'espessor formades per marc de xapa d'acer i reforçades amb material de fibra de vidre resistent al foc Classe A1 i no inflamable segons norma EN 13501, de material aïllant biosoluble i higiènicament segur amb protecció mecànica addicional en xapa perforada. Dimensions; 600 mm x 300 mm (alt) x 500 mm (llarg). Incloent accessoris i suportació. S'inclou la pp. de l'estructura metàl·lica amb perfils d'AL de 10 x 10 mm o similar, així com també els peus de suport de tipus acústic. Marca/Model: TROX/XS-F/600x300x500-2x200-P o equivalent. Completament instal·lat. | 1
PTA 1-Recinte tècnic |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.03.02.005 | L | EEUS0015 | ut | Suport metàl·lic, per suspendre silenciadors, màxim de 200 kg. Completament instal·lat. | Suport metàl·lic, per suspendre silenciadors, màxim de 200 kg. Completament instal·lat. | 1
PTA 1-Recinte tècnic |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
| N | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
| N | Titol 3 (1) | 03 | ELEMENTS DE DIFUSIÓ
01.03.03.03.001 | L | EEKBRFM03 | ut | Filtre absolut compost per difusor microperforat de sostre, ref. DF3, format per carcassa d'acer pintat a la pols blanc, amb dispositiu de tanca estanca i amb dispositiu de prova d'estanqueïtat, difusor d'acer i filtre absolut classe H14 segons EN 1822. L'eficàcia del filtre serà del 99,995 % en assaig segons la DIN 24.183 i 350 Pa de pèrdua de càrrega inicial per un cabal de 90-120 l/s. S'inclou calaix porta-filtre, pressostat i led indicatiu de canvi de filtre. Marca/Model: TROX/TFC-SCH-FT-SPC-DLQL-600-D200 + filtre MFP-H14-MDF-535x535x78x64-PD-FNU-0-ST o equivalent. Completament instal·lat. | Filtre absolut compost per difusor microperforat de sostre, ref. DF3, format per carcassa d'acer pintat a la pols blanc, amb dispositiu de tanca estanca i amb dispositiu de prova d'estanqueïtat, difusor d'acer i filtre absolut classe H14 segons EN 1822. L'eficàcia del filtre serà del 99,995 % en assaig segons la DIN 24.183 i 350 Pa de pèrdua de càrrega inicial per un cabal de 90-120 l/s. S'inclou calaix porta-filtre, pressostat i led indicatiu de canvi de filtre. Marca/Model: TROX/TFC-SCH-FT-SPC-DLQL-600-D200 + filtre MFP-H14-MDF-535x535x78x64-PD-FNU-0-ST o equivalent. Completament instal·lat. | 5
SALA CULTIUS |  | 5 |  |  |  | 5
01.03.03.03.002 | L | EEKBRFM04 | ut | Filtre absolut compost per difusor microperforat de sostre, ref. DF4, format per carcassa d'acer pintat a la pols blanc, amb dispositiu de tanca estanca i amb dispositiu de prova d'estanqueïtat, difusor d'acer i filtre absolut classe H14 segons EN 1822. L'eficàcia del filtre serà del 99,995 % en assaig segons la DIN 24.183 i 350 Pa de pèrdua de càrrega inicial per un cabal de 125-200 l/s. S'inclou calaix porta-filtre, pressostat i led indicatiu de canvi de filtre. Marca/Model: TROX/TFC-SCH-FT-SPC-DLQL-680-D250 + filtre MFP-H14-MDF-610x610x78x64-PD-FNU-0-ST o equivalent. Completament instal·lat. | Filtre absolut compost per difusor microperforat de sostre, ref. DF4, format per carcassa d'acer pintat a la pols blanc, amb dispositiu de tanca estanca i amb dispositiu de prova d'estanqueïtat, difusor d'acer i filtre absolut classe H14 segons EN 1822. L'eficàcia del filtre serà del 99,995 % en assaig segons la DIN 24.183 i 350 Pa de pèrdua de càrrega inicial per un cabal de 125-200 l/s. S'inclou calaix porta-filtre, pressostat i led indicatiu de canvi de filtre. Marca/Model: TROX/TFC-SCH-FT-SPC-DLQL-680-D250 + filtre MFP-H14-MDF-610x610x78x64-PD-FNU-0-ST o equivalent. Completament instal·lat. | 1
SALA CULTIUS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.03.03.003 | L | EEK2R001 | ut | Reixa d'extracció amb referència RE1, construïda en alumini, de 225 x 125 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret o sostre, amb entrada d'aire a 0º, regulació de cabal i premarc, acabat blanc, amb tots els seus elements de fixació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-MOD-H-F0-AG-225x125 o equivalent. Completament instal·lada. | Reixa d'extracció amb referència RE1, construïda en alumini, de 225 x 125 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret o sostre, amb entrada d'aire a 0º, regulació de cabal i premarc, acabat blanc, amb tots els seus elements de fixació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-MOD-H-F0-AG-225x125 o equivalent. Completament instal·lada. | 1
SALA CULTIUS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.03.03.004 | L | EEK2R002 | ut | Reixa d'extracció amb referència RE2, construïda en alumini, de 325x125 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret o sostre, amb entrada d'aire a 0º, regulació de cabal i premarc, acabat blanc, amb tots els seus elements de fixació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-MOD-H-F0-AG-325x125 o equivalent. Completament instal·lada. | Reixa d'extracció amb referència RE2, construïda en alumini, de 325x125 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en paret o sostre, amb entrada d'aire a 0º, regulació de cabal i premarc, acabat blanc, amb tots els seus elements de fixació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-MOD-H-F0-AG-325x125 o equivalent. Completament instal·lada. | 6
SALA CULTIUS |  | 6 |  |  |  | 6
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
| N | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
| N | Titol 3 (1) | 04 | DISTRIBUCIÓ D'AIGUA FREDA
01.03.03.04.001 | L | EJ7ACF001 | ut | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent de la xarxa hidràulica de climatització AF de l'edifici CEK, per mitjà de la connexió de canonades als muntants existents/distribució principal d'AF al CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent de la xarxa hidràulica de climatització AF de l'edifici CEK, per mitjà de la connexió de canonades als muntants existents/distribució principal d'AF al CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 1
PTA 1-Passadís |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.03.04.002 | L | EF925PGJ | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 50 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, s.4 - SDR 9 amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment. Marca/Model: ITALSAN/NIRON-FIBER BLUE o equivalent. Completament instal·lat. | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 50 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, s.4 - SDR 9 amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment. Marca/Model: ITALSAN/NIRON-FIBER BLUE o equivalent. Completament instal·lat. | 74
PTA 1-Passadís a recinte tècnic |  | 64 |  |  |  | 64
PTA 1-Recinte tècnic |  | 10 |  |  |  | 10
01.03.03.04.003 | L | PFQ0-3L4A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Completament instal·lat. | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Completament instal·lat. | 74
PTA 1-Passadís a recinte tècnic |  | 64 |  |  |  | 64
PTA 1-Recinte tècnic |  | 10 |  |  |  | 10
01.03.03.04.004 | L | PE65-6YDO | m2 | Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis. Completament instal·lat. | Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis. Completament instal·lat. | 8
EXTERIORS |  | 8 |  |  |  | 8
01.03.03.04.005 | L | PJMA-HAH3 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat. Completament instal·lat. | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat. Completament instal·lat. | 2
PTA 1-Recinte tècnic |  | 2 |  |  |  | 2
01.03.03.04.006 | L | PEUE-6YPQ | u | Termòmetre de mercuri, amb beina d'1/2* de, d'esfera de 65 mm, de <= 120 °C, col·locat roscat. Completament instal·lat. | Termòmetre de mercuri, amb beina d'1/2* de, d'esfera de 65 mm, de <= 120 °C, col·locat roscat. Completament instal·lat. | 2
PTA 1-Recinte tècnic |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
| N | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
| N | Titol 3 (1) | 05 | DISTRIBUCIÓ D'AIGUA CALENTA
01.03.03.05.001 | L | EJ7ACC001 | ut | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent de la xarxa hidràulica de climatització AC de l'edifici CEK, per mitjà de la connexió de canonades als muntants existents/distribució principal d'AC al CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent de la xarxa hidràulica de climatització AC de l'edifici CEK, per mitjà de la connexió de canonades als muntants existents/distribució principal d'AC al CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 1
PTA 1-Passadís |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.03.05.002 | L | EF925PGF | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, s.4 - SDR9, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment. Marca/Model: ITALSAN/NIRON-FIBER BLUE o equivalent. Completament instal·lat. | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, s.4 - SDR9, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment. Marca/Model: ITALSAN/NIRON-FIBER BLUE o equivalent. Completament instal·lat. | 74
PTA 1-Passadís a recinte tècnic |  | 64 |  |  |  | 64
PTA 1-Recinte tècnic |  | 10 |  |  |  | 10
01.03.03.05.003 | L | PFQ0-3L0S | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Completament instal·lat. | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Completament instal·lat. | 74
PTA 1-Passadís a recinte tècnic |  | 64 |  |  |  | 64
PTA 1-Recinte tècnic |  | 10 |  |  |  | 10
01.03.03.05.004 | L | PJMA-HAH3 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat. Completament instal·lat. | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat. Completament instal·lat. | 2
PTA 1-Recinte tècnic |  | 2 |  |  |  | 2
01.03.03.05.005 | L | PEUE-6YPQ | u | Termòmetre de mercuri, amb beina d'1/2* de, d'esfera de 65 mm, de <= 120 °C, col·locat roscat. Completament instal·lat. | Termòmetre de mercuri, amb beina d'1/2* de, d'esfera de 65 mm, de <= 120 °C, col·locat roscat. Completament instal·lat. | 2
PTA 1-Recinte tècnic |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
| N | Titol 3 | 04 | GASOS MEDICINALS
| N | Titol 3 (1) | 01 | XARXA OXIGEN
01.03.04.01.001 | L | EJ7AGO01 | ut | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent d'oxigen, per mitjà de la connexió a muntant/distribució existent d'oxigen a l'edifici CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent d'oxigen, per mitjà de la connexió a muntant/distribució existent d'oxigen a l'edifici CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 1
PTA 1-Passadís |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.04.01.002 | L | PF55-6RYV | m | Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Completament instal·lat. | Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Completament instal·lat. | 24
SALA CULTIUS |  | 24 |  |  |  | 24
01.03.04.01.003 | L | EJ7AG001 | m | Tasques de senyalització de canonades i vàlvules instal·lació de gasos medicinals, amb pintura, cinta adhesiva i etiquetes d'identificació; realitzat segons norma UNE-EN737-3 i codi de colors EN-739. Completament realitzat. | Tasques de senyalització de canonades i vàlvules instal·lació de gasos medicinals, amb pintura, cinta adhesiva i etiquetes d'identificació; realitzat segons norma UNE-EN737-3 i codi de colors EN-739. Completament realitzat. | 24
SALA CULTIUS |  | 24 |  |  |  | 24
01.03.04.01.004 | L | EN31G000 | ut | Vàlvula de bola d'acer inoxidable, per a muntatge roscat, de 15 mm de diàmetre, PN-20, amb ràcord roscat esquerra - dreta per a desmuntatge i joc d'accessoris d'unió a canonada de gas medicinal. Completament instal·lada. | Vàlvula de bola d'acer inoxidable, per a muntatge roscat, de 15 mm de diàmetre, PN-20, amb ràcord roscat esquerra - dreta per a desmuntatge i joc d'accessoris d'unió a canonada de gas medicinal. Completament instal·lada. | 1
PTA 1-Passadís |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.04.01.005 | L | EF5CPP001 | ut | Presa simple d'oxigen per a endoll ràpid de seguretat, amb vàlvula de pas, placa de protecció i distintiu del gas, segons UNE-EN 737-1. Marca/Model: HAYER/Std Hospital Clínic o equivalent. Completament instal·lada. | Presa simple d'oxigen per a endoll ràpid de seguretat, amb vàlvula de pas, placa de protecció i distintiu del gas, segons UNE-EN 737-1. Marca/Model: HAYER/Std Hospital Clínic o equivalent. Completament instal·lada. | 2
SALA CULTIUS |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
| N | Titol 3 | 04 | GASOS MEDICINALS
| N | Titol 3 (1) | 02 | XARXA D'AIRE COMPRIMIT MEDICINAL
01.03.04.02.001 | L | EJ7AGM01 | ut | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent d'aire comprimit medicinal, per mitjà de la connexió a muntant/distribució existent d'aire comprimit medicinal a l'edifici CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent d'aire comprimit medicinal, per mitjà de la connexió a muntant/distribució existent d'aire comprimit medicinal a l'edifici CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 1
PTA 1-Passadís |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.04.02.002 | L | PF55-6RYV | m | Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Completament instal·lat. | Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Completament instal·lat. | 24
SALA CULTIUS |  | 24 |  |  |  | 24
01.03.04.02.003 | L | EJ7AG001 | m | Tasques de senyalització de canonades i vàlvules instal·lació de gasos medicinals, amb pintura, cinta adhesiva i etiquetes d'identificació; realitzat segons norma UNE-EN737-3 i codi de colors EN-739. Completament realitzat. | Tasques de senyalització de canonades i vàlvules instal·lació de gasos medicinals, amb pintura, cinta adhesiva i etiquetes d'identificació; realitzat segons norma UNE-EN737-3 i codi de colors EN-739. Completament realitzat. | 24
SALA CULTIUS |  | 24 |  |  |  | 24
01.03.04.02.004 | L | EN31G000 | ut | Vàlvula de bola d'acer inoxidable, per a muntatge roscat, de 15 mm de diàmetre, PN-20, amb ràcord roscat esquerra - dreta per a desmuntatge i joc d'accessoris d'unió a canonada de gas medicinal. Completament instal·lada. | Vàlvula de bola d'acer inoxidable, per a muntatge roscat, de 15 mm de diàmetre, PN-20, amb ràcord roscat esquerra - dreta per a desmuntatge i joc d'accessoris d'unió a canonada de gas medicinal. Completament instal·lada. | 1
PTA 1-Passadís |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.04.02.005 | L | EF5CMP01 | ut | Presa simple d'aire medicinal per a endoll ràpid de seguretat, amb vàlvula de pas, placa de protecció i distintiu del gas, segons UNE-EN 737-1. Marca/model: Air Liquide/Std Hospital Clínic o equivalent. Completament instal·lada. | Presa simple d'aire medicinal per a endoll ràpid de seguretat, amb vàlvula de pas, placa de protecció i distintiu del gas, segons UNE-EN 737-1. Marca/model: Air Liquide/Std Hospital Clínic o equivalent. Completament instal·lada. | 2
SALA CULTIUS |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
| N | Titol 3 | 04 | GASOS MEDICINALS
| N | Titol 3 (1) | 03 | XARXA DE BUIT
01.03.04.03.001 | L | EJ7AGB01 | ut | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent de buit, per mitjà de la connexió a muntant existent de buit a l'edifici CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent de buit, per mitjà de la connexió a muntant existent de buit a l'edifici CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 2
SALA CULTIUS |  | 2 |  |  |  | 2
01.03.04.03.002 | L | PF55-6RYV | m | Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Completament instal·lat. | Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Completament instal·lat. | 12
SALA CULTIUS |  | 12 |  |  |  | 12
01.03.04.03.003 | L | EJ7AG001 | m | Tasques de senyalització de canonades i vàlvules instal·lació de gasos medicinals, amb pintura, cinta adhesiva i etiquetes d'identificació; realitzat segons norma UNE-EN737-3 i codi de colors EN-739. Completament realitzat. | Tasques de senyalització de canonades i vàlvules instal·lació de gasos medicinals, amb pintura, cinta adhesiva i etiquetes d'identificació; realitzat segons norma UNE-EN737-3 i codi de colors EN-739. Completament realitzat. | 12
SALA CULTIUS |  | 12 |  |  |  | 12
01.03.04.03.004 | L | EF5CBP01 | ut | Presa simple de buit per a endoll ràpid de seguretat, amb vàlvula de pas, placa de protecció i distintiu del gas, segons UNE-EN 737-1. Marca/model: HAYER/Std Hospital Clínic o equivalent. Completament instal·lada. | Presa simple de buit per a endoll ràpid de seguretat, amb vàlvula de pas, placa de protecció i distintiu del gas, segons UNE-EN 737-1. Marca/model: HAYER/Std Hospital Clínic o equivalent. Completament instal·lada. | 2
SALA CULTIUS |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
| N | Titol 3 | 04 | GASOS MEDICINALS
| N | Titol 3 (1) | 04 | XARXA DIÒXID DE CARBONI
01.03.04.04.001 | L | EJ7AGMD1 | ut | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent de diòxid de carboni, per mitjà de la connexió a muntant/distribució existent d'aire comprimit medicinal a l'edifici CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent de diòxid de carboni, per mitjà de la connexió a muntant/distribució existent d'aire comprimit medicinal a l'edifici CEK. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 4
SALA CULTIUS |  | 4 |  |  |  | 4
01.03.04.04.002 | L | PF55-6RYV | m | Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Completament instal·lat. | Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Completament instal·lat. | 24
SALA CULTIUS |  | 24 |  |  |  | 24
01.03.04.04.003 | L | EJ7AG001 | m | Tasques de senyalització de canonades i vàlvules instal·lació de gasos medicinals, amb pintura, cinta adhesiva i etiquetes d'identificació; realitzat segons norma UNE-EN737-3 i codi de colors EN-739. Completament realitzat. | Tasques de senyalització de canonades i vàlvules instal·lació de gasos medicinals, amb pintura, cinta adhesiva i etiquetes d'identificació; realitzat segons norma UNE-EN737-3 i codi de colors EN-739. Completament realitzat. | 24
SALA CULTIUS |  | 24 |  |  |  | 24
01.03.04.04.004 | L | EF5CMPC02 | ut | Presa simple de diòxid de carbonil per a endoll ràpid de seguretat, amb vàlvula de pas, placa de protecció i distintiu del gas, segons UNE-EN 737-1. Marca/model: Air Liquide/Std Hospital Clínic o equivalent. Completament instal·lada. | Presa simple de diòxid de carbonil per a endoll ràpid de seguretat, amb vàlvula de pas, placa de protecció i distintiu del gas, segons UNE-EN 737-1. Marca/model: Air Liquide/Std Hospital Clínic o equivalent. Completament instal·lada. | 8
SALA CULTIUS |  | 8 |  |  |  | 8
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
| N | Titol 3 | 04 | GASOS MEDICINALS
| N | Titol 3 (1) | 05 | INSTAL. COMUNES
01.03.04.05.001 | L | EM11TD01 | u | Unitat fixa anallitzadora i de detecció de CO2, per a mesura d'entre 0 a 50.000 ppm, amb alarma llindar i control de monitorització continu, amb dues sortides de relé, i sortida analògica 4-20 mA, display visor i botonera, amb certificació ISO, per a muntatge mural. Muntada a l'interior d'envolment plàstica de protecció per a muntatge mural. Marca/Model: PCE Instruments/PCE-WMM-100-ICA(model homog. HCB) o equivalent. Completament instal·lat. | Unitat fixa anallitzadora i de detecció de CO2, per a mesura d'entre 0 a 50.000 ppm, amb alarma llindar i control de monitorització continu, amb dues sortides de relé, i sortida analògica 4-20 mA, display visor i botonera, amb certificació ISO, per a muntatge mural. Muntada a l'interior d'envolment plàstica de protecció per a muntatge mural. Marca/Model: PCE Instruments/PCE-WMM-100-ICA(model homog. HCB) o equivalent. Completament instal·lat. | 2
SALA CULTIUS |  | 2 |  |  |  | 2
01.03.04.05.002 | L | PMD7-H7KT | u | Sirena, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to, sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, grau de protecció IP 315, col·locada. Completament instal·lat. | Sirena, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to, sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, grau de protecció IP 315, col·locada. Completament instal·lat. | 2
SALA CULTIUS |  | 2 |  |  |  | 2
01.03.04.05.003 | L | EP43PCR | ut | Punt de connexió de control a sirena des de unitat de mesura de CO2 amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | Punt de connexió de control a sirena des de unitat de mesura de CO2 amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 2
SALA CULTIUS |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
| N | Titol 3 | 05 | CTRL I GESTIÓ SALA CULTIUS
01.03.05.001 | L | EG1AABS1 | ut | Armari metàl·lic per allotjament de Subestació SG-AMPL.PTA1-CEK de dimensions 600x500x200 mm (d'alt x ample x profunditat) de fixació mural amb porta cega i clau de tanca, sense borns de connexionat, i elements muntats amb cablejat intern dels busos de comunicacions i les alimenacions elèctriques dels elements del quadre. Inclou els equips suficients i carrils DIN per allotjar tots els punts de control de la subestació més un 20% per possibles ampliacions. També s'inclou: placa de montatge, trafo 100VA 230/24V, montatge equipament de gestió, magnetotèrmics de 2A I, magnetotèrmics de 10A II, base Schuko, base portafusibles. També s'inclou el connexionat als equips, bus intern i alimentació elèctrica a tots els elements interiors del quadre. Marca/Model: SCHNEIDER/ CRN + accessoris o equivalent. Completament instal·lat. | Armari metàl·lic per allotjament de Subestació SG-AMPL.PTA1-CEK de dimensions 600x500x200 mm (d'alt x ample x profunditat) de fixació mural amb porta cega i clau de tanca, sense borns de connexionat, i elements muntats amb cablejat intern dels busos de comunicacions i les alimenacions elèctriques dels elements del quadre. Inclou els equips suficients i carrils DIN per allotjar tots els punts de control de la subestació més un 20% per possibles ampliacions. També s'inclou: placa de montatge, trafo 100VA 230/24V, montatge equipament de gestió, magnetotèrmics de 2A I, magnetotèrmics de 10A II, base Schuko, base portafusibles. També s'inclou el connexionat als equips, bus intern i alimentació elèctrica a tots els elements interiors del quadre. Marca/Model: SCHNEIDER/ CRN + accessoris o equivalent. Completament instal·lat. | 0.35
PTA 1-Recinte tècnic-pp SALA CULTIUS |  | 0.35 |  |  |  | 0.35
01.03.05.002 | L | EPE1SBP1 | ut | Subestació de Gestió i Control SG-AMPL.PTA1-CEK, composada pels següents equips necessaris de control: - 1 ut. Font d'alimentació 24Vac/21-30Vdc del sistema. M/M: SCHNEIDER/ SXWPS24VX10001. - 1 ut. Base terminal per a Font d'alimentació. - 1 ut. Servidor d'Automatització amb CPU amb controlador de mòduls entrada/sortida i Servidor/Gestor de comunicacions. Incorpora Webserver i sortides de comunicacions LonMark/ TP/FT-10, BacNet, Modbus, DHCP/DNS, HTTP, NTP, SMTP, WebServices (SOAP, REST), autodireccionable i comunicable via Ethernet TCP/IP, alimentació per backplane i interfcace d'usuari Webstation inclosa. M/M: SCHNEIDER/ AS-P-S-SXWASPSBX10001. - 1 ut. Connector de grup, amb connectivitat amb Enterprise Server, per a 100 equips, 30 mòduls Ent/Sort. SCHNEIDER/ SXWSWXBU0000EN. SXWASPSBX10001. - 1 ut. Mòdul de comunicació Modbus entre servidors d'automatització AS-P-S i AS-P-NLS. SCHNEIDER/ SXWSWX000MBRTU. - 1 ut. Base terminal per a Servidor d'Automatització. SCHNEIDER/ SXWTBASW11002. - 2 ut. Mòdul Ent/sort. de 16 Entrades digitals, del tipus contacte o contador, protecció curtcircuit, alimentació backplane. M/M: SCHNEIDER/ SXWDI16XX10001. - 1 ut. Mòdul Ent/sort. de 16 Entrades Universals, per soportar entrades tipus contacte, contador i supervisada com voltatge, corrent, termistor i resistència. Alimentació backplane. M/M: SCHNEIDER/ SXWUI16XX10001 - 2 ut. Mòdul Ent/sort. de 12 Sortides digitals FormA (comú/NO), sortides de relé (fins a 2A), protecció curtcircuits, alimentació backplane. M/M: SCHNEIDER/ SXWDOA12X10001. - 3 ut. Mòdul Ent/sort. de 8 Sortides analògiques, de tensió o corrent configurable 0-20 mA o 0-10V de tensió d'entrada. M/M: SCHNEIDER/ SXWAO8XXX10001. - 8 ut. Bases terminals per a Mòduls Ent/Sort. M/M: SCHNEIDER/ SXWTBIOW110001. - 1 ut. Cable d'extensió tipus L de 1,5 metres entre mòduls i connectors. - 1 ut. Clip final per montatge en carril DIN. També s'inclouen relés, connectors i accessoris necessaris, així com el connexionat dels equips. Marca/Model: SCHNEIDER/ AS-P-S SPACELOGIC SERVER AUTOMATION SERVER PREMIUM SECURE BOOT o equivalent. Completament instal·lada. | Subestació de Gestió i Control SG-AMPL.PTA1-CEK, composada pels següents equips necessaris de control: - 1 ut. Font d'alimentació 24Vac/21-30Vdc del sistema. M/M: SCHNEIDER/ SXWPS24VX10001. - 1 ut. Base terminal per a Font d'alimentació. - 1 ut. Servidor d'Automatització amb CPU amb controlador de mòduls entrada/sortida i Servidor/Gestor de comunicacions. Incorpora Webserver i sortides de comunicacions LonMark/ TP/FT-10, BacNet, Modbus, DHCP/DNS, HTTP, NTP, SMTP, WebServices (SOAP, REST), autodireccionable i comunicable via Ethernet TCP/IP, alimentació per backplane i interfcace d'usuari Webstation inclosa. M/M: SCHNEIDER/ AS-P-S-SXWASPSBX10001. - 1 ut. Connector de grup, amb connectivitat amb Enterprise Server, per a 100 equips, 30 mòduls Ent/Sort. SCHNEIDER/ SXWSWXBU0000EN. SXWASPSBX10001. - 1 ut. Mòdul de comunicació Modbus entre servidors d'automatització AS-P-S i AS-P-NLS. SCHNEIDER/ SXWSWX000MBRTU. - 1 ut. Base terminal per a Servidor d'Automatització. SCHNEIDER/ SXWTBASW11002. - 2 ut. Mòdul Ent/sort. de 16 Entrades digitals, del tipus contacte o contador, protecció curtcircuit, alimentació backplane. M/M: SCHNEIDER/ SXWDI16XX10001. - 1 ut. Mòdul Ent/sort. de 16 Entrades Universals, per soportar entrades tipus contacte, contador i supervisada com voltatge, corrent, termistor i resistència. Alimentació backplane. M/M: SCHNEIDER/ SXWUI16XX10001 - 2 ut. Mòdul Ent/sort. de 12 Sortides digitals FormA (comú/NO), sortides de relé (fins a 2A), protecció curtcircuits, alimentació backplane. M/M: SCHNEIDER/ SXWDOA12X10001. - 3 ut. Mòdul Ent/sort. de 8 Sortides analògiques, de tensió o corrent configurable 0-20 mA o 0-10V de tensió d'entrada. M/M: SCHNEIDER/ SXWAO8XXX10001. - 8 ut. Bases terminals per a Mòduls Ent/Sort. M/M: SCHNEIDER/ SXWTBIOW110001. - 1 ut. Cable d'extensió tipus L de 1,5 metres entre mòduls i connectors. - 1 ut. Clip final per montatge en carril DIN. També s'inclouen relés, connectors i accessoris necessaris, així com el connexionat dels equips. Marca/Model: SCHNEIDER/ AS-P-S SPACELOGIC SERVER AUTOMATION SERVER PREMIUM SECURE BOOT o equivalent. Completament instal·lada. | 0.65
PTA 1-Recinte tècnic-pp SALA CULTIUS |  | 0.65 |  |  |  | 0.65
01.03.05.003 | L | EPE1ENT2 | ut | Unitat de control ambient de temperatura per a fan-coils, amb pantalla tàctil de 2.4'' color per la gestió de la informació i interacció amb l'usuari, inclou sonda de temperatura ambient en el seu interior tipus termistor NTC de 10 kOhms (a 25 ºC), amb funcions indicadores de mode, ajust de consignes (configurable +/- 1ºC a +/- 5ºC), sonda d'humitat i ajust manual de la ventilació. Amb base de doble port de comunicació RJ45. Instal·lat en caixa de plàstic ABS. Rang de lectura: 0-50ºC. Marca/Model: SCHNEIDER/SXWSBTXXXSXX+SXWSCDXSELXW (Frontal acabat Optimum White) o equivalent. Completament instal·lat. | Unitat de control ambient de temperatura per a fan-coils, amb pantalla tàctil de 2.4'' color per la gestió de la informació i interacció amb l'usuari, inclou sonda de temperatura ambient en el seu interior tipus termistor NTC de 10 kOhms (a 25 ºC), amb funcions indicadores de mode, ajust de consignes (configurable +/- 1ºC a +/- 5ºC), sonda d'humitat i ajust manual de la ventilació. Amb base de doble port de comunicació RJ45. Instal·lat en caixa de plàstic ABS. Rang de lectura: 0-50ºC. Marca/Model: SCHNEIDER/SXWSBTXXXSXX+SXWSCDXSELXW (Frontal acabat Optimum White) o equivalent. Completament instal·lat. | 1
SALA CULTIUS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.05.004 | L | EG1AEN06 | ut | Envolvent de plàstc amb tapa, per instal·lar en el seu interior el controlador de fancoil/split, per a muntatge superfície. Marca/Model: SCHNEIDER/MINI-PRAGMA-MIP10112 o equivalent. Completament instal·lat. | Envolvent de plàstc amb tapa, per instal·lar en el seu interior el controlador de fancoil/split, per a muntatge superfície. Marca/Model: SCHNEIDER/MINI-PRAGMA-MIP10112 o equivalent. Completament instal·lat. | 1
SALA CULTIUS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.05.005 | L | EEV3PD01 | ut | Pressostat diferencial per a filtres d'aire, amb una pressió ajustable entre 50 i 500 Pa de pressió diferencial entre preses de pressió. En caixa de material plàstic IP54, coberta de PC i membrana de silicona LSR. Marca/Model: SCHNEIDER/SPD910-1000Pa o equivalent. Completament instal·lat. | Pressostat diferencial per a filtres d'aire, amb una pressió ajustable entre 50 i 500 Pa de pressió diferencial entre preses de pressió. En caixa de material plàstic IP54, coberta de PC i membrana de silicona LSR. Marca/Model: SCHNEIDER/SPD910-1000Pa o equivalent. Completament instal·lat. | 7
SALA CULTIUS |  | 7 |  |  |  | 7
01.03.05.006 | L | EEV3SD01 | ut | Sonda de pressió diferencial ambient pel control de pressió diferencial (sobrepressió-depressió), amb un rang de mesura entre 0 i 500 Pa, amb sortida analògica entre 0 i 10V. Incloent capilars de PVC flexible i dos connectors de plàstic. Incloent caixa de plàstic IP-55. Marca/Model: SCHNEIDER/EPP301LCD-100/300/500Pa o equivalent. Completament instal·lada. | Sonda de pressió diferencial ambient pel control de pressió diferencial (sobrepressió-depressió), amb un rang de mesura entre 0 i 500 Pa, amb sortida analògica entre 0 i 10V. Incloent capilars de PVC flexible i dos connectors de plàstic. Incloent caixa de plàstic IP-55. Marca/Model: SCHNEIDER/EPP301LCD-100/300/500Pa o equivalent. Completament instal·lada. | 3
SALA CULTIUS |  | 3 |  |  |  | 3
01.03.05.007 | L | EEV3MH01 | ut | Pressostat diferencial per a lectura de sobrepressions-depressions entre estances, per a rang de mesures -60 a +60 Pa, entre preses de pressió. Contrucció cos metàl·lic, visor plàstic IP.55 i medi aquós. Marca/Model: DWYER/MAGNEHELIC-3000 o equivalent. Completament instal·lat. | Pressostat diferencial per a lectura de sobrepressions-depressions entre estances, per a rang de mesures -60 a +60 Pa, entre preses de pressió. Contrucció cos metàl·lic, visor plàstic IP.55 i medi aquós. Marca/Model: DWYER/MAGNEHELIC-3000 o equivalent. Completament instal·lat. | 3
SALA CULTIUS |  | 3 |  |  |  | 3
01.03.05.008 | L | EEV3SCM2 | ut | Sonda multiparamètrica de CO2, temperatura, humitat relativa, partícules en suspensió PM i partícules de compostos orgànics volàtiles VOC, per a conductes d'aire, amb sensor de CO2 tipus NDIR, sensor de temperatura tipus Termistor NTC 1,8 kOhms, amb rang de lectura entre -15 i +60 °C, humitat relativa amb rangs d'utilització entre 0 i 95%, rang de mesura de CO2 d'entre 0 i 5.000 ppm, i amb sensor medidor làser de dispersió de partícula per una precisió del +/- 15%. Amb sortides analògiques entre 0-10 Vcc i 4-20mA. Instal·lada dins de caixa de policarbonat IP65. Marca/Model: SCHNEIDER/SCD2XP2AVP o equivalent. Completament instal·lada. | Sonda multiparamètrica de CO2, temperatura, humitat relativa, partícules en suspensió PM i partícules de compostos orgànics volàtiles VOC, per a conductes d'aire, amb sensor de CO2 tipus NDIR, sensor de temperatura tipus Termistor NTC 1,8 kOhms, amb rang de lectura entre -15 i +60 °C, humitat relativa amb rangs d'utilització entre 0 i 95%, rang de mesura de CO2 d'entre 0 i 5.000 ppm, i amb sensor medidor làser de dispersió de partícula per una precisió del +/- 15%. Amb sortides analògiques entre 0-10 Vcc i 4-20mA. Instal·lada dins de caixa de policarbonat IP65. Marca/Model: SCHNEIDER/SCD2XP2AVP o equivalent. Completament instal·lada. | 4
PTA 1-Recinte tècnic-A aportació CL Cultius |  | 1 |  |  |  | 1
PTA 1-Recinte tècnic-A extracció CL Cultius |  | 1 |  |  |  | 1
PTA 1-Recinte tècnic-A impulsió CL Cultius |  | 1 |  |  |  | 1
PTA 1-Recinte tècnic-A retorn CL Cultius |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.05.009 | L | EEV3PA01 | ut | Sonda de pressió diferencial i de velocitat per a conductes d'aire, amb un rangs de mesura de pressions entre 0..1000/ 0..1500/ 0..3000 Pa, amb sortida analògica entre 0-10 Vcc. Instal·lada dins de caixa de policarbonat IP65. Marca/Model: SCHNEIDER/EPP302LCD o equivalent. Completament instal·lada. | Sonda de pressió diferencial i de velocitat per a conductes d'aire, amb un rangs de mesura de pressions entre 0..1000/ 0..1500/ 0..3000 Pa, amb sortida analògica entre 0-10 Vcc. Instal·lada dins de caixa de policarbonat IP65. Marca/Model: SCHNEIDER/EPP302LCD o equivalent. Completament instal·lada. | 2
PTA 1-Recinte tècnic-A CL Cultius Imp |  | 1 |  |  |  | 1
PTA 1-Recinte tècnic-A CL Cultius Ret |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.05.010 | L | EEV3A10A | ut | Actuador rotatiu tot-res/proporcional per a comportes d'aire 20 Nm, sense molla de retorn, amb senyal de control a 0-10 V alimentat a 24 V. Amb direcció de rotació sel·leccionable, indicació posició mecànica,placa base d'acer i cable de conexió de 0,9m, IP54. Marca/Model: SCHNEIDER/ MD20A-24-8751029000 o equivalent. Completament instal·lat. | Actuador rotatiu tot-res/proporcional per a comportes d'aire 20 Nm, sense molla de retorn, amb senyal de control a 0-10 V alimentat a 24 V. Amb direcció de rotació sel·leccionable, indicació posició mecànica,placa base d'acer i cable de conexió de 0,9m, IP54. Marca/Model: SCHNEIDER/ MD20A-24-8751029000 o equivalent. Completament instal·lat. | 5
PTA 1-Recinte tècnic-A CL Cultius |  | 5 |  |  |  | 5
01.03.05.011 | L | EP42PTT3 | ut | Punt de connexió directe de veu/dades directe a termòstat (sense mecanisme i amb presa terminal) des de controlador incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6a segons norma ISO/IEC 11801 2a edició, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en fals sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a distribuïdor estesa per safata. S'inclou presa terminal instal·lada segons indicacions de l'HCB. Marca/Model: SYSTIMAX/3091B GigaSPEED X10D LSZH o equivalent. Completament instal·lat. | Punt de connexió directe de veu/dades directe a termòstat (sense mecanisme i amb presa terminal) des de controlador incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6a segons norma ISO/IEC 11801 2a edició, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en fals sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a distribuïdor estesa per safata. S'inclou presa terminal instal·lada segons indicacions de l'HCB. Marca/Model: SYSTIMAX/3091B GigaSPEED X10D LSZH o equivalent. Completament instal·lat. | 1
SALA FAGOS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.05.012 | L | EP43PC5F | ut | Punt de connexió de control a sonda de CO2 des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | Punt de connexió de control a sonda de CO2 des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 2
PTA 1-Recinte tècnic-A aportació Tren imp. |  | 1 |  |  |  | 1
PTA 1-Recinte tècnic-A extracció Tren ext. |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.05.013 | L | EP43PC62 | ut | Punt de connexió de control a actuador de comporta d'aire exterior, central y by-pass des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 sense pantalla, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | Punt de connexió de control a actuador de comporta d'aire exterior, central y by-pass des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 sense pantalla, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 5
PTA 1-Recinte tècnic-A CL Cultius |  | 5 |  |  |  | 5
01.03.05.014 | L | EP43PC63 | ut | Punt de connexió de control a actuador de vàlvulad'equilibrat i control dinàmic des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 sense pantalla, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | Punt de connexió de control a actuador de vàlvulad'equilibrat i control dinàmic des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 sense pantalla, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 3
PTA 1-Recinte tècnic-A CL Cultius |  | 3 |  |  |  | 3
01.03.05.015 | L | EP43PE6F | ut | Punt de connexió de control a unitat mesuradora-analitzadora de CO2 des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | Punt de connexió de control a unitat mesuradora-analitzadora de CO2 des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 1
SALA FAGOS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.05.016 | L | EP43PC6F | ut | Punt de connexió de control a sonda de pressió diferencial des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | Punt de connexió de control a sonda de pressió diferencial des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 3
SALA CULTIUS |  | 3 |  |  |  | 3
01.03.05.017 | L | EP43PC58 | ut | Punt de connexió de control a comandament motor EC des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en el controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | Punt de connexió de control a comandament motor EC des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en el controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 2
PTA 1-Recinte tècnic-A CL Cultius impul. |  | 1 |  |  |  | 1
PTA 1-Recinte tècnic-A CL Cultius ret. |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.05.018 | L | EP43PC6D | ut | Punt de connexió de control a pressostat diferencial des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | Punt de connexió de control a pressostat diferencial des de controlador de subestació amb cablejat de parells trenats 2x1mm2 apantallats, també s'inclou rotulació de cable en controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 7
SALA CULTIUS |  | 7 |  |  |  | 7
01.03.05.019 | L | EP43PC51 | m | Cable de bus de comunicacions Modbus RTU d'enllaç d'unitats de mesura elèctrica, comportes d'aire VAV, sondes multiparamètrics, etc. amb els controladors de la subestació de gestió, amb cable 2x1x0,8 mm2, amb pantalla de coure estanyat, aïllament de poliolefines i coberta plàstica lliure d'halogens. També s'inclou parat proporcional de tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants. Completament instal·lat. | Cable de bus de comunicacions Modbus RTU d'enllaç d'unitats de mesura elèctrica, comportes d'aire VAV, sondes multiparamètrics, etc. amb els controladors de la subestació de gestió, amb cable 2x1x0,8 mm2, amb pantalla de coure estanyat, aïllament de poliolefines i coberta plàstica lliure d'halogens. També s'inclou parat proporcional de tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants. Completament instal·lat. | 25
PTA 1-Recinte tècnic-CL Cultius |  | 25 |  |  |  | 25
01.03.05.020 | L | EP42PCX3 | ut | Punt de connexió directe de veu/dades directe a equip (sense mecanisme i amb presa terminal) incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6a segons norma ISO/IEC 11801 2a edició, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en fals sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a distribuïdor estesa per safata. S'inclou presa terminal instal·lada segons indicacions de l'HCB. Marca/Model: SYSTIMAX/3091B GigaSPEED X10D LSZH o equivalent. Completament instal·lat. | Punt de connexió directe de veu/dades directe a equip (sense mecanisme i amb presa terminal) incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6a segons norma ISO/IEC 11801 2a edició, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en fals sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a distribuïdor estesa per safata. S'inclou presa terminal instal·lada segons indicacions de l'HCB. Marca/Model: SYSTIMAX/3091B GigaSPEED X10D LSZH o equivalent. Completament instal·lat. | 1
PTA 1-Recinte tècnic |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.05.021 | L | EP42CC01 | ut | Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i emissió de certificats de la qualitat de la transmisió d'acord amb la classe de l'enllaç i categoría dels seus components. Completament realitzat. | Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i emissió de certificats de la qualitat de la transmisió d'acord amb la classe de l'enllaç i categoría dels seus components. Completament realitzat. | 1
PTA 1-Recinte tècnic |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.05.022 | L | EP43GT01 | ut | Gràfic tipus esquema en color amb un mínim de 20 punts actius. Completament instal·lat. | Gràfic tipus esquema en color amb un mínim de 20 punts actius. Completament instal·lat. | 5
PTA 1-Recinte tècnic |  | 5 |  |  |  | 5
01.03.05.023 | L | EP43GT02 | ut | Gràfic tipus planta en color amb un mínim de 20 punts actius. Completament instal·lat. | Gràfic tipus planta en color amb un mínim de 20 punts actius. Completament instal·lat. | 5
PTA 1-Recinte tècnic |  | 5 |  |  |  | 5
01.03.05.024 | L | EP43PGW3 | ut | Treballs de programació i posada en marxa del sistema de gestió tècnica i control S.Blanques CEK, incloent programació del desenvolupament de forma consensuada amb Direcció Facultativa, replanteig tècnic corresponent a les arquitectures de l'edifici. També s'inclou la programació de controladors, implantació de regulacions, automatitzacions i gestió del sistema, disseny de les pantalles gràfiques de supervisió amb punts d'interacció amb el sistema per als llocs de control centrals. Verificació del correcte funcionament del sistema de control de climatització, i un curs de formació per el personal designat a la explotació del sistema. També s'inclouen els treballs de seguiment execució instal·lacions del fabricant i despeses de viatge i dietes. Inclou la sessió de formació al client. Marca/Model: SIAC-SCHNEIDER o equivalent. Completament instal·lat. | Treballs de programació i posada en marxa del sistema de gestió tècnica i control S.Blanques CEK, incloent programació del desenvolupament de forma consensuada amb Direcció Facultativa, replanteig tècnic corresponent a les arquitectures de l'edifici. També s'inclou la programació de controladors, implantació de regulacions, automatitzacions i gestió del sistema, disseny de les pantalles gràfiques de supervisió amb punts d'interacció amb el sistema per als llocs de control centrals. Verificació del correcte funcionament del sistema de control de climatització, i un curs de formació per el personal designat a la explotació del sistema. També s'inclouen els treballs de seguiment execució instal·lacions del fabricant i despeses de viatge i dietes. Inclou la sessió de formació al client. Marca/Model: SIAC-SCHNEIDER o equivalent. Completament instal·lat. | 0.6
PTA 1-Recinte tècnic-pp SALA CULTIUS |  | 0.6 |  |  |  | 0.6
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
| N | Titol 3 | 06 | TREBALLS PREVIS i RECONSTRUCCIONS
01.03.06.001 | L | E1KA0077B | ut | Tasques de desmuntatge de les instal·lacions existents de Sanejament, Lampisteria i Climatització i ventilació, Gasos medicinals, i Control i gestió a l'àrea afectada per l'obra, amb càrrega, transport i descàrrega a abocador autoritzat (prèvia conformitat del Dpt Manteniment) o magatzem que indiqui la Direcció Facultativa o la propietat. S'inclou el desmuntatge de totes les instal·lacions objecte afectades i la seva readequació si fós el cas, per tal de deixar en condicions correctes per un inici d'actuacions d'obra reglamentàries les instal·lacions de sales, estances, àrees diàfanes de l'obra. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. El preu que s'hi assigna és preu fix, sense possibilitats d'aplicar-hi baixes inferiors al preu indicat. | Tasques de desmuntatge de les instal·lacions existents de Sanejament, Lampisteria i Climatització i ventilació, Gasos medicinals, i Control i gestió a l'àrea afectada per l'obra, amb càrrega, transport i descàrrega a abocador autoritzat (prèvia conformitat del Dpt Manteniment) o magatzem que indiqui la Direcció Facultativa o la propietat. S'inclou el desmuntatge de totes les instal·lacions objecte afectades i la seva readequació si fós el cas, per tal de deixar en condicions correctes per un inici d'actuacions d'obra reglamentàries les instal·lacions de sales, estances, àrees diàfanes de l'obra. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. El preu que s'hi assigna és preu fix, sense possibilitats d'aplicar-hi baixes inferiors al preu indicat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.06.002 | L | E1KA0080A | ut | Tasques de desmuntatge, adequació i i recol·lació d'estesa de canonades i safates existents, per a millorar el posicionament i muntatge del nou CL-CULTIUS dins del recinte tècnic, re-connectant els serveis afectats i fent les corresponents omplertes i posades en marxa i comprovacions parcials. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra, així com la neteja interior de conductes posterior a les actuacions i proves de pressió d'aire que la DO/DE consideri necessàries. Completament realitzat. | Tasques de desmuntatge, adequació i i recol·lació d'estesa de canonades i safates existents, per a millorar el posicionament i muntatge del nou CL-CULTIUS dins del recinte tècnic, re-connectant els serveis afectats i fent les corresponents omplertes i posades en marxa i comprovacions parcials. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra, així com la neteja interior de conductes posterior a les actuacions i proves de pressió d'aire que la DO/DE consideri necessàries. Completament realitzat. | 1
PTA 1-Recinte tècnic |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
| N | Titol 3 | 07 | DIVERSOS
01.03.07.001 | L | E1KA0009 | ut | Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions entre sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes: Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN 1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb material ignífug. Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector. Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a base de silicones intumescents. Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions. Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació de la Direcció Faculativa i Executiva de l'obra. Completament realitzat. | Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions entre sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes: Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN 1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb material ignífug. Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector. Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a base de silicones intumescents. Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions. Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació de la Direcció Faculativa i Executiva de l'obra. Completament realitzat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.07.002 | L | E1KA0011 | ut | Legalització de totes les instal·lacions que es vegin afectades en aquest capítol dels pressupostos, incloent la preparació i visats de projectes en el Col·legi Professional corresponent i la presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats Col·laboradores, inclús l'abonament de les taxes corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius que s'hagin de realitzar amb qualsevol organisme oficial per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'Indústria davant la presentació de l'expedient. Completament realitzat. | Legalització de totes les instal·lacions que es vegin afectades en aquest capítol dels pressupostos, incloent la preparació i visats de projectes en el Col·legi Professional corresponent i la presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats Col·laboradores, inclús l'abonament de les taxes corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius que s'hagin de realitzar amb qualsevol organisme oficial per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'Indústria davant la presentació de l'expedient. Completament realitzat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.07.003 | L | E1KA0012 | ut | PA a justificar per a la realització de les connexions i obres provisionals necessàries per garantir el normal funcionament de la resta de l'edifici, així com el compliment de les mesures per a la prevenció d'infeccions nosocomials en la realització d'obres en els centres sanitaris de l'Institut Català de la Salut. | PA a justificar per a la realització de les connexions i obres provisionals necessàries per garantir el normal funcionament de la resta de l'edifici, així com el compliment de les mesures per a la prevenció d'infeccions nosocomials en la realització d'obres en els centres sanitaris de l'Institut Català de la Salut. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.07.004 | L | E1KA0021A | ut | Partida no susceptible de baixa econòmica a lliure disposició de la propietat. La partida s'implementa i es computa d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa i executiva de l'obra. Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | Partida no susceptible de baixa econòmica a lliure disposició de la propietat. La partida s'implementa i es computa d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa i executiva de l'obra. Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.07.005 | L | E1KA0010 | ut | Preparació de tota la documentació d'obra de les instal·lacions segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F., comprenent: Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F. Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (3 còpies aprovades per la D.F.). Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 còpies aprovades per la D.F.). Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (3 còpies aprovades per la D.F.). Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | Preparació de tota la documentació d'obra de les instal·lacions segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F., comprenent: Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F. Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (3 còpies aprovades per la D.F.). Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 còpies aprovades per la D.F.). Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (3 còpies aprovades per la D.F.). Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.07.006 | L | E1KAQ00FORA | ut | Realització de les tasques corresponents al Control de Qualitat i proves en les instal·lacions i sistemes que s’indiquen a continuació, per part de Laboratori homologat extern a validar per la Propietat, incloent conjunt de proves normatives i complementàries, tasques de suport d'equilibrat i posada en marxa, i regulació sistemàtica segons protocols de funcionament del fabricant i del departament de Manteniment/Infraestructures de l'Hospital Clínic, i direccions DF/DE de l'obra. Preparació de tota la documentació resultat de les tasques del Control de Qualitat, proves i medicions fetes a la obra, segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F. i fitxes incloses al projecte, comprenent: Documentació final d'obra: proves realitzades, resultats de les proves, sessions realtzades, comparatiu normatiu i energètic. Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | Realització de les tasques corresponents al Control de Qualitat i proves en les instal·lacions i sistemes que s’indiquen a continuació, per part de Laboratori homologat extern a validar per la Propietat, incloent conjunt de proves normatives i complementàries, tasques de suport d'equilibrat i posada en marxa, i regulació sistemàtica segons protocols de funcionament del fabricant i del departament de Manteniment/Infraestructures de l'Hospital Clínic, i direccions DF/DE de l'obra. Preparació de tota la documentació resultat de les tasques del Control de Qualitat, proves i medicions fetes a la obra, segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F. i fitxes incloses al projecte, comprenent: Documentació final d'obra: proves realitzades, resultats de les proves, sessions realtzades, comparatiu normatiu i energètic. Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.07.007 | L | E1KAQL1FORA | ut | Realització de les tasques per part de Laboratori homolgat, per la obtenció del certificat ISO conforme als nivells ISO previstos (en modes sobrepressió i depressió), incloent tasques de control i amidament de partícules, cabals d'aire i sobrepressions, amb inclusió de totes les proves normatives i complementàries per tal d'obtenir la validació, amb el número i totalitat de sessions necessàries a tals efecte per obtenir la conformitat tècnica del conjunt. S'inclouen les tasques de neteja dels materials i sistemes instal·lats, com ara la neteja interior de canonades i conductes d'aire i d'elements terminals de difusió, a efectuar de forma prèvia a cada sessió. Preparació de tota la documentació resultat de les tasques del Certificació ISO i Control de partícules, amb les proves i medicions fetes a la obra, segons procediments del Laboratori. S'inclourà a la documentació final d'obra: proves realitzades, resultats de les proves, sessions realtzades, resultats i homologació obtinguda. El preu que s'hi assigna és preu fix, sense possibilitats d'aplicar-hi baixes inferiors al preu indicat. Completament realitzat. | Realització de les tasques per part de Laboratori homolgat, per la obtenció del certificat ISO conforme als nivells ISO previstos (en modes sobrepressió i depressió), incloent tasques de control i amidament de partícules, cabals d'aire i sobrepressions, amb inclusió de totes les proves normatives i complementàries per tal d'obtenir la validació, amb el número i totalitat de sessions necessàries a tals efecte per obtenir la conformitat tècnica del conjunt. S'inclouen les tasques de neteja dels materials i sistemes instal·lats, com ara la neteja interior de canonades i conductes d'aire i d'elements terminals de difusió, a efectuar de forma prèvia a cada sessió. Preparació de tota la documentació resultat de les tasques del Certificació ISO i Control de partícules, amb les proves i medicions fetes a la obra, segons procediments del Laboratori. S'inclourà a la documentació final d'obra: proves realitzades, resultats de les proves, sessions realtzades, resultats i homologació obtinguda. El preu que s'hi assigna és preu fix, sense possibilitats d'aplicar-hi baixes inferiors al preu indicat. Completament realitzat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
| N | Titol 3 | 08 | GESTIÓ RESIDUS
01.03.08.001 | L | E1KA0029A | ut | PA a justificar corresponent a l'abonament íntegre per a la gestió de residus. | PA a justificar corresponent a l'abonament íntegre per a la gestió de residus. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
| N | Titol 3 | 09 | SEGURETAT I SALUT
| N | Titol 3 (1) | 01 | PROTECCIONS INDIVIDUALS
01.03.09.01.001 | L | P1477-65LG | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 3
GENERALS |  | 3 |  |  |  | 3
01.03.09.01.002 | L | P147Z-FITK | u | Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 3
GENERALS |  | 3 |  |  |  | 3
01.03.09.01.003 | L | P147Y-EPWX | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 9
GENERALS |  | 9 |  |  |  | 9
01.03.09.01.004 | L | P147O-EPWY | u | Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 | Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 | 9
GENERALS |  | 9 |  |  |  | 9
01.03.09.01.005 | L | P147L-EQDA | u | Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell | Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell | 6
GENERALS |  | 6 |  |  |  | 6
01.03.09.01.006 | L | P1474-65MZ | u | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica | 3
GENERALS |  | 3 |  |  |  | 3
01.03.09.01.007 | L | P1483-EQED | u | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 3
GENERALS |  | 3 |  |  |  | 3
01.03.09.01.008 | L | P148B-EQEK | u | Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 | Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 | 3
GENERALS |  | 3 |  |  |  | 3
01.03.09.01.009 | L | P1489-FIGN | u | Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | 3
GENERALS |  | 3 |  |  |  | 3
01.03.09.01.010 | L | P148D-EQEQ | u | Samarreta de treball, de cotó | Samarreta de treball, de cotó | 3
GENERALS |  | 3 |  |  |  | 3
01.03.09.01.011 | L | P1480-FK75 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 3
GENERALS |  | 3 |  |  |  | 3
01.03.09.01.012 | L | PBBC-65LC | u | Senyal manual per a senyalista | Senyal manual per a senyalista | 3
GENERALS |  | 3 |  |  |  | 3
| N | Obra | 01 | PressupostLOT III-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
| N | Titol 3 | 09 | SEGURETAT I SALUT
| N | Titol 3 (1) | 02 | PROTECCIONS COL·LECTIVES
01.03.09.02.001 | L | PBBL-56GK | u | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.09.02.002 | L | PBC5-56GM | u | Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària | Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.09.02.003 | L | PBBA-EOJE | u | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.09.02.004 | L | PBBJ-5674 | u | Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.09.02.005 | L | PBBJ-5677 | u | Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1