## Únic
EXP.: 2026-9 ANNEX 1 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries PPT | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit
1 | Equip de formulació i ompliment
3 | · Instrument tancat i automatitzat per a l'etapa final de la fabricació de teràpia cel·lular, amb un processament reproduïble de conformitat a GMP.
4 | · Ha d'integrar una manipulació de líquids controlada amb precisió, monitoreig del procés i software intel·ligent per minimitzar errors manuals i reduir el temps de processament, aspecte crític per la viabilitat cel·lular dels productes de les teràpies avançades.
7 | · Ha de disposar de la funció de barrejat continu per homogeneïtzar el producte durant el procés de formulació i preparació de les dosis, d’aquesta manera s’assegura una distribució uniforme de les cèl·lules i dels components del producte, garantint la consistència, la qualitat i la precisió de cada dosi formulada.
7 | · Ha de disposar de la funció d’ajust automàtic de priorització de dosis ajustant concentracions i volums vital per tal de garantir que, en cas de no assolir la dosi completa prevista, el sistema permeti la priorització de la formulació d’una dosi concreta segons criteris clínics i terapèutics.
3 | · Ha d'admetre almenys 2 línies d'entrada i almenys sis línies de sortida amb volums d'ompliment d’entre 0,5 ml a 750 ml i una precisió de volums de +/-10% en aquest rang. Per a la preparació de les dosis més baixes (10% de la dosi) i en pacients amb baix pes corporal, la quantitat de cèl·lules a formular és molt reduïda, fet que requereix un equip capaç de gestionar volums molt baixos, inferiors a 1 ml, (min 0,5 ml) amb alta precisió. D’altra banda, en el cas de les dosis més elevades i de pacients amb major pes, és necessari treballar amb volums més grans. Per aquest motiu, és imprescindible que l’equip permeti realitzar dilucions de manera controlada per a la preparació de totes les fraccions de dosi, requerint com a mínim dues línies d’entrada (principi actiu i diluent). Així mateix, tenint en compte totes les fraccions de dosi a preparar i les mostres destinades al control de qualitat, el nombre mínim de línies de sortida necessàries és de sis.
4 | · Ha d'eliminar l'aire durant l'operació fet vital per tal d’evitar la presència de bombolles d’aire en les bosses de criopreservació, ja que aquestes poden comprometre la integritat dels recipients durant la congelació en nitrogen líquid i afectar la viabilitat i la seguretat del producte cel·lular.
7 | · Ha de tenir un monitoreig en temps real de flux i obstruccions fet vital per tal de detectar qualsevol incidència de manera immediata i evitar la pèrdua del principi actiu cel·lular.
7 | · El temps de processament ha de ser de màxim 1 hora vital per tal de minimitzar el temps d’exposició de les cèl·lules a la solució de criopreservació, ja que aquesta conté DMSO, el qual té un efecte tòxic sobre les cèl·lules a temperatura ambient.
7 | · Ha de tenir controls integrats de validació del sistema i del protocol.
3 | · PC inclòs.
4 | · Ha de complir amb els requisits de 21 CFR Part 11, incloent gestió segura de dades.
3 | IQ/OQ.
7
3
7
7