## Annex tècnic
NOM LICITADOR
CSI2025102S SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT DE DOS POLISOMNOGRAFS I EL SEU FUNGIBLE PEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL
| SI/NO | Indicar pàgina memòria tècnica on s'especifiquen característiques
REQUERIMENTS TÈCNICS BÀSICS
Equipament per a la realització de polisomnografia de la son amb visionat en temps real en PC
Possibilitat de polisomnografia de la son de forma ambulatoria
Video camara per video sincronitzat i mòdul per l'adquisició i monitorització a temps real de les senyals EEG, funcionals cardiorespiratories i d'altres dispositius externs de monitorització
Tan els sensors com els analisis estaran preparats pel seu ús tan en adults com en nens
L'equip disposarà dels canals EEG i cardiorespiratoris recomenats per la AASM 2017
Exportació personalitzable dels infromes en format PDF
Inclourà llicencia per visionat de les senyals en Tablet Android
Inclourà PC i impressora
Programes en castegllà
Sistema de grabacio PSG compatible amb les recomanacions de la AASM vigilats en temps real (en laboratori)
Modul de grabació del registre instal.lat en el pacient per lliure mobilitat, amb connexió inhalambrica amb el PC d'adquisició a temps real.
Comode pel pacient: Petit, minim numero de cables i bandes EEG pacient i el sistema de grabació del registre
Microfon integrat i calibrat per grabació d'audio i analisi del ronc en dB
Pulsioximetria inhalambrica
EEG i EMG: control d'impedancia constant
Filtre ECG per senyals electroencefaliques
Digitalització simultania per tots els canals (assegurar la sincronització de la senyal i evitar artefactes)
Sobre-mostreig (256 kHz) per reduir el soroll
Processament de senyals de 32 bits
Alimentació amb piles recarregables o estándar tipus AA i AAA
Analisi de freqüència EMG pel diagnòstic del bruxisme
Integració del video/audio per estudis en temps real vigilats (TCP(IP o tarjeta de video)
Video sincronitzat a través de la xarxa local
Integració digital i canals DC addicionals per la integració de dades proporcionades per diferents dispositius de terapia respiratoria
Programa disenyat pel control i analisi intuitiu en estudis PSG
Informes editables des del mateix programa sens e necessitat de llicencia addicional Office Microsoft
Canals registrats i analitzats:
EEG i EOG: 10 canals
EMG Chin: 3 canals
Bipolar: 4 canals (e.g. ECG, termistor, 2 x PLM-EMG)
Oximetre inhalambric: 3 canals (SPO2, pols, pletismografia)
Pressió: 2 canals (fluxe i ronc)
Banda RIP: 4 canals (2x bandes respiratories, RIP sumatori, RIP fluxe cànula+termistor)
Acceleròmetre: 2 (posició corporal i activitat)
Microfon: 2 (so audio real i intensitat del ronc)
Llum: 1
Event: 1
Ampliació de fins almenys 6 dispositius auxiliars inhalambrics (multiples canals, capnografia, CPAP, etc..)
Fins a 12 canals DC per la connexió de dispositius externs analògics
Integració
Adquisició de pacients de la llista de treball provinent del HIS mitjançant HL7 o DICOM. En cas d’utilizar HL7 utilitzar tecnologia WS SOAP en XML i protocol HTTPS autenticat amb confirmació d’aplicació.
Generació de resultats en format PDF amb el format ACN.pdf on ACN és el "accession number" importat de la llista de treball.
Els resultats s’enviaran al HIS encapsulats en un missatge HL7 via WS o es deixaran a una carpeta de xarxa determinada amb la nomenclatura del punt anterior.
Els resultats s’enviaran al HIS encapsulats en un missatge HL7 via WS o es deixaran a una carpeta de xarxa determinada amb la nomenclatura del punt anterior.
També es generaran els resultats estructurats en format XML que s’encapsularan al mateix missatge o o es deixaran a una carpeta de xarxa determinada amb la nomenclatura ACN.XML
Llicències HL7 o DICOM incloses segons tecnologia escollida
Accessoris
TERMISTOR NASO-BUCAL CONECTOR KEY
TERMISTOR CABLE 90 CM CONECTOR KEY
INTERFACE CABLE THERMOCAN ADULT CONECTOR KEY
BANDA D'UN SOL US ADULT TALLA S (40 UNITATS)
BANDA D'UN SOL US ADULT TALLA M (40 UNITATS)
BANDA D'UN SOL US ADULT TALLA L (40 UNITATS)
BANDA D'UN SOL US ADULT TALLA XL (28 UNITATS)
CANULA NOX AMB FILTRE (LLARG DE 42 CM) (PACK 40 UNITATS)
CANULA NOX AMB FILTRE (LLARG DE 38 CM) (PACK 50 UNITATS)
CONECTOR AMB FILTRE PER CANULA (CAIXA 50 UNITATS)
CABLE ADAPTADOR PER SONDES
ELECTRODE D'UN SOL US 50CM (12 UNITATS)
ELECTRODE PETIT ADHESIU D'UN SOL US GANXET (25 UNITATS)
ELECTRODE D'UN SOL US GANXET (50 UNITATS)
CABLE DOBLE ELECTRODE GANXET TARONJA 50/100
CABLE ELECTRODE GANXET DOBLE 30/50 CM
CABLE ELECTRODE GANXET DOBLE GRIS 148/150 CM KEY
ELECTRODE GANXET DOBLE 98/100 GRIS 1 UNITAT
CABLE ELECTRODE DE GANXET PER CAMES KEY
CABLE DOBLE GANXET BEIG-NEGRE CONECT KEY 98/100 CM
CABLE ELECTRODE GANXET DOBLE KEY 50/52 CM BLANC
CABLE AMB 5 ELECTRODES CULLERETA OR
CABLE ABDOMEN
CABLE EEG ADULT
CABLE EEG PEDIATRIC
CABLE KEY FEMELLA/MASCLE CABLE 2M
BRAÇALET D'UN SOL ÚS PACK 250 UNITATS
PINÇA CLIP
SONDA SPO2 MIDA GRAN
SONDA SPO2 MIDA MITJANA
SONDA SPO2 MIDA PETITA
BRAÇALET POLSERA VELCRO REUTILITZABLE