## LOT UNIC
NOM LICITADOR
CSI2025107 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LÀMPADES QUIRÚRGIQUES PER AL CONSORCI SANITARI INTEGRAL
CONFIGURACIÓ EN 10 QUIROFANS
Cada un dels quirofans s'equiparà amb dues cúpules individuals excèntriques, una d'elles amb un braç porta monitor a l'esquerre del pacient
10 LÀMPADES QUIRÚRGIQUES DE 1 CÚPULA I 10 LÀMPADES QUIRÚRGIQUES DE 1 CÚPULA AMB BRAÇ PORTA MONITOR
Especificacions tècniques de l'equipament | Compliment (SI/NO) | Especificar requeriment i indicar pagina memòria tècnica on es justifica el seu compliment
Làmpada quirúrgica d'una cúpula i làmpada quirúrgica d'una cúpula amb braç porta monitor a l'esquerre del pacient.
Cada làmpada haurà d'anar instal·lada en braç doble regulable en alçada.
Cal garantir que el llum es pugui situar a ambdós costats de la taula quirúrgica i a qualsevol punt del camp quirúrgic
Ha de garantir en tot moment una variació de l'alçada de la cúpula entre 1,5 i 2,5 m en relació amb el terra, amb moviments compensats i estables
Els braços es podran creuar a dreta i esquerra i girar 360º
Materials resistents, de fàcil neteja i amb els cantells arrodonits i amb mànec per mobilització
El sistema ha de ser ergonòmic, ha d'estar equilibrat dinàmicament i els moviments han de ser suaus. Definir tipus d'agafadors
Sistema de fre
Característiques tècniques de la làmpada quirúrgica
Tecnologia LED blanca o de colors
Preparada per video càmera Full HD/4K
Temperatura de color dins d'una franja mínima de 3.800 a 5.100 ºK al camp operatori
Vida útil de las làmpares (mínim 50.000 hores)
Diàmetre de camp regulable electrònicament des del control de la cúpula i el propi mànec de la làmpada
Indicar diàmetre de la cúpula i descripció del LED
Tots el braços hauràn de girar 360º i mostrar el radi d’acció. Han de cobrir tot el camp quirúrgic i creuar al costat contrari i poder posar en vertical, en les 20 làmpades quirúrgiques de un cúpula. Presentar esquema.
Les cúpules aniran dotades amb il·luminació d'ambient independent adreçada a la a cirurgia endoscòpica d'intensitat no superior a 600 lux, commutable directament des del tauler de control electrònic tàctil de cada cúpula.
Amb panell de control electrònic tàctil a cada cúpula o arc cardànic de cúpula per al control d'encesa, apagat i regulació d'intensitat lluminosa. Especificar tipus i controls.
Pantalla tàctil de control en paret
Tots els llums oferts han de tenir una il·luminació nominal fins a 160.000 lux
Profunditat constant del camp de llum sense reenfocament a zona d'almenys 50 cm.
Un cop instal·lades les làmpades, aquestes s'ubicaran a 2 metres del terra en el seu punt més baix. Presentar esquema
Compatible amb fluxe laminar
Superfícies exteriors llises que permetin neteja i desinfecció adequada.
Característiques tècniques del braç porta monitor
Un cop instal·lats els braços, aquests permetran ubicar els monitors a 2 metres del terra en el seu punt més baix. Presentar esquema
Capacitat de càrrega fins a 21 Kg
Mida màxima de pantalla 32"
Incloure nansa esterilitzable
Deu permetra una inclinació mínima del monitor de 135º
Deu permetra un fit de monitor sobre si mateix de 315º
Suport Vesa 75 o 100
Relació dels accessoris a incloure a l'oferta:
3 mànecs esterilitzables per cada cúpula
Implantació del sistema
Les empreses licitadores s'hauran d'adaptar a l'estructura actual de cada quirofan, desmuntar els equips preexistents, retirar les làmpades anteriors i instal·lar de nou els equips preexistents i les noves làmpades respectant anclatges i embellidors o bé adaptar o substituir aquests elements per uns adients.
Cal incloure un planning del desenvolupament de la instal·lació, indicant els treballs a realitzar. Aquest planning servirà com a referència (timings per tasques) i s’haurà d’adaptar a la disponibilitat dels centres. Un cop adjudicat i abans de la instal·lació, l'adjudicatari haurà de fer un replanteig amb l'Hospital per tal de garantir que tot és correcte abans de procedir a la instal·lació.
Cal presentar documentació gràfica per a cada quiròfan: ancoratges de sostre i acabats de l'embellidor, i un plànol detallat 3D de situació de les làmpades i dels moviments permessos.
CONFIGURACIÓ EN 5 QUIROFANS
Cada un dels quirofans s'equiparà amb una làmpada central amb dues cúpules
5 LAMPADES QUIRÚRGICA AMB 2 CÚPULES
Especificacions tècniques de l'equipament | Compliment (SI/NO) | Especificar requeriment i indicar pagina memòria tècnica on es justifica el seu compliment
Làmpada quirúrgica de 2 cúpules
Cada làmpada haurà d'anar instal·lada en braç doble regulable en alçada.
Cal garantir que el llum es pugui situar a ambdós costats de la taula quirúrgica i a qualsevol punt del camp quirúrgic
Ha de garantir en tot moment una variació de l'alçada de la cúpula entre 1,5 i 2,5 m en relació amb el terra, amb moviments compensats i estables
Els braços es podran creuar a dreta i esquerra i girar 360º
Materials resistents, de fàcil neteja i amb els cantells arrodonits i amb mànec per mobilització
El sistema ha de ser ergonòmic, ha d'estar equilibrat dinàmicament i els moviments han de ser suaus. Definir tipus d'agafadors
Sistema de fre
Característiques tècniques de la làmpada quirúrgica
Tecnologia LED blanca o de colors
Preparada per video càmera Full HD/4K
Temperatura de color dins d'una franja mínima de 3.800 a 5.100 ºK al camp operatori
Vida útil de las làmpares (mínim 50.000 hores)
Diàmere de camp de llum variable mantenint la mateixa intensitat lumínica.
Diàmetre de camp regulable electrònicament des del control de la cúpula i el propi mànec de la làmpada
Tots el braços hauràn de girar 360º i mostrar el radi d’acció. Han de cobrir tot el camp quirúrgic, en les 5 làmpades quirúrgiques de dues cúpules. Presentar esquema.
Les cúpules aniran dotades amb il·luminació d'ambient independent adreçada a la a cirurgia endoscòpica d'intensitat no superior a 600 lux, commutable directament des del tauler de control electrònic tàctil de cada cúpula.
Amb panell de control electrònic tàctil a cada cúpula o arc cardànic de cúpula per al control d'encesa, apagat i regulació d'intensitat lluminosa. Especificar tipus i controls.
Pantalla tàctil de control en paret
Tots els llums oferts han de tenir una il·luminació nominal fins a 160.000 lux
Profunditat constant del camp de llum sense reenfocament a zona d'almenys 50 cm.
Compatible amb fluxe laminar
Superfícies exteriors llises que permetin neteja i desinfecció adequada.
Relació dels accessoris a incloure a l'oferta:
3 mànecs esterilitzables per cada cúpula
Implantació del sistema
Les empreses licitadores s'hauran d'adaptar a l'estructura actual de cada quirofan, desmuntar els equips preexistents, retirar les làmpades anteriors i instal·lar de nou els equips preexistents i les noves làmpades respectant anclatges i embellidors o bé adaptar o substituir aquests elements per uns adients.
Cal incloure un planning del desenvolupament de la instal·lació, indicant els treballs a realitzar. Aquest planning servirà com a referència (timings per tasques) i s’haurà d’adaptar a la disponibilitat dels centres. Un cop adjudicat i abans de la instal·lació, l'adjudicatari haurà de fer un replanteig amb l'Hospital per tal de garantir que tot és correcte abans de procedir a la instal·lació.
Cal presentar documentació gràfica per a cada quiròfan: ancoratges de sostre i acabats de l'embellidor, i un plànol detallat 3D de situació de les làmpades i dels moviments permessos.