## ANNEX PPT
Annex I PPT- CONDICIONS TÈCNIQUES MÍNIMES
EMPRESA
Correu electrònic
EXP. CSMS 4/26-D - SUBMINISTRAMENT DE 9 LLITERES DE TRASLLAT D'ALÇADA VARIABLE PER AL SERVEI DE PROVES ESPECIALS
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Prestacions tècniques i funcionals |  |  | Índex documental
1 | Característiques generals | És causa d'exclusió
1.1 | Estructura reforçada d'acer amb acabat en epoxy per garantir la durabilitat | SI
1.2 | Superfície articulada de 2 seccions | SI
1.3 | Regulació del capçal o respatller: 0° a 90° | SI
1.4 | Llitera suportada sobre dues columnes d'alçada variable | SI
1.5 | Accionament d’alçada de la superfície de descans accessible a ambdós costats de la llitereta | SI
1.6 | Posició de Trendelenburg i antitrendelenburg mínim de 16° | SI
1.7 | Càrrega segura de treball (SWL) mínima: 315 kg | SI
1.8 | Baranes laterals articulades longitudinalment, que incloguin travessers verticals amb tancament de seguretat en posició elevada | SI
1.9 | Regulació de l'alçada de la superfície de descans mitjançant pedals a ambdós costats | SI
1.10 | Acoblament d’accessoris al bastidor: pal per a ampolles de sèrum, baranes, suport per a bombones d’oxigen, porta-històries clíniques, etc… | SI
1.11 | Dispositiu de rodatge format per 5 rodes, de diàmetre mínim 200 mm | SI
1.12 | Nanses de conducció ergonòmiques escamotejables ubicades al capçal | SI
1.13 | Elements de protecció perimetral, de material que absorbeixi els cops (recoberts de goma o similar), que evitin el deteriorament de la llitera i del seu entorn | SI
1.14 | Matalàs amb funda, impermeable, transpirable i sense làtex, de gruix mínim de 10 cm | SI
1.15 | Fre centralitzat a les 4 rodes, mitjançant pedals situats al capçal i al peu de la llitera | SI
1.16 | Presència de 5a roda direccional retràctil | SI
1.17 | Les mides de l’àrea de descans seran com a màxim de 70 cm d’amplada i 190 cm de llargada aproximadament | SI
1.18 | Safata o cistella per als efectes personals del pacient | SI
1.19 | Suport o espai per a bombona d’oxigen | SI
1.20 | Portasèrum telescòpic, integrat i abatible amb doble ganxo | SI
2 | Muntatge | És causa d'exclusió
2.1 | El servei de muntatge de tots els elements de la llitera a càrrec de l'adjudicatari | SI
2.2 | Retirada de lliteres antigues | SI
3 | Alltres | És causa d'exclusió
3.1 | Certificats CE | SI