## lot únic
EXP.: 2025-122 ANNEX 1 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries PPT | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit
1 | Videolaringoscopi
1 | MONITOR
3 | · Monitor antireflectant tàctil TFT a color de com a mínim 10 polzades.
7 | · Resolució de la pantalla de com a mínim 1280 x 800 píxels.
3 | · El monitor ha de tenir un pes màxim d’1,5 kg.
7 | · Programari de tractament de vídeo i galeria d’imatges.
4 | · Visualització simultània d’imatges en cas d’utilitzar fibrobroncoscopi i pala d’intubació difícil.
7 | · Bateria amb una autonomia mínima de 120 minuts per a l’ús quan no estigui connectat a la xarxa elèctrica.
4 | · L’equip ha de permetre que la bateria es pugui connectar a la corrent per evitar la pèrdua d’imatge en un moment crític.
1 | · Ha de disposar de memòria interna integrada (no extraïble ni externa) amb una capacitat mínima de 100 GB, que garanteixi l’emmagatzematge de gravacions i dades generades pel propi equip.
7 | · Port de sortida per a visualització de vídeo extern tipus HDMI.
4 | · Connexió USB per a la recuperació d’informes i imatges.
4 | · Compatibilitat amb pales reutilitzables o d’un sol ús, amb angulació igual o superior a 60º, i fibrobroncoscopis d’un sol ús.
7 | · Cable de connexió per al fibroscopi i per a les pales.
1 | · Cable de vídeo per a la connexió de la pala reutilitzable.
7 | · Material de l’equip resistent a desinfectants hospitalaris.
1 | CARRETÓ
4 | · Carretó amb rodes amb sistema de frenat i mànec horitzontal.
4 | · Rodes bloquejants amb fre i rotació de 360º.
7 | · Cistella per a la classificació del material estèril.
3 | · Cistella o contenidor per al guardat de residus i material usat.
3 | · El carretó ha de portar incorporades nanses i peces per al seu transport i per organitzar la disposició dels cables.
3 | · Suport amb subjecció pels cables.
1 | PALA D'INTUBACIÓ
4 | · Pala metàl·lica de material resistent i lleuger.
7 | · Pala de mida tipus 4.
3 | · Fiador/Guia de la pala amb extrems arrodonits per evitar danys al pacient i garantir la seva seguretat.
7 | · El videolaringoscopi ha ser compatible amb les següents especificitats de les pales a incorporar en el mateix:
3 | Pales reutilitzables o d’un sol ús, amb diferents mides i angulacions, incloent-hi pales híper-angulades sense canal i pales per a pacients amb via aèria difícil (des de pacients prematurs fins a pacients amb obesitat mòrbida).