ÍNDEX  -  ET Analitzadors i Equips de mesura

ANALITZADOR D’AMONI EN CONTINU	3

TETHYS	3

ANALITZADOR D’OZÓ EN CONTINU	5

ATI	5

ANALITZADOR DE CLOR RESIDUAL EN CONTINU SENSE REACTIUS	6

ENDRESS HAUSER	6

ANALITZADOR DE TERBOLESA BAIXA EN CONTINU	7

HACH LANGE	7

ANALITZADOR DE TERBOLESES ALTES EN CONTINU	9

HACH LANGE	9

ANALITZADOR DE UV 254 EN CONTINU	11

TETHYS	11

ANALITZADOR DE UV 254 EN CONTINU	13

HACH LANGE	13

ANALITZADOR MULTIPARAMÈTRIC	14

S::CAN	14

CONDUCTÍMETRE I TEMPERATURA EN CONTINU	17

ENDRESS + HAUSER	17

pH-METRE EN CONTINU	19

ENDRESS +  HAUSER	19

SENSOR DE TEMPERATURA I HUMITAT D’AMBIENT	21

TESTO	21

SISTEMA DETECCIÓ FALTA D’OXIGEN	22

DRÄGER Safety	22

TEMPERATURA EN CONTINU	24

ENDRESS +  HAUSER	24

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETM | Rev.: | 06/09/2008 |
| EQUIP: | # ANALITZADOR D’AMONI EN CONTINU |  |  |
| MARCA / FABR. | ## TETHYS |  |  |
| SERVEI: | Equip per a la mesura d’amoni en aigües de pretractament i tractades |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Mesura |  | Addició de sosa per formació ió amoni gas i lectura UV per transformació de Fourier FFT-UV |
| --- | --- | --- |
| Alimentació mostra |  | Bomba peristàltica flux aproximat de 0,6 mL/min |
| Cel·la de flux |  | Mínim de 10 mm |
| Rang de treball |  | de 0 – 10 mg/L NH4 |
| Repetibilitat |  | 0,05 mg/L NH4 |
| Línia base |  | Auto – cero automàtic |
| Neteja cel·la |  | Sistema autoneteja amb àcid sulfúric 5% i alarma de baix nivell reactiu |
| Temperatura mostra |  | Entre 0 ºC i 80 ºC |
| Connexió mostra i materials |  | Tub de silicona per bomba peristàltica de 0,75 m |
| Armari equipament |  | Caixa estanca NEMA 4 amb protecció ambiental IP 65 amb protecció humitat i ruptura de la cel·la |
| Tensió alimentació |  | 90 – 264 Vac; 40 VA; 50/60 Hz |
| Indicador Display |  | Pantalla gràfica tàctil i en color de 240 x 128 píxels |
| Senyal de Sortida |  | 2 senyals 4 - 20 mA; mínim 3 relés |
| Cable |  | Mínim de 2 m |
| Caudal de treball |  | 500 mL/min |
| Pressió de treball |  | Màxim 5 bar (1 bar amb bomba peristàltica) |
| Dimensions aprox. instal·lació |  | 520 x 390 x 220 mm |
| DADES ADDICIONALS - Programable mitjançant teclat - Amb calibració i diagnòstic “in situ” - Garantia mínima 2 anys - Idioma transmissor en català o castellà i per defecte en anglès ACCESSORIS - Solució de neteja (àcid sulfúric 5%) DOCUMENTACIÓ Amb l’instrument de mesura s’adjuntarà la documentació següent: Marcatge i registre de control - Marcatges d’homologació i registres de control - Certificat de verificació del fabricant i/o organisme competent - Documentació preferentment en castellà i per defecte en anglès. |  |  |
| PROTOTIP DE REFERÈNCIA |  |  |
| Subministrat: | INSTRUMENTACIÓN ANALITICA S.A. |  |
| Fabricant: | TETHYS o similar |  |
| Marca equip: | - TETHYS INSTRUMENTS Analitzador multiparamètric A6UV400 - TETHYS Carcassa analitzador IP-65 A6EN-IP65 - TETHYS Bomba peristàltica A6/P - TETHYS Mòdul per mesura d’amoni A6NH4 |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETM | Rev.: | 06/09/2008 |
| EQUIP: | # ANALITZADOR D’OZÓ EN CONTINU |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ATI |  |  |
| SERVEI: | Equip per a la mesura de l’ozó en aigües tractades |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Elèctrodes | Polarografics de membrana |
| --- | --- |
| Rang de treball | 0 – 200 ppb |
| Unitat electrònica (Transmissor) | Electrònica amb protecció NEMA 4X IP 65 |
| Resolució | 0,5 % del rang |
| Exactitud | 0,3 % del rang |
| Tensió alimentació i potència | 250 Vac; 50 W |
| Senyal de Sortida | 2 sortides 4 - 20 mA, mínim de 3 relés |
| Referència | Q46H/64 |
| Marca equip: | ATI o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETM | Rev.: | 06/09/2008 |
| EQUIP: | # ANALITZADOR DE CLOR RESIDUAL EN CONTINU SENSE REACTIUS |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ENDRESS HAUSER |  |  |
| SERVEI: | Equip per a la mesura de clor lliure residual en aigües tractades |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Elèctrodes |  | Càtode: Or; Ànode: Coure; Referència: Ag/AgCl |
| --- | --- | --- |
| Conductivitat mínima |  | 50 µS/cm |
| Rang de treball |  | 0 - 50 mg/L (amb canvi automàtic de rang) |
| Unitat electrònica (Transmissor) |  | Electrònica amb protecció NEMA 4X IP 65 |
| Sensibilitat |  | 0,001 mg/L |
| Resolució |  | De rang treball 0 – 50: 0,01 mg/L |
| Exactitud |  | 5 % de la lectura |
| Velocitat resposta |  | 12 segons des de l’entrada de mostra |
| Temperatura mostra |  | 0°C - 50°C |
| Calibració |  | Autocalibració automàtica i manual de dos punts |
| Tensió alimentació i potència |  | 250 Vac; 50 W |
| Indicador Display |  | 4” x 3”, display gràfic matricial |
| Senyal de Sortida |  | 4 - 20 mA, mínim de 5 relés |
| Caudal de treball |  | 350 -450 mL/m |
| Pressió de treball |  | Màxim 10 bar |
| Dimensions mínimes instal·lació |  | 475 x 375 x 200 mm (V. Màxims) |
| DADES ADDICIONALS - Programable mitjançant teclat - Amb calibració, autocomprovació i diagnòstic “in situ” - Garantia mínima 2 anys - Idioma transmissor en castellà i per defecte en anglès |  |  |
| DOCUMENTACIÓ Amb l’instrument de mesura s’adjuntarà la documentació següent: Marcatge i registre de control - Marcatges d’homologació i registres de control - Certificat de verificació del fabricant i/o organisme competent - Documentació preferentment en castellà i per defecte en anglès. |  |  |
| Marca equip: | ENDRESS HAUSER o similar Chloromax CCS142D Cable de Medida CYK10 Memosens Flowfit W CCA250 Liquiline CM442 |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETM | Rev.: | 28/02/2015 |
| EQUIP: | # ANALITZADOR DE TERBOLESA BAIXA EN CONTINU |  |  |
| MARCA / FABR. | ## HACH LANGE |  |  |
| SERVEI: | Equip per a la mesura de la terbolesa en aigües de pretractament i tractades |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Detecció |  | Dispersió de llum nefelomètrica a 90º |
| --- | --- | --- |
| Rang de treball |  | 0- 100 NTU |
| Sensibilitat |  | 0,001 NTU |
| Exactitud |  | 2% o 0,02 NTU de 0-40; 5% de 40-100 NTU; |
| Temps resposta |  | Programable de 6 segons fins 90 segons |
| Encapsulat |  | IEC529 I.P.66 |
| Calibratge |  | Patrons de formacina 20 NTU |
| Connexió mostra i materials |  | Alimentació ¼” NPT; Descàrrega ¼” NPT |
| Unitat electrònica (Transmissor) |  | Controlador de 2 canals per sensors de tecnologia digital. Electrònica amb protecció NEMA 4X IP 66 |
| Tensió alimentació i consum |  | 95 a 240 Vac; 50/60 Hz; 25 W |
| Indicador Display |  | Matriu LCD, retroil·luminat |
| Senyal de Sortida |  | 0/4 - 20 mA, |
| Temperatura operació |  | 0ºC a 50ºC, max 50 ºC; i 5% a 95% humitat relativa |
| Cable |  | Mínim de 2 metres |
| Caudal de treball |  | 250 - 750 mL/m |
| Pressió de treball |  | Màxim 1 bar |
| Dimensions mínimes instal·lació Mètodes de calibratge |  | Network 244X226, cos 254x305x406; F.A. 228X228X177 mm Formazina preparada per usuari |
| DADES ADDICIONALS - Programable mitjançant teclat - Compensació bombolles d’aire per trampa integrada - Amb calibratge, autocomprovació i diagnòstic “in situ” - Garantia mínima 2 anys - Idioma transmissor en castellà i per defecte en anglès |  |  |
| ACCESSORIS - Solució Standard de Formacina 20 NTU - Filtre de 0,2 µm per control punt cero (sense tub) |  |  |
| DOCUMENTACIÓ Amb l’instrument de mesura s’adjuntarà la documentació següent: Marcatge i registre de control - Marcatges d’homologació i registres de control - Certificat de verificació del fabricant i/o organisme competent - Documentació preferentment en castellà i per defecte en anglès. |  |  |
| PROTOTIP DE REFERÈNCIA |  |  |
| Subministrat: | HACH |  |
| Fabricant: | HACH LANGE o similar |  |
| Marca equip: | HACH LANGE 1720E sc100 F.A. PS 1201 Turbidímetre sèrie 1720 |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETM | Rev.: | 06/09/2008 |
| EQUIP: | # ANALITZADOR DE TERBOLESES ALTES EN CONTINU |  |  |
| MARCA / FABR. | ## HACH LANGE |  |  |
| SERVEI: | Equip per a la mesura de la terbolesa altes en aigües de pretractament |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Mesura |  | Procediment per llum dispersa infraroja de 90ºC (DIN EN 27027) |
| --- | --- | --- |
| Rang de treball |  | 0,001 - 1000 NTU |
| Coeficient de variació |  | 1 % d’acord amb DIN 38402 |
| Sensibilitat |  | 0,001 NTU |
| Resolució |  | 0,002 NTU |
| Exactitud |  | 1% |
| Temps resposta |  | Programable de 1 segons fins 60 segons |
| Temperatura mostra |  | Màxim 50°C |
| Calibració |  | Patrons de formacina |
| Connexió mostra i materials |  | Alimentació ¼” NPT; Descàrrega ½” NPT de materials poliestirè resistent a la corrosió |
| Unitat electrònica (Transmissor) |  | Controlador de 2 canals per sensors de tecnologia digital. Electrònica amb protecció NEMA 4X IP 66 |
| Tensió alimentació |  | 230 Vac; 50/60 Hz |
| Indicador Display |  | Matriu LCD, 128 x 64 p, retroil·luminat |
| Senyal de Sortida |  | 4 - 20 mA, mínim de 3 relés |
| Temperatura i humitat operació |  | -20ºC a 60ºC i 0 a 95% humitat relativa |
| Cable |  | Mínim de 5 metres |
| Caudal de treball |  | Mínim 200 mL/m |
| Pressió de treball |  | Màxim 6 bar |
| Dimensions aprox. instal·lació |  | Cel·la: 250x250x200 mm Controlador: 150x150x150 mm |
| DADES ADDICIONALS - Programable mitjançant teclat - Eliminació bombolles per medis físics i matemàtics - Autoneteja mecànica amb acoblament magnètic - Amb calibració, autocomprovació i diagnòstic “in situ” - Garantia mínima 2 anys - Idioma transmissor en català o castellà i per defecte en anglès |  |  |
| ACCESSORIS - Solució Standard de Formacina 4000 NTU - Filtre de 0,2 µm per control punt cero (sense tub) - Rasquetes de neteja |  |  |
| DOCUMENTACIÓ Amb l’instrument de mesura s’adjuntarà la documentació següent: Marcatge i registre de control - Marcatges d’homologació i registres de control - Certificat de verificació del fabricant i/o organisme competent - Documentació preferentment en català o castellà i per defecte en anglès. |  |  |
| PROTOTIP DE REFERÈNCIA |  |  |
| Fabricant: | HACH LANGE S.L.U. o similar |  |
| Marca equip: | HACH Turbidímetre de Bypass ULTRATURB PLUS SC LPV415 LANGE Controlador Universal de 2 canals SC100 LXV401 |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETM | Rev.: | 06/09/2008 |
| EQUIP: | # ANALITZADOR DE UV 254 EN CONTINU |  |  |
| MARCA / FABR. | ## TETHYS |  |  |
| SERVEI: | Equip per a la mesura de la matèria orgànica UV 254 nm en aigües de pretractament i tractades |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Mesura |  | Absorció de llum UV a 254 nm i correlació lineal amb COD |
| --- | --- | --- |
| Alimentació mostra |  | Bomba peristàltica flux aproximat de 0,6 mL/min |
| Cel·la de flux |  | Mínim de 10 mm |
| Rang de treball |  | Baix rang COD de 0 – 200 Abs/m (equivalent a 100 mg/L COD) |
| Repetibilitat |  | 0,05 mg/L COD |
| Línea base |  | Auto – cero automàtic |
| Neteja cel·la |  | Sistema autoneteja amb àcid sulfúric 5% i alarma de baix nivell reactiu |
| Temperatura mostra |  | Entre 0 ºC i 80 ºC |
| Connexió mostra i materials |  | Tub de silicona per bomba peristàltica de 0,75 m |
| Armari equipament |  | Caixa d’acer amb protecció ambiental IP 66 |
| Tensió alimentació |  | 220 – 240 V; 50/60 Hz |
| Indicador Display |  | Pantalla tàctil i en color |
| Senyal de Sortida |  | 2 senyals 4 - 20 mA; mínim 3 relés |
| Cable |  | Mínim de 2 metres |
| Caudal de treball |  | 500 mL/min |
| Pressió de treball |  | Màxim 5 bar (1 bar amb bomba peristàltica) |
| Dimensions aprox. instal·lació |  | 500 x 300 x 200 mm |
| DADES ADDICIONALS - Programable mitjançant teclat - Amb calibració i diagnòstic “in situ” - Garantia mínima 2 anys - Idioma transmissor en català o castellà i per defecte en anglès ACCESSORIS - Solució de neteja (àcid sulfúric 5%) |  |  |
| DOCUMENTACIÓ Amb l’instrument de mesura s’adjuntarà la documentació següent: Marcatge i registre de control - Marcatges d’homologació i registres de control - Certificat de verificació del fabricant i/o organisme competent - Documentació preferentment en català o castellà i per defecte en anglès. |  |  |
| PROTOTIP DE REFERÈNCIA |  |  |
| Subministrat: | INSTRUMENTACIÓN ANALITICA S.A. |  |
| Fabricant: | TETHYS o similar |  |
| Marca equip: | - TETHYS INSTRUMENTS Analizador multiparametrico A6UV400-DQO - TETHYS Carcasa analizador IP-65 A6EN-IP65 - TETHYS Bomba peristàltica A6/P |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETM | Rev.: | 06/09/2008 |
| EQUIP: | # ANALITZADOR DE UV 254 EN CONTINU |  |  |
| MARCA / FABR. | ## HACH LANGE |  |  |
| SERVEI: | Equip per a la mesura de la matèria orgànica UV 254 nm en aigües de pretractament i tractades |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Mesura | Absorció de llum UV a 254 nm i correlació lineal amb DQO o TOC |
| --- | --- |
| Rang de treball | 0,01-60 m-1 |
| Tipus | Fotòmetre d’absorbància UV mitjançant cèl·lula d’immersió |
|  | Camí òptic 50 mm |
| Cel·la de flux | Tipus UVAS Plus sc, 50 mm |
| Neteja cel·la | Sistema autoneteja mecànica |
| Armari equipament | Sensor universal amb 1 canal per a sonda i |
| Tensió alimentació | 100 – 240 V; 50/60 Hz |
| Senyal de Sortida | 2 senyals 4 - 20 mA; mínim 4 relés |
| Marca equip: | HACH LANGE – UVAS o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETM | Rev.: | 06/01/2020 |
| EQUIP: | # ANALITZADOR MULTIPARAMÈTRIC |  |  |
| MARCA / FABR. | ## S::CAN |  |  |
| SERVEI: | Equip per a la mesura multiparamètrica d’aigües |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| PRINCIPIS GENERALS DE FUNCIONAMENT El sensor funciona com un fotòmetre multifreqüència amb fonts de llum de banda estreta per a la mesura d’absorbància i intensitat. El sistema subministrat anirà muntat en un sol panell, integrant tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament i manteniment, com limitadors de caudal i/o sistemes d’autoneteja. Els sensors aniran connectats a un terminal el qual disposarà de connectivitat IP (MODBUS TCP), a més de la possibilitat d’incorporar sortides i entrades analògiques/digitals. El terminal ha de permetre la descàrrega de dades i revisions, i ha de incorporar software d’autodiagnosi dels sensors connectats i de les seves lectures. També ha de incorporar la possibilitat d’establir alarmes causades per canvis en el comportament de la qualitat de l’aigua. Les especificacions generals llevat del sensor de conductivitat son les següents: - Les longituds d’onda es seleccionen per ajustar-se a las aplicacions previstes. - Per als paràmetres orgànics es poden fer servir longituds d’onda múltiples en intervals UV-A/UV-B i UV-C. - Detector intern de compensació que usa per a compensar la temperatura i l’envelliment de les fonts de llum - Per a l’amidament de color i terbolesa es pot fer servir llum de l’espectre visible i infraroig proper. - Les sondes tindran un camí òptic de com a mínim 35 mm - Instrumentació amb doble enllaç per autocompensació - Detector a 180º i a 90º de la font de llum - Font de llum basada en LEDs - Mesura mínima cada minut. Mesura estable a llarg termini - Precalibració de fabrica i calibració multipunt - Neteja automàtica per aire comprimit o raspall de neteja - Sense consum de reactius (minimització de residus en continu) - Autodiagnosi automàtic - Pressió de treball entre 0,2 i 6,0 bar PARÀMETRES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura |  | Principi de mesura: Semiconductor Interval de mesura: de -20°C a +70°C Compensació: No Resolució: 0,06°C Precisió: (3 x σ) 0,06°C 0,5°C (0°C-65°C) 1°C (-20°C a +70°C) |
| Conductivitat |  | Principi de mesura: Inductiu, mesura per contacte directe Compensació automàtica de temperatura Interval de mesura: 0 a 10.000 µS/cm Resolució: 0,5 µS/cm |
| Terbolesa (UNE-EN ISO 7027-1:2016) |  | Longitud d’ona en el rang de 830 nm i 890 nm Principi de mesura a 90º ± 2,5 per a mesures amb llum difusa Angle apertura 20º - 30º (mostra d’aigua) Interval de mesura: 0 - 800 UNF Resolució: 0,01 UNF Precisió: (3 x σ) 0,05 UNF Precisió (sense ajust de compensació): 1,5 UNF, ±2,5% |
| Color en mg Co-Pt/L (Estàndard Hazen) |  | Longitud d’ona 455 nm Principi de mesura: Absorció Interval de mesura: 1 - 70 mg/l Compensació: Feix dual Resolució: 0,01 mg/l Precisió: (3 x σ) 0,1 mg/l Precisió (sense ajust de compensació): 1 mg/l o ±2,5% |
| COT (Estàndard de KHP) |  | Principi de mesura: Absorció Interval de mesura: 0,1 - 25 mg/l Compensació: Feix dual Resolució: 0,01 mg/l Precisió: (3 x σ) 0,03 mg/l Precisió (sense ajust): 0,3mg/l o ±3% (per un camí òptic = 35mm) |
| Índex UV 254 nm (Estàndard de KHP) |  | Principi de mesura: Absorció Interval de mesura: 0 – 60 Abs/m Compensació: Feix dual Resolució: 0,015 Abs/m Precisió: (3 x σ) 0,03 Abs/m Precisió(sense ajust de compensació): 0,3 Abs/m o +-10% |
| TERMINAL DE CONTROL Característiques El terminal de control dels sensors ha de disposar de les següents característiques: - Visualització numèrica i gràfica de les lectures dels dispositius de mesura connectats - Instal·lació simple de les sondes espectrofotomètriques, sondes ISA i altres sensors - Instal·lació simple i parametrització dels dispositius de neteja automàtics - Calibratge de paràmetres dels espectrofotòmetres, sondes ISE i altres sensors - Emmagatzematge dels resultats i la resta d’informació de l’estació en una base de dades local - Transmissió dels resultats dels amidaments per interfase Modbus TCP. - Transmissió dels resultats dels amidaments per sortides analògiques (opcional) - Sortida digital de relé lliure controlable per lectures actuals (opcional) - Integració de senyals de sensor extern per entrada RS485 Modbus RTU (opcional) - Integració de senyals d’un sensor extern per entrada analògica (opcional) - Integració de senyals d’un sensor extern per entrada digital (opcional) - Connectivitat de xarxa per Ethernet, per a poder programar i extreure dades a distància. - Visualització de las lectures presents i històriques - Alarmes dependent de la qualitat de l’aigua monitoritzada - Funcionament dependent de la qualitat de l’aigua monitoritzada Especificacions - Alimentació elèctrica: 24 VDC, max. 60 W, amb fusible i aïllament galvànic mínim de 1,5 kV. - Grau de protecció IP65. - Compatibilitat electromagnètica conforme a EN 61326. - Seguretat conforme a EN 61010-1. - Pantalla tàctil de visualització a color i entrada tàctil - Entrades de comunicació suficients per a integrar tots els sensors especificats, i possibilitat d’ampliar-ho com a mínim amb 2 sensors més. - Connectivitat amb SCADA mitjançant Modbus TCP, amb un mínim de 32 paràmetres en continu accessibles. - Mínim 4 sortides relé digitals programables, amb possibilitat de donar alarmes locals - Possibilitat d’integrar com a mínim 2 entrades analògiques per a la integració de lectures de tercers (opció). - Possibilitat d’integrar com a mínim 2 entrades digitals per a la integració de lectures de tercers, (opció) - Possibilitat de tenir com a mínim 2 sortides analògiques disponibles (opció). - Inclou software de monitorització per a com a mínim 8 paràmetres en continu, ampliable segons necessitats, amb tendències. - Inclou software de detecció d’incidències, generació d’alarmes i validació de senyals. - Autodiagnosi de paràmetres i sondes. - Operació en remot via servidor web instal·lat al terminal. BASTIDOR El bastidor porta sensors és un panell que ha de tenir instal·lat, el terminal, el sensor o sensors, l’alimentació d’aigua a controlar, sortides d’aigua de rebuig i retorn a la instal·lació CAT i presa de mostres. Les parts més importants son les següents: - Panell de PTFE, resistent a humitat i corrosió - Valvuleria de seccionament, bypass i recollida de mostres en PVC DN15 - Reductor de pressió i de cabal - Filtre d’entrada (1/4” NPT) - Detector de manca de cabal d’aigua - Cel·la de flux en by-pass - Unitat de raspall per a l’auto neteja - Cablejats interns |  |  |
| DOCUMENTACIÓ Amb l’instrument de mesura s’adjuntarà la documentació següent: Marcatge i registre de control - Marcatges d’homologació i registres de control - Certificat de verificació del fabricant i/o organisme competent - Documentació preferentment en castellà i per defecte en anglès. |  |  |
| Marca equip: | S:CAN o similar Inclou: - i-SCAN - Condulyzer - Con:Cube |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETM | Rev.: | 06/09/2008 |
| EQUIP: | # CONDUCTÍMETRE I TEMPERATURA EN CONTINU |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ENDRESS + HAUSER |  |  |
| SERVEI: | Equip per a la mesura de la conductivitat i temperatura en aigües de pretractament i tractades |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Elèctrode |  | Elèctrode de conductivitat amb tecnologia inducció |
| --- | --- | --- |
| Rang de treball |  | 0,01 – 20 mS/cm factor K = 1 de -15ºC a 80ºC i a pressió max de 6 bar |
| Temperatura i pressió màxima. elèctrode |  | Temperatura: 120ºC; Pressió: 15 bar |
| Sensor temperatura |  | Termoresistència Pt100 |
| Connexió a transmissor |  | Connector DIN 4 pols Pg9 |
| Càmera o cel·la de lectura |  | Composat amb càmera de flux per elèctrodes (3 units) amb connexió de presa a terra |
| Cables connexió |  | Cable per elèctrodes de conductivitat i sensor de temperatura amb sortida digital compatible de 3 metres de longitud mínima i terminals per regleta del transmissor. |
| Unitat electrònica (Transmissor) |  | Transmissor de conductivitat i resistivitat per sensor inductius o conductius. Caixa per muntatge PC7ABS; Protecció IP65; Indicadors alarma amb LED’s |
| Precisió |  | 2 % de la lectura o 10 µS/cm |
| Velocitat |  | Ajustable entre 0,5 i 15 m/seg. |
| Temperatura màxima admissible |  | + 80°C / - 15°C |
| Tensió alimentació i potència |  | 230 V AC; < 50 VA |
| Indicador Display |  | LCD de 2 línees |
| Senyal de Sortida |  | 2 senyals de sortida 4-20 mA, dos relés |
| Caudal de treball |  | 350 – 450 mL/m |
| Pressió de treball |  | Màxim 10 bar |
| Dimensions mínimes instal·lació |  | Cel·la: 15x25x15 cm Transmissor: 20x25x20 cm |
| DADES ADDICIONALS - Programable mitjançant teclat - Amb calibració, autocomprovació i diagnòstic “in situ” i al laboratori - Garantia mínima 2 anys - Idioma transmissor en castellà i per defecte en anglès |  |  |
| DOCUMENTACIÓ Amb l’instrument de mesura s’adjuntarà la documentació següent: Marcatge i registre de control - Marcatges d’homologació i registres de control - Certificat de calibració i/o verificació del fabricant i/o organisme competent - Documentació preferentment en castellà i per defecte en anglès. |  |  |
| PROTOTIP DE REFERÈNCIA |  |  |
| Fabricant: | ENDRESS + HAUSER, S.A. o similar |  |
| Marca equip: | - Elèctrode: E+H Condumax W CLS21 - Càmera flux: E+H Flowfit W CPA250 - Cable connexió: E+H Cable CYK71 - Transmissor: E+H Liquisys M CLM253 |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETM | Rev.: | 06/09/2008 |
| EQUIP: | # pH-METRE EN CONTINU |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ENDRESS + HAUSER |  |  |
| SERVEI: | Equip per a la mesura del pH en aigües de pretractament i tractades |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Elèctrode |  | Elèctrode combinat de pH amb tecnologia inducció “Memosens” o similar de senyal digitat |
| --- | --- | --- |
| Diafragma |  | Anell de PTFE |
| Electròlit de referència |  | Gel |
| Conductivitat mínima |  | 50 µS/cm |
| Rang de treball |  | 2 – 12 pH de -15ºC a 80ºC i a pressió max de 6 bar |
| Càmera o cel·la de lectura |  | Composat amb càmera de flux per elèctrodes (3 units) amb connexió de presa a terra |
| Cables connexió |  | Cable per elèctrodes de pH/Redox amb sortida digital compatible “Memosens” o similar de 2 metres de longitud mínima i terminals per regleta del transmissor. |
| Unitat electrònica (Transmissor pH) |  | Caixa per muntatge panel DIN ½; (IEC 61508); Protecció IP 67; Indicadors alarma amb LED’s; Plàstic (policarbonat) |
| Precisió |  | 0,2% de la lectura o 0,01 unit pH |
| Velocitat |  | Ajustable entre 0,5 i 15 m/seg. |
| Temperatura màxima admissible |  | + 80°C / - 15°C |
| Tensió alimentació i potència |  | 230 V AC; < 20 VA |
| Indicador Display |  | de 2470 x 160 punts |
| Senyal de Sortida |  | 4 - 20 mA, HART a dos fils |
| Caudal de treball |  | 350 -450 mL/m |
| Pressió de treball |  | Màxim 10 bar |
| Dimensions mínimes instal·lació |  | Cel·la: 15x25x15 cm Transmissor: 20x25x20 cm |
| DADES ADDICIONALS - Programable mitjançant teclat - Amb calibració, autocomprovació i diagnòstic “in situ” i al laboratori - Garantia mínima 2 anys - Idioma transmissor en castellà i per defecte en anglès |  |  |
| DOCUMENTACIÓ Amb l’instrument de mesura s’adjuntarà la documentació següent: Marcatge i registre de control - Marcatges d’homologació i registres de control - Certificat de verificació del fabricant i/o organisme competent - Documentació preferentment en castellà i per defecte en anglès. |  |  |
| PROTOTIP DE REFERÈNCIA |  |  |
| Fabricant: | ENDRESS + HAUSER, S.A. o similar |  |
| Marca equip: | - Elèctrode: E+H Orbisint CPS11D Memosens - Càmera flux: E+H Flowfit W CPA250 - Cable connexió: E+H Cable CYK10 Memosens - Transmissor: E+H Liquiline M CM42 |  |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETM | Rev.: | 07/03/2001 |
| EQUIP: | # SENSOR DE TEMPERATURA I HUMITAT D’AMBIENT |  |  |
| MARCA / FABR. | ## TESTO |  |  |
| SERVEI: | Arrencar i parar extractors de ventilació |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Sensor multiparamètric |  |
| --- | --- |
| Canals entrada | 2 |
| Sortides | 2 analògiques 4..20 mA, 4 relés |
| Sensor Temperatura | Rang -20ºC- 70 ºC |
| Sensor Humitat | 0 ... 100 %HR (muntatge mural) |
| TIPUS | 6651 – Amb sonda d’humitat i temperatura ambient |
| FABRICANT | TESTO o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETM | Rev.: | 06/09/2008 |
| EQUIP: | # SISTEMA DETECCIÓ FALTA D’OXIGEN |  |  |
| MARCA / FABR. | ## DRÄGER Safety |  |  |
| SERVEI: | Sistema de seguretat contra la falta d’oxigen en espais confinat de gran àrea, volum o longitud, per exemple túnels |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| CONJUNT SISTEMA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Format per | Detectors de gasos tòxics o oxigen, centraleta de control per a 4 detectors, conjunt senyalització acústica, lluminosa i accessoris; i cablejat elèctric |  |
| DETECCIÓ D’OXIGEN |  |  |
| Tipus | Transmissor de camp amb cèl·lula electroquímica homologat com a seguretat intrínseca |  |
| Gas | Oxigen de 0 a 25% de volum |  |
| Sortida | Analògica 4-20 mA, manteniment 3,4 mA constants i error amb > 3,2 mA |  |
| Alimentació | 12 a 30 Vcc, 2 fils |  |
| Condicions ambientals | Temperatura – 40 a + 65 ºC Pressió 700 a 1300 hPa Humitat 0 – 100 % sense condensació |  |
| Protecció carcassa | IP 66/67, premsaestopes M20 |  |
| Homologacions | ATEX II 1 G, II 3G i II 3D |  |
| Marcatge CE | Comptabilitat electromagnètica 89/336/EEC |  |
| Dades comanda | Polytron 3000 O2 de 0 a 25%, referència POL-C-02-25 |  |
| CENTRALETA SISTEMA DE CONTROL |  |  |
| Tipus | Unitat de control independent, petita i flexible per a la detecció de gasos i oxigen, de baix manteniment i per a una protecció fiable, per a muntatge en paret |  |
| Gas i rang | Oxigen amb rang a definir pel usuari |  |
| Alimentació | 24 Vcc /110 a 230 Vac, 50 Hz |  |
| Entrades | Transmissor de 4-20 mA, 2 fils |  |
| Sortides | Dos relés d’alarma, un de fallo i un d’alarma acústica, lliures de tensió de 2 A, 250 V |  |
| Interfase de l’usuari | Amb 3 botons, display matricial de LEDs, RS 232 per a software de configuració, interfase Modbus |  |
| Condicions ambientals | Temperatura -20 a + 60 ºC Pressió 700 a 1300 hPa Humitat 0 – 90 % |  |
| Protecció ambiental | IP 54 |  |
| Homologacions | ATEX EX II |  |
| Marcatge CE | Comptabilitat electromagnètica 89/336/EEC |  |
| Dades comanda | Regard 2400, muntatge paret, referència SC00014 |  |
| SENYALITZACIÓ ACÚSTICA I LLUMINOSA |  |  |
| Tipus | Senyalització lluminosa, d’aplicació com semàfor, a instal·lar en les entrades (verd: sense perill, vermell:perill o fallo. Prohibit entrar) Avisador acústic per avisar al personal que està en l’interior Conjunts apilables fins a 5 unitats en una base |  |
| Llum permanent | Verd, consum 30 mA a 230 Vca |  |
| Llum estroboscòpica | Vermella, energia 3J, consum 26 mA a 230 Vca |  |
| Sirena | Intensitat sonora sel·leccionable a 107 o 85 dB Tó sel·leccionable entre continu o polsant Consum 40 mA a 230 Vca |  |
| Condicions ambientals | Temperatura -20 a + 60 ºC |  |
| Protecció ambiental | IP 65 |  |
| Dades comanda | Conjunt sirena llums verda i vermella, referència ALARMACOMBIRO Llum permanent verda, referència 22860304 Llum estroboscòpica Xènon vermella, referència 22860702 Sirena, referència 22861102 Base horitzontal (muntatge paret, referència 22850310 Làmpada filament 230 Vca, referència 22610225 |  |
| CABLEJAT |  |  |
| Alimentació centraleta | 0,6/1 KV designació RZ1-K de 3 x 1,5 mm2 |  |
| Detectors | 300/500 V designació SOZ1-K de 3 x 1,5 mm2, amb apantallament |  |
| Senyalització lumínica | 300/500 V designació SOZ1-K 3 x 1,5 mm2 |  |
| Senyalització acústica | 300/500 V designació SOZ1-K 3 x 1,5 mm2 |  |
| GARANTIA, INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ PEL USUARI |  |  |
| DADES ADDICIONALS - Garantia mínima 2 anys - Idioma transmissor en català o castellà i per defecte en anglès |  |  |
| DOCUMENTACIÓ |  |  |
| Amb l’instrument de mesura s’adjuntarà la documentació següent: Marcatge i registre de control - Marcatges d’homologació i registres de control - Certificat de verificació del fabricant i/o organisme competent - Documentació preferentment en català o castellà i per defecte en anglès. |  |  |
| POSADA EN MARXA I CALIBRACIÓ AMB GASOS: |  | Per tècnic autoritzat i amb servei d’assistència tècnica del fabricant |
| FABRICANT: |  | DRAGER SAFETY o similar |

| ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. d’ORDRE: | ETM | Rev.: | 06/09/2008 |
| EQUIP: | # TEMPERATURA EN CONTINU |  |  |
| MARCA / FABR. | ## ENDRESS + HAUSER |  |  |
| SERVEI: | Equip per a la mesura de la temperatura en aigües de pretractament i tractades |  |  |

CARACTERÍSTIQUES

| Elèctrode |  | Sonda de temperatura protegida amb aïllament mineral MgO de resposta ràpida i d’alta precisió. |
| --- | --- | --- |
| Rang de treball |  | 0,00 – 50,00 ºC |
| Cables connexió |  | Cable de longitud immersió mínim 50 mm |
| Unitat electrònica (Transmissor) |  | Caixa amb pantalla i teclat bàsic |
| Precisió |  | 2% de la lectura o 0,1 ºC |
| Velocitat |  | Ajustable entre 0,5 i 15 m/seg. |
| Tensió alimentació i potència |  | 230 V AC; < 20 VA |
| Indicador Display |  | Pantalla LCD |
| Senyal de Sortida |  | 4 - 20 mA |
| Caudal de treball |  | 350 -450 mL/m |
| Pressió de treball |  | Màxim 10 bar |
| Dimensions mínimes instal·lació |  | Cel·la: 15x25x15 cm Transmissor: 20x25x20 cm |
| DADES ADDICIONALS - Programable mitjançant teclat - Amb calibració, autocomprovació i diagnòstic “in situ” i al laboratori - Garantia mínima 2 anys - Idioma transmissor en castellà i per defecte en anglès |  |  |
| DOCUMENTACIÓ Amb l’instrument de mesura s’adjuntarà la documentació següent: Marcatge i registre de control - Marcatges d’homologació i registres de control - Certificat de verificació del fabricant i/o organisme competent - Documentació preferentment en castellà i per defecte en anglès. |  |  |
| PROTOTIP DE REFERÈNCIA |  |  |
| Fabricant: | ENDRESS + HAUSER, S.A. o similar |  |
| Marca equip: | Elèctrode: E+H Omnigrad T TR25 Cable connexió: E+H TA30A Alu IP66/68 M20 Transmissor: E+H TMT180-A11 |  |