## oferta eco
ANNEX 1 PPT DE CUMPLIMENTACIÓ OBLIGATORIA DEL PPT: OFERTA TÈCNICA (LOT 1)
Subministrament, instal·lació, posada en funcionament i serveis de manteniment post-garantia d’incubadores neonatals tancades i bressols neonatals amb matalàs tèrmic, amb destí a la Unitat de Cures Intensives Neonatals (en endavant, UCIN) de l’Hospital Clínic de Barcelona (HCB)
EXPEDIENT: 2026-18 | NOM I COGNOMS
EMPRESA: | CÀRREC
SIGNATURA I SEGELL
REQUERIMENTS TÈCNICS OBLIGATORIS (Indicar on es troben ubicats als documents de l'oferta tècnica: pàgina i document)
LOT 1: Subministrament, instal·lació, posada en funcionament i serveis de manteniment post-garantia de 6 incubadores neonatals hospitalàries
REQUERIMENT |  | Compleix (Indicar Sí/No) | DOCUMENT (indicar el document de l'oferta tècnica on es troba el compliment d'aquesta característica) | PÀGINA (Indicar a quina pagìna del document indicat es troba el compliment d'aquesta caracteristica)
Canòpia de gran grandària transparent amb parets interiors dobles. |  | (…)
Disseny de l'equip que faciliti l'accés per tots dos costats i no distorsioni o dificulti la visió del bebè. |  | (…)
Capacitat de mantenir de manera fiable un microambient tèrmicament neutre, a través dels següents controls: |  | (…)
1.Control de la temperatura de l'aire |  | (…)
2.Control de la temperatura del bebè |  | (…)
3.Control de la humitat |  | (…)
4.Control d'O2 |  | (…)
Rang d'ajust de la temperatura de la pell del bebè entre 34 °C i 37,5 °C. |  | (…)
Monitoratge de tendències de temperatures (de l'aire de la propia incubadora, i del bebè), pes, O2 i %Humitat. |  | (…)
Tendències de tots els paràmetres mesurats mínim 24h. |  | (…)
Pesabebès integrat amb gràfic i tendència del pes dels últims 7 dies. |  | (…)
Matalàs antiescares. |  | (…)
Safata de raigs X integrada i matalàs radi-translúcid. |  | (…)
Sistema continu d'inclinació del matalàs accessible des de l'exterior de la incubadora. |  | (…)
Mida matalàs: 40x76 cm aprox ±2cm. |  | (…)
Alçada regulable per l'usuari. |  | (…)
Nivells màxims de soroll de la incubadora de 48 dB. |  | (…)
2-3 calaixos amb safates i separadors; 1 dels calaixos amb gran capacitat per col·locar material. |  | (…)
Accessori porta sèrums. |  | (…)
Suport per a tubuladures del respirador. |  | (…)
Alimentació per connexió a xarxa elèctrica. |  | (…)
Desmuntatge complet de la incubadora i les seves parets per a una correcta neteja. |  | (…)
Protecció Elèctrica: Classe I Tipus BF. |  | (…)
Mides totals aproximades: entre 132 i 153 cm alt, 105 cm ample, 75 cm profunditat aprox ±2cm. |  | (…)