## oferta eco
ANNEX 1 PPT DE CUMPLIMENTACIÓ OBLIGATORIA DEL PPT: OFERTA TÈCNICA (LOT 2)
Subministrament, instal·lació, posada en funcionament i serveis de manteniment post-garantia d’incubadores neonatals tancades i bressols neonatals amb matalàs tèrmic, amb destí a la Unitat de Cures Intensives Neonatals (en endavant, UCIN) de l’Hospital Clínic de Barcelona (HCB)
EXPEDIENT: 2026-18 | NOM I COGNOMS
EMPRESA: | CÀRREC
SIGNATURA I SEGELL
REQUERIMENTS TÈCNICS OBLIGATORIS (Indicar on es troben ubicats als documents de l'oferta tècnica: pàgina i document)
LOT 2: Subministrament, instal·lació, posada en funcionament i serveis de manteniment post-garantia de 3 bressols neonatals hospitalaris
REQUERIMENT |  | Compleix (Indicar Sí/No) | DOCUMENT (indicar el document de l'oferta tècnica on es troba el compliment d'aquesta característica) | PÀGINA (Indicar a quina pagìna del document indicat es troba el compliment d'aquesta caracteristica)
Bressol neonatal hospitalari dissenyat específicament per a nadons i prematurs. Apte per a pacients amb pes a partir d’1 kg. |  | (…)
Sistema compost per bressol obert amb matalàs tèrmic amb control electrònic sobre carro mòbil, sense sistema de calor radiant superior. |  | (…)
Alçada regulable per l'usuari. |  | (…)
Panells laterals transparents abatibles i/o desmuntables que facilitin l’accés al pacient des de tots dos costats. |  | (…)
Base amb 4 rodes, almenys 2 amb fre. |  | (…)
Sistema d’inclinació del pla del matalàs. |  | (…)
Dimensions internes aproximades de la safata: llarg 65–75 cm; ample 45–50 cm; alçada lateral ≥8 cm. |  | (…)
Com a mínim un calaix o compartiment inferior per a l’emmagatzematge de material clínic. |  | (…)
Compatibilitat amb nius o sistemes de posicionament neonatal. |  | (…)
Matalàs tèrmic per conducció, apte per a nadons i prematurs a partir de 1.000 g. |  | (…)
Matalàs amb superfície impermeable, de fàcil neteja i desinfecció amb els productes hospitalaris habituals. |  | (…)
Control electrònic amb regulació precisa de la temperatura. |  | (…)
Rang de temperatura ajustable com a mínim entre 25 °C i 38 °C. |  | (…)
Resolució d’ajust ≤0,5 °C i precisió de regulació ±1 °C o millor. |  | (…)
Monitoratge digital de la temperatura actual i de la temperatura objectiu. |  | (…)
Sistema amb sensor integrat i sonda cutània per al control del pacient. |  | (…)
Sistema d’alarmes acústiques i visuals per a: desviacions de temperatura, desconnexió del sensor i fallada d’alimentació. |  | (…)
Alimentació per connexió a xarxa elèctrica. |  | (…)
Desmuntatge senzill de la safata i dels panells per a una correcta neteja i desinfecció. |  | (…)
Protecció Elèctrica: Classe I Tipus BF. |  | (…)