## RESUM
LOT | Descripció equipament | HUVH AH01 | Preus Nets (sense IVA) | Preus Licitació (amb IVA) | Total (Sense IVA) | IVA (%) | Total (amb IVA)
SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT DIVERS PEL NOU QUIRÒFAN 31 DE L’HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, REHABILITACIÓ I CREMATS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON
LOT 1 | Plataforma per a carro transfer | 4 | 2243 | 2714.03 | 8972 | 21% | 10856.12
LOT 2 | Monitors de trasllat | 2 | 4028.9256 | 4875 | 8057.8512 | 21% | 9750
| TOTALS | 6 |  |  | 17029.8512 |  | 20606.12

## LOT 1 - Plataformes transfer
LOT 1 | Plataforma amb matalàs per a carro transfer
LOT 1 | Plataforma amb matalàs per a carro transfer
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Solució de plataforma amb matalàs per a carros transfer existents del nou quirófan de l'Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats. Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1. Plataforma
SI | 1 | Plataforma sobre marc metàl·lic inferior que faciliti el desplaçament de la plataforma per les guies del carro transfer amb un moviment suau i continu
SI | 2 | Compatible amb els carros transfer existents al bloc quirúrgic de l'Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats, marca DPS model PRO0055
SI | 3 | Fabricada en acer inoxidable AISI 304
SI | 4 | Dimensions aproximades: 200 x 78 cm (llargada x amplada)
SI | 5 | Sistema de desplaçament continu de la plataforma sobre el carro, mitjançant solució amb rodes. Indicar sistema de desplaçament
SI | 6 | Superfície de descans amb respatller articulable a 90º aprox.
SI | 7 | Permet posició de trendeleburg amb un angle de 15º aprox.
SI | 8 | Accionament i regulació del respatller i de la posició de trendelenburg mitjançant un dispositiu pneumàtic de control manual. Indicar funcionament del control manual
SI | 9 | Elements de protecció perimetrals que evitin el deteriorament dels paraments verticals i esmorteeixin els impactes
2. Matalàs
SI | 10 | Matalàs entapissat de doble capa de textura llisa amb una densitat aproximada de 30kg/m3
SI | 11 | Superfícies arrodonides amb absència d'arestes
SI | 12 | Permeable al vapor, resistent a l'aigua, antimicrobià, bacteriostàtic i fungistàtic
SI | 13 | De fàcil neteja i resistent als productes de neteja habituals. Amb cremallera
3. Accessoris, recanvis i fungible
SI | 14 | Pal de sèrum abatibles amb alçada regulable i amb 2 ganxos com a mínim
SI | 15 | Baranes laterals abatibles amb tancament de seguretat en la posició aixecada
SI | 16 | Tots aquells accessoris necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar accessoris
SI | 17 | Tots els cables, connectors, filtres i tubs necessaris per al correcte funcionament de l'equip
SI | 18 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs)
SI | 19 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor. Indicar referència, model, preu dels kits amb el nº d'unitats i codi SAP (si en té) i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Indicar freqüència de canvi. Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte
SI | 20 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes

## LOT 2 - Monitors transport
LOT 2 | Monitor de transport
LOT 2 | Monitor de transport
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Monitor multiparametric de transport per al bloc quirúrgic nou de l'Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats. Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1. Caracterísques tècniques i funcionals
SI | 1 | Monitor de transport per trasllat i intercanvi de pacients que garanteixi el monitoratge (amb pantalla) al llarg de tot el moviment del pacient i la continuïtat de la informació monitoritzada sense necessitat de desconnectar els cables al malalt
SI | 2 | Pantalla color tàctil d'un mínim de 6” de diagonal
SI | 3 | Pes del conjunt mòdul/monitor de transport més bateria: no superior a 2 kg
SI | 4 | Sense cap tipus de ventilador incorporat
SI | 5 | Inclou: (1) ECG/Respiració. Que permeti monitorar ECG de 3, 7, 8 i 12 derivacions (1) PANI. Presentació de valors numèrics de TA (sistòlica, diastòlica i mitjana). (1) SpO2. Valors de SPO2 - tecnologia Masimo (1) Temperatura. Valor de temperatura (i temperatures diferencials en el seu cas), amb possibilitat de mesura superficial, esofàgica, rectal, vesical, timpànica, etc. Indicar precisió i resolucions de les mesures (2) Pressió Invasiva. Corba i valor de PI (PAI, PVC, PA, PIC, etc.). Ajust automàtic o manual d'escales. Possibilitat de calibrar totes les pressions simultàniament
SI | 6 | Duració de bateria d’un mínim de 2 h aproximadament
SI | 7 | Sistema de gestió d'alarmes configurable per tots els paràmetres monitorats en el propi mòdul/monitor de trasllat
SI | 8 | Equips robustos i amb certificats de resistència
SI | 9 | Indicar el grau de protecció davant la humitat: IP
SI | 10 | Ha de ser protegit contra cops i caigudes. Indicar els resultats de les proves
SI | 11 | Compatible amb els monitors de pacient existents al hospital model MX500, MX550 i MX750 de la marca Philips
2. Accessoris, recanvis i fungible
SI | 12 | Base de càrrega per a barra tècncia
SI | 13 | Cable troncal ECG de 5 latiguets amb elèctrodes (si son d'un sol ús, caldrà com a mínim 100 unitats)
SI | 14 | Cable troncal PANI amb manegot per a pacient adult estàndard
SI | 15 | Cable troncal SpO2 amb sensor de dit reutilitzable
SI | 16 | Tots aquells accessoris necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar accessoris
SI | 17 | Tots els cables, connectors, filtres i tubs necessaris per al correcte funcionament de l'equip
SI | 18 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs)
SI | 19 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor. Indicar referència, model, preu dels kits amb el nº d'unitats i codi SAP (si en té) i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Indicar freqüència de canvi. Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte
SI | 20 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes