## ANNEX 1 PPT_article 2
EXP.: 2026-52 ANNEX 1 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries PPT: SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT DE TRES CABINES DE SEGURETAT BIOLÒGICA CLASE II A2 PEL LABORATORI DE PRODUCCIÓ I QUALITAT DE LES CEL·LULARS CART I LA PRODUCCIÓ I QUALITAT DE LENTIVIRUS PER EL SERVEI D’IMMUNOLOGIA (SECCIÓ D’IMMUNOTERÀPIA) DEL CDB DE L’HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit.
1 | REQUERIMENTS TÈCNICS
Article 2.- CABINA DE SEGURETAT BIOLÒGICA CLASE II A2 GRAN
14 | 1. Cabina de bioseguretat classe II A2 segons normativa europea EN12469.
15 | 2. Dimensions externes màximes de 1670x800x1500 mm (Ampladaxfonsxalçada), amb un marge de tolerància del 5%.
3. Dimensions internes mínimes de 1490x655x725mm (Ampladaxfonsxalçada) amb un marge de tolerància del 5%.
4. Capacitat de treball amb una velocitat de flux laminar regulable fins a 0.50 m/s (calibrat de fàbrica a 0.30 m/s, regulable des de 0.25 m/s).
5. Ha de disposar d’una velocitat del flux d’entrada (“inflow”) a 0.53 m/s.
16 | 6. Ha de tenir una superfície de treball llisa amb marges per evitar vessaments per sota la superfície de treball.
7 | 7. Ha de disposar d’una vàlvula de drenatge sota la cabina per la recollida de líquids.
8. Ha de tenir una finestra frontal lliscant fabricada amb vidre temperat i laminat que es pugui tancar totalment, apagant a la vegada el motor.
11 | 9. Que tingui capacitat d’obertura d’almenys 530mm per poder netejar còmodament el seu interior.
12 | 10. Ha de disposar de dos filtres HEPA d’impulsió i d’expulsió i motor protegit mitjançant difusor metàl·lic.
15 | 11. Ha de tenir capacitat de treballar amb un nivell baix de soroll per sota els 60dBa
12. Ha de permetre que les principals tasques de manteniment (com el canvi de filtres) es puguin dur a terme des de la part frontal de la cabina sense que sigui necessari moure-la per accedir a la part posterior.
13. Ha de disposar d’un únic motor de màxima eficiència per menor consum i menors costos de manteniment.
16 | 14. Ha d’incloure mode funció de treball nocturn a baixa revolució per mantenir la zona estèril amb baix cost energètic.
7 | 15. Ha de disposar d’un panell de control avançat amb informació completa de paràmetres (velocitat inflow i downflow, temperatura, estat, vida del filtre) i programació d’ús.
13 | 16. Ha de disposar d’ un programa de descontaminació automàtic i configurable (obrir/ tancar el motor de manera sincronitzada amb el procés de descontaminació).
17. Ha d’incloure els següents accessoris: base suport telescòpica, llum UV, quatre aixetes per a gas o buit i dos endolls interiors de seguretat front esquitxades, grill (reixeta) protector del filtre d’expulsió per retenir partícules grosses i passacables.
18. Ha de disposar d’un comptador d'hores d'ús de la cabina i de la llum UV.
16 | 19. Ha de tenir alarma acústica i visual quan els paràmetres de seguretat siguin incorrectes respecte al valor programat.
20. IQ/OQ
21. Marcatge CE