## lot únic
EXP.: 2026-55 ANNEX 1 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries PPT | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit
1 | 5 electrobisturís avançats amb mòdul de coagulació per plasma d’argó (1 mòdul per cada equip) i accessoris
3 | - Funcions de tall monopolar i bipolar.
4 | - Rang de potència per al tall monopolar fins un màxim de 360 W.
7 | - Rang de potència per a la coagulació bipolar fins un màxim de 250 W.
7 | - Pantalla en color amb indicació simultània i constant de tots els paràmetres de tractament per a totes les sortides d’alta freqüència.
3 | - Flux de gas argó ajustable i controlable des del propi equip.
4 | - Sistema de registre amb una capacitat mínima de 10.000 activacions incloent-hi data, hora, mode d’energia, potència aplicada, i paràmetres del mòdul d’argó.
7 | - Fusible de protecció: M 1,6 A.
7 | - Classe de protecció elèctrica: Classe I, segons norma EN 60601-1.
7 | - Classificació sanitària del producte: Classe II b, d’acord amb la Directiva de Productes Sanitaris 93/42/CEE.
3 | - Dimensions màximes dels equips. Aplica un marge de tolerància de +-5%.
4 | o Amplada: 400 mm
3 | o Alçada: 110 mm
4 | o Profunditat: 450 mm
7 | - Ha de permetre el control precís del flux de gas segons el tipus d’intervenció quirúrgica.
7 | - Ha de tenir indicadors visuals i/o acústics d’estat o error, per garantir un ús segur.
3 | - Ha de complir les normatives internacionals de compatibilitat electromagnètica (EMC) aplicables a equips mèdics.
7 | - Ha de ser adaptable per a múltiples especialitats quirúrgiques.
7 | - Ha d’incloure el següent instrumental (ha de ser reutilitzable i esterilitzable):
7 | o 10 mànecs amb els cables de connexió amb l’equip i amb el tub de subministrament de gas argó.
3 | o 5 carros per emmagatzematge i transport dels equips amb un armari on hi càpiguen les ampolles de gas argó de 10L a potència de 200 bars.
4 | o 30 elèctrodes:
4 | Rígids, amb punta retràctil i amb forma de lanceta per a tall i coagulació de teixits tous en procediments quirúrgics on es faci servir la coagulació amb gas argó. Els elèctrodes han de tenir un diàmetre de punta activa de 5mm de gruix i les següents longituds útils:
7 | · 10 unitats amb una longitud útil de 40mm: per cirurgia oberta. Aplica un marge de tolerància de +-3%.
7 | · 10 unitats amb una longitud útil de 90mm: per cirurgia oberta. Aplica un marge de tolerància de +-3%.
3 | · 10 unitats amb una longitud útil de 310mm: laparoscòpia. Aplica un marge de tolerància de +-3%.