- AUTOCLAU A VAPOR:

| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES A VALORAR |  | PUNTUACIÓ | OFERTA TÈCNICA | FULL ON ES DOCUMENTA | CARACTERÍSTIQUES DEL VALOR A INTRODUIR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Control i registre independents, amb doble sensor de temperatura i doble sensor de pressió per a la cambra de l’esterilitzador, per a garantir la seguretat del procés |  |  |  | SI/NO. Si 5 punts, NO 0 punts |
| 2 | Pressurització de la junta de porta amb aire comprimit que garanteixi major seguretat del procés i utilització de l’equip, així com un menor cost de manteniment. |  |  |  | SI/NO. Si 10 punts, NO 0 punts |
| 3 | Sistema d’accionament pneumàtic de la porta de la cambra de l’esterilitzador que garanteixi un alt nivell d’operativitat. |  |  |  | SI/NO. Si 5 punts, NO 0 punts |
| 4 | Capacitat d’emmagatzematge (memòria interna) superior a 1.000 cicles per a disposar d’un major historial de cicles sense necessitat de programes addicionals. |  |  |  | SI/NO. Si 2 punts, NO 0 punts |
| 5 | Dipòsit d’aigua per l’emplenat del generador de vapor amb sistema de preescalfament d’aigua per a reduir el consum elèctric i el % de gasos no condensables. Volum mínim de 10 litres. |  |  |  | SI/NO. Si 5 punt, NO 0 punts |
| 6 | Sistema de buit per ejector amb dipòsit d’aigua, amb control de nivell i temperatura de l’aigua, i sistema de recirculació d’aigua. |  |  |  | SI/NO. Si 10 punts, NO 0 punts |
| 7 | Alçada pantalles, respecte al terra, no superior a 1,5 metres per a una millor visibilitat dels menús i major utilització de l’esterilitzador. |  |  |  | SI/NO. Si 3 punts, NO 0 punts |
| 8 | Funció d’auto-arrancada amb possibilitat de configuracions diferents en funció del día de la setmana. |  |  |  | SI/NO. Si 4 punts, NO 0 punts |
| 9 | Funció d’auto-apagada amb diferents configuracions d’intervals de temps. |  |  |  | SI/NO. Si 3 punts, NO 0 punts |
| 10 | Monitorització dels subministres (aigua, aire i vapor) amb alarma independents en cas de fallida del subministrament. |  |  |  | SI/NO. Si 3 punts, NO 0 punts |
| 11 | Kit interagt de reducció de consum d’aigua del sistema de refrigeració del sistema de buit per a una futura connexió a un sistema de refredament extern. |  |  |  | SI/NO. Si 5 punts, NO 0 punts |
|  | TOTAL PUNTUACIÓ TÈCNICA | 55 |  |  |  |

A més de complimentar aquest model cap aportar documentació en format PDF sense encriptar que justifiqui el compliment de totes les característiques tècniques exigides en el plec de prescripcions tècniques L'incompliment d'aquesta obligació o l'acreditació insuficient dels requisits tècnics exigits comportarà la inadmissió de l'oferta presentada

Nom de l’empresa

NIF

Persona de contacte

Data i Segell