## EQUIP MAMOGRAFIA DIGITAL
EXP. 0628/25 | SUBMINISTRAMENT I SERVEI DE MANTENIMENT D'UN EQUIP DE MAMOGRAFIA DIGITAL
Informació de l'empresa licitant
Empresa | Emplenar per l'empresa
NIF | Emplenar per l'empresa
Correu electrònic | Emplenar per l'empresa
Telèfon de contacte | Emplenar per l'empresa
Aclariments de la Fitxa Tècnica
Hi ha tres columnes a omplir: (a) Compliment: Indicar si compleix la especificació técnica o no, (b) Breu Descripció: no més de dues línies de descripció de la característica sol·licitada, (c) Índex Documental: Indicar la pàgina on es troba la informació requerida a l'oferta técnica, mai pot ser una pàgina d'un annex.
Definició bàsica
|  | Característiques Tècniques |  |  | Índex Documental
Marca |  |  |  |  | -
Model |  |  |  |  | -
Descripció breu de l'aparell
Característiques tècniques i funcionals de l'equip
Especificacions Tècniques |  | Obligatori / Puntuació | Compliment (SI/NO) | Breu Descripció | Índex Documental
Característiques Generals
Tub de raig X i detector que permet la realització de tècniques de mamografia digital amb tomosíntesis |  | Obligatori
Equip compacte, ergonòmic, amb generador d’alta freqüència totalment integrat a l’interior de l’equip |  | Obligatori
Columna telescòpica amb sistema de desplaçament vertical motoritzat, que permet un rang de desplaçament de com a mínim 70 cm |  | Obligatori
La distancia entre el detector i el terra quan la columna telescòpica es troba en la seva posició més baixa no superar els 71 cm |  | Obligatori
Sistema de rotació del braç motoritzada, amb un radi de gir mínim de 180º positius a 100º negatius |  | Obligatori
El gantry no basculant ni inclinable |  | Obligatori
Indicador visual de la força de compressió, espessor de la mama comprimida i angulació del tub |  | Obligatori
Indicador lluminós del camp incorporat al sistema |  | Obligatori
La distancia entre focus i el detector superior a 650 mm |  | Obligatori
Protector facial del pacient integrat, que ha de mantenir-se estacionari durant tota l’exploració de tomosíntesis |  | Obligatori
Pantalla de vidre plomada per protegir a l’operador |  | Obligatori
Tub de Raig X
Ànode giratori amb un mínim de 8.000 revolucions/minut |  | Obligatori
Doble focus amb mides nominals no superiors a 0,1 mm i 0,3 mm, respectivament |  | Obligatori
Capa hemirreductora a 28 kV amb un valor igual o superior a 0,3 mm d’alumini equivalent (≥ 0,3 mm Al eq.) |  | Obligatori
Selecció automàtica i manual de filtre |  | Obligatori
Indicador de la composició de l’ànode i dels filtres |  | Obligatori
Diafragmes / col·limadors adequats als diferents formats utilitzats |  | Obligatori
Capacitat calorífica de l’ànode no inferior a 238 kHU |  | Obligatori
Dissipació calorífica de l’ànode al menys de 40 kHU/min |  | Obligatori
Detector
En el mode de tomosíntesis, el detector no realitza cap procés de suma o combinació de píxels. La mida de píxel és la mateixa que amb el mode 2D per tal de millorar la resolució final |  | Obligatori
El temps d’escombrat necessari per l’adquisició de tomosíntesis no supera els 10 segons en el mode d’alta resolució diagnòstica |  | Obligatori
Disposa d’un programa específic d’imatge sintetitzada per la creació d’imatges 2D a partir de les imatges de tomosíntesis. Ha d’incloure tant el programari com els equips necessaris per aquest fi (software i hardware), amb transmissió de dades tomogràfiques compatible amb DICOM i la seva integració per la visualització en el PACS existent |  | Obligatori
Al mode d’adquisició d’imatge, indica el rang d’angulació i el número d’adquisicions |  | Obligatori
Indicar el temps de reconstrucció de les imatges de tomosíntesis a la màxima resolució |  | Obligatori
La dosi glandular mitjana per a 45 mm de polimetilmetacrilat (PMMA), equivalent a una mama comprimida d’aproximadament 53 mm de gruix, en un estudi de tomosíntesis, ha de ser inferior a 2,5 mGy |  | Obligatori
Dispositius de Compressió
Sistema manual i motoritzat d’accionament mitjançant pedals |  | Obligatori
Límit prefixat de la força de compressió en mode motoritzat |  | Obligatori
Permetre el desplaçament del dispositiu de compressió |  | Obligatori
Força de compressió màxima de 200 N en mode automàtic |  | Obligatori
Indicador digital de la força de compressió i de l’espessor de la mama compresa |  | Obligatori
Dispositiu d’optimització de compressió automàtic |  | Obligatori
Sistema d’alliberament de la compressió al final de l’exploració o en cas de fallada de l’equip |  | Obligatori
Inclou un dispositiu de magnificació que permeti una ampliació mínima d’1,5 vegades del teixit explorat (factor mínim de 1,5) |  | Obligatori
Sistema d’emmagatzematge de compressors |  | Obligatori
Incloure com a mínim |  | -
1. Una paleta de compressió de mínim 18x23 cm |  | Obligatori
2. Una paleta de compressió de mínim 24x29 cm |  | Obligatori
3. Una paleta de compressió específica per mames petites i implants |  | Obligatori
4. Paletes de compressió necessàries per la realització de mamografia magnificada |  | Obligatori
5. Compressor/s específics per biòpsia |  | Obligatori
Sistema de Contrast Mamari
Permet l’adquisició en doble energia per al seu ús amb medi de contrast, amb la finalitat d’obtenir informació funcional de la perfusió del teixit mamari. |  | Obligatori
L’increment de dosi no superior al 30% respecte de la mamografia convencional. |  | Obligatori
Permet l’adquisició en qualsevol projecció (crani - caudal, obliqua mediolateral i lateral) |  | Obligatori
Dins de la informació generada, existeix la possibilitat d’incloure anotacions de la quantitat i la concentració de contrast injectat |  | Obligatori
Inclou el registre de la dosi rebuda durant l’estudi amb contrast |  | Obligatori
Sistema de Guiat de Biopsia
Inclou un sistema d’estereotàxia adaptable al propi mamògraf per realitzar puncions guiades mitjançant les imatges obtingudes pel propi detector en mode estereotàxia 2D, tomosíntesis o mamografia amb contrast. |  | Obligatori
Capacitat per localitzar lesions mitjançant estereotàxia 2D, tomosíntesis i imatge mamogràfica amb contrast. |  | Obligatori
Programari adequat per la localització de lesions sobre la pròpia estació d’adquisició. |  | Obligatori
Sistema motoritzat i automàtic que permet la captació automàtica de les coordenades de la lesió identificada sobre l’estació d’adquisició. |  | Obligatori
Possibilitat d’abordatge de les lesions amb pacients en posició asseguda o en decúbit. |  | Obligatori
El dispositiu d’estereotàxia haurà de ser compatible amb els diferents dispositius de punció disponibles al mercat (arpons, pistoles de biòpsia amb agulla gruixuda, etc.). |  | Obligatori
Pantalla digital al mamògraf que permeti veure la posició de la lesió i de la agulla durant tot el procediment. |  | Obligatori
Moviment motoritzat i automàtic de l’agulla al menys en dos eixos. |  | Obligatori
Permet la visualització de les coordenades de la punció als tres eixos (X, Y i Z) tant al monitor de l’estació d’adquisició com a la pantalla del posicionador. |  | Obligatori
Precisió de mínim ± 1mm. |  | Obligatori
Mecanisme d’avís de la distància entre la punta de l’agulla i la superfície del detector. |  | Obligatori
Incloure una butaca amb sistema hidràulic que permeti el correcte posicionament dels/les pacients durant el procediment intervencionista, amb capacitat de reclinació completa, possibilitat de decúbit i posicionament lateral. |  | Obligatori
Estació de Treball per al Diagnòstic
Subministrament d’una estació de treball completa, amb tot el programari i equips necessaris, contemplant la inclusió de dos monitors d’alta resolució i un ordinador amb les prestacions adequades per garantir un rendiment òptim. |  | Obligatori
Subministrament d’un ordinador complementari, amb tot el programari necessari, per a l’actualització de l’estació de treball actual, sense incloure la renovació dels monitors d’alta resolució, però garantint la compatibilitat amb aquests. |  | Obligatori
Llicencia de programari permanent, o solució equivalent, que garanteixi la plena operativitat del programari durant tota la vigència del contracte. |  | Obligatori
Característiques Connectivitat (TIC)
Possibilitat de connexió a una xarxa Ethernet Cat6 i a una xarxa sense fils definida dins de l’estàndard IEEE 802.11ax. |  | Obligatori
Sistema operatiu amb implementació dels protocols de Routing de xarxa necessari, de manera que tingui capacitat per connectar-se amb la infraestructura de WL/HC ubicada en un segment de xarxa diferent al del propi dispositiu. |  | Obligatori
Capacitat d’integració amb el sistema de gestió de pacients fent ús de l’estàndard DICOM, ja sigui per a recuperar dades dels pacients de la llista de treball (worklist), com per enviar l’estudi resultant al servei de PACS. |  | Obligatori
Llicencies necessàries per a l’ús de l’estàndard DICOM, amb vigència durant tot el període de contracte. |  | Obligatori
Caldrà presentar el DICOM Conformance Statement i les llicències corresponents per al seu correcte ús i compatibilitat amb els sistemes existents. |  | Obligatori
El Departament TIC es reserva el dret de instal·lar solucions de seguretat necessàries per a garantir la continuïtat del negoci i la seguretat de la informació. |  | Obligatori
Tot el software utilitzat ha d’estar suportat i en cicle de vida per a cada un dels fabricants en tota la durada del contracte. |  | Obligatori
Servei de Manteniment
Garantir la reposició de les diferens parts de l'equip durant, al menys, 10 anys. |  | Obligatori
Una revisió preventiva anual com a mínim |  | Obligatori
Horari normal de 8:30 a 17:00 hores de dilluns a divendres |  | Obligatori
Tefelon fix/mòbil o una altra forma de contactar i poder realitzar avisos d'avaria |  | Obligatori
Temps de resposta a la sol·licitud de prestació d'un servei haurà de ser el mínim possible i en cap cas serà superior a les 24 hores naturals |  | Obligatori
Qualsevol avaria haurà de ser resolta en un màxim de 72 hores naturals |  | Obligatori
(Data i signatura digital)