## valoración técnica lote 1
ANEXO VT Valoración técnica
LOTE 1 Catéter balón liberador de Sirolimus mediante esferas de fosfolípidos en dosis de 1,27 µg/mm²
CRITERIOS |  | Indicar el número de página en documentación técnica del sobre 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
SE VALORARÁ:
Se valorará un perfil de entrada de la punta de la guía de 0,016” |  |  | SÍ
NO
Se valorará que el diámetro distal del catéter sea de 2,5F |  |  | SÍ
NO
Se valorará que el diámetro proximal del catéter sea de 1,7F |  |  | SÍ
NO
Se valorará que la presión de rotura del balón (RBP) sea de 16 atm |  |  | SÍ
NO
Se valorará que la presión nominal del balón sea de 8 atm |  |  | SÍ
NO
Se valorará la disponibilidad de diámetros de balón de 1,50, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00 mm |  |  | SÍ
NO
Se valorará la disponibilidad de longitudes del balón de 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm. |  |  | SÍ
NO
JUSTIFICACIÓN: Las características, tamaños y composición de los materiales están diseñados, para que los catéteres balón liberadores de Sirolimus mediante esferas de fosfolípidos en dosis de 1,27 µg/mm², puedan tratar de forma eficiente lesiones en vasos coronarios

## valoración técnica lote 2
ANEXO VT Valoración técnica
LOTE 2 Catéter balón liberador de Sirolimus en dosis de 1,00 µg/mm² encapsulado en microrreservorios
CRITERIOS |  | Indicar el número de página en documentación técnica del sobre 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
SE VALORARÁ:
Se valorará un perfil de entrada de la punta de la guía de 0,016” |  |  | SÍ
NO
Se valorará que la presión nominal del balón sea de 6 bar. |  |  | SÍ
NO
Se valorará que la presión de rotura del balón (RBP) sea de 12 bar. |  |  | SÍ
NO
Se valorará la disponibilidad de diámetros de balón de 1,50, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,25, 3,50, 3,75, 4,00, 4,50, 5,00 mm |  |  | SÍ
NO
Se valorará la disponibilidad de longitudes del balón de 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm de longitud |  |  | SÍ
NO
JUSTIFICACIÓN: Las características, tamaños y composición de los materiales están diseñados, para que los catéteres balón liberadores de Sirolimus encapsulado en microrreservorios en dosis de 1,00 µg/mm², puedan tratar de manera eficiente lesiones en vasos coronarios

## valoración técnica lote 3
ANEXO VT Valoración técnica
LOTE 3 Catéter balón liberador de Paclitaxel y recubrimiento de BTHC* en dosis de 3 µg/mm²
CRITERIOS |  | Indicar el número de página en documentación técnica del sobre 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
SE VALORARÁ:
Se valorará longitud funcional del catéter de 140 cm. |  |  | SÍ
NO
Se valorará un diámetro proximal del catéter de 2,0F |  |  | SÍ
NO
Se valorará un diámetro distal del catéter de 2,5F (en diámetros de 2,0 a 3,5mm) y de 2,6F (en diámetros de 4mm) |  |  | SÍ
NO
Se valorará compatibilidad con catéteres guía de 0,0056" |  |  | SÍ
NO
Se valorará plegado del balón en 3 pliegos |  |  | SÍ
NO
Se valorará que la presión de rotura (RBP) sea de 13 atm (en Ø de 2,0-3,5mm) y de 12 atm (en Ø de 4,0mm) |  |  | SÍ
NO
Se valorará la disponibilidad de diámetros de balón de 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 mm |  |  | SÍ
NO
Se valorará la disponibilidad de longitud del balón de 10, 15, 20, 25, 30 mm |  |  | SÍ
NO
JUSTIFICACIÓN: Las características, tamaños y composición de los materiales están diseñados, para que los catéteres balón liberadores de Paclitaxel y recubrimiento de BTHC en dosis de 3 µg/mm², puedan tratar de forma eficiente lesiones en vasos coronarios

## valoración técnica lote 4
ANEXO VT Valoración técnica
LOTE 4 Catéter balón liberador de Paclitaxel con excipiente de urea en dosis de 3,5 µg/mm²
CRITERIOS |  | Indicar el número de página en documentación técnica del sobre 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
SE VALORARÁ:
Se valorará una longitud funcional del catéter 142 cm |  |  | SÍ
NO
Se valorará un diámetro proximal del catéter 2,1F para diámetros de 2,00-4,00 mm (todos los tamaños) |  |  | SÍ
NO
Se valorará un diámetro distal del catéter de 2,5F para 2,00-3,50 mm y de 2,7F para 4,00 mm |  |  | SÍ
NO
Se valorará compatibilidad con catéteres guía de 0,0056" |  |  | SÍ
NO
Se valorará que la presión de rotura (RBP) sea de 14 atm. |  |  | SÍ
NO
Se valorará un plegado del balón en 3 pliegos en diámetros de 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50 mm y 5 pliegos en diámetros de 4,00 mm |  |  | SÍ
NO
Se valorará la disponibilidad de diámetros de balón de 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.50 y 4.0 mm |  |  | SÍ
NO
Se valorará la disponibilidad de longitud del balón de 10, 15, 20, 25 y 30 mm |  |  | SÍ
NO
JUSTIFICACIÓN: Las características, tamaños y composición de los materiales están diseñados, para que los catéteres balón liberadores de Paclitaxel con excipiente de urea en dosis de 3,5 µg/mm², puedan tratar de forma eficiente lesiones en vasos coronarios.

## valoración técnica lote 5
ANEXO VT Valoración técnica
LOTE 5 Catéter balón liberador de Paclitaxel con excipiente de ATBC** en dosis de 2 µg/mm²
CRITERIOS |  | Indicar el número de página en documentación técnica del sobre 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
SE VALORARÁ:
Longitud funcional del catéter 144 cm con punta cónica |  |  | SÍ
NO
Se valorará sección proximal del catéter esté compuesto de un hipotubo de acero inoxidable de lumen simple y con un solo conector de salida luer para hinchar/deshinchar el balón |  |  | SÍ
NO
Se valorará que la sección distal del catéter sea coaxial y de doble lumen |  |  | SÍ
NO
Se valorará que la presión de rotura (RBP) sea de 14 atm. |  |  | SÍ
NO
Se valorará la disponibilidad de diámetros de balón de 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.50 4.00 mm |  |  | SÍ
NO
Se valorará la disponibilidad de longitud del balón de 12, 15, 20, 30, 40 mm |  |  | SÍ
NO
JUSTIFICACIÓN: Las características, tamaños y composición de los materiales están diseñados, para que los catéteres balón liberadores de Paclitaxel y excipiente de ATBC en dosis de 2 µg/mm², puedan tratar de forma eficiente lesiones en vasos coronarios

## valoración técnica lote 6
ANEXO VT Valoración técnica
LOTE 6 Stent coronario de platino-cromo con liberación de Everolimus
CRITERIOS |  | Indicar el número de página en documentación técnica del sobre 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
SE VALORARÁ:
Se valorará que la longitud efectiva del catéter sea de 144 cm. |  |  | SÍ
NO
Se valorará que el material de recubrimiento del hipotub sea de PTFE |  |  | SÍ
NO
Se valorará que el sistema introductor disponga de un orificio de acceso único al lumen de hinchado y un orificio de salida de la guía a unos 23 cm de la punta para guía de 0,014”. |  |  | SÍ
NO
Se valorará que el diámetro externo del cuerpo del catéter proximal sea de 0,67mm |  |  | SÍ
NO
Se valorará compatibilidad del catéter guía de 2,25 a 4,00 mm ≥ 5 F (0,056"/1,42 mm) y de 4,50 a 5,00 mm ≥ 6 F (0,070"/1,78 mm) |  |  | SÍ
NO
Se valorará la disponibilidad de longitudes de 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38, 48 mm |  |  | SÍ
NO
Se valorará la disponibilidad de diámetros de 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00 mm |  |  | SÍ
NO
JUSTIFICACIÓN: Las características, tamaños y composición de los materiales están diseñados, para que los stents coronarios de platino-cromo con liberación de everolimus, puedan tratar de forma eficiente lesiones en vasos coronarios

## valoración técnica lote 7
ANEXO VT Valoración técnica
LOTE 7 Stent coronario de platino-cromo con liberación de Everolimus para lesiones en vasos proximales de gran calibre
CRITERIOS |  | Indicar el número de página en documentación técnica del sobre 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
SE VALORARÁ:
Se valorará que la longitud efectiva del catéter sea de 144 cm. |  |  | SÍ
NO
Se valorará que el material de recubrimiento del hipotub sea de PTFE |  |  | SÍ
NO
Se valorará que el sistema introductor disponga de un orificio de acceso único al lumen de hinchado y un orificio de salida de la guía a unos 25 cm de la punta para guía de 0,014”. |  |  | SÍ
NO
Se valorará que el diámetro externo del cuerpo del catéter proximal sea de 0,70mm |  |  | SÍ
NO
Se valorará compatibilidad del catéter guía de 3,50 a 4,00 mm ≥ 5 F (0,056"/1,42 mm) y de 4,50 a 5,00 mm ≥ 6 F (0,070"/1,78 mm) |  |  | SÍ
NO
Se valorará una capacidad de sobreexpansión del balón hasta 6.0 mm |  |  | SÍ
NO
Se valorará la disponibilidad de longitudes de 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 mm |  |  | SÍ
NO
Se valorará la disponibilidad de diámetros de 3,50, 4,00, 4,50, 5,00 mm |  |  | SÍ
NO
JUSTIFICACIÓN: Las características, tamaños y composición de los materiales están diseñados, para que los stents coronarios de platino-cromo con liberación de everolimus, puedan tratar de forma eficiente lesiones en vasos proximales de gran calibre.

## valoración técnica lote 8
ANEXO VT Valoración técnica
LOTE 8 Stent coronario de cromo-cobalto L605 con liberación de Everolimus
CRITERIOS |  | Indicar el número de página en documentación técnica del sobre 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
SE VALORARÁ:
Longitud efectiva del catèter de 145 cm. |  |  | SÍ
NO
Es valorarà la capacitat de post-dilatació de fins a 3.75 mm per als diàmetres de 2.0-3.25 mm i de 5.5 mm per als diàmetres de 3.5-5.0 mm. |  |  | SÍ
NO
Es valorarà que l'stent de longitud de 48mm tingui un perfil d'encreuament de 0.041” (1,00 mm) |  |  | SÍ
NO
Es valorarà que la punta del catèter sigui conificada i integrada a la part distal del catèter. |  |  | SÍ
NO
Es valorarà la disponibilitat de diàmetres de 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00, 4.50 i 5.00 mm |  |  | SÍ
NO
Es valorarà la disponibilitat de longituds de 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38, 48 mm. |  |  | SÍ
NO
JUSTIFICACIÓN: Las características, tamaños y composición de los materiales están diseñados, para que los stents coronarios de cromo-cobalto L605 con liberación de everolimus, puedan tratar de forma eficiente lesiones en vasos coronarios

## valoración técnica lote 9
ANEXO VT Valoración técnica
LOTE 9 Stent coronario de cromo-cobalto L605 liberador de Sirolimus en dosis de 0.70μg/mm²
CRITERIOS |  | Indicar el número de página en documentación técnica del sobre 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
SE VALORARÁ:
Se valorará una longitud efectiva del catéter de 144 cm |  |  | SÍ
NO
Se valorará un tamaño del eje proximal de mín. 0,66 mm |  |  | SÍ
NO
Se valorará un tamaño del eje distal de máx. 0,89 mm |  |  | SÍ
NO
Se valorará disponibilidad de catéter guía de diámetro mín. 0.056" |  |  | SÍ
NO
Se valorará la disponibilidad de longitudes de 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 33, 38, 44, 50 mm |  |  | SÍ
NO
Se valorará la disponibilidad de diámetros de 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50 mm |  |  | SÍ
NO
Se valorará que la sobre expansión máxima del stent en los diámetros de 3,50, 4,00 y 4,50 mm pueda ser de hasta 6,25 mm. |  |  | SÍ
NO
JUSTIFICACIÓN: Las características, tamaños y composición de los materiales están diseñados, para que los stents coronarios de cromo-cobalto L605 con liberación de Sirolimus en dosis de 0.70μg/mm², puedan tratar de forma eficiente lesiones en vasos coronarios

## valoración técnica lote 10
ANEXO VT Valoración técnica
LOTE 10 Stent coronario de cromo-cobalto liberador de Biolimus
CRITERIOS |  | Indicar el número de página en documentación técnica del sobre 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
SE VALORARÁ:
Se valorará que la longitud efectiva del catéter sea de 142 cm |  |  | SÍ
NO
Se valorará un perfil de entrada de la punta del catéter de 0,016" |  |  | SÍ
NO
Se valorará un perfil de hipotub de 0,0274" con recubrimiento de PTFE |  |  | SÍ
NO
Se valorará una resistencia radial del stent de >0,67 atm/500 mmHg |  |  | SÍ
NO
Se valorará la disponibilidad de longitudes de 9, 14, 19, 24, 29, 33, 36 mm |  |  | SÍ
NO
Se valorará la disponibilidad de diámetros de 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00 mm |  |  | SÍ
NO
JUSTIFICACIÓN: Las características, tamaños y composición de los materiales están diseñados, para que los stents coronarios de cromo-cobalto con liberación de Biolimus, puedan tratar de forma eficiente lesiones en vasos coronarios

## valoración técnica lote 11
ANEXO VT Valoración técnica
LOTE 11 Stent Coronario de aleación de cobalto con liberación de Zotarolimus
CRITERIOS |  | Indicar el número de página en documentación técnica del sobre 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
SE VALORARÁ:
Se valorará que la longitud efectiva del catéter sea de 140 cm. |  |  | SÍ
NO
Se valorará que la presión nominal del balón sea de 12 atm |  |  | SÍ
NO
Se valorará que la presión de rotura sea en Ø de 2.0 a 4.0mm de 18 atm y en Ø de 4.50 a 5.00mm de 16 atm. |  |  | SÍ
NO
Se valorará un perfil de cruce de 0.038" en stent 3.0 mm |  |  | SÍ
NO
Se valorará la disponibilidad de diámetros de 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00 mm y que pueda sobreexpandirse hasta 6.00 mm. |  |  | SÍ
NO
Se valorará la disponibilidad de longitudes de 8, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38 mm |  |  | SÍ
NO
JUSTIFICACIÓN: Las características, tamaños y composición de los materiales están diseñados, para que los stents coronarios de aleación de cobalto con liberación de Zotarolimus, puedan tratar de forma eficiente lesiones en vasos coronarios