## LOT 1
Expedient CSI2025100
Nom del licitador
LOT 1 FUNGIBLE LAPAROSCOPIA |  |  |  |  | TROCARS
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
7033 | Trocar laparoscòpia de 5 mm de diàmetre i 100 mm de longitud
| Requisits obligat compliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina de la fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Mides aproximades: 5 mm de diàmetre i 100 mm de longitud
Punta dilatadora sense ganiveta
Cànula radiotransparent
Sistema per a evitar extrusió
Extracció capçal opcional
Estèril
Un sol us
Lliure de làtex.
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
7032 | Trocar laparoscòpia de 10/11 mm de diàmetre i 100 mm de longitud
| Requisits obligat compliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina de la fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Mides aproximades: 10/11 mm de diàmetre i 100 mm de longitud
Reducció incorporada i no extraible
Punta dilatadora sense ganiveta
Cànula radiotransparent
Sistema per a evitar extrusió
Extracció capçal opcional
Estèril
Un sol us
Lliure de làtex.
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
39026 | Trocar laparoscòpia de 12 mm de diàmetre i 100 mm de longitud
| Requisits obligat compliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina de la fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Mides aproximades: 12 mm de diàmetre i 100 mm de longitud
Reducció incorporada i no extraible
Punta dilatadora sense ganiveta
Cànula radiotransparent
Sistema per a evitar extrusió
Extracció capçal opcional
Estèril
Un sol us
Lliure de làtex.
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
3854 | Trocar laparoscòpia amb ganiveta de 5 mm de diàmetre i 100 mm
| Requisits obligat compliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina de la fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Mides aproximades: 5 mm de diàmetre i 100 mm de longitud
Punta amb ganiveta amb protector de seguretat
Cànula radiotransparent
Sistema per a evitar extrusió
Extracció capçal opcional
Estèril
Lliure de làtex.
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
3857 | Trocar laparoscòpia amb ganiveta de 10/11 mm de diàmetre i 100 mm
| Requisits obligat compliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina de la fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Mides aproximades: 10/11 mm de diàmetre i 100 mm de longitud
Reducció incorporada i no extraible
Punta amb ganiveta amb protector de seguretat
Cànula radiotransparent
Sistema per a evitar extrusió
Extracció capçal opcional
Estèril
Un sol us
Lliure de làtex.
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
13562 | Trocar laparoscòpia amb ganiveta de 12 mm de diàmetre i 100 mm de longitud
| Requisits obligat compliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina de la fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Mides aproximades: 12 mm de diàmetre i 100 mm de longitud
Reducció incorporada i no extraible
Punta amb ganiveta amb protector de seguretat
Cànula radiotransparent
Sistema per a evitar extrusió
Extracció capçal opcional
Estèril
Un sol us
Lliure de làtex.
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
7034 | Trocar laparoscòpia hasson de 12 mm de diàmetre i 100/110 mm de longitud aprox
| Requisits obligat compliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina de la fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Mides aproximades: 12 mm de diàmetre i 100/110 mm de longitud
Reducció incorporada i no extraible
Conus tipus hasson
Punta roma
Cànula radiotransparent
Sistema per a evitar extrusió
Estèril
Un sol us
Lliure de làtex.
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
7374 | Bossa de recollida d'espècimens petita
| Requisits obligat compliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina de la fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Bossa de recollida d'espècimens petits amb aplicador vàlid per a ús en laparoscòpies.
Vàlida a través de trocars de 10/11 mm de diàmetre
Longitud aproximada de l'eix 30-35 cm
Capacitat igual o superior a 200 c.c
Estèril
Un sol ús
Lliure de làtex.
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
32645 | Bossa de recollida d'espècimens gran
| Requisits obligat compliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina de la fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Bossa gran de recollida d'espècimens grans amb aplicador vàlid per a ús en laparoscòpies.
Vàlida a través de trocars de 12/15 mm de diàmetre
Longitud aproximada de l'eix 30-35 cm
Capacitat igual o superior a 1.200 c.c
Estèril
Un sol ús
Lliure de làtex.
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
4649 | Tisora laparoscopia corba
| Requisits obligat compliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina de la fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Tisora laparoscopia punta corba monopolar per a ús en laparoscòpies.
Mandíbules acer inoxidable.
Mànec de plàstic
Vàlida a través de trocars de 5 mm de diàmetre
Llargada aproximada 33 cm
Estèril
Un sol us
Lliure de làtex

## LOT 2
Expedient CSI2025100
Nom del licitador
LOT 2. SEPARADORS QUIRÚRGICS
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
37232 | SEPARADOR QUIRURGIC PETIT
| Requisits obligat compliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina de la fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Per a la retracció de teixit tou
360º de retracció circumferencial
Diàmetre d'us entre 5 i 9 cm
Estèril
Un sol us
Lliure de làtex
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
37233 | SEPARADOR QUIRURGIC MITJÀ
| Requisits obligat compliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina de la fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Per a la retracció de teixit tou
360º de retracció circumferencial
Diàmetre d'us entre 9 i 14 cm
Estèril
Un sol us
Lliure de làtex
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
37234 | SEPARADOR QUIRURGIC GRAN
| Requisits obligat compliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina de la fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Per a la retracció de teixit tou
360º de retracció circumferencial
Diàmetre d'us entre 11 i 17 cm
Estèril
Un sol us
Lliure de làtex
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
50806 | SEPARADOR QUIRURGIC EXTRAGRAN
| Requisits obligat compliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina de la fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Per a la retracció de teixit tou
360º de retracció circumferencial
Diàmetre d'us entre 17 i 25 cm
Estèril
Un sol us
Lliure de làtex

## LOT 3
Expedient CSI2025100
Nom del licitador
LOT 3. PINCES LAPAROSCOPIA
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
7377 | PINÇA DE TRACCIÓ ATRAUMATICA
| Requisits obligat compliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina de la fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Pinça tracció atraumàtica per a la subjecció i exposició temporal de vasos i teixits per via laparoscòpica
Material plàstic i acer inox.quirúrgic
Longitud de treball 31/35 cm aproximadament
Diametre de l'eix 5 mm
Eix rotatori 360º
Estèril
Un sol us
Lliure de làtex

## LOT 4
Expedient CSI2025100
Nom del licitador
LOT 4. SISTEMA AUTORETRACCIÓ
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
32419 | KIT RETRACTOR AMB 8 GANXOS SEMIROMS
| Requisits obligat compliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina de la fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Marc autoretracció
Ajustable i moldeable a la anatomia pacient
Forma quadrada de 195cm diametre aproximadament
8 unitats miniganxos
Miniganxos amb punta semiroma de 5 mm aprox.
Estèril
Un sol us
Lliure de làtex

## LOT 5
Expedient CSI2025100
Nom del licitador
LOT 5. SISTEMA ACCÉS TRANSANAL
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
49464 | SISTEMA ACCÉS TRANSANAL GELPOINT 5,5 CM
| Requisits obligat compliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina de la fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Dispositiu per a la cirurgia transanal minimament invasiva
Valid per a les tècniques TEM/TAMIS
Canal d'accés flexible amb una longitud de 5,5cm amb retracció atraumàtica
2 ports intercambiables per a insuflació/evacuació de fum
3 ports d'accés instruments entre 5 i 10 mm
Estèril
Un sol us
Lliure de làtex
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
52749 | SISTEMA ACCÉS TRANSANAL GELPOINT 4 CM
| Requisits obligat compliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina de la fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Dispositiu per a la cirurgia transanal minimament invasiva
Valid per a les tècniques TEM/TAMIS
Canal d'accés flexible amb una longitud de 4cm amb retracció atraumàtica
2 ports intercambiables per a insuflació/evacuació de fum
3 ports d'accés instruments entre 5 i 10 mm
Estèril
Un sol us
Lliure de làtex

## LOT 6
Expedient CSI2025100
Nom del licitador
LOT 6. SISTEMA D’IRRIGACIÓ/ASPIRACIÓ PER A CIRURGIA LAPAROSÒPICA
Codi material | Descripció material | Referència del licitador | Descripció general del licitador
7424 | Mànec irrigació-aspiració per cirurgia laparoscòpica
| Requisits | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina de la fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Mànec per a irrigació i aspiració en intervencions per laparoscòpia
Possiblitat de connexió a canules d'irrigació/aspiració de 5 mm i 10 mm (no incorporades)
Dispositiu de control de flux d'irrigació i aspiració
Tubuladura flexible doble transparent de 2,75 m. aproximadament
Amb connexió doble a bossa d’irrigació i amb clamps de tancament per facilitar canvis de bossa
Un sol ús
Envàs unitari estèril
Lliure de làtex
Codi material | Descripció material | Referència del licitador | Descripció general del licitador
50845 | Mànec irrigació-aspiració per cirurgia laparoscòpica amb connexió integrada de tall i coagulació
| Requisits | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina de la fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Mànec per a irrigació i aspiració en intervencions per laparoscòpia
Connexió integrada de tall i coagulació monopolar accionada per pedal
Possiblitat de connexió a canules d'irrigació/aspiració de 5 mm i 10 mm (no incorporades)
Dispositiu de control de flux d'irrigació i aspiració
Tubuladura flexible doble transparent de 2,75 m. aproximadament
Amb connexió doble a bossa d’irrigació i amb clamps de tancament per facilitar canvis de bossa
Un sol ús
Envàs unitari estèril
Lliure de làtex
Codi material | Descripció material | Referència del licitador | Descripció general del licitador
7425 | Cànula I/A rebutjable 5mm
| Requisits | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina de la fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Cànula d’irrigació/aspiració laparoscòpica perforada amb forats laterals
Diàmetre: 5mm Longitud: 32cm aprox
Connexió compatible amb mànec I/A
Un sol ús
Envàs unitari estèril
Lliure de làtex
Codi material | Descripció material | Referència del licitador | Descripció general del licitador
21688 | Cànula I/A rebutjable 10mm diam
| Requisits | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina de la fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Cànula d’irrigació/aspiració laparoscòpica perforada amb forats laterals
Diàmetre: 10 mm Longitud: 32cm aprox
Connexió compatible amb mànec I/A
Un sol ús
Envàs unitari estèril
Lliure de làtex
Codi material | Descripció material | Referència del licitador | Descripció general del licitador
43085 | Cànula I/A rebutjable 5mm diam. amb electrode
| Requisits | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina de la fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Cànula d’irrigació/aspiració laparoscòpica.
Diàmetre: 5mm Longitud: 32cm aprox
Electrode monopolar al seu interior amb punta d'espatula.
Connexió compatible amb mànec I/A amb connexió de tall i coagulació.
Un sol ús
Envàs unitari estèril
Lliure de làtex
Codi material | Descripció material | Referència del licitador | Descripció general del licitador
39977 | Cable monopolar per a mànec i/a amb connexió universal a electroburí
| Requisits | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina de la fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Connexió compatible amb el mànec I/A
Connector de 4 mm per a altres instruments quirúrgics
Llargada aproximada cable 3 m.
Un sol ús
Envàs unitari estèril
Lliure de làtex

## LOT 7
Expedient CSI2025100
Nom del licitador
LOT 7 SISTEMA D'IRRIGACIO/ASPIRACIO PER UROLOGIA
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
39034 | MANEC IRRIGACIO ASPIRACIO LAPAROSCOPIA PER UROLOGIA
| Requisits obligat compliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Indicar pàgina de la fitxa tècnica o catàleg a on es troba la informació
Mànec per a irrigació i aspiració en intervencions per laparoscòpia d'urologia
Dispositiu de control de flux d'irrigació i aspiració
Connexió a canules d'irrigació/aspiració de fibra de vidre amb punta yankauer, de 5 mm de diàmetre i 35 cm de longitud
Tubuladura flexible doble transparent de 3m de longitud
Amb connexió doble a bossa d’irrigació
Estèril
Un sol ús
Lliure de làtex