## Instrucciones
1.- El licitador ha de complimentar les columnes de color gris clar de l'Annex tècnic
2.- El licitador ha d'indicar si compleix o no amb la característica descrita així com definir el seu producte

## LOT 1 Cat. perif.seguretat
ANNEX TÈCNIC CSI-2026-19
Nom del licitador
LOT 1 | CATÈTERS INTRAVENOSOS PERIFÈRICS AMB ALES, PUNT D'INJECCIÓ I SISTEMA DE SEGURETAT
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
3134 | Catèter iv perifèric amb ales, punt d'injecció i sistema de seguretat de 14G
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Cateter intravenós perifèric de poliuretà resistent a acodaments
4 línies radiopàques, amb pestanya d'empenta i pestanya anti-rotació
Agulla d'acer inoxidable siliconada de grau mèdic amb bisel trifacetat
Cambra transparent per a la visualització de la sang amb filtre incorporat.
Punt d'injecció en el cos del catèter amb membrana unidireccional. Proper al lloc de punció per a injeccions intermitents i amb tap protector
Diametre agulla 14 G; longitud 50mm (±2mm)
Aletes grans i flexibles
Amb sistema de seguretat d'activació pasiva irreversible
Compatible amb RNM (exempt de parts metal·liques en el cos del catèter)
Connexió Luer-Lock
Estèril d'un sol us, lliure de làtex i DEHP
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
3135 | Catèter iv perifèric amb ales, punt d'injecció i sistema de seguretat de 16G
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Cateter intravenós perifèric de poliuretà resistent a acodaments
4 línies radiopàques, amb pestanya d'empenta i pestanya anti-rotació
Agulla d'acer inoxidable siliconada de grau mèdic amb bisel trifacetat
Cambra transparent per a la visualització de la sang amb filtre incorporat.
Punt d'injecció en el cos del catèter amb membrana unidireccional. Proper al lloc de punció per a injeccions intermitents i amb tap protector
Diametre agulla 16 G; longitud 50mm (±2mm)
Aletes grans i flexibles
Amb sistema de seguretat d'activació pasiva irreversible
Compatible amb RNM (exempt de parts metal·liques en el cos del catèter)
Connexió Luer-Lock
Estèril d'un sol us, lliure de làtex i DEHP
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
21076 | Catèter iv perifèric amb ales, punt d'injecció i sistema de seguretat de 18G
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Cateter intravenós perifèric de poliuretà resistent a acodaments
4 línies radiopàques, amb pestanya d'empenta i pestanya anti-rotació
Agulla d'acer inoxidable siliconada de grau mèdic amb bisel trifacetat
Cambra transparent per a la visualització de la sang amb filtre incorporat.
Punt d'injecció en el cos del catèter amb membrana unidireccional. Proper al lloc de punció per a injeccions intermitents i amb tap protector
Diametre agulla 18 G; longitud 45mm (±2mm)
Aletes grans i flexibles
Amb sistema de seguretat d'activació pasiva irreversible
Compatible amb RNM (exempt de parts metal·liques en el cos del catèter)
Connexió Luer-Lock
Estèril d'un sol us, lliure de làtex i DEHP
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
33596 | Catèter iv perifèric amb ales, punt d'injecció i sistema de seguretat de 20G
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Cateter intravenós perifèric de poliuretà resistent a acodaments
4 línies radiopàques, amb pestanya d'empenta i pestanya anti-rotació
Agulla d'acer inoxidable siliconada de grau medic amb bisel trifacetat
Cambra transparent per a la visualització de la sang amb filtre incorporat.
Punt d'injecció en el cos del catèter amb membrana unidireccional. Proper al lloc de punció per a injeccions intermitents i amb tap protector
Diametre agulla 20 G; longitud 33mm (±2mm)
Aletes grans i flexibles
Amb sistema de seguretat d'activació pasiva irreversible
Compatible amb RNM (exempt de parts metal·liques en el cos del catèter)
Connexió Luer-Lock
Estèril d'un sol us, lliure de làtex i DEHP
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
33594 | Catèter iv perifèric amb ales, punt d'injecció i sistema de seguretat de 22G
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Cateter intravenós perifèric de poliuretà resistent a acodaments
4 línies radiopàques, amb pestanya d'empenta i pestanya anti-rotació
Agulla d'acer inoxidable siliconada de grau medic amb bisel trifacetat
Cambra transparent per a la visualització de la sang amb filtre incorporat.
Punt d'injecció en el cos del catèter amb membrana unidireccional. Proper al lloc de punció per a injeccions intermitents i amb tap protector
Diametre agulla 22 G; longitud 25mm (±2mm)
Aletes grans i flexibles
Amb sistema de seguretat d'activació pasiva irreversible
Compatible amb RNM (exempt de parts metal·liques en el cos del catèter)
Connexió Luer-Lock
Estèril d'un sol us, lliure de làtex i DEHP
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
6161 | Catèter iv perifèric amb ales, punt d'injecció i sistema de seguretat de 24G
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Cateter intravenós perifèric de poliuretà resistent a acodaments
4 línies radiopàques, amb pestanya d'empenta i pestanya anti-rotació
Agulla d'acer inoxidable siliconada de grau medic amb bisel trifacetat
Cambra transparent per a la visualització de la sang amb filtre incorporat.
Punt d'injecció en el cos del catèter amb membrana unidireccional. Proper al lloc de punció per a injeccions intermitents i amb tap protector
Diametre agulla 24 G; longitud 19mm (±2mm)
Aletes grans i flexibles
Amb sistema de seguretat d'activació pasiva irreversible
Compatible amb RNM (exempt de parts metal·liques en el cos del catèter)
Connexió Luer-Lock
Estèril d'un sol us, lliure de làtex i DEHP

## LOT 2 Cat.perif.s-seg.
ANNEX TÈCNIC CSI-2026-19
Nom del licitador
LOT 2 | CATÈTERS INTRAVENOSOS PERIFÈRICS SENSE ALES I SENSE SISTEMA DE SEGURETAT
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
6160 | Catèter iv perifèric sense ales i sense sistema de seguretat de 22G
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Catèter intravenós perifèric radiopac
Diametre del cateter de 22G
Longitud del cateter 32 mm (±2mm)
Diametre de la cànula 24G
Sense seguretat i sense ales
Sense punt d'injecció
Estèril d'un sol us
Lliure de làtex
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
43977 | Catèter iv perifèric sense ales i sense sistema de seguretat de 24G
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Catèter intravenós perifèric radiopac
Diametre del cateter de 24G
Longitud del cateter 19 mm (±2mm)
Diametre de la cànula 26G
Sense punt d'injecció
Sense seguretat i sense ales
Estèril d'un sol us
Lliure de làtex

## LOT 3 Cat.perif.nadó
ANNEX TÈCNIC CSI-2026-19
Nom del licitador
LOT 3 | CATÈTERS INTRAVENOSOS PERIFÈRICS PER A NADONS
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
3157 | Catèter iv perifèric per a nadons sense ales i sense sistema de seguretat de 24G
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Cateter intravenós perifèric de poliuretà biocompatible
Agulla d'acer inoxidable
Diametre agulla 24 G; longitud 19mm (±2mm)
Sense ales i sense punt d'injecció
Sense sistema de seguretat
Compatible amb resonancia magnetica
Cambra transparent per a la visualització de la sang
Estèril d'un sol us, lliure de làtex
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
13458 | Catèter iv perifèric per a nadons amb ales i sistema de seguretat de 26G
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Cateter intravenós perifèric de poliuretà biocompatible
Agulla d'acer inoxidable
Diametre agulla 26 G; longitud 19mm (±3mm)
Amb aletes desplegables i sense punt d'injecció
Amb sistema de seguretat pasiva
Alta capacitat de contrast de raigs X
Cambra transparent per a la visualització de la sang
Estèril d'un sol us, lliure de làtex

## LOT 4 Cat. alt fluxe
ANNEX TÈCNIC CSI-2026-19
Nom del licitador
LOT 4 CATÈTERS INTRAVENOSOS PERIFÈRICS D'ALTA PRESSIÓ AMB ALES I SISTEMA DE SEGURETAT I SENSE PUNT D'INJECCIÓ
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
58791 | Catèter iv perifèric d'alta pressió amb ales i sistema de seguretat i sense punt d'injecció de 18G
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Catèter intravenós perifèric de poliuretà biocompatible resistent a acodaments
4 línies radiopàques, amb pestanya d'empenta i pestanya anti-rotació
Agulla d'acer inoxidable siliconat de grau mèdic amb bisel trifacetat
Cambra transparent per a la visualització de la sang
Sense punt d'injecció
Diametre agulla 18 G; longitud 32mm (±2mm)
Aletes grans i flexibles
Amb sistema de seguretat d'activació pasiva irreversible
Amb membrana antirrefluix multifunció
Compatible amb resonancia magnetica (exempt de parts meral·liques en el cos del catèter)
Connexió Luer-Lock
Alta pressió minim 300psi
Estèril d'un sol us, lliure de làtex i DEHP
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
58792 | Catèter iv perifèric d'alta pressió amb ales i sistema de seguretat i sense punt d'injecció de 20G
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Catèter intravenós perifèric de poliuretà biocompatible resistent a acodaments
4 línies radiopàques, amb pestanya d'empenta i pestanya anti-rotació
Agulla d'acer inoxidable siliconat de grau mèdic amb bisel trifacetat
Cambra transparent per a la visualització de la sang
Sense punt d'injecció
Diametre agulla 20 G; longitud 32 mm (±2mm)
Aletes grans i flexibles
Amb sistema de seguretat d'activació pasiva irreversible
Amb membrana antirrefluix multifunció
Compatible amb resonancia magnetica (exempt de parts metal·liques en el cos del catèter)
Connexió Luer-Lock
Alta pressió minim 300psi
Estèril d'un sol dus, lliure de làtex i DEHP
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
58793 | Catèter iv perifèric d'alta pressió amb ales i sistema de seguretat i sense punt d'injecció de 22G
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Catèter intravenós perifèric de poliuretà biocompatible resistent a acodaments
4 línies radiopàques, amb pestanya d'empenta i pestanya anti-rotació
Agulla d'acer inoxidable siliconat de grau mèdic amb bisel trifacetat
Cambra transparent per a la visualització de la sang
Sense punt d'injecció
Diametre agulla 22G; longitud 25mm (±2mm)
Aletes grans i flexibles
Amb sistema de seguretat d'activació pasiva irreversible
Amb membrana antirrefluix multifunció
Compatible amb resonancia magnetica (exempt de parts metal·liques en el cos del catèter)
Connexió Luer-Lock
Alta pressió minim 300psi
Estèril d'un sol dus, lliure de làtex i DEHP
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
58794 | Catèter iv perifèric d'alta pressió amb ales i sistema de seguretat i sense punt d'injecció de 24G
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Catèter intravenós perifèric de poliuretà biocompatible resistent a acodaments
4 línies radiopàques, amb pestanya d'empenta i pestanya anti-rotació
Agulla d'acer inoxidable siliconat de grau mèdic amb bisel trifacetat
Cambra transparent per a la visualització de la sang
Sense punt d'injecció
Diametre agulla 24G; longitud 19mm (±2mm)
Aletes grans i flexibles
Amb sistema de seguretat d'activació pasiva irreversible
Amb membrana antirrefluix multifunció
Compatible amb resonancia magnetica (exempt de parts metal·liques en el cos del catèter)
Connexió Luer-Lock
Alta pressió minim 300psi
Estèril d'un sol dus, lliure de làtex i DEHP

## LOT 5 Palometa "Y"
ANNEX TÈCNIC CSI-2026-19
Nom del licitador
LOT 5 | CATÈTERS INTRAVENOSOS PERIFÈRICS AMB ALES, ALLARGADISSA EN "Y " I AMB SISTEMA DE SEGURETAT
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
31933 | Catèter iv perifèric amb ales, allargadissa en "Y" i sistema de seguretat de 24G
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Catèter perifèric radiopac de poliuretà per a la canalització de vies intravenoses i per a l'administració de medicaments per via subcutànea
Agulla d'acer tribiselada de 19mm amb calibre de 24G
Sistema de seguretat pasiva
Aletes flexibles
Adaptador amb doble entrada (en Y), amb un allargadissa/tub extensible de 90mm (±10mm)
Clamp
Lliure de latex
Esteril i d'un sol us

## LOT 6 Cat.perif.llarg
ANNEX TÈCNIC CSI-2026-19
Nom del licitador
LOT 6 | CATÈTERS INTRAVENOSOS PERIFÈRICS LLARGS AMB SISTEMA DE SEGURETAT
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
NOU CODI | Kit catèter iv perifèric llarg amb sistema de seguretat de 18G 10cm
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Catèter intravenós perifèric de poliuretà radiopac de cos tou i punta reforçada
Calibre 18G
Llargària 10cm
Agulla introductora d'acer inoxidable amb osca que permet la confirmació visual de la sang
Mecanisme passiu de seguretat en la agulla introductora
Ales amb mecanisme de control de la sang que impideix el fluxe de sang fins que no es es connecti un dispositiu accesori
Carcassa ergonómica que permeti un agarri intuitiu
Amb guia integrada de nitinol amb punta recta
Alta pressiö mínim 300psi
Lliure de latex
Esteril i d'un sol us
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
NOU CODI | Kit catèter iv perifèric llarg amb sistema de seguretat de 20G 10cm
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Catèter intravenós perifèric de poliuretà radiopac de cos tou i punta reforçada
Calibre 20G
Llargària 10cm
Agulla introductora d'acer inoxidable amb osca que permet la confirmació visual de la sang
Mecanisme passiu de seguretat en la agulla introductora
Ales amb mecanisme de control de la sang que impideix el fluxe de sang fins que no es es connecti un dispositiu accesori
Carcassa ergonómica que permeti un agarri intuitiu
Amb guia integrada de nitinol amb punta recta
Alta pressió mínim 300psi
Lliure de latex
Esteril i d'un sol us

## LOT 7 Cat.arterials
ANNEX TÈCNIC CSI-2026-19
Nom del licitador
LOT 7 | CATÈTERS ARTERIALS
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
3146 | Set cateterització arterial 20G 3Fr
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Set de caterització arterial per técnica Seldinger
Amb agulla introductora de 40mm (±2mm)
Amb cateter radiopac de poliutera de 20G, 8 cm i 3 Fr
Amb guia metàlica recta de 30 cm (± 5cm)
Estèril d'un sol ús
Lliure de latex i DEHP
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
6149 | Set cateterització arterial 18G 4Fr
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Set de caterització arterial per técnica Seldinger
Amb agulla introductora de 50mm (±5mm)
Amb cateter radiopac de poliutera de 18G, 8 cm i 4 Fr
Amb guia metàlica recta de 30 cm (± 5cm)
Estèril d'un sol ús
Lliure de latex i DEHP

## LOT 8 Swan Ganz
ANNEX TÈCNIC CSI-2026-19
Nom del licitador
LOT 8 | CATÈTERS ARTERIALS PULMONARS SWAN-GANZ
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
6170 | Catèter arterial pulmonar Swan-Ganz 4 Llums 7 Fr
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Catèter d'arteria pulmonar per a la monitorització de presions hemodàmiques i gast cardíac pel mètode de termodilució
Catèter radiopac amb 4 vies: - proximal per infusió - distal per medició de presions - amb clau de tancament per inflar el baló - per conectar al termistor i que permeti la conexió amb un monitor per al càlcul de gast cardíac
Catèter de 7Fr
Guía d'acer de grau mitja de 110 cm de longitud (±10 cm)
Estèril d'un sol us

## LOT 9 Intr.Swan-Ganz
ANNEX TÈCNIC CSI-2026-19
Nom del licitador
LOT 9 | KIT INTRODUCTOR CATÈTERS SWAN-GANZ
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
6175 | Kit introductor catèters arterials pulmonars Swan-Ganz
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Catèter introductor de poliuretà radiopac de 8Fr x 10cm
Compatible per ser utilitzar amb qualsevol catèter de 7-7,5Fr
El set ha d'incloure: - Catèter introductor - Agulla metàl·lica de 18Ga - Guia metàl·lica de 45cm (±5cm) amb puntes flexibles a "J" i recta - Dilatador de PVC radiopac de 6Fr amb punta cònica atraumàtica - Obturador de 8Fr
Estèril i d'un sol ús

## LOT 10 Palometes
ANNEX TÈCNIC CSI-2026-19
Nom del licitador
LOT 10 | PALOMETES
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
21077 | Palometa amb sistema de seguretat 21G
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Agulla d'acer inoxidable biselada de 19mm (±3mm) amb calibre de 21G
Sistema de seguretat activable amb una sola ma i constatacio auditiva "clic"
Aletes grans i flexibles
Allargadera flexible i transpatent. Longitud: 30cm
Conexions Luer-Lock
Lliure de latex
Esteril i d'un sol us
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
21078 | Palometa amb sistema de seguretat 23G
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Agulla d'acer inoxidable biselada de 19mm (±3mm) amb calibre de 23G
Sistema de seguretat activable amb una sola ma i constatacio auditiva "clic"
Aletes grans i flexibles
Allargadera flexible i transpatent. Longitud: 30cm
Conexions Luer-Lock
Lliure de latex
Esteril i d'un sol us
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
41170 | Palometa sense sistema de seguretat 27G
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Agulla d'acer inoxidable biselada de 16mm (±3mm) amb calibre de 27G
Sense sistema de seguritat
Aletes grans i flexibles
Allargadera flexible i transpatent. Longitud: 30cm
Conexions Luer-Lock
Lliure de latex
Esteril i d'un sol us

## LOT 11 Cat. umbilicals
ANNEX TÈCNIC CSI-2026-19
Nom del licitador
LOT 11 | CATÈTERS UMBILICALS
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
3155 | Catèter umbilical 1 llum 5Fr
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Cateter en PVC, radiopac i transparent. Per introduir per la vena o arteria umbilical del nadò: medició de gasos en sang, administració medicaments, mesura pressió arterial
Marcat centimetric dels 5 als 25 cm
Extremitat distal biselada
Diametre de 5 Fr
Longitud de 40 cm (± 3cm)
Estèril, d'un sol ús, sense latex i sense DEHP
Codi material | Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
32843 | Catèter umbilical 2 llums 5Fr
|  |  | Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
Cateter venòs de poliuretà i radiopac
2 llums de 20G
Marcat centimetric dels 4 als 25 cm
Punta distal alisada
Amb prolongadors proximals (PUR) amb pinces clamp
Diàmetre de 5 Fr
Longitud de 40 cm (± 3cm)
Estèril, d'un sol ús, sense latex i sense DEHP