## LOTS
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENT SANITARI PELS BANYS ASSISTITS DE L'HOSPITAL SOCIOSANITARI DE L'HOSPITALET
Nom del licitador
1 - BARRA DE RECOLZAMENT VERTICAL
Requisits obligat acompliment per a tots els codis | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
No s’admetrà cap oferta que no vagi acompanyada d'un resum gràfic de l'equipament ofert
S'haurà de fer constar amb els certificats corresponents, la composició i qualitat de l'acer
1.1. Característiques constructives
Realitzat en acer inoxidable AISI 304, acabat brillant
Barra abatible de gir vertical amb portarotllos
Barra formada per un tub doblat en forma de U (reforçat amb doble tub en el seupunt giratori) amb un traveser intemig que incorpora en el seu punt central un portarotllos per a paper higiènic i una pletina de fixació a la paret de, mínim, 3 mm d'espessor amb mínim, 6 forats de diàmetre, mínim 6,5 mm per a fixar a la paret.
Amb sistema de seguretat que bloqueja la barra en posició vertical per evitar la caiguda accidnetal.
Tornilleria per a paret de totxana, en acer inoxidable, inclosa.
1.2. Característiques tècniques
diàmetre de la barra, mínim, 32 mm
Espesor de pletina de fixació a la paret, mínim, de 3,0 mm
Diàmetre del portarotllos, 10 mm
Longitud de la barra en horitzonalt des de la pletina, mínim, 700 mm
Longitud de la pletina a la paret, mínim, 300 mm
Amplada de la pletina, mínim 100 mm
2 -SEIENT DE DUTXA ABATIBLE
Requisits obligat acompliment per a tots els codis | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador
No s’admetrà cap oferta que no vagi acompanyada d'un resum gràfic de l'equipament ofert
S'haurà de fer constar amb els certificats corresponents, la composició i qualitat de l'acer
1.1. Característiques constructives
Realitzat en acer inoxidable AISI 304, acabat satinat
Seient per a dutxa abatible
Seient composat per 4 làmines d'acer inoxidable AISI 304 de, mínim, 1,7 mm d'espesor que s'uneixen al marc amb soldadura.
Marc fabricat amb tub d'acer inoxidable AISI 304, de diàmetre, mínim, 32 mm i de, mínim, 1,5 mm d'espessor, amb les cantoandes redondejades per seguretat del pacient.
Pletina d'ancoratge realiztada amb acer AISI 304 de, mínim, 2,6 mm d'espesor i amb forats de, mínim 8,5 mm de diàmetre per fixar a la paret. Unides al marc mitjançant soldadura
Pata de recolzamnet a la paret fabricada amb tub d'acer inoxidable AISI 304 de, mínim 25 mm de diàmetre i, mínim, 1 mm d'espesor i unit al marc amb cargols i femelles d'acer inoxidable.
1.2. Característiques tècniques
diàmetre del tub d'estructura, mínim, 32 mm
Espesor del tub de l'estructura, mínim, de 1,5 mm
Diàmetre del tub pata recolzament al terra, mínim, 25 mm
Espesor del tub pata recolzament al terra, mínim, 1,0 mm
Espesor de les làmines que formen el seient, mínim, 1,7 mm
Pes màxim que pot soportar, mínim, 120 quilos.
Dimensions del seient des de la paret, mínim, 410 mm de llarg per 450 mm d'ample
Alçada, comptada des de la part superior del seient fins al terra a la que s'ha d'instal·lar, desitjada: 475 mm
Amplada de la pletina, mínim 100 mm