## Annex I
PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT RELATIU AL SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP DE TOMOGRAFIA COMPUTADA (TC) AMB COMPTATGE DE FOTONS I TECNOLOGIA QUÀNTICA, JUNTAMENT AMB LA GARANTIA ASSOCIADA, AIXÍ COM LES OBRES D’ADEQUACIÓ I INSTAL·LACIÓ NECESSÀRIES, AMB DESTÍ A LA PLATAFORMA D’IMATGE MÈDICA DE L’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR JOSEP TRUETA (IDIBGI). EL SUBMINISTRAMENT DE L’EQUIP DE TOMOGRAFIA COMPUTADA (TC) AMB COMPTATGE DE FOTONS I TECNOLOGIA QUÀNTICA PER LA PLATAFORMA D’IMATGE MÈDICA DE L’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA, ESTÀ “FINANCIADO POR EL MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES, LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN Y POR LA UNIÓN EUROPEA (MICIU/AEI/10.13039/501100011033/UE/FEDER), CON NÚMERO DE REFERENCIA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EQC2024-008973-P, AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO TÉCNICO”. EXP 202601
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: en la columna "Requeriments" s'indica si és característica d'exclusió o criteri d'adjudicació amb el valor màxim, en la columna "dada", l'empresa indicarà si /no o la dada demanada i a la columna "Índex", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Requeriments | Definició i configuració | Dada | Índex
Definició
Exclusió | Equip Tomografia Computada (TC) amb comptatge de fotons i tecnologia quàntica
Configuració
Cal adjuntar Product Data i Full Quality Assurance del model ofert (en anglès) i/o Certificat responsable de característiques tècniques
Exclusió | L'equip ofert serà nou, i no podrà contenir components utilitzats ni recondicionats
Novetat tecnològica
Exclusió | Indicar any de llançament de l'equip ofertat. (presentació RSNA, ECR, … )
| Generador de Raigs X | Dada | Índex
Exclusió | Potència nominal total mínima de 100 kW
Exclusió | Possibilitat de selecció de diverses tècniques de mA, rang
Tub de Raigs X
Exclusió | Capacitat calòrica de l'ànode (MHU) >=30 MHU
Exclusió | Taxa de dissipació calòrica de l'ànode MHU/min >2,5 MHU/min
Exclusió | La menor grandària del focus en mm ha de ser igual o inferior a 0,8 x 0,5 mm
Sistema de detectors i col·limació
Exclusió | Detector comptatge de fotons
Exclusió | Mida del detector en l'eix Z superior a 5 cm (en cas de sistema de doble detector ho haurà de complir cada un dels detectors)
Exclusió | Gruix de tall mínim de 0,45 mm.
Exclusió | Sistema per a reducció de dosi a pacients, eliminant radiació
Estatiu tomogràfic
Exclusió | Obertura del gantry: no inferior a 80 cm de diàmetre
Exclusió | Camp de visió igual o superior a 50 cm
Exclusió | Dispositiu extern (càmera infraroja o similar) per al autocentraje del pacient
Exclusió | Intel·ligència artificial integrada en l'adquisició i postprocés, indicar aplicacions
Taula del pacient
Exclusió | Indicar:
Exclusió | Grandària mínima de 250 cm
Exclusió | Tipus de material: fibra de carboni
Exclusió | Rang d'adquisició 200 cm
Exclusió | Velocitat de desplaçament horitzontal. Igual o superior a 500 mm/s,s
Exclusió | Suporta pes superior a 300 kg, indicar màxim pes (kg)
Sistema d'adquisició d'imatge
Exclusió | Velocitat d'adquisició amb talls submilimètrics, en mode helicoidal igual o major de 500 mm/s
Exclusió | La matriu mínima de reconstrucció i presentació d'imatge serà de 512 x 512
Exclusió | Temps d'escombratge per a una revolució completa (360º) inferior o igual a 0.25 s
Exclusió | Valor de pitch màxim, igual o superior a 1,5
Exclusió | S'hauran d'incloure algoritmes que garanteixin la independència de la qualitat d'imatge i/o la cobertura anatòmica respecte al valor de pitch seleccionat
Exclusió | Rang d'estudis dinàmics 4D amb valor mínim de 8 cm
Exclusió | Es requerirà adquisició d'Imatge Espectral, simultàniament en la mateixa hèlix
Exclusió | Disposar de sistemes de reducció de dosi amb energia espectral
Exclusió | S'inclourà programa d'optimització automàtica de l'arribada de bolus de contrast
Exclusió | S'inclourà programa per a l'optimització automàtica de la dosi
Exclusió | Disponibilitat d'un sistema d'estalvi de la dosi emprada amb adaptació automàtica a l'anatomia de cada pacient
Exclusió | Disposar de sistema de reconstrucció per a reducció d'artefacte metàl·lic
Sistema de processament d'imatge, presentació i arxiu
Processador:
Exclusió | RAM de la consola d'adquisició de mínim 128 GB
Exclusió | RAM del sistema de reconstrucció de mínim 256 GB
Arxiu:
Exclusió | Disposar de port USB per a devices externs
Presentació:
Exclusió | Disposar de mode de selecció de matriu amb automatismes
Funcions i programes especials, Consola d'operador.
Exclusió | Adquisició espectral amb almenys 4 mesures d'energia en cada adquisició
Exclusió | Disposar de reconstruccions automatitzades in-line per l'obtenció d'imatges sense passar per l'estació de treball
Exclusió | Adquisició cardíaca. Cardio en dos batecs
Garantia
Exclusió | El termini de garantia serà de com a mínim un any, a comptar des de la signatura de l’acta de recepció. Durant el període de garantia no s’admetrà cap exclusió de serveis o materials
Exclusió | Sí durant el termini de garantia, l’equip estigués aturat durant més de 7 dies laborables a comptar fins al dia de l’avís, s’aplicarà una penalització segons la fórmula: P = C x M x N. S’aplicarà un coeficient d’1,2. Si el nre. de dies d’atur és ≤ 10, coeficient 1 del contrari el coeficient serà 2. P = Penalització C= Coeficient M = Cost diari de manteniment segons oferta de contracte de manteniment. N = Nre. de dies que l’equip hagi estat aturat
Requeriments | Servei postvenda i manteniment
Detallar l'estructura organitzativa de l'empresa, sistema de qualitat i certificació, fent constar:
Exclusió | Disposar de procediments de gestió d’incidències des que la incidència és reportada pel centre fins a la seva resolució
Exclusió | Disposar de perfil professional dels tècnics, formació acadèmica i tècnica
Exclusió | Disposar d'almenys 1 tècnic amb formació en TC i més concretament en el model objecte d’aquest procediment a una distància màxima de 6 hores, d'acord amb el termini màxim de resposta i desplaçament a les instal·lacions on s'ubicarà l'equipament de l'IDIBGI
Exclusió | Temps de resposta (tècnic al TC). Màxim 4 hores. Durant tot el període de garantia, extensió de garantia, manteniment posterior, etc
Exclusió | Disponibilitat de servei tècnic tant d'estiu com de la resta de l’any.
Exclusió | Oferir accés lliure a la informació tècnica, d’operació del sistema i servei tècnic
Exclusió | Disposar de tarifes del servei tècnic vigent, publicades, a efectes informatius, inclouen totes els conceptes
Exclusió | Posar a disposició del personal de l'IDIBGI els protocols de manteniment preventiu, indicant freqüència anual i nre. d'hores per revisió
Exclusió | Disponibilitat de màquina igual o > 95%
Exclusió | Posar a disposició del personal de l'IDIBGI els protocols de manteniment preventiu, manteniment tècnic-legal, manteniment correctiu
Exclusió | Oferir verificacions i controls de seguretat i qualitat
Exclusió | Actualitzacions de l'equip durant la seva vida útil