## Annex II
PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT RELATIU AL SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP DE TOMOGRAFIA COMPUTADA (TC) AMB COMPTATGE DE FOTONS I TECNOLOGIA QUÀNTICA, JUNTAMENT AMB LA GARANTIA ASSOCIADA, AIXÍ COM LES OBRES D’ADEQUACIÓ I INSTAL·LACIÓ NECESSÀRIES, AMB DESTÍ A LA PLATAFORMA D’IMATGE MÈDICA DE L’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR JOSEP TRUETA (IDIBGI). EL SUBMINISTRAMENT DE L’EQUIP DE TOMOGRAFIA COMPUTADA (TC) AMB COMPTATGE DE FOTONS I TECNOLOGIA QUÀNTICA PER LA PLATAFORMA D’IMATGE MÈDICA DE L’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA, ESTÀ “FINANCIADO POR EL MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES, LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN Y POR LA UNIÓN EUROPEA (MICIU/AEI/10.13039/501100011033/UE/FEDER), CON NÚMERO DE REFERENCIA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EQC2024-008973-P, AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO TÉCNICO”. EXP 202601
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: en la columna "Requeriments" s'indica si és característica d'exclusió o criteri d'adjudicació amb el valor màxim, en la columna "dada", l'empresa indicarà si /no o la dada demanada i a la columna "Índex", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Puntuació màx | Criteris valorables | Dada | Índex
55
Equip Tomografia Computada (TC) amb comptatge de fotons i tecnologia quàntica
2 | Generador de Raigs X
2 | Potència nominal total mínima de 200 kW. Criteri Si-No.
4 | Tub de Raigs X
1 | Capacitat calòrica de l'ànode (MHU) >= 30 MHU. Criteri directament proporcional.
2 | Protocols pediàtrics amb kV <= 75 kV. Criteri inversament proporcional
1 | Taxa de dissipació calòrica de l'ànode MHU/min > 2,5 MHU/min. Criteri directament proporcional.
10 | Sistema de detectors i col·limació
3 | Gruix de tall <= 0,2 mm. Criteri Si-No.
2 | Tamany del detector a l'eix Z >= 8 cm (amb un o dos detectors). Criteri directament proporcional.
1 | Nombre d'elements del detector > 900.000. Criteri directament proporcional.
2 | Filtre físic afegit al tipus. “wedge o bowtie” per a l'adquisició de dosi ultrabaixa i cribratge de pulmó. Criteri Si-No.
2 | Colimador per a reducció de dosi a pacients, eliminant la radiació pre i post espiral. Criteri Si-No.
4 | Estatiu tomogràfic
1 | Obertura del gantry: >= 80 cm de diàmetre. Criteri directament proporcional.
1 | Camp de visió > 50 cm. Crteri directament proporcional.
1 | Distancia focus detector < 110 cm. Criteri inversament proporcional.
1 | Temps de rotació 360 °= < 0.25 s. Criteri inversament proporcional.
2 | Taula del pacient
1 | Velocitat de desplaçament horitzontal. >= 500 mm/s. Criteri directament proporcional.
1 | Pes suportat > 300 kg. Criteri directament proporcional.
5 | Sistema d'adquisició d'imatge
1 | Velocitat d'adquisició amb talls submilimètrics, en mode helicoidal >= 500 mm/s. Criteri directament proporcional.
1 | Adquisició de perfusió quantitatiu per a neuroperfusió. Criteri Si-No.
1 | Temps d'resolució temporal nativa < 100 msg. Criteri inversament proprcional.
2 | Rang de pitch > 2. Criteri directament proporcional.
2 | Qualitat d'imatge
1 | Resolució espacial d'alt contrast en el pla Z al 2% MTF ≥ 24 pl/cm, utilitzant la cobertura màxima del detector, totes les files de detectors i FOV de 50cm. Criteri directament proporcional.
1 | Resolució espacial d'alt contrast en el pla X/I al 2% MTF > 40 pl/cm, utilitzant la cobertura màxima del detector, totes les files de detectors i FOV de 50cm. Criteri directament proporcional.
8 | Funcions i programes especials, Consola d'operador.
1 | Eliminació automàtica de soroll electrònic. Criteri Si-No.
1 | Reconstruccions en temps real de codi ICTUS. Criteri Si-No.
1 | Reconstruccions en temps real de Ca Scoring. Criteri Si-No.
1 | Reconstruccions en temps real de edema ossi. Criteri Si-No.
1 | Reconstruccions en temps real de perfusió pulmonar. Criteri Si-No.
1 | Càlcul automàtic de la càrrega de placa no calcificada i placa total coronària Criteri Si-No.
1 | Càcul de la FFR-CT (Reserva Fraccional de Flujo derivada de la TC). Criteri Si-No.
1 | Adquisició cardíaca. Cardio en un batec. Criteri Si-No.
4 | Imagen espectral
1 | Nombre de rangs d'energia (en cas de doble detector es tindrà en compte els rangs d'energia d'un d'ells). Criteri directament proporcional.
1 | Detectabilitat de iode ≤ 0,2 mg/ml. Criteri inversament proporcional.
1 | Aplicacions espectrals amb separació de materials per a la seva anàlisi de iode/aigua/calci, àcid úric, grassa i hidroxiapatita. Criteri Si-No.
1 | Resolució espacial en mode espectral > 24 pl/cm al 2% MTF. Criteri directament proporcional.
8 | Servei postvenda i manteniment
2 | Perfil professional i qualificació del personal del servei tècnic (els licitadors hauran d’adjuntar certificació en cas de formació professional, graus/llicenciatures/diplomatures, màsters, postgraus i doctorats, mitjançant la presentació del títol propi de l’ens emissor o el títol oficial en el cas de les titulacions oficials). Criteri SI-NO.
Per a cada enginyer, amb una dedicació superior al 50% de treball a donar servei tècnic a equips de Tomografia Computada (TC) , s’atorgaran 0,5 punts fins a un màxim de 1,5 punts.
Per a cada tècnic amb FPII o equivalent, amb una dedicació superior al 50% de treball a donar servei tècnic a equips de Tomografia Computada (TC), s’atorgaran 0,25 punts fins a un màxim de 0,5 punts.
2 | Formació tècnica en Tomografia Computada (TC) de l’equip tècnic (historial de cursos tècnics; els licitadors hauran d’adjuntar certificació per a la seva acreditació i valoració). Criteri SI-NO.
Un o més tècnics amb formació especifica en l'equip, objecte de l’oferta tècnic del concurs, 1,5 punts.
Un o més tècnics amb formació en Tomografia Computada (TC) , 0,5 punt
2 | Nre. de tècnics amb dedicació superior al 50% del temps de treball a donar servei tècnic en Tomografia Computada (TC) : Criteri SI-NO.
Tres tècnics o més, 2 punt.
Dos tècnics, 1,50 punts.
Un tècnic, 0,50 punts.
1 | Garantia de temps d'utilització de l'equip superior a 95 %/any durant el termini de garantia i extensió de garantia. Criteri directament proporcional.
1 | Garantia de disponibilitat de recanvis en menys de 24 hores. Criteri SI-NO,
6 | Compromís d’actualització tecnològica
6 | Actualització de programari i aplicacions avançades, així com accés a noves eines o tecnologies en desenvolupament rellevants per a la recerca en nous biomarcadors d’imatge. Criteri SI-NO
Actualització de programari i aplicacions avançades, així com accés a noves eines o tecnologies en desenvolupament rellevants per a la recerca en nous biomarcadors d’imatge durant almenys 7 anys, 6 punts
Actualització de programari i aplicacions avançades, així com accés a noves eines o tecnologies en desenvolupament rellevants per a la recerca en nous biomarcadors d’imatge durant almenys 5 anys, 3 punts
NO ofereix actualització de programari i aplicacions avançades, així com accés a noves eines o tecnologies en desenvolupament rellevants per a la recerca en nous biomarcadors d’imatge, 0 punts