## LOT UNIC
Subministrament de 6 poligrafs respiratoris pel Consorci Sanitari Integral
NOM DEL LICITADOR |  |  |  | CORREU ELECTRÒNIC
TELÈFON CONTACTE
| Descripció tècnica | Referència del licitador | Descripció general del licitador
Equip de poligrafia respiratoria
| Requisits obligat acompliment | Indicacions licitador (SI/NO) | Especificacions del producte ofert pel licitador | Pàgina i document de la proposta tècnica on apareix la informació
Permet les proves a adults i nens
Tamany reduit
Les dades s'emmaguetzemen en el propi equip (permet emmaguetzamar 4 estudis o 24 hores) per després ser transferits, revisats i analitzats en un ordinador
Fluxe nasobucal mitjançant canula nasal
Fluxe nasobucal mitjançant termopar
Fluxe nasobucal per diferencia de pressió en la mascareta
Esforç toràcic i abdominal amb transductor inductiu calibrat
Posicio i activitat corporal
Saturació d'oxigen, sensor inhalambric Bluetooth
Pols/PTT
Pressió de CPAP/BIPAP
Activitat corporal, sensor 3D integrat a l'equip
Ronc amb microfon ambiental intern(2 canals per separat, audio i intensitat)
2 canals AC auxiliars (ECG/EMG/EEG/EOG)
Entorn de treball
Maneig del programari molt intuïtiu amb icones i representacions gràfiques
Selecció molt ràpida del període d'anàlisi arrossegant els cursors d'inici i final
Representació de la severitat dels índexs per colors
Marcació simplificada de zones inhàbils
Càlcul d'índexs simultani a la selecció de zones d'anàlisi
Anàlisi automàtica de paràmetres de son BodySleep (Despert, REM, NREM)
Detecció automàtica d'artefactes i càlcul de la qualitat del senyal del registre
Base de dades i analisi
Camps definibles per l'usuari
Qüestionaris definibles i possibilitat de registrar l'anamnesi
Localització de pacients per identitat, nom, data de realització
Llistats filtrables
Possibilitat de crear nous camps personalitzats
Anàlisi diferenciat per a adults, infants, AASM, etc.
Anàlisi respiratori d'apnees / hipopnees
Anàlisi de la càrrega hipóxica
Anàlisi de desaturacions: CT90 %, CT88 %, CT85 %
Anàlisi d'ajust de pressió CPAP / BiPAP
Anàlisi de roncs i correlació amb la posició corporal
Anàlisi de pols (bradicàrdia / taquicàrdia)
Anàlisi de bruxisme (mitjançant EMG mentonià)
Índexs i correlacions amb altres paràmetres, mitjanes, histogrames, etc.
Diferenciació d'apnees obstructives, centrals i mixtes
Anàlisi d'oxigenació
Anàlisi de PTT amb esdeveniments definibles segons la caiguda (ms)
Anàlisi de limitació del flux
Esdeveniments respiratoris independents segons el sensor: termistor, cànula nasal, suma d'esforços o pneumotacografia
Possibilitat d'afegir canals calculats (BF, Hz, respiració paradoxal, suma d'esforços...)
Anàlisi de freqüències sonores (en roncs)
Criteris de correlació definibles
Detecció d'esdeveniments més severs com a criteri addicional per al diagnòstic
Llistat simultani d'esdeveniments referits al temps
Anàlisi d'ECG, bradicàrdia i taquicàrdia