## Valoració tècnica
SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU I CONTINUAT DE LENTS INTRAOCULARS, ANELLS DE TENSIÓ CAPSULAR I IMPLANTS PER A CIRURGIA DE GLAUCOMA, LA GESTIÓ DEL SEU DIPÒSIT I LA CESSIÓ DE L’INSTRUMENTAL NECESSARI PER A LA SEVA UTILITZACIÓ AMB DESTÍ AL SERVEI D'OFTALMOLOGIA DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA
ANNEX Valoració tècnica
Lot 1 - GBA164 - Lent intraocular monofocal esfèrica de tres peces. Estèril. Unitari.
CRITERIS |  | Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2 | Compleix SÍ/NO | Marcar amb una "X"
ES VALORARÀ:
Que disposi de rangs diòptrics de -10,0 D a +30,0 D |  |  | SÍ
NO
Que disposi d'hàptics en forma C modificat de polietilmetacrilato (PMMA) de nucli blau |  |  | SÍ
NO
Que sigui apta per a fixació escleral amb tècnica de Yamane |  |  | SÍ
NO
Que diposi d'un disseny de vora posterior quadrada i vora anterior rodona |  |  | SÍ
NO
Que disposi d'un diàmetre de l’òptica de 6,0mm |  |  | SÍ
NO
Que disposi d'un diàmetre total de 13,0mm |  |  | SÍ
NO
Que disposi de filtre UV i sense filtre de llum blava |  |  | SÍ
NO
Que sigui plegable |  |  | SÍ
NO
Que estigui fabricat amb material acrílic hidròfob |  |  | SÍ
NO
Que el diseny de l'òptica sigui biconvexa |  |  | SÍ
NO
Lot 2 - GBA080 - Lent intraocular monofocal biconvexa asfèrica monobloc plegable precarregada. Estèril. Unitari.
CRITERIS |  | Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2 | Compleix SÍ/NO | Marcar amb una "X"
ES VALORARÀ:
Que disposi de rangs diòptrics de: -10,00D a +7,00D (amb increments d'1,00D) +8,00D a +30,00 D (amb increments d'0,50D) +31,00 D a +32,00 D ((amb increments d'1,00D) |  |  | SÍ
NO
Que disposi d'un diàmetre total de 12,50mm |  |  | SÍ
NO
Que disposi d'un índex de refracció d'1,51 |  |  | SÍ
NO
Que disposi d'una aberració esfèrica neutra |  |  | SÍ
NO
Que sigui injectable mitjançant una incisió ≤ 2,20mm |  |  | SÍ
NO
Que disposi d'hàptics en forma C-loop sense angulació i fenestrats per a una millor estabilitat dins el sac capsular |  |  | SÍ
NO
Que disposi de vores quadrades de 360º |  |  | SÍ
NO
Que disposi d'un diàmetre de l’òptica de 6,00mm |  |  | SÍ
NO
Que estigui fabricada amb material acrílic hidròfob |  |  | SÍ
NO
Que disposi de filtre UV i sense filtre de llum blava |  |  | SÍ
NO
Lot 3 - GBA004 - Lent Intraocular tornejada asfèrica precarregada. Estèril. Unitari.
CRITERIS |  | Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2 | Compleix SÍ/NO | Marcar amb una "X"
ES VALORARÀ:
Que disposi d'un tractament superficial amb oxigen actiu a la cara posterior de la lent per a evitar la PCO |  |  | SÍ
NO
Que disposi d'un índex de refracció d'1,548 |  |  | SÍ
NO
Que disposi d'hàptics en forma C-loop modificada de superficie rugosa i una angulació de 0º |  |  | SÍ
NO
Que disposi la punta de l'injector d'un diàmetre exterior frontal de màxim 1,70mm. |  |  | SÍ
NO
Que disposi d'una aberració negativa de -0,18 μm |  |  | SÍ
NO
Que disposi de rangs diòptrics de +6,00D a +30,0D |  |  | SÍ
NO
Que sigui indicat per a tècnica MICS |  |  | SÍ
NO
Que disposi de filtre UV i sense filtre de llum blava |  |  | SÍ
NO
Que estigui fabricada amb material acrílic hidròfob |  |  | SÍ
NO
Que la fixació sigui monobloc |  |  | SÍ
NO
Que disposi d'un diàmetre total de 13,00mm |  |  | SÍ
NO
Que disposi d'un diàmetre de l’òptica de 6,00mm |  |  | SÍ
NO
Lot 4 - GBA063 - Lent intraocular monofocal refractiva amb profunditat de focus precarregada. Estèril. Unitari
CRITERIS |  | Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2 | Compleix SÍ/NO | Marcar amb una "X"
ES VALORARÀ:
Que disposi de rangs diòptrics +5,00D a +34,00D en increments de 0,5D |  |  | SÍ
NO
Que disposi d'un índex de refracció d'1,47 |  |  | SÍ
NO
Que disposi de la vora quadrada posterior esmerilada contínua de 360° |  |  | SÍ
NO
Que disposi d'hàptics oberts desplaçats de la optica en forma C-loop |  |  | SÍ
NO
Que disposi de superficie anterior asférica d'ordre superior i que el disseny de la òptica sigui biconvexa |  |  | SÍ
NO
Que estigui fabricada amb material acrílic hidròfob |  |  | SÍ
NO
Que sigui injectable mitjançant una incisió de entre 2,20mm a 2,40mm |  |  | SÍ
NO
Que disposi de filtre UV i sense filtre de llum blava |  |  | SÍ
NO
Que disposi d'un diàmetre de l’òptica de 6,00mm |  |  | SÍ
NO
Que disposi d'un diàmetre total de 13,00mm |  |  | SÍ
NO
Que la fixació sigui monobloc. |  |  | SÍ
NO
Lot 5 - GBA018 - Lent intraocular de cambra posterior monofocal asfèrica precarregada. Estèril. Unitari
CRITERIS |  | Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2 | Compleix SÍ/NO | Marcar amb una "X"
ES VALORARÀ:
Que el disseny de l’òptica sigui biconvexa i recoberta d’heparina |  |  | SÍ
NO
Que disposi de rangs diòptrics +0,00D a +34,00D en increments de 0,5D a tot el rang diòptric |  |  | SÍ
NO
Que disposi de correcció d’aberració i sigui variable del centre a la perifèria de la lent |  |  | SÍ
NO
Que disposi d'un índex de refracció d'1,49 |  |  | SÍ
NO
Que disposi de filtre UV i filtre de llum blava |  |  | SÍ
NO
Que disposi de disseny d'hàptics en C-loop amb vores quadrades i angulació 0º |  |  | SÍ
NO
Que estigui fabricada amb material acrílic hidròfob |  |  | SÍ
NO
Que la fixació sigui monobloc |  |  | SÍ
NO
Que disposi d'un diàmetre de l’òptica de 6,00mm |  |  | SÍ
NO
Que disposi d'un diàmetre total de 13,00mm |  |  | SÍ
NO
Lot 6 - GBA065 - Lent intraocular tornejada de cambra posterior monofocal biconvexa asfèrica. Precarregada. Estèril. Unitari.
CRITERIS |  | Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2 | Compleix SÍ/NO | Marcar amb una "X"
ES VALORARÀ:
Que disposi d'un diàmetre total de: 11.00mm en rang dióptric de 0D a +24.5D i de 10.75mm en rang dióptric de +25D a +30D |  |  | SÍ
NO
Que disposi de diámetre de l'òptica de: 6.00mm en rang dióptric de 0D a +24.5D i de 5.75mm en rang dióptric de 25D a 30D |  |  | SÍ
NO
Que disposi d'una aberració negativa de -0.11µm |  |  | SÍ
NO
Que disposi d'un índex de refracció d'1,53 |  |  | SÍ
NO
Que disposi de 4 hàptics tancats amb possibilitat de plegar-se |  |  | SÍ
NO
Que disposi de vores quadrades en els 360º de la lent |  |  | SÍ
NO
Que la fixació sigui monobloc. |  |  | SÍ
NO
Que sigui injectable mitjançant una incisió de ≥2.2 mm |  |  | SÍ
NO
Que disposi de filtre UV i filtre de llum blava |  |  | SÍ
NO
Que estigui fabricada amb material acrílic hidròfob |  |  | SÍ
NO
Lot 7 - GBA154 - Lent intraocular de superfície tòrica cònica transicional. Estèril. Precarregada. Unitari.
CRITERIS |  | Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2 | Compleix SÍ/NO | Marcar amb una "X"
ES VALORARÀ:
Que disposi de rangs diòptrics +1,0D a +34,0D. Cilindre de 1 a 10D. |  |  | SÍ
NO
Que disposi d'un índex de refracció d'1,46 |  |  | SÍ
NO
Que disposi d'un diàmetre total de 12,5mm |  |  | SÍ
NO
Que disposi d'una aberració asfèrica neutra |  |  | SÍ
NO
Que disposi d'un diàmetre de l’òptica de 6,0mm |  |  | SÍ
NO
Que disposi de vores quadrades en els 360º de la lent |  |  | SÍ
NO
Que estigui fabricada amb material de monòmers acrílics híbrids: hidròfobs i hidròfils . |  |  | SÍ
NO
Que sigui injectable mitjançant una incisió de ≥2.2 mm |  |  | SÍ
NO
Que disposi d'hàptics amb angulació 0º en forma C-loop |  |  | SÍ
NO
Lot 8 - GBA012 - Lent intraocular multifocal amb rang complert de visió. Estèril. Unitari.
CRITERIS |  | Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2 | Compleix SÍ/NO | Marcar amb una "X"
ES VALORARÀ:
Que disposi d’òptica multifocal refractiva amb disseny en espiral per aconseguir el menor percentatge de pèrdua de llum transmesa |  |  | SÍ
NO
Que disposi de rangs diòptrics de +5D a +30D en increments de 0,5D |  |  | SÍ
NO
Que disposi de tecnologia de correcció d'aberracions |  |  | SÍ
NO
Que disposi de tecnologia de doble vora quadrada per evitar l'opacificació de la lent |  |  | SÍ
NO
Que sigui injectable mitjançant una incisió de ≥2.2 mm |  |  | SÍ
NO
Que disposi d'un índex de refracció d'1,46 |  |  | SÍ
NO
Que estigui fabricada amb material acrílic hidròfil. |  |  | SÍ
NO
Que disposi d'un diàmetre total de 12,5 mm |  |  | SÍ
NO
Que disposi d'un diàmetre de l’òptica de 6 mm |  |  | SÍ
NO
Que disposi de filtre UV |  |  | SÍ
NO
Que disposi de 2 hàptics tancats en forma C-loop |  |  | SÍ
NO
Lot 9 - GBA081 - Lent intraocular monobloc acrílica ,hidròfoba, òptica biconvexa asfèrica de profunditat de focus estesa. Estèril. Unitari.
CRITERIS |  | Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2 | Compleix SÍ/NO | Marcar amb una "X"
ES VALORARÀ:
Que disposi d'un índex de refracció d'1,55 |  |  | SÍ
NO
Que disposi de rangs diòptrics de: +6,00D a +30,00 D (amb increments d'0,50D) +31,00 D a +34,00 D (amb increments d'1,00D) |  |  | SÍ
NO
Que disposi d'una asfericitat de -0,20µm |  |  | SÍ
NO
Que el disseny de l’òptica sigui per front d'onda per tal d'aconseguir una profunditat de focus constant, mantenint de manera consistent un perfil d'alteracions visuals similar al d'una lent monofocal |  |  | SÍ
NO
Que disposi de la vora quadrada i polida, posterior de 360° |  |  | SÍ
NO
Que disposi de 2 hàptics amb disseny de L modificada |  |  | SÍ
NO
Que disposi d'un diàmetre de l’òptica de 6,0mm |  |  | SÍ
NO
Que disposi d'un diàmetre total de 13mm |  |  | SÍ
NO
Que sigui implantable mitjançant una incisió de ≥2.2 mm |  |  | SÍ
NO
Que disposi de filtre UV i filtre per llum blava |  |  | SÍ
NO
Lot 10 - GBA030 - Anell de tensió capsular. Estèril. Unitari.
CRITERIS |  | Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2 | Compleix SÍ/NO | Marcar amb una "X"
ES VALORARÀ:
Que l'injector de l'anell disposi d'una rosca dentada per a un millor control de la tècnica d'alliberament de l'anell. |  |  | SÍ
NO
Que l'anell sigui de secció rodona i que hi hagi la disponibilitat d'anells amb secció quadrada |  |  | SÍ
NO
Que l'injector de l'anell tingui la punta biselada quadrangular per a facilitar l'entrada en la incisió. |  |  | SÍ
NO
La posibilitat de disposar de diferents anells amb diametres en obert de 10mm fins a 14mm amb increments d'1mm. |  |  | SÍ
NO
Que l'anell estigui fabricat amb material de PMMA (polimetilmetacrilat) de grau mèdic |  |  | SÍ
NO
Que disposi d'orificis de posicionament |  |  | SÍ
NO
Lot 11 - GBA072 - Lent intraocular hidròfoba acrílica monofocal de cambra posterior de rang molt ampli. Precarregada. Estèril. Unitari.
CRITERIS |  | Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2 | Compleix SÍ/NO | Marcar amb una "X"
ES VALORARÀ:
Que disposi de rangs diòptrics -5,00D a +40,00D (en increments de 1,00D) i per a +10,00D a +30,00D (en increments de +0,50D). |  |  | SÍ
NO
Que disposi de hàptics amb angulació 0º en forma C-loop ranurats en tota la seva extensió per a una millor subjecció de la lent |  |  | SÍ
NO
Que disposi de filtre UV i filtre de llum blava |  |  | SÍ
NO
Que la fixació sigui monobloc. |  |  | SÍ
NO
Que disposi d'un diàmetre de l’òptica de 6,0mm |  |  | SÍ
NO
Que disposi d'un diàmetre total de 13mm |  |  | SÍ
NO
Lot 12 - Implants no reabsorbibles per a procediment d'esclerectomia profunda no perforant (EPNP). Vial individual i esteril
Codi | Descripció | Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2 | Compleix SÍ/NO | Marcar amb una "X"
GBA029 | Implant de doble plat no reabsorbible per a procediment d'esclerectomia profunda no perforant (EPNP). Vial individual i estèril
ES VALORARÀ:
Que es potenciï dues vies de drenatge: Trabecular (intraescleral i supraciliar) i uveoescleral. I que plegat incrementi el flux en aquestes vies. |  |  | SÍ
NO
Que disposi de les mides 5,50mmX1,30mmX2,20mm |  |  | SÍ
NO
Que estigui fabricat amb material d'hidroxietil Metacrilat (HEMA) |  |  | SÍ
NO
Que disposi de osques laterals que permetin la seva fixació a la butxaca supracoroïdal sense necessitat de sutura |  |  | SÍ
NO
Que disposi de 3 orificis de drenatge |  |  | SÍ
NO
Codi | Descripció | Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2 | Compleix SÍ/NO | Marcar amb una "X"
GBA076 | Implant d'un únic plat no reabsorbible per a procediment d'esclerectomia profunda no perforant (EPNP). Vial individual i estèril
ES VALORARÀ:
Que tingui forma trapezoïdal amb solcs sobre la seva superfície per facilitar el drenatge de l'humor aquós |  |  | SÍ
NO
Que disposi de les mides 3,00mmX1,40mmX2,85mm |  |  | SÍ
NO
Que estigui fabricat amb material d'hidroxietil Metacrilat (HEMA) |  |  | SÍ
NO
Que disposi de 2 orificis un més petit de localització més anterior per poder-lo suturar i un altre més allargat i de localització més posterior per afavorir el manteniment del nou espai creat |  |  | SÍ
NO
Lot 13 - GBA003 - Vàlvula glaucoma plat flexible. Estèril. Unitari.
CRITERIS |  | Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2 | Compleix SÍ/NO | Marcar amb una "X"
ES VALORARÀ:
Que disposi de 3 orificis de drenatge i 2 orificis de fixació |  |  | SÍ
NO
Que disposi de les següents dimensions el plat valvular, llargada:16mm, amplada:13mm i gruix:2,1mm |  |  | SÍ
NO
Que el sistema valvular sigui no obstructiu per a prevenir l'excés de drenatge |  |  | SÍ
NO
Que la dimensió de l'area total de la vàlvula sigui de 184,00mm² per a una fàcil inserció |  |  | SÍ
NO
Que el cos del plat de la vàlvula, tub drenatge i la valvula estiguin fabricats amb material de silicona de grau mèdic. |  |  | SÍ
NO
Que el disseny de la vàlvula faci que el proces per a implantar-la sigui en un sól pas en el colapse de la càmara |  |  | SÍ
NO
Lot 14 - GBA068 - Dispositiu/Tub de microderivació per al drenatge de glaucoma. Estèril. Unitari.
CRITERIS |  | Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2 | Compleix SÍ/NO | Marcar amb una "X"
ES VALORARÀ:
Que estigui fabricat amb amb un material inert biocompatible anomenat SIBS (polystyrene-block-isobutylene-block-styrene) |  |  | SÍ
NO
Que el dispositiu/tub disposi d'aletes triangulars que impediexin la migració del tub a la cambra anterior. |  |  | SÍ
NO
Que el diametre del lumen del dispositiu/tub estigui dissenyat per permetre el pas de les cèl·lules endotelials despreses, evitant així el risc de bloqueig i hipotonia, |  |  | SÍ
NO
Que el dispositiu/tub medeixi 8,5 mm de llargada, amb 0,35 mm de diàmetre exterior i amb un lumen de 70 μm. Dispositiu de filtració transescleral ab-extern |  |  | SÍ
NO
Que es disposi d'un sistema de microderivació compost per: • 1 dispositiu de microderivació / tub • 1 marcador escleral 3-20mm • 1 Agulla 25G • 1 Llapis de marcatge • 1 Cànula 23G • 1 Ganivet quirrurgic angulat 1mm |  |  | SÍ
NO
Que el dispositiu/tub permeti el flux aquós des de la cambra anterior fins a l'espai subconjuntival/Tenon |  |  | SÍ
NO
Lot 15 - Dispositiu/Tub de gel per al drenatge de glaucoma. Precarregat. Unitari. Estèril.
Codi | Descripció | Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2 | Compleix SÍ/NO | Marcar amb una "X"
GBA048 | Dispositiu/Tub de gel diametre intern 45μm per al drenatge de glaucoma. Precarregat. Unitari. Estèril.
ES VALORARÀ:
Que estigui fabricat amb material compost per una gelatina derivada de la dermis porcina, formada en un tub, i després reticulada amb glutaraldehid. |  |  | SÍ
NO
Que el dispositiu/tub medeixi 6 mm de llargada, amb 150 μm de diàmetre extern. |  |  | SÍ
NO
Que el dispositiu/tub permeti implantar-se individualment per al procediment de drenatge del galucoma o conjuntament amb cirurgia de cataractes |  |  | SÍ
NO
Que permeti reduir la pressió intraocular en pacients amb glaucoma primari d'angle obert |  |  | SÍ
NO
Que l'injector on va el dispositiu/tub precarregat incorpori una agulla retractil de 27G |  |  | SÍ
NO
Codi | Descripció | Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2 | Compleix SÍ/NO | Marcar amb una "X"
GBA071 | Dispositiu/Tub de gel diametre intern 63μm per al drenatge de glaucoma. Precarregat. Unitari. Estèril.
ES VALORARÀ:
Que estigui fabricat amb material compost per una gelatina derivada de la dermis porcina, formada en un tub, i després reticulada amb glutaraldehid. |  |  | SÍ
NO
Que el dispositiu/tub mideixi 6 mm de llargada, amb 150 μm de diàmetre extern. |  |  | SÍ
NO
Que el dispositiu/tub permeti implantar-se individualment per al procediment de drenatge del galucoma o conjuntament amb cirurgia de cataractes |  |  | SÍ
NO
Que permeti reduir la pressió intraocular en pacients amb glaucoma primari d'angle obert |  |  | SÍ
NO
Que l'injector on va el dispositiu/tub precarregat incorpori una agulla retractil de 27G |  |  | SÍ
NO
Lot 16 - GBA070 - Dispositiu de micro-bypass per al tractament del glaucoma. Precarregat. Estèril. Unitari.
CRITERIS |  | Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2 | Compleix SÍ/NO | Marcar amb una "X"
ES VALORARÀ:
Que el dispositiu estigui compost de 2 stents precarregats en peça de ma. |  |  | SÍ
NO
Que els stents estiguin fabricats amb material de titani de grau mèdic i amb revestiment d'heparina |  |  | SÍ
NO
Que el stent disposi de 4 sortides de fluid laterals i una sortida central |  |  | SÍ
NO
Que la mida del diàmetre lumen intern del tub sigui de 80 μm. |  |  | SÍ
NO
Que el dispositiu permeti implantar tots 2 stents en un sol pas mitjançant una única incisió |  |  | SÍ
NO
Que permeti reduir la pressió intraocular en pacients a qui s'ha diagnosticat glaucoma primari d'angle obert, glaucoma pseudoexfoliatiu o glaucoma pigmentari. |  |  | SÍ
NO
Lot 17 - GBA078 - Implant de drenatge de flux lliure (sense vàlvula) microtub. Estèril. Unitari.
CRITERIS |  | Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2 | Compleix SÍ/NO | Marcar amb una "X"
ES VALORARÀ:
Que disposi de microtub amb un diametre intern de 127 μm i diametre extern de 467 μm. |  |  | SÍ
NO
Que l'implant tingui una longitud de 44,9mm i una amplada de 23mm |  |  | SÍ
NO
Que la mida de calibre intern petit generi una resistència d'alt fluxe i eviti la hipotonia temprana |  |  | SÍ
NO
Que l'implant estigui totalment fabricat amb material de silicona de grau mèdic |  |  | SÍ
NO
Que la superficie de placa extraocular sigui de 342,1mm² |  |  | SÍ
NO
Que disposi d'un disseny d'endoplat optimitzat que permeti més àrea disponible per a la filtarció aquosa. |  |  | SÍ
NO

## Criteris ambientals producte
SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU I CONTINUAT DE LENTS INTRAOCULARS, ANELLS DE TENSIÓ CAPSULAR I IMPLANTS PER A CIRURGIA DE GLAUCOMA, LA GESTIÓ DEL SEU DIPÒSIT I LA CESSIÓ DE L’INSTRUMENTAL NECESSARI PER A LA SEVA UTILITZACIÓ AMB DESTÍ AL SERVEI D'OFTALMOLOGIA DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA
ANNEX Criteris mediambientals del producte
Descripció | Indicar el número de pàgina en documentació tècnica del Sobre núm. 2 | SÍ/NO | Marcar amb una "X"
*Que sigui un producte Eco dissenyat (sota la Norma ISO 14006 anteriorment UNE 150301). |  | SÍ
NO
**Que compleixi amb els criteris d'alguna de les etiquetes ecològiques o declaracions ambientals (sota les normes actualment incloses en la sèrie ISO 14020) que es detallen a continuació: |  | SÍ
Etiquetatge Tipus I: Ecoetiquetes segons especificacions ISO 14024 (Com Nòrdic Swan, Etiqueta Ecològica de la Unió Europea o equivalent). sistemes voluntaris de qualificació ambiental que certifiquen de forma oficial que els productes tenen un menor efecte negatiu sobre l'ambient.
Etiquetatge Tipus II: Auto declaracions segons especificacions ISO 14021. Mitjançant aquestes ecoetiquetes, es fa saber al possible comprador que el producte o servei és amigable amb el medi ambient. Així, aquestes ecoetiquetes, proporcionen al consumidor la informació necessària sobre possibles efectes ambientals deguts al consum o l’ús d'aquest producte |  | NO
Etiquetatge Tipus III: Declaracions ambientals de producte segons especificacions ISO 14025 i la ISO 14040. Són quantificacions mediambientals sobre l'anàlisi del cicle de vida dels productes.
*El compliment d’aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la presentació d’una declaració responsable indicant els criteris ambientals del producte i l’envasat.
**El compliment d’aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant l'aportació de la corresponent eco etiqueta, certificació o document acreditatiu.