## Valoracion técnica
SUMINISTRO SUCESIVO Y CONTINUADO DE LENTES INTRAOCULARES, ANILLOS DE TENSIÓN CAPSULAR E IMPLANTES PARA CIRUGÍA DE GLAUCOMA, LA GESTIÓN DE SU DEPÓSITO Y LA CESIÓN DEL INSTRUMENTAL NECESARIO PARA SU UTILIZACIÓN CON DESTINO AL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL CONSORCIO MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA
ANEXO Valoración técnica
Lote 1 - GBA164 - Lente intraocular monofocal esférica de tres piezas. Estéril. Unitario.
CRITERIOS |  | Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
SE VALORARÁ:
Que disponga de rangos dióptricos de -10,0 D a +30,0 D |  |  | SÍ
NO
Que disponga de hápticos en forma C modificado de polietilmetacrilato (PMMA) de núcleo azul |  |  | SÍ
NO
Que sea apta para fijación escleral con técnica de Yamane |  |  | SÍ
NO
Que disponga de un diseño de borde posterior cuadrado y borde anterior redonda |  |  | SÍ
NO
Que disponga de un diámetro de la óptica de 6,0mm |  |  | SÍ
NO
Que disponga de un diámetro total de 13,0mm |  |  | SÍ
NO
Que disponga de filtro UV y sin filtro de luz azul |  |  | SÍ
NO
Que sea plegable |  |  | SÍ
NO
Que esté fabricado con material acrílico hidrófobo |  |  | SÍ
NO
Que el diseño de la óptica sea biconvexa |  |  | SÍ
NO
Lote 2 - GBA080 - Lente intraocular monofocal biconvexa asférica monobloque plegable precargada. Estéril. Unitario.
CRITERIOS |  | Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
SE VALORARÁ:
Que disponga de rangos dióptricos de : -10,00D a +7,00D (con incrementos de 1,00D) +8,00D a +30,00 D (con incrementos de 0,50D) +31,00 D a +32,00 D (con incrementos de 1,00D) |  |  | SÍ
NO
Que disponga de un diámetro total de 12,50mm |  |  | SÍ
NO
Que disponga de un índice de refracción de 1,51 |  |  | SÍ
NO
Que disponga de una aberración esférica neutra |  |  | SÍ
NO
Que sea inyectable mediante una incisión ≤ 2,20mm |  |  | SÍ
NO
Que disponga de hápticos en forma C-loop sin angulación y fenestrados para una mejor estabilidad dentro del saco capsular |  |  | SÍ
NO
Que disponga de bordes cuadrados de 360º |  |  | SÍ
NO
Que disponga de un diámetro de la óptica de 6,00mm |  |  | SÍ
NO
Que esté fabricada con material acrílico hidrófobo |  |  | SÍ
NO
Que disponga de filtro UV y sin filtro de luz azul |  |  | SÍ
NO
Lote 3 - GBA004 - Lente Intraocular torneada asférica precargada. Estéril. Unitario.
CRITERIOS |  | Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
SE VALORARÁ:
Que disponga de un tratamiento superficial con oxígeno activo en la cara posterior de la lente para evitar la PCO |  |  | SÍ
NO
Que disponga de un índice de refracción de 1,548 |  |  | SÍ
NO
Que disponga de hápticos en forma C-loop modificada de superficie rugosa y una angulación de 0º |  |  | SÍ
NO
Que disponga la punta del inyector de un diámetro exterior frontal de máximo 1,70mm. |  |  | SÍ
NO
Que disponga de una aberración negativa de - 0,18 μm |  |  | SÍ
NO
Que disponga de rangos dióptricos de + 6,00D a +30,0D |  |  | SÍ
NO
Que sea indicado para técnica MICS |  |  | SÍ
NO
Que disponga de filtro UV y sin filtro de luz azul |  |  | SÍ
NO
Que esté fabricada con material acrílico hidrófobo |  |  | SÍ
NO
Que la fijación sea monobloque |  |  | SÍ
NO
Que disponga de un diámetro total de 13,00mm |  |  | SÍ
NO
Que disponga de un diámetro de la óptica de 6,00mm |  |  | SÍ
NO
Lote 4 - GBA063 - Lente intraocular monofocal refractiva con profundidad de foco precargada. Estéril. Unitario.
CRITERIOS |  | Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
SE VALORARÁ:
Que disponga de rangos dióptricos +5,00D a +34,00D en incrementos de 0,5D |  |  | SÍ
NO
Que disponga de un índice de refracción de 1,47 |  |  | SÍ
NO
Que disponga del borde cuadrado posterior esmerilado continuo de 360° |  |  | SÍ
NO
Que disponga de hápticos abiertos desplazados de la óptica en forma C-loop |  |  | SÍ
NO
Que disponga de superficie anterior asférica de orden superior y que el diseño de la óptica sea biconvexa |  |  | SÍ
NO
Que esté fabricada con material acrílico hidrófobo |  |  | SÍ
NO
Que sea inyectable mediante una incisión de entre 2,20mm a 2,40mm |  |  | SÍ
NO
Que disponga de filtro UV y sin filtro de luz azul |  |  | SÍ
NO
Que disponga de un diámetro de la óptica de 6,00mm |  |  | SÍ
NO
Que disponga de un diámetro total de 13,00mm |  |  | SÍ
NO
Que la fijación sea monobloque. |  |  | SÍ
NO
Lote 5 - GBA018 - Lente intraocular de cámara trasera monofocal asférica precargada. Estéril. Unitario
CRITERIOS |  | Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
SE VALORARÁ:
Que el diseño de la óptica sea biconvexa y recubierta de heparina |  |  | SÍ
NO
Que disponga de rangos dióptricos +0,00D a +34,00D en incrementos de 0,5D en todo el rango dióptrico |  |  | SÍ
NO
Que disponga de corrección de aberración y sea variable del centro a la periferia de la lente |  |  | SÍ
NO
Que disponga de un índice de refracción de 1,49 |  |  | SÍ
NO
Que disponga de filtro UV y filtro de luz azul |  |  | SÍ
NO
Que disponga de diseño de hápticos en C-loop con bordes cuadrados y angulación 0º |  |  | SÍ
NO
Que esté fabricada con material acrílico hidrófobo |  |  | SÍ
NO
Que la fijación sea monobloque |  |  | SÍ
NO
Que disponga de un diámetro de la óptica de 6,00mm |  |  | SÍ
NO
Que disponga de un diámetro total de 13,00mm |  |  | SÍ
NO
Lote 6 - GBA065 - Lente intraocular torneada de cámara trasera monofocal asférica precargada. Estéril. Unitario
CRITERIOS |  | Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
SE VALORARÁ:
Que disponga de un diámetro total de 11.00mm en rango dióptrico de 0D a +24.5D y de 10.75mm en rango dióptrico de +25D a +30D |  |  | SÍ
NO
Que disponga de diámetro de la óptica de: 6.00mm en rango dióptrico de 0D a +24.5D y de 5.75mm en rango dióptrico de 25D a 30D |  |  | SÍ
NO
Que disponga de una aberración negativa de -0.11μm |  |  | SÍ
NO
Que disponga de un índice de refracción de 1,53 |  |  | SÍ
NO
Que disponga de 4 hápticos cerrados con posibilidad de plegarse |  |  | SÍ
NO
Que disponga de bordes cuadrados en los 360º de la lente |  |  | SÍ
NO
Que la fijación sea monobloque. |  |  | SÍ
NO
Que sea inyectable mediante una incisión de ≥2.2 mm |  |  | SÍ
NO
Que disponga de filtro UV y filtro de luz azul |  |  | SÍ
NO
Que esté fabricada con material acrílico hidrófobo |  |  | SÍ
NO
Lote 7 - GBA154 - Lente intraocular de superficie tórica cónica transicional. Estéril. Precargada. Unitario.
CRITERIOS |  | Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
SE VALORARÁ:
Que disponga de rangos dióptricos + 1,0D a +34,0D. Cilindro de 1 a 10D. |  |  | SÍ
NO
Que disponga de un índice de refracción de 1,46 |  |  | SÍ
NO
Que disponga de un diámetro total de 12,5mm |  |  | SÍ
NO
Que disponga de una aberración asférica neutra |  |  | SÍ
NO
Que disponga de un diámetro de la óptica de 6,0mm |  |  | SÍ
NO
Que disponga de bordes cuadrados en los 360º de la lente |  |  | SÍ
NO
Que esté fabricada con material de monómeros acrílicos híbridos: hidrófobos e hidrófilos |  |  | SÍ
NO
Que sea inyectable mediante una incisión de ≥2.2 mm |  |  | SÍ
NO
Que disponga de hápticos con angulación 0º en forma C-loop |  |  | SÍ
NO
Lote 8 - GBA012 -Lente intraocular multifocal con rango completo de visión. Estéril. Unitario
CRITERIOS |  | Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
SE VALORARÁ:
Que disponga de óptica multifocal refractiva con diseño en espiral para conseguir el menor porcentaje de pérdida de luz transmitida |  |  | SÍ
NO
Que disponga de rangos dióptricos de +5D a +30D en incrementos de 0,5D |  |  | SÍ
NO
Que disponga de tecnología de corrección de aberraciones |  |  | SÍ
NO
Que disponga de tecnología de doble borde cuadrado para evitar la opacificación de la lente |  |  | SÍ
NO
Que sea inyectable mediante una incisión de ≥2.2 mm |  |  | SÍ
NO
Que disponga de un índice de refracción de 1,46 |  |  | SÍ
NO
Que esté fabricada con material acrílico hidrófilo. |  |  | SÍ
NO
Que disponga de un diámetro total de 12,5 mm |  |  | SÍ
NO
Que disponga de un diámetro de la óptica de 6 mm |  |  | SÍ
NO
Que disponga de filtro UV |  |  | SÍ
NO
Que disponga de 2 hápticos cerrados en forma C-loop |  |  | SÍ
NO
Lote 9 - GBA081 - Lente intraocular monobloque acrílica, hidrófoba, óptica biconvexa asférica de profundidad de foco extendida. Estéril. Unitario.
CRITERIOS |  | Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
SE VALORARÁ:
Que disponga de un índice de refracción de 1,55 |  |  | SÍ
NO
Que disponga de rangos dióptricos de: +6,00D a +30,00D (con incrementos de 0,50D) +31,00 D a +34,00 D (con incrementos de 1,00 D) |  |  | SÍ
NO
Que disponga de una asfericidad de -0,20µm |  |  | SÍ
NO
Que el diseño de la óptica sea por frente de onda para conseguir una profundidad de foco constante, manteniendo de forma consistente un perfil de alteraciones visuales similar al de una lente monofocal |  |  | SÍ
NO
Que disponga del borde cuadrado y pulido, posterior de 360° |  |  | SÍ
NO
Que disponga de 2 hápticos con diseño de L modificada |  |  | SÍ
NO
Que disponga de un diámetro de la óptica de 6,0mm |  |  | SÍ
NO
Que disponga de un diámetro total de 13mm |  |  | SÍ
NO
Que sea inyectable mediante una incisión de ≥2.2 |  |  | SÍ
NO
Que disponga de filtro UV y filtro por luz azul |  |  | SÍ
NO
Lote 10 - GBA030 - Anillo de tensión capsular precargado. Estéril. Unitario.
CRITERIOS |  | Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
SE VALORARÁ:
Que el inyector del anillo disponga de una rosca dentada para un mejor control de la técnica de liberación del anillo. |  |  | SÍ
NO
Que el anillo sea de sección redonda y que exista la disponibilidad de anillos con sección cuadrada |  |  | SÍ
NO
Que el inyector del anillo tenga la punta biselada cuadrangular para facilitar la entrada en la incisión. |  |  | SÍ
NO
La posibilidad de disponer de diferentes anillos con diámetros en abierto de 10mm hasta 14mm con incrementos de 1mm. |  |  | SÍ
NO
Que el anillo esté fabricado con material de PMMA (polietilmetacrilato) de grado médico |  |  | SÍ
NO
Que disponga de orificios de posicionamiento |  |  | SÍ
NO
Lote 11 - GBA072 - Lente intraocular hidrófoba acrílica monofocal de cámara trasera de rango muy amplio. Precargada. Estéril. Unitario.
CRITERIOS |  | Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
SE VALORARÁ:
Que disponga de rangos dióptricos - 5,00D a + 40,00D (en incrementos de 1,00D) y para +10,00D a +30,00D (en incrementos de +0,50D). |  |  | SÍ
NO
Que disponga de hápticos con angulación 0º en forma C-loop ranurados en toda su extensión para una mejor sujeción de la lente |  |  | SÍ
NO
Que disponga de filtro UV y filtro de luz azul |  |  | SÍ
NO
Que la fijación sea monobloque. |  |  | SÍ
NO
Que disponga de un diámetro de la óptica de 6,0mm |  |  | SÍ
NO
Que disponga de un diámetro total de 13mm |  |  | SÍ
NO
Lote 12 - Implantes no reabsorbibles para procedimiento de esclerectomía profunda no perforante (EPNP). Vial individual y estéril.
Codigo | Descripción | Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2 | Compleix SÍ/NO | Marcar amb una "X"
GBA029 | Implante de doble plato no reabsorbible para procedimiento de esclerectomía profunda no perforante (EPNP). Vial individual y estéril.
SE VALORARÁ:
Que se potencie dos vías de drenaje: Trabecular (intraescleral y supraciliar) y uveoescleral. Y que plegado incremente el flujo en estas vías. |  |  | SÍ
NO
Que disponga de las medidas 5,50mmX1,30mmX2,20mm |  |  | SÍ
NO
Que esté fabricado con material de hidroxietil Metacrilato (HEMA) |  |  | SÍ
NO
Que disponga de muescas laterales que permitan su fijación al bolsillo supracoroidal sin necesidad de sutura |  |  | SÍ
NO
Que disponga de 3 orificios de drenaje |  |  | SÍ
NO
Codigo | Descripción | Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
GBA076 | Implante de un único plato no reabsorbible para procedimiento de esclerectomía profunda no perforante (EPNP). Vial individual y estéril.
SE VALORARÁ:
Que tenga forma trapezoidal con surcos sobre su superficie para facilitar el drenaje del humor acuoso |  |  | SÍ
NO
Que disponga de las medidas 3,00mmX1,40mmX2,85mm |  |  | SÍ
NO
Que esté fabricado con material de hidroxietil Metacrilato (HEMA) |  |  | SÍ
NO
Que disponga de 2 orificios uno más pequeño de localización más anterior para poder suturarlo y otro más alargado y de localización más posterior para favorecer el mantenimiento del nuevo espacio creado |  |  | SÍ
NO
Lote 13 - GBA003 - Válvula glaucoma plato flexible. Estéril. Unitario. Un solo uso.
CRITERIOS |  | Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
SE VALORARÁ:
Que disponga de 3 orificios de drenaje y 2 orificios de fijación |  |  | SÍ
NO
Que disponga de las siguientes dimensiones el plato valvular, longitud: 16mm, anchura: 13mm y grosor: 2,1mm |  |  | SÍ
NO
Que el sistema valvular sea no obstructivo para prevenir el exceso de drenaje |  |  | SÍ
NO
Que la dimensión del área total de la válvula sea de 184,00mm² para una fácil inserción |  |  | SÍ
NO
Que el cuerpo del plato de la válvula, tubo drenaje y la válvula estén fabricados con material de silicona de grado médico. |  |  | SÍ
NO
Que el diseño de la válvula haga que el proceso para implantarla sea en un solo paso en el colapso de la cámara. |  |  | SÍ
NO
Lote 14 - GBA068 - Dispositivo/Tubo de microderivación para el drenaje de glaucoma. Estéril. Unitario
CRITERIOS |  | Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
SE VALORARÁ:
Que esté fabricado con un material inerte biocompatible llamado SIBS (polystyrene-block-isobutylene-block-styrene) |  |  | SÍ
NO
Que el dispositivo/tubo disponga de aletas triangulares que impidan la migración del tubo a la cámara anterior. |  |  | SÍ
NO
Que el diámetro del lumen del dispositivo/tubo esté diseñado para permitir el paso de las células endoteliales desprendidas, evitando así el riesgo de bloqueo e hipotonía |  |  | SÍ
NO
Que el dispositivo/tubo mida 8,5 mm de longitud, con 0,35 mm de diámetro exterior y con un lumen de 70 μm. Dispositivo de filtración transescleral ab-externo |  |  | SÍ
NO
Que se disponga de un sistema de microderivación compuesto por: • 1 dispositivo de microderivación / tubo • 1 marcador escleral 3-20mm • 1 Aguja 25G • 1 Lápiz de marcaje • 1 Cánula 23G • 1 Cuchillo quirúrgico angulado 1mm |  |  | SÍ
• 1 dispositivo de microderivación / tubo |  |  | NO
Que el dispositivo/tubo permita el flujo acuoso desde la cámara anterior hasta el espacio subconjuntival/Tenon |  |  | SÍ
NO
Lote 15 - Dispositivo/Tubo de gel para el drenaje de glaucoma. Precargado. Unitario. Estéril.
Codigo | Descripción | Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2 | Compleix SÍ/NO | Marcar amb una "X"
GBA048 | Dispositivo/Tubo de gel diámetro interno 45μm para el drenaje de glaucoma. Precargado. Unitario. Estéril.
SE VALORARÁ:
Que esté fabricado con material compuesto por una gelatina derivada de la dermis porcina, formada en un tubo, y luego reticulada con glutaraldehído. |  |  | SÍ
NO
Que el dispositivo/tubo mida 6 mm de longitud, con 150 μm de diámetro externo. |  |  | SÍ
NO
Que el dispositivo/tubo permita implantarse individualmente para el procedimiento de drenaje del glaucoma o conjuntamente con cirugía de cataratas |  |  | SÍ
NO
Que permita reducir la presión intraocular en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto |  |  | SÍ
NO
Que el inyector donde va el dispositivo/tubo precargado incorpore una aguja retráctil de 27G |  |  | SÍ
NO
Codigo | Descripción | Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
GBA071 | Dispositivo/Tubo de gel diámetro interno 63μm para el drenaje de glaucoma. Precargado. Unitario. Estéril.
SE VALORARÁ:
Que esté fabricado con material compuesto por una gelatina derivada de la dermis porcina, formada en un tubo, y luego reticulada con glutaraldehído. |  |  | SÍ
NO
Que el dispositivo/tubo mida 6 mm de longitud, con 150 μm de diámetro externo. |  |  | SÍ
NO
Que el dispositivo/tubo permita implantarse individualmente para el procedimiento de drenaje del glaucoma o conjuntamente con cirugía de cataratas |  |  | SÍ
NO
Que permita reducir la presión intraocular en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto |  |  | SÍ
NO
Que el inyector donde va el dispositivo/tubo precargado incorpore una aguja retráctil de 27G |  |  | SÍ
NO
Lote 16 - GBA070 - Dispositivo de micro-bypass para el tratamiento del glaucoma. Precargado. Estéril. Unitario.
CRITERIOS |  | Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
SE VALORARÁ:
Que el dispositivo esté compuesto de 2 stents precargados en pieza de mano. |  |  | SÍ
NO
Que los stents estén fabricados con material de titanio de grado médico y con revestimiento de heparina |  |  | SÍ
NO
Que el stent disponga de 4 salidas de fluido laterales y una salida central |  |  | SÍ
NO
Que el tamaño del diámetro lumen interno del tubo sea de 80 μm. |  |  | SÍ
NO
Que el dispositivo permita implantar los 2 stents en un solo paso mediante una única incisión |  |  | SÍ
NO
Que permita reducir la presión intraocular en pacientes a los que se ha diagnosticado glaucoma primario de ángulo abierto, glaucoma pseudoexfoliativo o glaucoma pigmentario. |  |  | SÍ
NO
Lote 17 - GBA078 - Implante de drenaje de flujo libre (sin válvula) microtubo. Estéril. Unitario.
CRITERIOS |  | Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
SE VALORARÁ:
Que disponga de microtubo con un diámetro interno de 127 μm y diámetro externo de 467 μm. |  |  | SÍ
NO
Que el implante tenga una longitud de 44,9mm y una anchura de 23mm |  |  | SÍ
NO
Que el tamaño de calibre interno pequeño genere una resistencia de alto flujo y evite la hipotonía temprana |  |  | SÍ
NO
Que el implante esté totalmente fabricado con material de silicona de grado médico |  |  | SÍ
NO
Que la superficie de placa extraocular sea de 342,1mm² |  |  | SÍ
NO
Que disponga de un diseño de endoplato optimizado que permita más área disponible para la filtración acuosa. |  |  | SÍ
NO

## Criterios ambientales producto
SUMINISTRO SUCESIVO Y CONTINUADO DE LENTES INTRAOCULARES, ANILLOS DE TENSIÓN CAPSULAR E IMPLANTES PARA CIRUGÍA DE GLAUCOMA, LA GESTIÓN DE SU DEPÓSITO Y LA CESIÓN DEL INSTRUMENTAL NECESARIO PARA SU UTILIZACIÓN CON DESTINO AL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL CONSORCIO MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA
ANEXO Criterios medioambientales del producto
Descripción | Indicar el número de página en documentación técnica del Sobre núm. 2 | Cumple SÍ/NO | Marcar con una "X"
*Que sea un producto Eco diseñado (bajo la Norma ISO 14006 anteriormente UNE 150301). |  | SÍ
NO
**Que cumpla con los criterios de alguna de las etiquetas ecológicas o declaraciones ambientales (bajo las normas actualmente incluidas en la serie ISO 14020) que se detallan a continuación: |  | SÍ
Etiquetado Tipo I: Ecoetiquetas según especificaciones ISO 14024 (Como Nórdico Swan, Etiqueta Ecológica de la Unión Europea o equivalente). sistemas voluntarios de calificación ambiental que certifican de forma oficial que los productos tienen un menor efecto negativo sobre el ambiente.
Etiquetado Tipo II: Auto declaraciones según especificaciones ISO A16 Mediante estas ecoetiquetas, se hace saber al posible comprador que el producto o servicio es amigable con el medio ambiente. Así, estas ecoetiquetas, proporcionan al consumidor la información necesaria sobre posibles efectos ambientales debidos al consumo o el uso de este producto. |  | NO
Etiquetado Tipo III: Declaraciones ambientales de producto según especificaciones ISO 14025 y la ISO 14040. Son cuantificaciones medioambientales sobre el análisis del ciclo de vida de los productos.
*El cumplimiento de esta condición debe acreditarse mediante la presentación de una declaración responsable indicando los criterios ambientales del producto y el envasado.
**El cumplimiento de esta condición debe acreditarse mediante la aportación de la correspondiente eco etiqueta, certificación o documento acreditativo.