## FT
Telecomandament Digital
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Equip de radiologia digital controlat mitjançant telecomandament amb taula basculant d'alçada variable, multifuncional d'arc en "C". El Sistema ha d'estar especialment dissenyat per a radiodiagnòstic general, intervencionisme i angiografia. Ha de proporcionar serveis de radiografia digital, fluoroscòpia i angiografia bàsica per a les següents aplicacions: estudis contrastats de cap, tòrax i abdomen (videodeglucions, transits digestius, enemes, histerosalpingografías, urografies, CPRE); estudis intervencionistes en camps de tòrax, abdomen, genitoruinari, articulars i d'extremitats; i estudis vasculars. A títol orientatiu i no limitatiu, l'equip ha d'estar format per un generador de RX, tub amb arc en C i tauler en una unitat basculant amb altura variable, i moviments independents tant de l'arc en C com del tauler. Cadena digital d'imatge d'alta resolució. Doble consola amb comandament i monitors gràfics a la sala de treball i sala de control. Una estació d'adquisició i processament de la imatge. Una estació de visualització i treball per al radiòleg. Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs.
Marca
Model
| Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1.1. Característiques tècniques i funcionals
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Generador de Raigs X
1 | Generador a convertidor de freqüència, controlat per microprocessadors.
2 | Preparat per a treball en mode radiogràfic i fluoroscòpia.
3 | Fluoroscòpia contínua i polsada amb possibilitat de selecció de la freqüència i nivell de dosi.
4 | Potencia mínima de 80 kW (según definición lEC, 0,1 seg., 100 Kvp.).
5 | Seguretat dek Kvp. I mA/temps dintre del ± 5 %.
6 | Sistema de control i presentació de càrrega del tub automàtica.
7 | Temps mínim d'exposició no superior a 5 mseg., Preferible menor.
8 | Disposarà d´un sistema de control del temps d´us fluoroscopi a avisador de temps d´escopia modificable fins a 5 minuts.
9 | Regulació del voltatge de xarxa automàtica.
10 | Sistema de protecció contra sobrecàrregues.
11 | Exposimetria automàtica, preferible amb tècnica de 0 punts.
12 | Preparat per a selecció de tècniques d'exposició.
13 | Utilitat per desactivar l'emissió de raigs RX durant la preparació de el pacient.
14 | Programació anatòmica amplia. Cal especificar nombre de protocols configurats i/o configurables per l'usuari i la adequació als estudis programats al centre.
Tub de raigs X
15 | Ànode giratori de rotació contínua.
16 | Doble focus amb mida nominal no superior a 0.6 i 1 mm.
17 | Capacitat tèrmica de l'ànode no inferior a 250.000 H.U.
18 | Capacitat tèrmica del conjunt ànode / cuirassa no inferior a 1.400.000 H.U.
19 | Dispositiu de col·limació automàtica i manual.
20 | Col.limador amb feix lluminós
21 | col.limador virtual mitjançan el software
22 | Joc de filtres semitransparents motoritzats perque tinguin homogeneitat de camp.
23 | Sistema anticol·lisió incorporat.
24 | Filtració total del tub no inferior a 2.5 mm. Al. a 80 Kvp.
25 | Sistema de control de dosi-àrea integrat en el col·limador.
Arc en "C"
26 | L'arc en C i el tauler han de formar una unitat basculant amb altura variable
27 | Ha de permetre treballar en posició vertical, horitzontal i en qualsevol angle intermedi
28 | Possibilitat d'orientar el conjunt tub-receptor en AP i PA, amb activació desde la consola.
29 | Angulació del conjunt tub-receptor en sentit craneo-caudal amb parada automàticaen 0º
30 | Possibilitat d'ajust independent en altura de l'arc en C.
31 | Capacitat d´angulació del conjunt tub-receptor en sentit OAD-OAI, inclús proyecció de perfil estricte (per a estudis de videodeglució).
32 | Distància focal variable amb sistema d'indicació digital de la distància.
33 | Sistema de seguretat que bloquegi i impedeixi la possible caiguda de l'arc sobre el pacient.
34 | Controls de bloqueig i desbloqueig de moviments.
Taula Radiològica
35 | Taula elevable amb basculació motoritzada mínima de 90/65 graus i parada automàtica en horitzontal i bipedestació, preferible 90
36 | Tauler flotant multidireccional (desplaçament crani-caudal i transversal), amb desplaçament motoritzat. Indicar rang de desplaçaments (cm) i velocitat de moviments.
37 | Desplaçament longitudinal del conjunt Arc-tub-receptor i tauler amb ajust variable de velocitat.
38 | Alçada mínima de taula no superior a 60 cm.
39 | Dimensions aproximades de la taula: 230 x 60 cm (± 10%).
40 | Tauler pla amb proteccions i perfils laterals per al muntatge dels accessoris habituals.
41 | Pes mínim de càrrega suportat sense limitació de moviments de 200 kg.
42 | Control independent de tots els moviments.
43 | Sistema de frens eletromagnètics.
44 | Sistema de bloqueig i desbloqueig de moviments per pedal.
45 | Sensors de col·lisió.
46 | Desplaçament sincronitzat de tub i taula en altura per mantenir la distància focal (autotracking).
47 | La distància focal tub-detector digital ha de ser variable i amb sistema d'indicació digital de la distància.
48 | Sistema de centratge automàtic del detector digital pla.
49 | Graella antidifusora extraïble.
50 | Sistema de control de l'exposició integrat, amb mínim 3 camps.
51 | Atenuació del tauler <2 mm Al
Quadre de comandes, indicadors i monitors a la sala d'exploració
52 | Consola de control mòbil de totes les funcions de la taula i l'arc, i al menys funcions bàsiques de control de la imatge a l'interior de la sala d'exploracions.
53 | Comandaments per a selecció de formats d'imatge, programes d'òrgans i ajustos tècnics manuals.
54 | Presentació digitalitzada de paràmetres de tècnica i exposició.
55 | Presentació digitalitzada de paràmetres de radiació.
56 | Presentació digitalitzada de distància focus-detector, angulació del tub i format d'imatge.
57 | Interruptor de pedal mòbil per tret de fluoroscòpia i radiografia
58 | S'ha de subministrar amb al menys dos monitors TFT-LCD d'alta resolució i pantalla amb diàmetre mínim de 19'' a la sala d'exploració, amb suport mòbil, preferiblement suspensió de sostre.
Detector digital pla de RX, graella, sistemes de control d'exposició
59 | Detector d'imatge de panell pla d'alta resolució.
60 | Han de permetre l'adquisició d'imatges digitals de radiologia general en diferents formats.
61 | La mida màxima del píxel ha de ser de 160 micres.
62 | Dimensions mínimes de 30 x 40 cm. (Especificar àrea efectiva i matriu d'adquisició)
63 | Control del brillo (ABC)i exposimetría automàtica (AEC).
64 | Sistema de control de l'exposició integrat, amb mínim 3 camps.
65 | Sistema anticol·lisió incorporat.
66 | Graella antidifusora incorporada serà extraible.
Sistema digital d'imatges i modes d'adquisició de les imatges
67 | Sistema digital d'adquisició d'imatges amb matriu mínima de 1K x 1K i 14 bits, amb funcions de visualització, tractament i post-procés d'imatge i base de dades de pacients.
68 | Programari i protocols de processament d'imatge incorporats en el Software de l'equip al menys per a estudis de radiologia convencional, digestius, genitourinaris i intervencions vasculars.
69 | Inclourà Software vascular amb sustracció i road mapping
70 | Radiografia Digital i fluoroscòpia Digital (polsada i contínua fins a 15 p / s).
71 | Possibilitat de guardar serie d´escopia de manera retrospectiva
72 | Capacitat d'adquisició de seqüències d'imatges radiogràfiques digitals (serigrafies) de 1 fins a 7,5 imatges per seg., o superior.
73 | Gravació d'imatges de fluoroscòpia en seqüència amb freqüència variable.
Consola i connectivitat
74 | Consola a la sala de control amb comandaments, indicadors, pantalla i unitat de procés. Ha d'incloure SAI, i el programari i el maquinari adequats a les funcionalitats proposades. Ha d'incloure port USB per exportació de dades i gravador de CD / DVD en diferents formats.
75 | Ha de complir la normativa HL7 i tenir el certificat de conformitat IHE.
76 | Disposarà d'un monitor que permeti la visualització immediata de les imatges adquirides (mínim de 19 " i resolució d'1 Mpx).
77 | Sistema de processat preferible multitatarea,disposará del Hardware adaquatl al control del sistema.
78 | Capacitat d'emmagatzematge per a un mínim de 50.00 imatges.
79 | Biblioteca de protocols automàtics per regió anatòmica.
80 | Indicadors de paràmetres tècnics d'adquisició.
81 | Controls manuals de característiques tècniques.
82 | Control del generador integrat en la mateixa consola, amb sistema de tret segur.
83 | La imatge adquirida s'ha de presentar automàticament al monitor de la consola d'adquisició, sense necessitat d'estacions addicionals. També s'han de mostrar les dades d'imatge, radiogràfics i dosimètrics.
84 | Totes les operacions d'entrada de dades, arxiu, postprocessat i quantificació s'han de poder fer des de la mateixa consola.
85 | Conectivitat DICOM, al menys DICOM send, storage, print, worklist, MPPS y RDSR.
86 | La integració amb els sistemes hospitalaris (HIS, RIS, PACS...) quedarà inclosa en l'oferta i no tindrà cost addicional,
Sistemes de mesura, control i estalvi de dosi
87 | Mesurador del producte dosi-àrea i/o dosi cutània incident (càmera d'ionització), integrat en el col·limador.
88 | Tècniques de reducció de dosi (filtració variable i eines de programari). Especificar.
89 | Sistema de control del temps d'ús fluoroscòpic amb avisador de valors límit.
90 | Presentació en pantalla dels nivells de dosi-pell incident en temps real.
91 | La informació de la dosi ha de quedar inclosa en la capçalera DICOM i ser accessible al sistema GESTOR DE DOSI que s'instal·li a l'Hospital Universitari de Bellvitge i al què es connecti de forma centralitzada. Si es precisa d'un programari independent per a aquest accés, les despeses quedaran incloses en l'oferta.
Accessoris
92 | Cal incloure tots els elements necessaris per a les exploracións.
93 | Joc d´empunyadures.
94 | Protecció plomada per a la part inferior del cos mitjançant faldilla plomada mòvil i desmontable, disposada en la taula per protegir de la rdiació dispersa.
95 | Pedal mòvil de fluoroscopia i dispar en el interior de la sala d´exploració
96 | Soporte de sostre amb LED i mampara de protecció per a la part superior de el cos mitjançant braç articulat ancorat al sostre.
97 | Perneras ginecològicas
98 | Colchoneta per procediments d´intervencionisme
99 | Intercomunicador entre la sala d'exploració i la de control.
100 | SAI amb capacitat suficient per, en cas de fallida elèctrica, poder guardar les imatges de pacient i tancar l'estudi actiu